## ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ                                                    Приложение к обращению № 1

## Перечень оборудования подлежащего техническому обслуживанию:

- Линейный ускоритель Artiste MV (серийный номер 5738)

- Компьютерный томограф Somatom Sensation Open (серийный номер 49691)

- Компьютерный томограф Somatom Sensation Open w/Sliding gantry (серийный номер 49712)

- Рабочая станция Mosaiq System (серийный номер 100045)

- Рабочая станция Syngo RT Therapist (серийный номер 10036)

## Техническому обслуживанию не подлежит вспомогательное оборудование, а именно:

- Блок ИБП и их компоненты;

- Лазерные и телевизионные мультиформатные камеры и другие печатающие устройства, их компоненты;

- Проявочные машины;

- Автоматические инъекторы и их компоненты

- Системы водяного и воздушного охлаждения, их компоненты;

- Негатоскопы и другие устройства визуализации, их компоненты и материалы к ним;

- Рабочие станции визуализации, их компоненты.

Срок оказания услуг: с даты заключения контракта по 30.06.2016

## Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности:

- Контроль безопасности и проведение регламентно-профилактических работ, контроль качества изображения в соответствии с требованиями технической документации оборудования и спецификации обязательных регламентно-профилактических работ, указанных в перечне регламентно-профилактических работ на каждую единицу оборудования:

Периодичность:

На линейный ускоритель и компьютерные томографы: 4 раза за период действия договора

На рабочие станции: 1 раз за период действия договора

- Выполнение рекомендованных заводом-изготовителем модификаций       аппаратной части и программного обеспечения (если они не содержат  изменения функций или не являются расширением медицинского   оборудования);

- Выполнение работ по диагностике неисправностей (в том числе по каналу удаленной диагностики SRS) и ремонту, не требующему замены запасных частей, всего указанного медицинского оборудования, в случае выхода оборудования из строя частично или полностью;

- Для линейного ускорителя Artiste MV (серийный номер 5738): поставку и замену запасных частей и расходных материалов взамен вышедших из строя, в течение действия контракта на сервисное  обслуживание, за исключением:

а) Клистрона;

б) Волновода;

в) Дополнительных рабочих станций

Для компьютерного томографа Somatom Sensation Open (серийный номер 49691): поставку и замену запасных частей и расходных материалов взамен вышедших из строя, в течение действия контракта на сервисное  обслуживание, за исключением:

а) Рентгеновской трубки (после истечения срока гарантии на замененную в процессе ремонта рентгеновскую трубку Straton O)

б) Дополнительных рабочих станций

Для компьютерного томографа Somatom Sensation Open w/Sliding gantry (серийный номер 49712): поставку и замену запасных частей и расходных материалов взамен вышедших из строя, в течение действия контракта на сервисное  обслуживание, за исключением:

а) Рентгеновской трубки

б) Дополнительных рабочих станций

- Требуемый на настоящий момент ремонт компьютерного томографа Somatom Sensation Open (серийный номер 49691) с заменой:

- узла рентгеновского излучателя Straton O:

Технические характеристики:

| Номинальное напряжение | Не менее 145 кВ |
| --- | --- |
| Количество фокусных пятен | Строго 2 |
| Размеры фокусного пятна: |  |
| Фокус 1 | Строго 0,8х 1,1 |
| Фокус 2 | Строго 0,8 х 1,1 |
| Номинальная входная мощность анода (при опорной тепловой мощности анода 250 Вт): |  |
| Фокус 1 | Не менее 55 кВт |
| Фокус 2 | Не менее 60 кВт |
| Максимальный накал катодной нити для макс.тока трубки: | во всех фокусах строго 8,5А |
| Оптический угол анода | Строго 7 градусов |
| Материал анода | рений - вольфрам |
| Материал зеркала анода | Сплав рения, вольфрама, молибдена |
| Частота вращения анода | До 140 Гц |
| Теплоаккумулирующая способность анода - | Не менее 440 кДж |
| Макс. утечка излучения при 145 кВ – 4,9 кВт | Не более 0,8 мГр/ч |
| Внутренняя фильтрация узла рентгеновской трубки (при 145 кВт) | Не менее 6,8 мм АI/145 кВ; |

- платы D400

Технические характеристики:

Плата контроля. Отвечает за контроль параметров высокого напряжения, тока накала и вращения анода.

- платы MCB2

Технические характеристики:

CAN-плата для связи между компонентами гентри, контроля параметров и контура безопасности.

Требуемый ремонт должен быть проведен в срок не более 40 (сорока) календарных дней с даты заключения контракта.

- Согласно требованиям СанПин 2.6.1.2891-11 возврат неисправных или выработавших ресурс запасных частей,   заменённых, в течение действия контракта на техническое обслуживание, а также рентгеновского излучателя Straton O и платы D400, замененных в процессе ремонта компьютерного томографа Somatom Sensation Open,  на завод-изготовитель для последующей утилизации.

- Выполнение в обязательном порядке на линейном ускорителе Artiste MV (серийный номер 5738) модификаций с предоставлением всех необходимых материалов:

- TH010/13/P – модернизация защиты 160MLC

- TH020/13/P – модернизация программного обеспечения 160MLC

Выполнение в обязательном порядке на рабочей станции Mosaiq System (серийный номер 100045) модификаций с предоставлением всех необходимых материалов:

- TH009/14/P – модернизация программного обеспечения до версии 2.5

- TH022/12/P – аппликационный тренинг медицинского персонала лечебного учреждения клиническим специалистом из Германии совместно с переводчиком в течение 5 дней после проведении модернизации программного обеспечения рабочей станции Mosaiq System до версии 2.5 согласно модификации TH009/14/P.

Выполнение в обязательном порядке на компьютерном томографе Somatom Sensation Open (серийный номер 49691) модификаций с предоставлением всех необходимых материалов:

- CT076/13/P – модернизация программного обеспечения до версии VB42B_CTAWP_CTWP

- CT078/13/P – предоставление новой версии пользовательской документации согласно новому программному обеспечению VB42B_CTAWP_CTWP

Выполнение в обязательном порядке на компьютерном томографе Somatom Sensation Open w/Sliding gantry (серийный номер 49712) модификаций с предоставлением всех необходимых материалов:

- CT028/13/R – замена переговорного устройство на новую версию.

- CT076/13/P – модернизация программного обеспечения до версии VB42B_CTAWP_CTWP

- CT078/13/P – предоставление новой версии пользовательской документации согласно новому программному обеспечению VB42B_CTAWP_CTWP

- регламентно-профилактические работы должны производиться в соответствии с графиком, заранее согласованным с Заказчиком;

- работы по выполнению модификаций должны производиться по мере информации от завода изготовителя о рекомендованной для данного оборудования модификации, после предварительного согласования сроков работ с Заказчиком;

- исполнитель  обязан приступить к работам по диагностике неисправности медицинского оборудования в срок не более 5-ти рабочих дней, с даты получения от Заказчика письменной заявки о неисправности;

- исполнитель  обязан произвести поставку и замену, вышедших из строя запасных частей и/или расходных материалов в срок, не более 40 (сорока) дней, с даты, когда была установлена необходимость  замены запасных частей и/или расходных материалов.

Срок предоставления гарантии качества на оказанные услуги

- На работы по техническому обслуживанию: не менее 1(одного) месяца с момента окончания срока действия Контракта;

- На замененные в процессе ремонтов запасные части (в том числе платы D400 и MCB2 замененные в процессе требуемого ремонта  компьютерного томографа Somatom Sensation Open (серийный номер 49691)): не менее 6 (шести) месяцев с даты установки, согласно подписанному заказ-наряду;

- На замененную в процессе ремонта компьютерного томографа Somatom Sensation Open (серийный номер 49691) рентгеновскую трубку Straton O: не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты установки, согласно подписанному заказ-наряду;

- На расходные материалы: гарантия не предоставляется

- Исполнитель обязан устранить недостатки работ, выполненных  в рамках Контракта на техническое обслуживание медицинского оборудования, в срок, не превышающий 5-ти рабочих дней с даты получения письменной претензии от Заказчика, если таковая направлена в течение гарантийного срока на качество работ;

Требования к качеству оказания услуги:

- Работы по оказанию услуги должны производиться квалифицированным и сертифицированным персоналом.

- Работы по оказанию услуги должны производиться с использованием инструментов, приспособлений и измерительных приборов, рекомендованных технической документацией оборудования.

- Работы по оказанию услуги должны производиться с использованием поверенных инструментов, приспособлений и измерительных приборов,

- Исполнитель обязан обладать возможностью доступа к базе технических данных и использования служб технической поддержки изготовителя медицинского оборудования.

- Запасные части и расходные материалы, заменяемые в рамках Контракта на техническое обслуживание медицинского оборудования, должны быть новыми (не бывшими в употреблении) и рекомендованными изготовителем к использованию в составе данного медицинского оборудования.

- Наличие лицензии на осуществление деятельности по техническому обслуживанию медицинской техники

- Наличие лицензии на осуществления деятельности в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих)

- Наличие лицензии на эксплуатацию радиационных источников (комплексов, в которых содержатся радиоактивных вещества) в части выполнения работ и оказания услуг эксплуатирующим организациям.

Условия оплаты:

Оплата производится Заказчиком на расчетный счет Исполнителя, после приемки Услуг в течение 40 (сорока) рабочих дней с даты представления счета, счета-фактуры и на основании подписанного Сторонами акта приемки оказанных услуг, при отсутствии у Заказчика претензий по объему и качеству оказанных Услуг

Перечень регламентно-профилактических работ для линейного ускорителя Artiste  (серийный номер 5738)

1 квартал (3х-месячное техническое обслуживание)

Чистка и проверка электрических соединений

- Блок установки печатных плат S33/S34. Чиста и осмотр

- Привод вращения S45. Осмотр цепи и редуктора привода

- Силовой распределительный щит S31 в сборе. Чистка и осмотр

- Распределительный щит питания K1. Чистка и осмотр контакторов

- Блок управления тока S41. Чистка и осмотр

- Таймер S40A в сборе. Осмотр таймера включения

- Вакуумный блок питания S40B. Чистка и осмотр

- Высоковольтный блок питания камеры S40C. Чистка и осмотр

- Отклоняющий магнит и стойка источников питания клистрона. Чистка и осмотр

- Вспомогательное блокировочное шасси K2 в сборе. Чистка и осмотр

- Зона клистрона K10 и блок соленоидных клапанов. Чистка и осмотр

- Ионный насос клистрона. Чистка и осмотр

- Импульсный трансформатор/бак K8. Чистка и осмотр импульсной емкости

- Выдвижная панель системы зарядки RF15. Осмотр выдвижной панели зарядки

- Масляный насос в сборе. Осмотр масляного насоса на наличие утечек

- Система SF6. Проверка давление SF6

- Потенциометр и датчик угла поворота гентри. Осмотр

- Шкаф панели управления (если установлен). Внутренняя чистка и осмотр ШПУ

- Панель управления. Чистка и осмотр

- Узел ПУ. Чистка и осмотр

- Клавиатура панели управления. Чистка и осмотр

- Монитор панели управления. Чистка и осмотр

Электрические проверки

- Смазки подшипника гентри. Требуется оригинальная смазка

- Отклоняющий магнит и стойка источников питания клистрона. Проверка работы источников питания

- Вакуумный блок питания S40B. Проверка тока и напряжение

- Блок насосов S36. Осмотр

- Шкаф панели управления (если установлен). Осмотр вентиляции

- Панель управления:

- Проверка режимов и используемых источников питания

- Проверка кнопочных переключателей

- Сохранение данных “softpot” в резервной копии

- Проверка доступности перечня параметров

- Проверка дисков для резервного копирования

- Очистка блокировки и счетчика ошибок

Позиционер панели высокого напряжения

- Смазка поддерживающих рельсов и приводов. Требуется оригинальная смазка

- Телескопическая штанга. Осмотр и испытания

- Система обнаружения столкновений. Смазка и испытания. Требуется оригинальная смазка

- Боковой привод MVPP. Смазка и испытания. Требуется оригинальная смазка

- Панель высокого напряжения (RID). Проверка калибровки положения

160MLC

- Калибровка

- Контроль установки калибровочных блоков проведен

- Регулировка положения и линейности выполнена

- Сетка. Очистка сетки, проверка на повреждения, проверка центрирования

- Блок оптического дальномера (ODI). Проверка/регулировка калибровки

- Держатель вспомогательного оборудования. Чистка и осмотр

Процедурный стол

- Общие функции. Проведение испытаний

- 550 TXT – подшипники стола. Чистка и осмотр

Рентгеновский генератор POLYDOROS F80

- Рентгеновский генератор. Чистка и осмотр

- Проверка кабелей высокого напряжения. Проверка защитной оболочки кабелей высокого напряжения

- Вращающийся анодный вывод. Проверка вращающегося анодного вывода на рентгеновскую трубку

- Показания радиации. Проверка

- «Пробные пуски» рентгеновской трубки

Проверка системы

- Проверка крышек

- Испытания системы в режиме обработки

- Испытания работоспособности блокировки остановки движения и световой индикации

- Испытания световой аварийной сигнализации и блокировки дверей

Расходные материалы:

- Набор плат для MLC160

- Фильтр воздушный входной

- Фильтр воздушный выходной

- Батарея CR2032

- Силиконовая смазка AK350

- Корона-диск

2 квартал (6-месячное техническое обслуживание)

Чистка и проверка электрических соединений

- Стабилизатор напряжения питания TEAL. Чистка и осмотр

- Противовес G53 в сборе (при наличии). Чистка и осмотр

- Инжектор G45 в сборе. Чистка и осмотр

- Зона ступицы гентри. Чистка и осмотр

- Блок питания гентри G49 и соединительный узел. Чистка и осмотр

- Блок питания дозиметрии G56 +24 В. Чистка и осмотр

- G55 Реверсивный блок катушки управления. Чистка и осмотр

- Согласующий блок релейного управления G46. Чистка и осмотр

- Линзы/терминалы управления G47TB1. Осмотр

- Узел блока питания дозиметрии G57. Чистка и осмотр

- Плата управления расхода воды G37 в сборе и датчики расхода. Чистка и осмотр

- Блок управления гентри. Осмотр

- Блок насосов S36. Замена деионизатора при необходимости

- Лазеры / приборы установки пациента. Чистка и осмотр

- Блок ручного управления. Чистка и осмотр

- Верхняя подвеска блока ручного управления. Чистка и осмотр

- Система охлаждения масла. Чистка и осмотр. Замена масляного фильтра при необходимости

Установка электрооборудования

- Кнопки аварийного отключения, аварийной остановки и шунтового автоматического выключателя. Испытания контуров аварийного отключения питания

Контроллер IGP G80

- Чистка и осмотр выполнены

- Замена блока ОЗУ при необходимости

Блок питания G85

- Замена блока питания (при необходимости)

Электрические проверки

- Блок управления тока S41. Проверка калибровки

- Блок дозиметрии G42. Проверка отклонения

- Вращательный привод S45 в сборе

- Проведение испытаний концевых выключателей

- Проведение испытаний привода цепи

- Проведение испытаний редуктора

- Блок насосов S36. Осмотр

- Блок RF K7 в сборе (nRFD). Проверка работы

- AFC

- Проверка на работоспособность

- Регулировка предварительного позиционирования

- Блок управления приводом G31. Осмотр. Испытание батареи (если применимо)

- Панель управления

- Проверка режимов и используемых источников питания

- Проверка на повреждения выключателей

- Испытания серво-системы регулировки дозы

- Проверка переченя параметров

- Сохранение данных “softpot” в резервной копии

Процедурный стол

- Функциональные испытания. Проведение испытаний

- 550 TXT – техническое обслуживание стола. Чистка и осмотр

- Карта памяти CF. Замена при необходимости

Блок KV и позиционер панели

- Смазка KVSP поддерживающих рельсов. Требуется оригинальная смазка

- Продольный привод KVSP и боковой привод рентгеновской трубки. Осмотр и испытания

- Смазка KVPP поддерживающих рельсов. Требуется оригинальная смазка

- Боковой, вращательный и вертикальный приводы KVPP. Осмотр и испытания

- Система обнаружения столкновений. Проведение испытаний

Проверки блокировки

- MVPP - Система обнаружения столкновений. Проведение испытаний

- KVPP - Система обнаружения столкновений. Проведение испытаний

- Блокировки № 15 и № 24 -- Режим (SW) и режим (HW). Проведение испытаний

- Блокировки № 21 и № 22 -- Режимы высокой скорости Hi Rate 1 и Hi Rate 2. Проведение испытаний

- Блокировка № 36 -- Высокое напряжение камеры. Проведение испытаний

- Блокировка № 37 -- Концевой выключатель гентри. Проведение испытаний

- Блокировка № 39 -- Остановка движения. Проведение испытаний

- Блокировка № 42 -- Расход воды. Проведение испытаний

- Блокировка № 47 -- Отклоняющий магнит (HW). Проведение испытаний

- Блокировки № 7 и № 8 -- Плоскостность и симметричность. Проведение испытаний

- Блокировка № 53 -- Синхронизация монитора (HW). Проведение испытаний

- Блокировка № 54 -- Уровень дозы 2 (HW). Проведение испытаний

- Блокировка № 55 -- Схемы блокировки. Проведение испытаний

- Блокировка № 94 -- Предварительная высокая интенсивность. Проведение испытаний

- Блокировка № 98 -- Моделирование дозы. Проведение испытаний

- Optiguard (при наличии). Чистка и осмотр. Проверка состояния эксплуатационной готовности

Проверка системы

- Проверка крышек

- Испытания системы в режиме обработки

- Испытания работоспособности блокировки остановки движения и световой индикации

- Испытания световой аварийной сигнализации и блокировки дверей

Расходные материалы:

- Деонизирующий картридж

- Фильтр масленый

- Реле PRD-11

- Модуль памяти

3 квартал (9-месячное техническое обслуживание)

Чистка и осмотр

- Держатель вспомогательного оборудования (160 MLC). Чистка и осмотр

- Главная коллимирующая система

- PM Чистка и осмотр выполнены (при необходимости)

- PM Осмотр переключателей режимов выполнен (при необходимости)

- PM Осмотр контролируемой зоны выполнен (если применимо)

- Внешнее освещение

- Замена лампочки при необходимости

- Очистка зеркала

- Блок G41. Чистка и осмотр

- Блок соединений G52 и камеры. Чистка и осмотр

- Свинцовая защита. Осмотр

- Вращение коллиматора

- Проверка диапазона вращения коллиматора

- Проверка хода коллиматора

Электрические проверки и регулировки

- Датчик положения коллиматора. Регулировка угла

- 160 MLC. Регулировка положения и линейности

- Блок компенсации температуры и давления G42. Осмотр и регулировка при необходимости

- Внешнее освещение

- PM Освещение ровное

- PM Соответствует излучению

- Держатель вспомогательного оборудования. Проведение испытаний

- Сетка. Проверка на отсутствие поврежедний. Центрирование.

- ODI

- Проверка калибровки

- Проверка надежности механических соединений

Процедурный стол

- Функциональные испытания. Проведение испытаний

- 550 TXT – техническое обслуживание стола. Чистка и осмотр

Проверка системы

- Проверка крышек

- Испытания системы в режиме обработки

- Испытания работоспособности блокировки остановки движения и световой индикации

- Испытания световой аварийной сигнализации и блокировки дверей

Расходные материалы:

- Набор трубочек полиуритановых преобжатых 7 и 13 дюймов

- Набор фитингов

- Модуль освещения

4 квартал (12-месячное техническое обслуживание)

Чистка и проверка электрических соединений

- Блок насосов S36

- Замена водяного фильтра

- Замена деионизатора

- Распределительный щит питания K1. Чистка и осмотр

- Блок AFC G39 в сборе. Чистка и осмотр

- Ионный насос G38 в сборе. Чистка и осмотр

- Блок установки печатных плат G31/G32. Чистка и осмотр

- Блок управления гентри. Проверка, замена контактора при необходимости

- Масляный насос в сборе. Осмотр

Электрические проверки

- Блок насосов S36. Осмотр

- Привод вращения S45 в сборе

- Испытания концевых выключателей

- Осмотр цепи и ограничителя крутящего момента

- Блок дозиметрии G42. Проверка отклонения

- Механический передний указатель (если применимо). Проверка калибровки

- Блок ODI (дальномер 160 MLC). Проверка калибровки

- Блок переднего указателя и дальномера G40 (58 MLC и 82 MLC).

- Чистка и осмотр

- Замена ламп при необходимости

- Задний указатель (160 MLC). Проверка калибровки

- Блок переднего указателя и дальномера G40 (58 MLC и 82 MLC). Проверка калибровки

- Держатель вспомогательного оборудования H33

- Распознание кодов вспомогательного оборудования

- Проверка вставки вспомогательного оборудования

- Вспомогательные принадлежности, E-аппликаторы и клинья

- Проверка маркировки вспомогательных принадлежностей

- Проверка вспомогательных принадлежностей на отсутствие повреждений

- Главная коллимирующая система H31. Проведение испытаний

- Блок управления двигателем G31

- Осмотр

- Испытание батареи (если применимо)

- Напряжение накала инжекторной пушки (график Шотки)

- Проверка напряжения накала пушки

- Проверка стабильности напряжения накала пушки

- Панель управления

- Проверка режимов и используемых источников питания

- Проверка на повреждения выключателей

- Испытания серво-системы регулировки дозы

- Проверка отклонения дозы

- Проверка перечня параметров

- Сохранение данных “softpot” в резервной копии

Процедурный стол

- 550 TXT – техническое обслуживание стола

- Чистка, осмотр и смазка (требуется оригинальная смазка)

- Испытания поплавкового реле

- 550 TxT – вертикальные тормоза. Осмотр

- Поверхность стола из углеродного волокна. Осмотр

- Общие функции. Проведение испытаний

Проверка системы

- Проверка крышек

- Испытания системы в режиме обработки

- Испытания работоспособности блокировки остановки движения и световой индикации

- Испытания световой аварийной сигнализации и блокировки дверей

Расходные материалы:

- Деионизирующий картридж

- Фильтр, 5 микрон

- Реле PRD-11

Перечень регламентно-профилактических работ для компьютерного томографа Somatom Sensation Open (серийный номер 49691)

1 квартал (3х-месячное техническое обслуживание)

Проверка безопасности

- Измерение тока утечки

- Измерение сопротивления защитного проводника

- Проверка  функционирования датчика открывания двери (если имеется)

- Проверка функционирования индикаторов рентгеновского излучения

- Проверка мониторирования излучения

- Проверка цепи экстренной остановки

- Проверка шлангов охлаждающей жидкости

- Гентри: Проверка выключателей безопасности

- Стол пациента: Проверка тормоза шпинделя

- Стол пациента: Проверка тормоза мотора

- PDC: Проверка срабатывания автомата

- Проверка состояния предупреждающих надписей

Профилактическое обслуживание стола пациента

- Смазка шпинделя (требуется оригинальная смазка)

- Смазка нижних направляющих механизма «ножниц» (требуется оригинальная смазка)

- Смазка верхних направляющих механизма «ножниц» (требуется оригинальная смазка)

- Смазка направляющих  паллеты  (требуется оригинальная смазка)

- Смазка направляющих поддерживающей  части стола (требуется оригинальная смазка)

- Проверка движения паллеты

- Проверка движения поддерживающей части стола

- Проверка компенсационной пружины

- Чистка мотора вертикального перемещения стола

Профилактическое обслуживание гентри

- Проверка функционирования вентиляторов генератора (E-box)

- Проверка функционирования вентиляторов высоковольтного трансформатора

- Проверка функционирования вентиляторов C-box (если имеется)

- Проверка функционирования вентиляторов DMS – системы сбора данных

- Чистка Slip rings

- Замена щёток силовых графитовых

- Замена щёток передачи данных

- Смазка механизма ультравысокого разрешения UHR (требуется оригинальная смазка)

- Очистка детектора

- Смазка подшипника гентри (требуется оригинальная смазка)

- Замена фильтра в осушитиле

- Замена фильтров гентри

- Очистка/смазка направляющих  рельс гентри

Профилактическое обслуживание силового шкафа (PDC)

- Замена воздушного фильтра

- Проверка варисторов и разрядника

Профилактическое обслуживание системы водяного охлаждения

- Проверка давления воды

- Чистка фильтра

Профилактическое обслуживание компьютеров ICS, IRS и IES

- Чистка отверстий забора воздуха компьютеров ICS и IES

- Чистка отверстий забора воздуха и замена воздушного фильтра компьютера IRS

Проверка надежности и исправности креплений крышек оборудования

Чистка внешних поверхностей оборудования от загрязнений

Чистка экранов мониторов от загрязнений

Расходные материалы:

- Набор щеток силовых

- Набор щеток передачи данных

- Смазка Isoflex NCA-52

- Фильтр силового шкафа PDC

- Фильтр IRS

- Фильтр осушителя

- Набор фильтров гентри

2 квартал (6-месячное техническое обслуживание)

Проверка безопасности

- Измерение тока утечки

- Измерение сопротивления защитного проводника

- Проверка  функционирования датчика открывания двери (если имеется)

- Проверка функционирования индикаторов рентгеновского излучения

- Проверка мониторирования излучения

- Проверка цепи экстренной остановки

- Проверка шлангов охлаждающей жидкости

- Гентри: Проверка выключателей безопасности

- Стол пациента: Проверка тормоза шпинделя

- Стол пациента: Проверка тормоза мотора

- PDC: Проверка срабатывания автомата

- Проверка состояния предупреждающих надписей

Проверка качества получаемого изображения

- Проверка качества сканирования с помощью фантомов из сервисных программ (раздел Image Quality). При несоответствии - выполнение необходимых настроек, регулировок и/или замены запчастей до полного соответствия IQ требованиям эксплуатационной документации.

Проверка надежности и исправности креплений крышек оборудования

Чистка внешних поверхностей оборудования от загрязнений

Чистка экранов мониторов от загрязнений

Расходные материалы:

- Смазка Isoflex NCA-52

3 квартал (9-месячное техническое обслуживание)

Проверка безопасности

Профилактическое обслуживание стола пациента

- Смазка шпинделя (требуется оригинальная смазка)

- Смазка нижних направляющих механизма «ножниц» (требуется оригинальная смазка)

- Смазка верхних направляющих механизма «ножниц» (требуется оригинальная смазка)

- Смазка направляющих  паллеты  (требуется оригинальная смазка)

- Смазка направляющих поддерживающей  части стола (требуется оригинальная смазка)

- Проверка движения паллеты

- Проверка движения поддерживающей части стола

- Проверка компенсационной пружины

- Чистка мотора вертикального перемещения стола

Профилактическое обслуживание гентри

- Проверка функционирования вентиляторов генератора (E-box)

- Проверка функционирования вентиляторов высоковольтного трансформатора

- Проверка функционирования вентиляторов C-box (если имеется)

- Проверка функционирования вентиляторов DMS – системы сбора данных

- Чистка Slip rings

- Чистка и проверка длины силовых графитовых щёток

- Чистка и проверка длины сигнальных графитовых щёток

- Смазка механизма ультравысокого разрешения UHR (требуется оригинальная смазка)

- Очистка детектора

- Смазка подшипника гентри (требуется оригинальная смазка)

- Проверка фильтра в осушитиле

- Очистка/смазка направляющих  рельс гентри

Профилактическое обслуживание силового шкафа (PDC)

- Проверка/чистка воздушного фильтра

- Проверка варисторов и разрядника

Профилактическое обслуживание системы водяного охлаждения

- Проверка давления воды

- Чистка фильтра

Профилактическое обслуживание компьютеров ICS, IRS и IES

- Чистка отверстий забора воздуха компьютеров ICS и IES

- Чистка отверстий забора воздуха и воздушного фильтра компьютера IRS

Проверка надежности и исправности креплений крышек оборудования

Чистка внешних поверхностей оборудования от загрязнений

Чистка экранов мониторов от загрязнений

Расходные материалы:

- Смазка Isoflex NCA-52

4 квартал (12-месячное техническое обслуживание)

Проверка безопасности

- Измерение тока утечки

- Измерение сопротивления защитного проводника

- Проверка  функционирования датчика открывания двери (если имеется)

- Проверка функционирования индикаторов рентгеновского излучения

- Проверка мониторирования излучения

- Проверка цепи экстренной остановки

- Проверка шлангов охлаждающей жидкости

- Гентри: Проверка выключателей безопасности

- Стол пациента: Проверка тормоза шпинделя

- Стол пациента: Проверка тормоза мотора

- PDC: Проверка срабатывания автомата

- Проверка состояния предупреждающих надписей

Проверка качества получаемого изображения

- Проверка качества сканирования с помощью фантомов из сервисных программ (раздел Image Quality). При несоответствии - выполнение необходимых настроек, регулировок и/или замены запчастей до полного соответствия IQ требованиям эксплуатационной документации.

Проверка надежности и исправности креплений крышек оборудования

Чистка внешних поверхностей оборудования от загрязнений

Чистка экранов мониторов от загрязнений

Расходные материалы:

- Смазка Isoflex NCA-52

Перечень регламентно-профилактических работ для компьютерного томографа Somatom Sensation Open w/Sliding gantry (серийный номер 49712)

1 квартал (3х-месячное техническое обслуживание)

Проверка безопасности

- Измерение тока утечки

- Измерение сопротивления защитного проводника

- Проверка  функционирования датчика открывания двери (если имеется)

- Проверка функционирования индикаторов рентгеновского излучения

- Проверка мониторирования излучения

- Проверка цепи экстренной остановки

- Проверка шлангов охлаждающей жидкости

- Гентри: Проверка выключателей безопасности

- Стол пациента: Проверка тормоза шпинделя

- Стол пациента: Проверка тормоза мотора

- PDC: Проверка срабатывания автомата

- Проверка состояния предупреждающих надписей

Профилактическое обслуживание стола пациента

- Смазка шпинделя (требуется оригинальная смазка)

- Смазка нижних направляющих механизма «ножниц» (требуется оригинальная смазка)

- Смазка верхних направляющих механизма «ножниц» (требуется оригинальная смазка)

- Смазка направляющих  паллеты  (требуется оригинальная смазка)

- Смазка направляющих поддерживающей  части стола (требуется оригинальная смазка)

- Проверка движения паллеты

- Проверка движения поддерживающей части стола

- Проверка компенсационной пружины

- Чистка мотора вертикального перемещения стола

Профилактическое обслуживание гентри

- Проверка функционирования вентиляторов генератора (E-box)

- Проверка функционирования вентиляторов высоковольтного трансформатора

- Проверка функционирования вентиляторов C-box (если имеется)

- Проверка функционирования вентиляторов DMS – системы сбора данных

- Чистка Slip rings

- Замена щёток силовых графитовых

- Замена щёток передачи данных

- Смазка механизма ультравысокого разрешения UHR (требуется оригинальная смазка)

- Очистка детектора

- Смазка подшипника гентри (требуется оригинальная смазка)

- Замена фильтра в осушитиле

- Замена фильтров гентри

Профилактическое обслуживание силового шкафа (PDC)

- Замена воздушного фильтра

- Очистка/проверка варисторов и разрядника

Профилактическое обслуживание системы водяного охлаждения

- Проверка давления воды

- Чистка фильтра

Профилактическое обслуживание компьютеров ICS, IRS и IES

- Чистка отверстий забора воздуха компьютеров ICS и IES

- Чистка отверстий забора воздуха и замена воздушного фильтра компьютера IRS

Проверка надежности и исправности креплений крышек оборудования

Чистка внешних поверхностей оборудования от загрязнений

Чистка экранов мониторов от загрязнений

Расходные материалы:

- Набор щеток силовых

- Набор щеток передачи данных

- Смазка Isoflex NCA-52

- Фильтр IRS

- Фильтр силового шкафа PDC

- Фильтр осушителя

- Набор фильтров гентри

2 квартал (6-месячное техническое обслуживание)

Проверка безопасности

- Измерение тока утечки

- Измерение сопротивления защитного проводника

- Проверка  функционирования датчика открывания двери (если имеется)

- Проверка функционирования индикаторов рентгеновского излучения

- Проверка мониторирования излучения

- Проверка цепи экстренной остановки

- Проверка шлангов охлаждающей жидкости

- Гентри: Проверка выключателей безопасности

- Стол пациента: Проверка тормоза шпинделя

- Стол пациента: Проверка тормоза мотора

- PDC: Проверка срабатывания автомата

- Проверка состояния предупреждающих надписей

Проверка качества получаемого изображения

- Проверка качества сканирования с помощью фантомов из сервисных программ (раздел Image Quality). При несоответствии - выполнение необходимых настроек, регулировок и/или замены запчастей до полного соответствия IQ требованиям эксплуатационной документации.

Проверка надежности и исправности креплений крышек оборудования

Чистка внешних поверхностей оборудования от загрязнений

Чистка экранов мониторов от загрязнений

Расходные материалы:

- Смазка Isoflex NCA-52

3 квартал (9-месячное техническое обслуживание)

Проверка безопасности

Профилактическое обслуживание стола пациента

- Смазка шпинделя (требуется оригинальная смазка)

- Смазка нижних направляющих механизма «ножниц» (требуется оригинальная смазка)

- Смазка верхних направляющих механизма «ножниц» (требуется оригинальная смазка)

- Смазка направляющих  паллеты  (требуется оригинальная смазка)

- Смазка направляющих поддерживающей  части стола (требуется оригинальная смазка)

- Проверка движения паллеты

- Проверка движения поддерживающей части стола

- Проверка компенсационной пружины

- Чистка мотора вертикального перемещения стола

Профилактическое обслуживание гентри

- Проверка функционирования вентиляторов генератора (E-box)

- Проверка функционирования вентиляторов высоковольтного трансформатора

- Проверка функционирования вентиляторов C-box (если имеется)

- Проверка функционирования вентиляторов DMS – системы сбора данных

- Чистка Slip rings

- Чистка и проверка длины силовых графитовых щёток

- Чистка и проверка длины сигнальных графитовых щёток

- Смазка механизма ультравысокого разрешения UHR (требуется оригинальная смазка)

- Очистка детектора

- Смазка подшипника гентри (требуется оригинальная смазка)

- Проверка фильтра в осушитиле

Профилактическое обслуживание силового шкафа (PDC)

- Проверка/очистка воздушного фильтра

- Проверка варисторов и разрядника

Профилактическое обслуживание системы водяного охлаждения

- Проверка давления воды

- Чистка фильтра

Профилактическое обслуживание компьютеров ICS, IRS и IES

- Чистка отверстий забора воздуха компьютеров ICS и IES

- Чистка отверстий забора воздуха и воздушного фильтра компьютера IRS

Проверка надежности и исправности креплений крышек оборудования

Чистка внешних поверхностей оборудования от загрязнений

Чистка экранов мониторов от загрязнений

Расходные материалы:

- Смазка Isoflex NCA-52

4 квартал (12-месячное техническое обслуживание)

Проверка безопасности

- Измерение тока утечки

- Измерение сопротивления защитного проводника

- Проверка  функционирования датчика открывания двери (если имеется)

- Проверка функционирования индикаторов рентгеновского излучения

- Проверка мониторирования излучения

- Проверка цепи экстренной остановки

- Проверка шлангов охлаждающей жидкости

- Гентри: Проверка выключателей безопасности

- Стол пациента: Проверка тормоза шпинделя

- Стол пациента: Проверка тормоза мотора

- PDC: Проверка срабатывания автомата

- Проверка состояния предупреждающих надписей

Проверка качества получаемого изображения

- Проверка качества сканирования с помощью фантомов из сервисных программ (раздел Image Quality). При несоответствии - выполнение необходимых настроек, регулировок и/или замены запчастей до полного соответствия IQ требованиям эксплуатационной документации.

Проверка надежности и исправности креплений крышек оборудования

Чистка внешних поверхностей оборудования от загрязнений

Чистка экранов мониторов от загрязнений

Расходные материалы:

- Смазка Isoflex NCA-52

Перечень регламентно-профилактических работ для рабочих станций

Mosaiq System (серийный номер 100045) и Syngo RT Therapist (серийный номер 10036)

1 квартал (3х-месячное техническое обслуживание)

- Очистка от пыли системного блока

- Очистка встроенных фильтров от пыли

- Очистка от пыли клавиатуры, мышки, монитора

- Контроль надежности фиксации кабельных соединений

- Проверка функционирования DVD-привода

- Проверка работоспособности программного обеспечения

- Проверка архивирования БД

- Проверка целостности БД

Приложение к обращению №2

Расчет начальной (максимальной) цены государственного контракта (договора)

| № п/п | Наименование | Ед. изм | Кол-во | Цена за единицу, руб./ Источники информации |  |  | Средняя цена за единицу (руб.) | Стоимость общая (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Услуги по техническому обслуживанию медицинского оборудования: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Поставщик 1, № 928, от 12.05.2015 | Поставщик 2, № 1471/06 от 08.05.2015 | Поставщик 3, № 964 от 14.05.2015 |  |  |
|  | 3 квартал 2015 года | Усл. ед | 1 | 17535137,00 | 16869642,00 | 17191311,00 | 17198696,67 | 30802349,67 |
|  | 4 квартал 2015 года | Усл. ед | 1 | 4648840,00 | 4397127,00 | 4557686,00 | 4534551,00 |  |
|  | 1 квартал 2016 года | Усл. ед | 1 | 4648840,00 | 4397127,00 | 4557686,00 | 4534551,00 |  |
|  | 2 квартал 2016 года | Усл. ед | 1 | 4648840,00 | 4397127,00 | 4557686,00 | 4534551,00 |  |

Начальная (максимальная) цена контракта  30802349,67 руб. рассчитана на основе средней предложенной цены за единицу, необходимой Услуги

Приложение к обращению № 3