ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Поставка автомобилей скорой медицинской помощи класс А в рамках реализации мероприятия 2.6.2.1. Приобретение автомобилей для службы скорой медицинской помощи

Автомобиль скорой медицинской помощи класс А, повышенной проходимости, типа 4х4 –7 шт.

| № | Наименование параметра | Требования, установленные заказчиком |
| --- | --- | --- |
|  | Общие требования |  |
|  | Полное наименование и страна-изготовитель | Указать |
|  | Год выпуска | Не ранее 2015 |
|  | Эксплуатационная и техническая документация на русском языке | Наличие |
|  | Электрооборудование приборов и установок должно быть защищено от токов короткого замыкания и перегрузок | Наличие |
|  | Оборудование и установки должны иметь необходимые блокировки по технике безопасности | Наличие |
|  | Автомобиль должен иметь штатный комплект инструментов и принадлежностей для эксплуатации | Наличие |
|  | Все надписи на приборной панели и специальные маркировки должны быть выполнены на русском языке или в виде понятных условных знаков | Наличие |
|  | Технические характеристики |  |
|  | Колесная формула | 4х4 |
|  | Габаритные размеры: - длина, мм - ширина (без учета зеркал), мм - высота, мм | Не более 4900 Не более 1975 Не более 2300 |
|  | Технически допустимая полная масса, кг | Не более 3500 |
|  | Экологический класс | Не ниже 4 |
|  | Рабочий объем цилиндров, см³ | Не более 2700 |
|  | Тип двигателя | Бензиновый |
|  | Максимальная мощность двигателя, кВт | Не менее 82,5 |
|  | Трансмиссия | Механическая |
|  | Число передач | Не менее 5 |
|  | Рулевое управление | С гидроусилителем |
|  | Рабочая тормозная система | Гидравлическая, двухконтурная, с вакуумным усилителем |
|  | АБС | Наличие |
|  | Предпусковой подогреватель | Наличие |
|  | Емкость топливного бака, л | Не менее 77 |
|  | Противотуманные фары | Наличие |
|  | Боковая дверь | Сдвижная или распашная |
|  | Задние двери | Распашные |
|  | Цветографическая схема | По ГОСТ Р 52567-2006 |
|  | Подкрылки | Наличие |
|  | Матирование окон медицинского салона | На 2/3 |
|  | Проблесковые маячки и громкоговорящая система | Наличие |
|  | Освещение над задними и боковой дверями | Наличие |
|  | Розетка внешнего подключения 220В | Наличие |
|  | Удлинитель для розетки внешнего подключения, м | Не менее 15 |
|  | Блокировка запуска двигателя при подключении 220В | Наличие |
|  | Раздвижное окно в боковой двери салона | Наличие |
|  | Подножка боковой двери | Наличие |
|  | Ограничитель боковой двери салона для фиксации в открытом положении | Наличие |
|  | Фиксатор задних распашных дверей для удержания в открытом положении на 90º | Наличие |
|  | Утепление и обивка дверей водителя и переднего пассажира | Наличие |
|  | Дополнительная шумоизоляция/утепление стен и потолка медицинского салона | Наличие |
|  | Напольное покрытие с гидроизоляцией всех швов | Наличие |
|  | Облицовка стен и дверей медицинского салона композитным материалом белого цвета с гидроизоляцией стыков | Наличие |
|  | Мягкая обивка потолка | Наличие |
|  | Световентиляционный люк с молоточком для аварийного разбития стекла | Наличие |
|  | Приточно-вытяжная вентиляция | Наличие |
|  | Дополнительная электро-разводка салона 12В | Наличие |
|  | Освещение медицинского салона светильниками | Наличие |
|  | Дополнительное локальное освещение направленного света | Наличие |
|  | Поручень (леер) для размещения капельниц | Наличие |
|  | Пульт управления электрооборудованием салона | Наличие |
|  | Розетки на 12В для приборов | Наличие |
|  | Два кресла мягкие врача | Наличие |
|  | Держатель капельниц леерный | Наличие |
|  | Тумба скамейка | Наличие |
|  | Кронштейны и ремни для установки дополнительных санитарных носилок по правому борту медицинского салона | Наличие |
|  | Травмобезопасные чехлы на кронштейны крепления носилок | Наличие |
|  | Стол с электроумывальником и 2-мя емкостями для чистой и использованной воды | Наличие |
|  | Шкаф для приборов и медицинских укладок | Наличие |
|  | Сигнализатор открытых дверей | Наличие |
|  | Преобразователь напряжения с функцией зарядного устройства | Наличие |
|  | Сдвижное окно между салоном и кабиной водителя со шторкой | Наличие |

- Комплект медицинского оборудования

  - Комплект аппаратуры для проведения базовой сердечно-легочной реанимации (дыхательный мешок (мешки) для проведения искусственной вентиляции легких взрослых, детей, новорожденных с возможностью подключения дополнительной оксигенации; аспиратор с механическим приводом и набором приспособлений; устройство контроля качества проведения непрямого массажа сердца с голосовыми подсказками) – 7 шт.

| № | Наименование параметра | Требования, установленные заказчиком |
| --- | --- | --- |
|  | Общие требования |  |
|  | Полное наименование и страна-изготовитель | Указать |
|  | Технические характеристики |  |
|  | Дыхательный, многоразовый мешок, взрослый | Наличие |
|  | Объем вдыхаемого газа, мл | Не менее 1200 |
|  | Объем дыхательного мешка, мл | Не менее 1550 |
|  | Минутная вентиляция, л/мин | Не менее 31 |
|  | Ограничение давления в дыхательном контуре, гПа | Не более 60 |
|  | Сопротивление вдоху, гПа | Не более 5 |
|  | Сопротивление выдоху при потоке 25 л/мин, гПа | Не более 2 |
|  | Время цикла (сжатие-расправление): - при установке дросселя с отверстием диаметром 1,47 и длиной 25 мм, - без дросселя | Не более 8 сек. Не более 2 сек. |
|  | Дыхательный, многоразовый мешок, детский | Наличие |
|  | Объем вдыхаемого газа, мл | Не менее 340 |
|  | Объем дыхательного мешка, мл | Не менее 470 |
|  | Минутная вентиляция, л/мин | Не менее 15 |
|  | Ограничение давления в дыхательном контуре, гПа | Не более 40 |
|  | Сопротивление вдоху, гПа | Не более 5 |
|  | Сопротивление выдоху при потоке 15 л/мин, гПа | Не более 2 |
|  | Время цикла (сжатие-расправление): - при установке дросселя с отверстием диаметром 1,47 и длиной 25 мм - без дросселя | Не более 4 сек. Не более 1 сек. |
|  | Дыхательный, многоразовый мешок, новорожденных | Наличие |
|  | Объем вдыхаемого газа, мл. | Не менее 150 |
|  | Объем дыхательного мешка, мл | Не менее 230 |
|  | Минутная вентиляция, л/мин | Не менее 5 |
|  | Ограничение давления в дыхательном контуре, гПа | Не более 40 |
|  | Сопротивление вдоху, гПа | Не более 1 |
|  | Сопротивление выдоху при потоке 5 л/мин, гПа | Не более 2 |
|  | Время цикла (сжатие-расправление): - при установке дросселя с отверстием диаметром 1,47 и длиной 25 мм - без дросселя | Не более 3 сек. Не более 1 сек. |
|  | Аспиратор с механическим приводом | Наличие |
|  | Максимальный вакуум, кПа | Не менее 70 |
|  | Производительность по воде, л/мин | Не менее 6 |
|  | Производительность по искусственной рвотной массе, л/мин | Не менее 2 |
|  | Свободный расход воздуха, л/мин | Не менее 70 |
|  | Вместимость сборника жидкости, л | Не менее 0,3 |
|  | Устройство защиты от переполнения | Наличие |
|  | Номинальный внутренний диаметр отсасывающей трубки, мм | Не менее 10 |
|  | Устойчивость к многократной дезинфекции 3% раствором перекиси водорода или 1% раствором хлорамина | Наличие |
|  | Устройство контроля качества проведения непрямого массажа сердца с голосовыми подсказками | Наличие |
|  | Частота задаваемых компрессий, 1/мин | 100 |
|  | Диапазон частот измеряемых компрессий, 1/мин, в диапазоне | Не менее 40 - 150 |
|  | Абсолютная погрешность измерения глубины компрессий, мм | Не более 5 |
|  | Абсолютная погрешность измерения глубины компрессий, 1/мин | Не более 2 |
|  | Литиевая батарея типа CR123(A) или аналог CR17345, DL123A, EL123LA, K123LA номиналом, В | Не более 3 |
|  | Время непрерывной работы от новой батареи, часов | Не менее 6 |
|  | Сумка медицинская универсальная | Наличие |
|  | Сумка медицинская из плотной водоотталкивающей ткани ПВХ, жесткий каркас (пластиковый или металлический) цвет немаркий, элементы корпуса выполнены с использованием уплотнителя, прочная удобная ручка | Наличие |
|  | Бирочное окошко для номера бригады | Наличие |
|  | Плечевой ремень | Наличие |
|  | Светоотражающая лента на корпусе сумки | Наличие |
|  | Комплект поставки |  |
|  | Дыхательный многоразовый мешок для взрослых | 1 шт. |
|  | Дыхательный многоразовый мешок для детей | 1 шт. |
|  | Дыхательный многоразовый мешок для новорожденных | 1 шт. |
|  | Резервный мешок (2600 мл) | 1 шт. |
|  | Резервный мешок (600 мл) | 1 шт. |
|  | Маска дыхательная № 0 | 1 шт. |
|  | Маска дыхательная № 1 | 1 шт. |
|  | Маска дыхательная № 2 | 1 шт. |
|  | Маска дыхательная № 3 | 1 шт. |
|  | Маска дыхательная № 4 | 1 шт. |
|  | Маска дыхательная № 5 | 1 шт. |
|  | Силиконовая трубка | 1 шт. |
|  | Аспиратор с механическим приводом | 1 шт. |
|  | Комплект катетеров (зондов) аспирационных (5 шт. разных размеров) | 1 компл. |
|  | Комплект воздуховодов полимерных одноразовых (5 шт. разных размеров) | 1 компл. |
|  | Языкодержатель | 1 шт. |
|  | Роторасширитель винтовой полимерный | 1 шт. |
|  | Устройство контроля качества проведения СЛР | 1 шт. |
|  | Сумка тканевая | 1 шт. |
|  | Руководство по эксплуатации | 1 шт. |

  - Автоматический наружный дефибриллятор в герметичном (степень защиты, обеспечиваемая оболочками, не ниже IP 55) и удароустойчивом корпусе с автономным питанием с голосовыми подсказками, с наличием взрослых и детских электродов – 7 шт.

| № | Наименование параметра | Требования, установленные заказчиком |
| --- | --- | --- |
|  | Общие требования |  |
|  | Полное наименование и страна-изготовитель | Указать |
|  | Технические характеристики |  |
|  | Форма дефибрилляционного импульса | Низкоэнергетичная прямоугольная бифазная с постоянной длительность импульса |
|  | Режимы работы | Внешняя асинхронная дефибрилляция |
|  | Энергия разряда, Дж | С увеличением в автоматической последовательности 120-150-200 для взрослых, 50- 70 -85 для детей моложе 8 лет |
|  | Время набора заряда максимальной энергии, сек | Не более 10 |
|  | Регистрация ЭКГ | - 1 канальная ЭКГ через дефибрилляционные электроды - автоматический анализ ЭКГ на предмет наличия желудочковых фибрилляции и тахикардии |
|  | Диапазон измерения ЧСС, уд/мин | Не уже 0-300 |
|  | Батарея | 10 Одноразовых литиевых пользовательских батарей со сроком годности не менее 5 лет или аналог |
|  | Емкость батареи, разрядов максимальной энергии | Не менее 300 |
|  | Голосовые подсказки на русском языке по всем этапам сердечно-легочной реанимации (СЛР) | Наличие |
|  | Панель управления | Кнопки: “Вкл/выкл”, “Заряд”, “Выбор энергии”, “Разряд”, 3 кнопки управления меню |
|  | Лицевая панель прибора | Наличие графических пиктограмм по каждому этапу СЛР на лицевой панели прибора, синхронизированных светоиндикацией с текстовыми и голосовыми подсказками |
|  | Дисплей | Отображение шкалы глубины компрессии при СЛР |
|  | Корпус прибора | Пылезащищённый и водонепроницаемый с показателем проникновения инородных тел не менее IP 55 |
|  | Крышка прибора | Используется для обеспечения правильного положения пациента и проходимости дыхательных путей во время СЛР |
|  | Внутренняя память | На одного пациента с регистрацией всей последовательности реанимационных мероприятий и ЭКГ |
|  | Возможность архивирования и просмотра данных пациента на ПК | Через встроенный ИК-порт |
|  | Вес, кг | Не более 2,6 |
|  | Габариты, мм | Не более 70х210х260 |
|  | Комплект поставки |  |
|  | Дефибриллятор со встроенным блоком ЭКГ | 1 шт. |
|  | Электроды дефибрилляционные с датчиком контроля правильности СЛР c одноразовым набором принадлежностей вкл. перчатки, дыхательная маска, ножницы, салфетка | 1 шт. |
|  | Сумка для ношения | 1 шт. |
|  | Программное обеспечение для ПК для архивирования и просмотра данных пациента | 1 шт. |
|  | Руководство по эксплуатации | 1 шт. |

  - Редуктор-ингалятор кислородный с не менее чем двумя баллонами газовыми кислородными объемом не менее 1 л для обеспечения проведения кислородной (кислородно-воздушной) и аэрозольной терапии, с возможностью подключения аппарата искусственной вентиляции легких – 7 шт.

| № | Наименование параметра | Требования, установленные заказчиком |
| --- | --- | --- |
|  | Общие требования |  |
|  | Полное наименование и страна-изготовитель | Указать |
|  | Технические характеристики |  |
|  | Понижение давления кислорода, в диапазоне, атм. | Не менее 200 - 4 |
|  | Кислородная ингаляция с диапазоном потока кислорода, л/мин. | Не хуже 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 15, 25 |
|  | Быстроразъемное соединение типа Camozzi 5051 G1/4 на выходе редуктора для подключения аппаратуры ИВЛ | Наличие |
|  | Возможность ингаляции лекарственными веществами | Наличие |
|  | Подсоединение к кислородному баллону без применения инструментов | Наличие |
|  | Рабочий газ баллона | Кислород |
|  | Максимальное рабочее давление газа в баллоне, МПа | Не менее 20 |
|  | Объём баллона, л | Не менее 2 |
|  | Масса пустого баллона, кг | Не более 4,5 |
|  | Габаритные размеры кислородного баллона, мм: - длина -диаметр | Не более 415 Не более 110 |
|  | Разовые системы для оксигенотерапии | Наличие |
|  | Ингалятор аэрозольный для распыления сжатым воздухом КШАТ | Наличие |
|  | Масса (с 1 баллоном), кг | Не более 6 |
|  | Комплект поставки |  |
|  | Редуктор-ингалятор | 1 шт. |
|  | Ингалятор аэрозольный | 1 шт. |
|  | Бесклапанная маска лицевая с дыхательным шлангом длинной 1,5 м | 1 шт. |
|  | Сумка | 1 шт. |
|  | Комплект ЗИП | 1 шт. |
|  | Баллон для медицинского кислорода с вентилем вместимостью 2л. | 1 шт. |
|  | Руководство по эксплуатации на русском языке | 1 шт. |

  - Пульсоксиметр портативный транспортный в комплекте со взрослым и детским датчиками – 7 шт.

| № | Наименование параметра | Требования, установленные заказчиком |
| --- | --- | --- |
|  | Общие требования |  |
|  | Полное наименование и страна-изготовитель | Указать |
|  | Технические характеристики |  |
|  | Соответствие требованиям в зависимости от воспринимаемых механических воздействий | ГОСТ Р 50444 для группы 5 |
|  | Соответствие требованиям по безопасности | ГОСТ Р 50267.0 |
|  | Соответствие требованиям по электромагнитной совместимости | ГОСТ Р 50267.0.2 |
|  | Устойчивость показателей в условиях тряски и при ослаблении пульса | Наличие |
|  | Измеряемые параметры | - SpO2 (насыщение кислородом артериальной крови) - PR (частота пульса) |
|  | Диапазон измерения SpO2, % | Не уже 60-99 |
|  | Диапазон измерения частоты пульса, уд/мин | Не уже 20-250 |
|  | Погрешность измерения SpO2, при использовании прищепки на палец, в диапазоне 60-99 % | Не более 3 знака |
|  | Погрешность измерения частоты пульса, уд/мин | Не более 2 знака |
|  | Четырехуровневая индикация заряда аккумулятора | Полная зарядка, половинная зарядка, слабая зарядка, почти полная разрядка |
|  | Время реакции (индикации) на изменение параметров, сек | Не более 15 |
|  | 2 семиcегментных светодиодных индикатора SpO2, размеры, мм | Не менее 21х14 |
|  | 3 индикатора PR размеры, мм | Не менее 14х10 |
|  | Линейная шкала индикации пульсовой волны | Наличие |
|  | Изменяемый уровень яркости в диапазоне, mcd | Не уже 0 - 21 |
|  | Установка оператором границ (порогов) тревожной сигнализации по сатурации, нижняя граница в диапазоне, % | Не уже 50 – 99 с шагом 1 |
|  | Установка оператором границ (порогов) тревожной сигнализации по сатурации, верхняя граница в диапазоне, % | Не уже 80 – 99 с шагом 1 |
|  | Установка оператором границ (порогов) тревожной сигнализации по пульсу, нижняя граница, в диапазоне, 1/мин | Не уже 30 – 200 с шагом 5 |
|  | Установка оператором границ (порогов) тревожной сигнализации по пульсу, верхняя граница, в диапазоне, 1/мин | Не уже 70 – 250 с шагом 5 |
|  | Тревожная сигнализация по параметрам | - установленному пределу сатурации и пульса; - качеству сигнала; - отсутствию датчика; - отсутствию пальца в датчике (или плохому контакту) |
|  | Раздельная регулировка громкости звуковой сигнализации по «тревоге» и по пульсу | Наличие |
|  | Комбинированное питание аппарата | - от 3-х элементов питания (типа АА, аккумуляторы) - от 3-х элементов питания (типа АА, одноразового применения) - от бортовой сети автомобиля (8 - 18) В - от стационарной сети 220 В |
|  | Автономное питание от аккумулятора, часов | Не менее 50 |
|  | Бортовое внешнее питание и подзарядка, в диапазоне, В | Не уже 8 - 18 |
|  | Сетевое внешнее питание 220 В с защитой от пробоя до 4 кВ | Наличие |
|  | Защита от скачков напряжения (до 200 В) при зарядке от борт-сети | Наличие |
|  | Возможность подключения Датчика | - детский (манжетка) взаимозаменяемый, ремонтопригодный, длина кабеля пациента не менее 3-х метров - взрослый (прищепка) взаимозаменяемый, ремонтопригодный, длина кабеля пациента не менее 3-х метров. |
|  | Комплект крепления в салоне автомобиля | Наличие |
|  | Чехол для комплекта прибора с кабелями и датчиками. | Наличие |
|  | Габаритные размеры, мм | Не более 137х64х27 |
|  | Вес, кг | Не более 0,3 |
|  | Комплект поставки |  |
|  | Блок обработки и индикации | 1 шт. |
|  | Датчик пульсоксиметрический пальцевой (Взрослый) | 1 шт. |
|  | Датчик пульсоксиметрический "Манжетка" (Детский) | 1 шт. |
|  | Автомобильное зарядное устройство | 1 шт. |
|  | Сетевой адаптер | 1 шт. |
|  | Элементы питания (Аккумулятор - типоразмер АА) | 3 шт. |
|  | Комплект крепления в салоне автомобиля | 1 шт. |
|  | Чехол комплекта | 1 шт. |
|  | Руководство по эксплуатации | 1 шт. |

  - Тележка-каталка со съемными кресельными носилками – 7 шт.

| № | Наименование параметра | Требования, установленные заказчиком |
| --- | --- | --- |
|  | Общие требования |  |
|  | Полное наименование и страна-изготовитель | Указать |
|  | Год выпуска | Не ранее 2015 |
|  | Гарантийное обслуживание, месяцев | Не менее 12 |
|  | Регистрационное удостоверение Росздравнадзора | Наличие |
|  | Сертификат соответствия Госстандарта России | Наличие |
|  | Технические характеристики |  |
|  | Назначение | Для перевозки больных в автомобиле скорой медицинской помощи |
|  | Максимальная грузоподъемность, кг | Не менее 160 |
|  | Обрезиненные колеса, шт. | Не менее 4 |
|  | Обрезиненные складные ручки съемных носилок, шт. | Не менее 4 |
|  | Рычаги в задней части каталки для фиксации-расфиксации опор каталки, шт. | Не менее 2 |
|  | Боковые ограждения-поручни, шт. | Не менее 2 |
|  | Количество секций съемных носилок, шт. | Не менее 3 |
|  | Направляющие ролики съемных носилок, шт. | Не менее 6 |
|  | Масса тележки каталки со съемными носилками, к | Не более 36 |
|  | Материал изготовления несущих конструкций | Алюминиевый сплав |
|  | Система переднего торможения (остановки) | Наличие |
|  | Поднимающееся изголовье с регулированием высоты | Наличие |
|  | Ведущее колесо | Наличие |
|  | Габаритные размеры в транспортном положении: Длина, мм Ширина, мм Высота, мм | Не более 2 000 Не более 550 Не более 300 |
|  | Габаритные размеры в рабочем положении: Длина, мм Ширина, мм Высота, мм | Не более 2 000 Не более 550 Не более 700 |
|  | Количество уровней по высоте | Не менее 2 |
|  | Обрезиненные колеса диаметром, мм | Не менее 125 |
|  | Комплект поставки |  |
|  | Тележка-каталка | 1 шт. |
|  | Носилки съемные трансформируемые | 1 шт. |
|  | Матрас мягкий с ручками для транспортировки | 1 шт. |
|  | Фиксатор передний | 1 шт. |
|  | Замок-фиксатор задний с красной кнопкой | 1 шт. |
|  | Ремни безопасности для фиксации пациента | 1 комплект |
|  | Руководство по эксплуатации на русском языке | 1 шт. |

  - Приемное устройство тележки-каталки – 7 шт.

| № | Наименование параметра | Требования, установленные заказчиком |
| --- | --- | --- |
|  | Общие требования |  |
|  | Полное наименование и страна-изготовитель | Указать |
|  | Технические характеристики |  |
|  | Назначение | Для безопасной погрузки/выгрузки пациента одним медицинским работником |
|  | Ширина приемного лотка, мм | Не менее 660 |
|  | Рабочая высота погрузки, мм | Не менее 700 |
|  | Комплект поставки |  |
|  | Приемное устройство (слип-фиксатор) | 1 шт. |
|  | Передний упор-фиксатор | 1 шт. |
|  | Руководство по эксплуатации на русском языке | 1 шт. |

  - Носилки санитарные бескаркасные, имеющие не менее четырех пар ручек для переноски, со стропами (ремнями) для фиксации пациента, с лямками для переноски пациента в сидячем положении (размер не менее 170 см x 70 см) – 7 шт.

| № | Наименование параметра | Требования, установленные заказчиком |
| --- | --- | --- |
|  | Общие требования |  |
|  | Полное наименование и страна-изготовитель | Указать |
|  | Технические характеристики |  |
|  | Материал полотна носилок | Ткань с армированным ПВХ-покрытием, цвет - немаркий |
|  | Материал чехла | Ткань ПВХ |
|  | Наличие усиленных двойных швов в местах максимальной нагрузки | Наличие |
|  | Металлические люверсы, шт. | Не менее 4 |
|  | Стропы для фиксации пациента | Наличие |
|  | Ширина стропы, мм | Не менее 40 |
|  | Номинальная нагрузка, кг | Не менее 150 |
|  | Четыре пары ручек из трубки ПВХ для переноски пациента | Наличие |
|  | Ремни плечевые для переноски пациента в сидячем положении | Наличие |
|  | Размер полотна, мм | Не менее 2000х850 |
|  | Носилки должны быть устойчивы к дезинфекции по МУ 287-113 3% раствором перекиси водорода | Наличие |
|  | Масса изделия, кг | Не более 2 |
|  | Габаритные размеры в чехле, мм | Не более 550х350х50 |
|  | Комплект поставки |  |
|  | Носилки бескаркасные | 1 шт. |
|  | Комплект ремней и строп для фиксации пациента | 1 шт. |
|  | Чехол с ремнем | 1 шт. |
|  | Руководство по эксплуатации на русском языке | 1 шт. |

  - Комплект шин транспортных иммобилизационных складных – 7 шт.

| № | Наименование параметра | Требования, установленные заказчиком |
| --- | --- | --- |
|  | Общие требования |  |
|  | Полное наименование и страна-изготовитель | Указать |
|  | Технические характеристики |  |
|  | Материал шин для конечностей | Пластик |
|  | Материал шин-воротников | Пластик, изолон |
|  | Способ фиксации шин для конечностей на теле пациента | С помощью бинтов и косыночной повязки |
|  | Способ фиксации шины-воротника на теле пациента | Текстильная застежка «велькро» |
|  | Продольная и поперечная перфорация для моделирования шины по размеру конечности | Наличие |
|  | Регулирование шины-воротника по высоте и объему шеи | Наличие |
|  | Количество регулируемых размеров, размеров: |  |
|  | Шина для нижней конечности для взрослых | Не менее 4 |
|  | Шина для нижней конечности для детей | Не менее 4 |
|  | Шина для верхней конечности для взрослых | Не менее 4 |
|  | Шина для верхней конечности для детей | Не менее 5 |
|  | Шина-воротник для взрослых | Не менее 4 |
|  | Шина-воротник для детей | Не менее 3 |
|  | Съемный держатель затылочной части, фиксируется на шине-воротнике для взрослых | Наличие |
|  | Наличие центрального окна в шине-воротнике | Наличие |
|  | Рентгенопрозрачность | Наличие |
|  | Устойчивость к дезинфекции 3% раствором перекиси водорода | Наличие |
|  | Рабочий диапазон температур, °С | Не менее − 50 - + 45 |
|  | Вид климатического исполнения | У1 по ГОСТ 15150 |
|  | Масса комплекта, кг | Не более 6 |
|  | Габаритные размеры комплекта в сумке, мм | Не более 320х190х160 |
|  | Комплект поставки |  |
|  | Шина-воротник для взрослых | 2 шт. |
|  | Шина-воротник для детей | 2 шт. |
|  | Шина для нижней конечности для взрослых | 2 шт. |
|  | Шина для нижней конечности для детей | 1 шт. |
|  | Шина для верхней конечности для взрослых | 1 шт. |
|  | Шина для верхней конечности для детей | 2 шт. |
|  | Бинт медицинский стерильный 7х14 | 2 шт. |
|  | Повязка косыночная для взрослых | 1 шт. |
|  | Повязка косыночная для детей | 1 шт. |
|  | Повязка косыночная универсальная | 10 шт. |
|  | Сумка транспортировочная | 1 шт. |
|  | Руководство по эксплуатации | 1 шт. |

  - Щит спинальный с устройством для фиксации головы – 7 шт.

| № | Наименование параметра | Требования, установленные заказчиком |
| --- | --- | --- |
|  | Общие требования |  |
|  | Полное наименование и страна-изготовитель | Указать |
|  | Технические характеристики |  |
|  | Назначение | Для проведения иммобилизации и транспортирования пострадавших, в т.ч. при переломах позвоночника |
|  | Условия эксплуатации | Автомобиль скорой медицинской помощи, полевые условия |
|  | Тип оборудования | Переносной |
|  | Материал | Рентгенопрозрачный пластик |
|  | Пластиковый складной подголовник для фиксации головы из легкого пластика, обклеенного тканью ПВХ | Наличие |
|  | Мягкие фиксаторы для лба и подбородка | Наличие |
|  | Пазы для поднятия и переноски носилок с пациентом с каждой стороны, шт. | Не менее 7 |
|  | Поперечный профиль носилок для обеспечения удобства поднятия пациента с горизонтальной поверхности | Наличие |
|  | Длина, мм | Не менее 1830 |
|  | Ширина, мм | Не менее 410 |
|  | Высота, мм | Не более 45 |
|  | Грузоподъёмность, кг | Не менее 150 |
|  | Комплект поставки |  |
|  | Щит-носилки | 1 шт. |
|  | Система ременная иммобилизирующая | 1 шт. |
|  | Подголовник складной | 1 шт. |
|  | Сумка для хранения и транспортировки | 1 шт. |
|  | Руководство по эксплуатации на русском языке | 1 шт. |

  - Укладка общепрофильная для оказания скорой медицинской помощи – 7 шт.

| № | Наименование параметра | Требования, установленные заказчиком |
| --- | --- | --- |
|  | Общие требования |  |
|  | Полное наименование и страна-изготовитель | Указать |
|  | Технические характеристики |  |
|  | Беспрепятственный доступ ко всем вложениям сумки в открытом состоянии | Наличие |
|  | Каркас из трубки алюминиевого сплава с поворотными элементами | Наличие |
|  | Чехол из ткани с ПВХ покрытием, являющейся съёмным элементом корпуса укладки | Наличие |
|  | Вкладыши для размещения функциональных принадлежностей | Наличие |
|  | Съёмные панели с карманами, шт. | Не менее 2 |
|  | Материал дна сумки | Водоотталкивающий |
|  | Ручки для переноски | Не менее 2 |
|  | Плечевой ремень | Наличие |
|  | Габаритные размеры, мм | Не более 440х260х360 |
|  | Эмблема Красного креста | Наличие |
|  | Комплект поставки |  |
|  | Сумка специальная | 1 шт. |
|  | Чехол для перевязочных материалов | 2 шт. |
|  | Чехол для инструментария | 1 шт. |
|  | Бинт марлевый медицинский стерильный (5 м x 10 см) | 10 шт. |
|  | Бинт марлевый медицинский стерильный (7 м x 14 см) | 10 шт. |
|  | Бинт марлевый медицинский нестерильный (5 м x 5 см) | 10 шт. |
|  | Бинт эластичный сетчато-трубчатый фиксирующий (№ 3) | 1 шт. |
|  | Бинт эластичный сетчато-трубчатый фиксирующий (№ 4) | 1 шт. |
|  | Вата медицинская гигроскопическая (250 г) | 1 уп. |
|  | Воздуховод Гведела (40 мм) | 1 шт. |
|  | Воздуховод Гведела (60 мм) | 1 шт. |
|  | Воздуховод Гведела (90 мм) | 1 шт. |
|  | Воздуховод Гведела (120 мм) | 1 шт. |
|  | Губка гемостатическая | 1 шт. |
|  | Держатели инфузионных флаконов (с кронштейном, на 200 мл) | 1 шт. |
|  | Держатели инфузионных флаконов (с кронштейном, на 400 мл) | 1 шт. |
|  | Жгут кровеостанавливающий с дозированной компрессией (резиновый или матерчато-эластичный) | 1 шт. |
|  | Жгут кровеостанавливающий (резиновый или матерчато-эластичный) | 2 шт. |
|  | Зажим медицинский кровоостанавливающий изогнутый | 1 шт. |
|  | Зажим медицинский кровоостанавливающий прямой | 1 шт. |
|  | Катетер (канюля) для периферических вен (наружный диаметр 2,1 мм, длина 45 мм) | 1 шт. |
|  | Катетер (канюля) для периферических вен (наружный диаметр 1,7 мм, длина 45 мм) | 1 шт. |
|  | Катетер (канюля) для периферических вен (наружный диаметр 1,5 мм, длина 45 мм) | 1 шт. |
|  | Катетер (канюля) для периферических вен (наружный диаметр 1,3 мм, длина 45 мм) | 1 шт. |
|  | Катетер (канюля) для периферических вен (наружный диаметр 1,1 мм, длина 15 мм) | 1 шт. |
|  | Катетер (канюля) для периферических вен (наружный диаметр 0,9 мм, длина 32 мм) | 1 шт. |
|  | Катетер (канюля) для периферических вен (наружный диаметр 0,7 мм, длина 19 мм) | 1 шт. |
|  | Катетер (канюля) для периферических вен (наружный диаметр 0,6 мм, длина 19 мм) | 1 шт. |
|  | Катетер (канюля) для периферических вен (наружный диаметр 0,5 мм, длина 19 мм) | 1 шт. |
|  | Катетер (канюля) для периферических вен (наружный диаметр 0,4 мм, длина 19 мм) | 1 шт. |
|  | Катетер уретральный детский однократного применения стерильный | 2 шт. |
|  | Катетер уретральный женский однократного применения стерильный | 2 шт. |
|  | Катетер уретральный мужской однократного применения стерильный | 2 шт. |
|  | Лейкопластырь бактерицидный (не менее 1,9 см x 7,2 см) | 5 шт. |
|  | Лейкопластырь рулонный (не менее 2 см x 5 м) | 2 шт. |
|  | Маска медицинская нестерильная трёхслойная из нетканого материала с резинками или с завязками | 10 шт. |
|  | Мешок для медицинских отходов класса А (объёмом не менее 10 л) | 1 шт. |
|  | Мешок для медицинских отходов класса Б (объёмом не менее 10 л) | 1 шт. |
|  | Ножницы для разрезания повязок по Листеру (с дополнительным элементом для быстрого разрыва повязок) | 3 шт. |
|  | Пакет гипотермический | 5 шт. |
|  | Пакет перевязочный медицинский стерильный | 3 шт. |
|  | Перчатки медицинские нестерильные смотровые | 100 шт. |
|  | Перчатки хирургические стерильные | 5 пар |
|  | Пинцет медицинский | 2 шт. |
|  | Покрывало спасательное изотермическое (не менее 150 см x 200 см) | 3 шт. |
|  | Пульсовый оксиметр электронный портативный с автономным питанием от встроенных аккумуляторов (элементов питания) | 1 шт. |
|  | Роторасширитель | 1 шт. |
|  | Салфетка антисептическая из нетканого материала спиртовая (не менее 12,5 см x 11,0 см) | 30 шт. |
|  | Салфетка антисептическая из нетканого материала с перекисью водорода (не менее 12,5 см x 11,0 см) | 6 шт. |
|  | Салфетка из нетканого материала с раствором аммиака (не менее 12,5 см x 11,0 см) | 10 шт. |
|  | Салфетка марлевая медицинская стерильная (не менее 16 см x 14 см, № 10) | 1 уп. |
|  | Скальпель стерильный одноразовый | 2 шт. |
|  | Средство перевязочное гемостатическое стерильное на основе цеолитов или алюмосиликатов кальция и натрия или гидросиликата кальция (не менее 50 г) | 3 шт. |
|  | Средство перевязочное гемостатическое стерильное с аминокапроновой кислотой (не менее 6 см x 10 см) | 3 шт. |
|  | Средство перевязочное гидрогелевое противоожоговое стерильное (на основе аллилоксиэтанола и лидокаина) | 6 шт. |
|  | Стерильная салфетка (не менее 40 см x 60 см) | 4 шт. |
|  | Стерильная салфетка или простыня (не менее 70 см x 140 см) | 4 шт. |
|  | Сфигмоманометр (измеритель артериального давления) со взрослой и детскими манжетами механический с анероидным манометром | 1 шт. |
|  | Термометр медицинский максимальный стеклянный ртутный в футляре | 1 шт. |
|  | Термометр медицинский электронный в футляре | 1 шт. |
|  | Трубка ректальная газоотводная резиновая детская одноразовая | 1 шт. |
|  | Устройство для переливания крови, кровезаменителей и инфузионных растворов с боковой микрофильтрацией | 1 шт. |
|  | Устройство для проведения искусственного дыхания "рот-устройство-рот" одноразовое плёночное | 1 шт. |
|  | Фонендоскоп | 1 шт. |
|  | Шпатель деревянный стерильный | 10 шт. |
|  | Шпатель терапевтический стерильный | 1 шт. |
|  | Шприц инъекционный однократного применения (2 мл с иглой 0,6 мм) | 10 шт. |
|  | Шприц инъекционный однократного применения (5 мл с иглой 0,7 мм) | 10 шт. |
|  | Шприц инъекционный однократного применения (10 мл с иглой 0,8 мм) | 10 шт. |
|  | Шприц инъекционный однократного применения (20 мл с иглой 0,8 мм) | 10 шт. |
|  | Языкодержатель | 1 шт. |
|  | Контейнер со съёмными ложементами, не менее чем на 200 ампул | 1 шт. |
|  | Маркер перманентный чёрного цвета | 1 шт. |
|  | Фонарик диагностический с элементом питания | 1 шт. |
|  | Руководство по эксплуатации на русском языке | 1 шт. |

  - Набор акушерский для оказания скорой медицинской помощи – 7 шт.

| № | Наименование параметра | Требования, установленные заказчиком |
| --- | --- | --- |
|  | Общие требования |  |
|  | Полное наименование и страна-изготовитель | Указать |
|  | Технические характеристики |  |
|  | Сумка должна иметь не менее одного отделения и пяти внутренних карманов | Наличие |
|  | Материал дна сумки | Водоотталкивающий |
|  | Сумка должна закрываться на молнию и два портфельных замка | Наличие |
|  | Ручки и плечевой ремень для переноски | Наличие |
|  | Вес с набором, кг | Не более 4 |
|  | Габаритные размеры, мм | Не более 400х210х220 |
|  | Световозвращающий элемент | Наличие |
|  | Эмблема Красного креста | Наличие |
|  | Комплект поставки |  |
|  | Сумка специальная | 1 шт. |
|  | Сумка-вкладыш для размещения хирургического инструмента | 1 шт. |
|  | Воротник-шина шейная для новорождённых | 3 шт. |
|  | Глазная повязка стерильная (55 мм x 70 мм) | 4 шт. |
|  | Грелка | 2 шт. |
|  | Зажим Кохера стерильный | 2 шт. |
|  | Зажим кровоостанавливающий зубчатый изогнутый № 1, 158 мм | 1 шт. |
|  | Зажим кровоостанавливающий зубчатый прямой № 1, 160 мм | 1 шт. |
|  | Зажим пуповины | 6 шт. |
|  | Игла атравматическая | 2 шт. |
|  | Иглодержатель общехирургический | 1 шт. |
|  | Катетер для отсоса слизи с фильтром или спринцовка резиновая | 1 шт. |
|  | Катетер цилиндрический уретральный № 16 | 1 шт. |
|  | Комплект акушерского белья для роженицы и новорождённого | 2 компл. |
|  | Комплект одежды хирургической одноразовый | 2 компл. |
|  | Лоток большой почкообразный | 1 шт. |
|  | Маска медицинская нестерильная трёхслойная из нетканого материала | 2 шт. |
|  | Мешок для медицинских отходов класса А и Б (объёмом 10 л) | 1 шт. |
|  | Пакет гипотермический | 3 шт. |
|  | Перчатки хирургические стерильные | 4 пары |
|  | Пинцет стерильный | 2 шт. |
|  | Салфетка антисептическая из нетканого материала спиртовая (12,5 см x 11,0 см) | 6 шт. |
|  | Салфетка стерильная двухслойная (16 см x 14 см № 10) | 2 уп. |
|  | Скальпель стерильный одноразовый или ножницы для пресечения пуповины | 2 шт. |
|  | Спринцовка резиновая маленькая | 1 шт. |
|  | Стетоскоп акушерский деревянный | 1 шт. |
|  | Стетофонендоскоп | 1 шт. |
|  | Термометр медицинский максимальный стеклянный ртутный в футляре | 1 шт. |
|  | Одеяло байковое детское | 1 шт. |
|  | Руководство по эксплуатации на русском языке | 1 шт. |

  - Набор противоожоговый для оказания скорой медицинской помощи – 7 шт.

| № | Наименование параметра | Требования, установленные заказчиком |
| --- | --- | --- |
|  | Общие требования |  |
|  | Полное наименование и страна-изготовитель | Указать |
|  | Технические характеристики |  |
|  | Сумка | Плотная водоотталкивающая ткань |
|  | Габаритные размеры, мм | Не более 330х240х70 |
|  | Комплект поставки |  |
|  | Бинт марлевый медицинский стерильный, 7 м х 14 см | 3 шт. |
|  | Бинт марлевый медицинский стерильный, 5 м х 10 см | 3 шт. |
|  | Бинт эластичный сетчато-трубчатый фиксирующий №1, не менее 1 м | 1 шт. |
|  | Бинт эластичный сетчато-трубчатый фиксирующий №2, не менее 1 м | 1 шт. |
|  | Бинт эластичный сетчато-трубчатый фиксирующий №3, не менее 1 м | 1 шт. |
|  | Бинт эластичный сетчато-трубчатый фиксирующий №4, не менее 1 м | 1 шт. |
|  | Бинт эластичный сетчато-трубчатый фиксирующий №5, не менее 1 м | 1 шт. |
|  | Бинт эластичный сетчато-трубчатый фиксирующий №6, не менее 1 м | 1 шт. |
|  | Гидрогель противоожоговый стерильный | 3 шт. |
|  | Мешок для медицинских отходов класса А, объемом не менее 10 л | 1 шт. |
|  | Ножницы для разрезания повязок по Листеру | 1 шт. |
|  | Простыня стерильная | 2 шт. |
|  | Салфетка марлевая медицинская стерильная, не менее 16 см х 14 см №10 | 3 уп. |
|  | Салфетка марлевая медицинская стерильная, не менее 45 см х 29 см №5 | 3 уп. |
|  | Сумка | 1 шт. |
|  | Руководство по эксплуатации | 1 шт. |

  - Набор для катетеризации центральных вен для оказания скорой медицинской помощи – 7 шт.

| № | Наименование параметра | Требования, установленные заказчиком |
| --- | --- | --- |
|  | Общие требования |  |
|  | Полное наименование и страна-изготовитель | Указать |
|  | Набор для катетеризации центральных вен | Наличие |
|  | Комплектность набора |  |
|  | Игла для пункции центральной вены | 2 шт. |
|  | Игла Дюфо | 1 шт. |
|  | Игла хирургическая | 2 шт. |
|  | Иглодержатель | 1 шт. |
|  | Тазик почкообразный | 1 шт. |
|  | Марлевая салфетка хирургическая большая | 2 шт. |
|  | Марлевая салфетка хирургическая малая | 4 шт. |
|  | Мешок для медицинских отходов класса А (объёмом не менее 10 л) | 1 шт. |
|  | Мешок для медицинских отходов класса Б (объёмом не менее 10 л) | 1 шт. |
|  | Ножницы хирургические | 1 шт. |
|  | Перчатки хирургические стерильные | 2 пары |
|  | Пинцет анатомический | 1 шт. |
|  | Стерильная ватная палочка | 3 шт. |
|  | Шовный материал | 1 упак. |
|  | Чехол (саквояж) для размещения набора | 1 шт. |

  - Комплект противоэпидемический выездной бригады скорой медицинской помощи – 7 шт.

| № | Наименование параметра | Требования, установленные заказчиком |
| --- | --- | --- |
|  | Общие требования |  |
|  | Полное наименование и страна-изготовитель | Указать |
|  | Область применения | Для создания безопасных условий труда персонала медицинских, ветеринарных, биологических, коммунальных и других заведений, где работают с сырьём биологического происхождения и обеспечения надёжной защиты от риска биологического заражения патогенными микроорганизмами II группы патогенности |
|  | Комплектность набора |  |
|  | Халат 160 см со стойкой и запахом, ткань спанбонд | 1 шт. |
|  | Брюки, ткань спанбонд | 1 шт. |
|  | Рубаха, ткань спанбонд | 1 шт. |
|  | Шапочка-шлем п/эпид., ткань спанбонд | 1 шт. |
|  | Бахилы высокие, ламинированные | 1 пара |
|  | Нарукавники, ламинированные, ткань спанбонд | 1 пара |
|  | Фартук, ламинированный, ткань спанбонд | 1 шт. |
|  | Маска 3-х слойная из многослойного трикотажного полиэфирного полотна | 1 шт. |
|  | Полотенце, ткань спанбонд | 1 шт. |
|  | Перчатки хирургические | 2 пары |
|  | Очки ЗНГ-1 с минеральными защитными безосколочными стеклами “триплекс” | 1 пара |

  - Облучатель бактерицидный циркуляционный с возможностью работы в присутствии медицинских работников – 7 шт.

| № | Наименование параметра | Требования, установленные заказчиком |
| --- | --- | --- |
|  | Общие требования |  |
|  | Полное наименование и страна-изготовитель | Указать |
|  | Технические характеристики |  |
|  | Производительность, м3/час | Не менее 20 |
|  | Бактерицидная эффективность, % | Не менее 99,92 |
|  | Источник излучения | Бактерицидная безозоновая ультрафиолетовая лампа |
|  | Срок службы у/ф ламп, часов | Не менее 9000 |
|  | Очистка воздуха от пыли | При помощи нетканого фильтрующего материала |
|  | Корпус | Металлический |
|  | Напряжение питающей сети, В | 12 |
|  | Потребляемая мощность, Вт | Не более 20 |
|  | Уровень шума, Дб | Не более 40 |
|  | Габаритные размеры, мм | Не более 410х150х110 |
|  | Комплект поставки |  |
|  | Облучатель бактерицидный циркуляционный | 1 шт. |
|  | Руководство по эксплуатации | 1 шт. |

  - Маска-респиратор защитный (одноразовый) медицинский с клапаном выдоха – 70 шт.

| № | Наименование параметра | Требования, установленные заказчиком |
| --- | --- | --- |
|  | Общие требования |  |
|  | Полное наименование и страна-изготовитель | Указать |
|  | Технические характеристики |  |
|  | Область применения | Медицина |
|  | Назначение | Для использования медицинским персоналом в качестве защиты от аэрозолей и инфекций в зонах среднего риска. Защита от аллергенов. |
|  | Стандарт | Не хуже EN 149:2001+A1:2009 |
|  | Класс защиты | Не хуже FFP 2 R D |
|  | Клапан выдоха | Наличие |
|  | Универсальный размер | Наличие |
|  | Регулируемые ленты оголовья | Наличие |
|  | Комплект поставки |  |
|  | Маска-респиратор | 1 шт. |

  - Средство радиосвязи и (или) мобильный абонентский комплект автоматизированной навигационно-диспетчерской системы управления с возможностью использования глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС и GPS и возможность подачи сигнала тревоги – 7 шт.

| № | Наименование параметра | Требования, установленные заказчиком |
| --- | --- | --- |
|  | Общие требования |  |
|  | Полное наименование и страна-изготовитель | Указать |
|  | Назначение | Определение и передача на телематический сервер местоположения и параметров режима движения транспортного средства (объекта) географических координат, скорости, курса |
|  | Технические характеристики |  |
|  | Абонентский терминал ГЛОНАСС/GPS/GSM/ | Наличие |
|  | Количество каналов навигационного приемника | Не менее 32 |
|  | Чувствительность навигационного приемника в режиме сопровождения, dbm | Не ниже -161 |
|  | Погрешность позиционирования, метров (СКО на плоскости) | Не более 4 |
|  | Емкость памяти (черного ящика) абонентского терминала, Mбайт | Не менее 4 |
|  | Потребляемая АТ мощность в ждущем режиме, Ватт | Не более 1.5 |
|  | Потребляемая АТ мощность в режиме передачи данных и голосовой связи, Ватт | Не более 5 |
|  | Обеспечение работоспособности АТ при потере питания от бортовой сети с использованием встроенной аккумуляторной батареи, часов | Не менее 4 |
|  | Комплект поставки |  |
|  | Абонентский терминал ГЛОНАСС/GPS/GSM/ | 1 шт. |
|  | Мобильное навигационно-связное устройство | 1 шт. |

  - Комплект средств для применения мер физического стеснения при медицинской эвакуации (ленты из плотной хлопчатобумажной ткани (200 см x 10 см)) – 7 шт.

| № | Наименование параметра | Требования, установленные заказчиком |
| --- | --- | --- |
|  | Общие требования |  |
|  | Полное наименование и страна-изготовитель | Указать |
|  | Технические характеристики |  |
|  | Материал ленты | Плотная хлопчатобумажная ткань |
|  | Размеры, см | Не менее 200х10 |
|  | Комплект поставки |  |
|  | Комплект средств для применения мер физического стеснения при медицинской эвакуации (ленты из плотной хлопчатобумажной ткани (200 см x 10 см) | 1 комплект |

  - Автомобильный видеорегистратор – 7 шт.

| № | Наименование параметра | Требования, установленные заказчиком |
| --- | --- | --- |
|  | Общие требования |  |
|  | Полное наименование и страна-изготовитель | Указать |
|  | Назначение | Видео- и аудиофиксация обстановки вокруг автомобиля при его движении или стоянке |
|  | Технические характеристики |  |
|  | Разрешение видео | Не менее HD 1280x720 / VGA 640x480 |
|  | Разрешение изображения - 12М - 10М - 8М - 5М - 3М - 2М - 1,3М | Не менее 4032x3024 Не менее 3648x2736 Не менее 3264x2448 Не менее 2592x1944 Не менее 2048x1536 Не менее HD 1920x1080 Не менее 1280x960 |
|  | Угол обзора, градус | Не менее 140 |
|  | Запись | Непрерывная циклическая без пропущенных фрагментов |
|  | Формат видео | MJPG (AVI) |
|  | Формат изображения | JPEG |
|  | Источник питания | Литиево-ионный аккумулятор Автомобильное зарядное устройство |
|  | Поддержка карт памяти формата SD объемом, Гб | Не менее 32 |
|  | Интерфейс | HDMI и USB 2.0 |
|  | Дисплей | Светодиодный |
|  | Размер, дюйм | Не менее 2,5 |
|  | EV (экспозиция) | Регулируемая |
|  | Комплект поставки |  |
|  | Автомобильный видеорегистратор | 1 шт. |
|  | Руководство по эксплуатации на русском языке | 1 шт. |

Пакет документов полностью соответствует нормам и стандартам РФ для постановки на учет в органах ГИБДД

Требования к гарантийному сроку

| Наименование товара | Гарантийный срок |
| --- | --- |
| Транспортное средство | Должен быть не менее 80 000 км или не менее 24 (двадцати четырех) месяцев с момента передачи Грузополучателю, но не менее срока, установленного производителем. Гарантия качества распространяется на все составляющие его части. |
| Медицинское оборудование, используемое для оснащения транспортного средства | не менее 12 (двенадцати) месяцев со дня ввода товара в эксплуатацию, но не менее срока предоставления гарантий качества производителя |

Началом гарантийного срока является дата подписания акта приема-передачи транспортного средства и акта ввода товара в эксплуатацию медицинского оборудования используемого для оснащения транспортного средства.

Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся недостатки, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию товара до их устранения, то гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.

Автомобиль, не бывший в употреблении, не снятый с длительного хранения, не восстановленный, изготовлен из новых, не бывших в употреблении, не снятых с длительного хранения, не восстановленных комплектующих, узлов и агрегатов, ранее не зарегистрированные в органах ГИБДД

Паспорт транспортного средства на автомобиль скорой медицинской помощи в соответствии с Приказом МВД России № 496, Минпромэнерго России № 192, Минэкономразвития России № 134 от 23.06.2005 «Об утверждении Положения о паспортах транспортных средств и паспортах шасси транспортных средств»

Одобрение типа транспортного средства на автомобиль скорой медицинской помощи

Комплектация автомобилей согласно приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20июня 2013 года № 388 «Об утверждении порядка оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи»

Обоснование

начальной (максимальной) цены государственного контракта

Поставка автомобилей скорой медицинской помощи класс А в рамках реализации мероприятия 2.6.2.1. Приобретение автомобилей для службы скорой медицинской помощи

| Наименование товара | Кол-во, шт | Цена за ед руб. / Источники информации |  |  | Средняя стоимость за единицу в руб. | Сумма, руб. | Начальная (максимальная) цена контракта, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Коммерческое предложение от 15.02. 2016 № 319 | Коммерческое предложение от б/д № б/н | Коммерческое предложение от 15.02. 2016 № 23-ОП-16 |  |  |  |
| Автомобиль скорой медицинской помощи класса А | 7 | 1 575 202,00 | 1 685 436,02 | 1 641 444,00 | 1 634 027,34 | 11 438 191,38 | 11 438 191,38 |

Начальная (максимальная) цена контракта установлена заказчиком 11 438 191,38руб.

Начальная (максимальная) цена контракта определена на основании среднего предложения цены

Государственный контракт № ________________

Поставка автомобилей скорой медицинской помощи класс А в рамках реализации мероприятия 2.6.2.1. Приобретение автомобилей для службы скорой медицинской помощи

| г. Новосибирск | «___» ________________ 2015 г. |
| --- | --- |

Министерство здравоохранения Новосибирской области для обеспечения нужд Новосибирской области, в лице министра Иванинского Олега Ивановича, действующего на основании Положения о министерстве здравоохранения Новосибирской области, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и _________________, именуем___ в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________, действующего на основании ______________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе), при способе определения поставщика электронный аукцион (протокол _______ № ______ от _____) заключили настоящий государственный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. Предметом Контракта является поставка автомобилей скорой медицинской помощи класс А в рамках реализации мероприятия 2.6.2.1. Приобретение автомобилей для службы скорой медицинской помощи (далее - Товар) для нужд Заказчика в соответствии с Описанием объекта закупки (приложение № 1 к Контракту) и на условиях, предусмотренных Контрактом.

1.2. Поставка Товара осуществляется Поставщиком в соответствии с законодательством Российской Федерации, требованиями иных нормативных правовых актов, регулирующих порядок поставки такого вида Товара, устанавливающих требования к качеству такого вида Товара, в соответствии с условиями Контракта.

1.3. Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям качества и безопасности товаров в соответствии с действующими стандартами, утвержденными в отношении данного вида Товара, что должно подтверждаться соответствующими документами, оформленными в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. Цена Контракта и порядок расчетов

2.1. Цена Контракта составляет ______________________ (_______) рублей,

без НДС:

НДС не предусмотрен на основании _________________________________.

с НДС:

в том числе НДС – _____ % (___ процентов), _______ (___) рублей (далее – цена Контракта).

В случае, если Контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, сумма, подлежащая уплате физическому лицу уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта (с вознаграждения, подлежащего оплате физическому лицу – Поставщику, Заказчик обязан удержать и перечислить в бюджет налог на доходы физических лиц в размере 13%),.

Источник финансирования: средства областного бюджета Новосибирской области.

2.2. Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных Законом о контрактной системе и Контрактом. Цена Контракта включает в себя расходы, связанные с поставкой Товара, предусмотренного Контрактом, в полном объеме, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

2.3. Поставщик проинформирован, что в соответствии с распоряжением Правительства Новосибирской области от 14.05.2013 № 205-рп «О мерах по повышению собираемости налогов и укреплению налоговой дисциплины» при наличии у Поставщика недоимки по налоговым платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, превышающей сумму 1 (один) миллион рублей в течение 2 (двух) месяцев, информация может быть передана в Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области.

2.4. Оплата производится Заказчиком единовременным платежом на расчетный счет Поставщика, указанный в Контракте, после поставки всего количества Товара в течение 90 (девяносто) рабочих дней с даты представления Поставщиком Заказчику счета, счета-фактуры, подписанных Грузополучателем и Поставщиком товарной накладной и акта приема-передачи товара, оформленного по прилагаемой форме (приложение № 3 к Контракту) акта ввода товара в эксплуатацию (приложение № 4 к Контракту), при отсутствии у Заказчика претензий по количеству и качеству поставленного Товара.

Обязательства Заказчика по оплате цены Контракта считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере, установленном Контрактом, с лицевого счета Заказчика. За дальнейшее прохождение денежных средств Заказчик ответственности не несет.

## 2.5. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом количества Товара, качества поставляемого Товара и иных условий Контракта. При этом Стороны составляют и подписывают дополнительное соглашение к Контракту.

2.6. По предложению Заказчика предусмотренное Контрактом количество Товара может быть увеличено или уменьшено, но не более чем на 10% (десять процентов) путем подписания Сторонами дополнительного соглашения к Контракту. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному количеству Товара исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на 10% (десять процентов) цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Товара.

## 2.7. При заключении Контракта Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить количество поставляемого Товара на сумму, не превышающую разницы между ценой Контракта и начальной (максимальной) ценой Контракта.

3. Порядок поставки Товара

3.1. Поставка Товара осуществляется силами и средствами Поставщика по адресам в соответствии с разнарядкой (приложение №2 к Контракту) (далее – Грузополучатель).

3.2. Доставка Товара до места передачи Товара производится силами и средствами Поставщика.

3.3. Не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до дня доставки Товара Поставщик обязан согласовать с представителем Грузополучателя дату и время доставки Товара.

3.4. В день поставки Поставщик одновременно с Товаром должен передать Грузополучателю сопроводительные документы, относящиеся к Товару, указанные в п. 6.2 Контракта, товарная накладная, счет-фактура, акт ввода товара в эксплуатацию, акт приема-передачи товара в 4 (четырех) экземплярах - по одному для каждой из сторон, Грузополучателю и один экземпляр для органов ГИБДД, осуществляющих регистрацию транспортных средств, свидетельство о переоборудовании, выданное тех. отделом ГИБДД, ПТС - оригинал, сервисную книжку, руководство по эксплуатации транспортного средства, техническое описание (паспорт), инструкцию по эксплуатации и сервисную документацию на автомобиль и медицинское оборудование на русском языке – 1 (один) экземпляр на бумажном носителе, копию регистрационного удостоверения, гарантийный талон на автомобиль.

В случае отсутствия вышеназванных документов Грузополучатель вправе отказаться от приемки Товара. Товар будет считаться не поставленным.

3.5. Срок поставки и ввод в эксплуатацию Товара осуществляется по адресам Грузополучателя в течении 60 (шестидесяти) календарных дней, с момента заключения государственного контракта.

4. Порядок сдачи и приемки поставляемого Товара

4.1. Приемка Товара по количеству производится согласно Инструкции о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.1965 № П-6, в части, не противоречащей условиям Контракта.

Приемка Товара по качеству производится согласно Инструкции о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04.1966 № П-7, в части, не противоречащей условиям Контракта.

4.2. Приемка Товара осуществляется путем передачи Поставщиком Товара и сертификатов (декларации о соответствии), обязательных для данного вида Товара, и иных документов, подтверждающих качество Товара, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации, подписанной со стороны Поставщика товарной накладной и акта приема-передачи товаров.

4.3. Отказ от приемки Товара оформляется двусторонним актом с перечнем недостатков, условиями и сроками их устранения. При немотивированном отказе представителя Поставщика от подписания акта (бездействие) ненадлежащее качество Товара подтверждается актом, подписанным Грузополучателем в одностороннем порядке.

4.4. При выявлении несоответствия наименований, количества и качества Товара Грузополучатель в течение 2 (двух) рабочих дней с момента такого выявления направляет Поставщику письменное уведомление (претензию) о необходимости замены или допоставки Товара в соответствии с п. 11.1 Контракта.

4.5. В случае поставки некачественного Товара (в том числе в случае выявления внешних признаков ненадлежащего качества Товара, препятствующих его дальнейшему использованию Поставщик обязан безвозмездно устранить недостатки Товара в течение 10 (десяти) календарных дней с момента письменного уведомления о них Грузополучателем.

4.6. В случае поставки некомплектного Товара Поставщик обязан доукомплектовать Товар или заменить Товаром надлежащего качества в течение 10 (десяти) календарных дней с момента письменного уведомления о нем Грузополучателем.

4.7. Претензии по скрытым дефектам могут быть заявлены Грузополучателем в течение всего срока годности (срока полезного использования) Товара.

4.8. Для проверки соответствия качества поставленного Товара требованиям, установленным Контрактом и приложениями к нему, Грузополучатель проводит экспертизу. Экспертиза результатов может проводиться Грузополучателем своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

4.9. При отсутствии у Грузополучателя претензий по количеству и качеству поставленного Товара Грузополучатель в течение 5 (пяти) рабочих дней подписывает товарную накладную и акт приема-передачи товара, акт ввода товара в эксплуатацию.

После этого Товар считается переданным Поставщиком Заказчику.

4.10. Все расходы, связанные с возвратом фальсифицированных и бракованных Товаров, осуществляются за счет Поставщика.

4.11. Риск случайной гибели и случайного повреждения Товара, а также право собственности на Товар переходит от Поставщика к Заказчику в момент передачи Товара согласно п. 4.9 Контракта.

5. Права и обязанности Сторон

5.1. Заказчик вправе:

5.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

5.1.2. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, указанных в п. 4.2 Контракта.

5.1.3. В случае досрочного исполнения Поставщиком обязательств по Контракту принять и оплатить Товар в соответствии с установленным в Контракте порядком.

5.1.4. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе исполнения обязательств по Контракту.

5.1.5. Осуществлять контроль и надзор за качеством, порядком и сроками поставки Товара, давать указания о способе поставки Товара, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Поставщика.

5.1.6. Отказаться от приемки Товара в случаях, предусмотренных Контрактом и законодательством Российской Федерации, в том числе в случае обнаружения неустранимых недостатков.

5.1.7. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с Законом о контрактной системе.

5.1.8. По соглашению с Поставщиком изменить существенные условия Контракта в случаях, установленных Законом о контрактной системе.

5.1.9. Пользоваться иными правами, установленными Контрактом и законодательством Российской Федерации.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Провести экспертизу для проверки соответствия качества поставленного Товара требованиям, установленным Контрактом, в соответствии с п. 4.8 Контракта.

5.2.2. Сообщать в письменной форме Поставщику о недостатках, обнаруженных в ходе исполнения Контракта, в течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков. Заказчик, обнаружив при осуществлении контроля и надзора за ходом исполнения обязательства отступления от условий Контракта или иные их недостатки, должен в течение 1 (одного) рабочего дня заявить об этом Поставщику. Заказчик обязан назначить своего ответственного представителя для контроля за поставкой Товара по Контракту и согласования организационных вопросов.

5.2.3. Своевременно принять и оплатить поставленный Товар надлежащего качества в соответствии с Контрактом, включая проведение экспертизы поставленного Товара, а также отдельных этапов исполнения Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2.4. При получении от Поставщика уведомления о приостановлении поставки Товара в случае, указанном в п. 5.4.6 Контракта, рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения поставки. Решение о продолжении поставки Товара при необходимости корректировки сроков этапов поставки принимается Заказчиком и Поставщиком совместно и в течение 3 (трех) рабочих дней оформляется дополнительным соглашением к Контракту.

5.2.5. Не позднее 30 (тридцати) рабочих дней с момента возникновения права требования от Поставщика оплаты неустойки (штрафа, пени) направить Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения претензионного письма неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

5.2.6. При неоплате Поставщиком неустойки (штрафа, пени) в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты истечения срока для оплаты неустойки (штрафа, пени), указанного в претензионном письме, а также в случае полного или частичного немотивированного отказа в удовлетворении претензии, либо неполучения в срок ответа на претензию, направить в суд исковое заявление с требованием оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

5.2.7. В течение 60 (шестидесяти) рабочих дней с даты фактического исполнения обязательств Поставщиком принять необходимые меры по взысканию неустойки (штрафа, пени) за весь период просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, а именно потребовать оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта за весь период просрочки исполнения, и в случае неоплаты Поставщиком неустойки (штрафа, пени) в течение указанного срока направить в суд исковое заявление с соответствующими требованиями.

5.2.8. При направлении в суд искового заявления с требованиями о расторжении Контракта одновременно заявлять требования об оплате неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

5.2.9. В случае обеспечения исполнения Контракта в форме банковской гарантии, при неисполнении Поставщиком своих обязательств, Заказчик обязан обратиться к гаранту с требованием исполнить обязанности в соответствии с выданной гарантией.

При отказе гаранта исполнить требования Заказчика, Заказчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента неисполнения или отказа гаранта обратиться в арбитражный суд с требованием об обязании гаранта исполнить обязанности, предусмотренные гарантией.

5.2.10. Обеспечить конфиденциальность информации, представленной Поставщиком в ходе исполнения обязательств по Контракту.

5.2.11. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

5.3. Поставщик вправе:

5.3.1. Требовать своевременного подписания Грузополучателем акта приема-передачи товара по Контракту на основании представленных Поставщиком документов, указанных в п. 4.2 Контракта.

5.3.2. Требовать своевременной оплаты за поставленный Товар надлежащего качества в соответствии с условиями Контракта.

5.3.3. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом.

5.3.4. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно Товара в рамках Контракта.

5.3.5. Получать от Заказчика содействие при поставке Товара в соответствии с условиями Контракта.

5.3.6. Досрочно исполнить обязательства по Контракту с согласия Заказчика.

5.3.7. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.3.8. Пользоваться иными правами, установленными Контрактом и законодательством Российской Федерации.

5.4. Поставщик обязан:

5.4.1. Своевременно и надлежащим образом исполнять обязательства в соответствии с условиями Контракта и представить Заказчику документы, указанные в п. 4.2 Контракта, по итогам исполнения Контракта.

5.4.2. Предоставить Заказчику документы на оплату в течение 10 (десяти) календарных дней с момента подписания Грузополучателем.

5.4.3.Своевременно представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.

5.4.4. Обеспечивать соответствие Товара требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам, техническим регламентам и т.п.), установленным законодательством Российской Федерации.

Поставщик обязан в течение срока действия Контракта представить по запросу Заказчика в течение 1 (одного) рабочего дня после дня получения указанного запроса документы, подтверждающие соответствие указанным выше требованиям.

5.4.5. Обеспечить устранение недостатков, выявленных при приемке Грузополучателем Товара и в течение гарантийного срока, за свой счет.

5.4.6. Предоставить обеспечение исполнения Контракта в случаях, установленных Законом о контрактной системе и Контрактом.

5.4.7. Приостановить поставку Товара в случае обнаружения не зависящих от Поставщика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на качество Товара или создать невозможность поставить Товар в установленный Контрактом срок, и сообщить об этом Заказчику в течение 1 (одного) рабочего дня после приостановления поставки.

5.4.8. В течение 1 (одного) рабочего дня информировать Заказчика о невозможности поставить Товар в надлежащем объеме, в предусмотренные Контрактом сроки, надлежащего качества.

5.4.9. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Поставщика будет считаться адрес, указанный в Контракте.

5.4.10. Обеспечить конфиденциальность информации, предоставленной Заказчиком в ходе исполнения обязательств по Контракту.

5.4.11. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Контрактом.

5.5. Поставщик гарантирует, что на момент заключения Контракта:

5.5.1. В отношении него не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании его банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, а также размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за прошедший финансовый год не превышает 25% (двадцати пяти процентов) балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской (бюджетной) отчетности за последний отчетный период.

5.5.2. Не обременен обязательствами имущественного характера, способными помешать исполнению обязательств по Контракту.

5.5.3. За последние два года не нарушал контрактных (договорных) обязательств и не причинял ущерба (либо погасил причиненный ущерб) по аналогичным контрактам (договорам).

5.5.4. В отношении Поставщика – физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера Поставщика отсутствует судимость за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также в отношении указанных физических лиц не применено наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой Товара.

6. Гарантии

6.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность Товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид Товара, и наличием сертификатов, обязательных для данного вида Товара, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации. Качество Товара, поставляемого Заказчику в соответствии с описанием объекта закупки, должно соответствовать законодательству Российской Федерации и настоящему Контракту.

6.2. Соответствие качества Товара должно быть подтверждено следующими документами в соответствии с законодательством Российской Федерации:

сертификатом соответствия (или декларацией), оформленным в соответствии с законодательством Российской Федерации;

сертификатом (паспортом) качества производителя, другими документами по качеству, предусмотренными законодательством Российской Федерации;

Все документы должны быть заверены надлежащим образом.

6.3. На момент поставки гарантийный срок Товара должен быть

- не менее 80000 км или не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента передачи Грузополучателю, но не менее срока, установленного производителем. Гарантия качества распространяется на все составляющие его части – транспортное средство.

- не менее 24 (двадцати четырех) месяцев со дня ввода товара в эксплуатацию, но не менее срока предоставления гарантий качества производителя – медицинское оборудование, используемое для оснащения транспортного средства.

Началом гарантийного срока является дата подписания акта приема-передачи транспортного средства и акта ввода товара в эксплуатацию медицинского оборудования используемого для оснащения транспортного средства.

Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся недостатки, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию товара до их устранения, то гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.

Поставщик гарантирует возможность безопасного использования Товара по назначению в течение всего срока годности Товара.

В случае выявления в течение всего срока годности Товара существенного нарушения требований к качеству Поставщик обязан заменить Товар ненадлежащего качества Товаром надлежащего качества.

Все расходы, связанные с возвратом Товара ненадлежащего качества, осуществляются за счет Поставщика.

7. Ответственность Сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.

Размеры неустоек (штрафов, пеней), указанные в настоящем разделе, определяются в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного Контрактом, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063.

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Пеня в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.

Штрафы в размере ___________(__________) рублей начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом.

Размер штрафа рассчитывается как процент цены контракта, определяемый в следующем порядке:

а) 2,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 2 процента цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей.

7.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере не менее 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) и определяется по формуле:

П = (Ц - В) x С,

где:

Ц - цена контракта;

В - стоимость фактически исполненного в установленный срок поставщиком обязательства по контракту, определяемая на основании документа о приемке товаров, в том числе отдельных этапов исполнения контрактов;

С - размер ставки.

Размер ставки определяется по формуле:

,

где:

- размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;

ДП - количество дней просрочки.

Коэффициент К определяется по формуле:

,

где:

ДП - количество дней просрочки;

ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней).

При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.»;

Штрафы в размере _______(_________) рублей начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом.

Размер штрафа рассчитывается как процент цены контракта, определяемый в следующем порядке:

а) 10 процентов цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей.

7.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик вправе произвести по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени) (при этом исполнение обязательства Поставщика по перечислению неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков в доход бюджета возлагается на Заказчика) либо осуществить удержание суммы неустойки (штрафа, пени) из  обеспечения исполнения Контракта, предоставленного Поставщиком в соответствии с разделом 8 настоящего Контракта.

7.5. Уплата Стороной неустойки (штрафа, пени) не освобождает ее от исполнения обязательств по Контракту.

7.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло по вине другой стороны или вследствие непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений, пожаров и т.д.), действий объективных внешних факторов (военных действий, актов органов государственной власти и управления и т.п.), подтвержденных в установленном законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по Контракту, которые возникли после заключения Контракта, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Стороной своих обязательств, а также которые Сторона была не в состоянии предвидеть и предотвратить.

8. Обеспечение исполнения Контракта

8.1. Обеспечение исполнения Контракта предусмотрено для обеспечения исполнения Поставщиком его обязательств по Контракту, в том числе таких обязательств как поставка Товара надлежащего качества, соблюдение сроков поставки Товара, оплата неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Контракта, возмещение ущерба.

Обеспечение исполнения Контракта не применяется, если участником закупки, с которым заключается Контракт, является государственное или муниципальное казенное учреждение.

Исполнение Контракта обеспечивается предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям законодательства Российской Федерации, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.

Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком.

8.2. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 10 % (десять процентов) начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 1 143 819 (один миллион сто сорок три тысячи восемьсот девятнадцать) рублей 00 копеек.

При снижении цены в предложенной Поставщиком заявке на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене Контракта, Поставщик, с которым заключается Контракт, предоставляет обеспечение исполнения Контракта с учетом положений ст. 37 Закона о контрактной системе.

8.3. Поставщик в ходе исполнения Контракта вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом Поставщик может изменить способ обеспечения исполнения Контракта.

8.4. Срок действия банковской гарантии по «10» февраля 2017 года.

8.5. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Поставщиком его обязательств по Контракту, Поставщик обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента, когда такое обеспечение перестало действовать, предоставить Заказчику новое надлежащее обеспечение исполнения Контракта на тех же условиях и в таком же размере.

Действие указанного пункта не распространяется на случаи, если Поставщиком представлена недостоверная (поддельная) банковская гарантия.

8.6. Прекращение обеспечения исполнения Контракта или не соответствующее требованиям Закона о контрактной системе обеспечение исполнения Контракта по истечении срока, указанного в п. 8.5 Контракта, признается существенным нарушением Контракта Поставщиком и является основанием для расторжения Контракта по требованию Заказчика с возмещением ущерба в полном объеме.

8.7. В случае надлежащего исполнения Поставщиком обязательств по Контракту обеспечение исполнения Контракта подлежит возврату Поставщику. Заказчик осуществляет возврат денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Контракте, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами товарной накладной и акта приема-передачи товаров, при отсутствии у Заказчика претензий по количеству и качеству поставленного Товара.

8.8. Обеспечение исполнения Контракта сохраняет свою силу при изменении законодательства Российской Федерации, а также при реорганизации Поставщика или Заказчика.

8.9. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать сведения, указанные в Законе о контрактной системе.

В банковскую гарантию включается условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

8.10. Все затраты, связанные с заключением и оформлением договоров и иных документов по обеспечению исполнения Контракта, несет Поставщик.

9. Срок действия, порядок изменения и расторжения Контракта

9.1. Контракт вступает в силу в соответствии с положениями частей 7 и 8 статьи 70 Закона о контрактной системе.

9.2. Контракт действует до 31.12.2016, но, в любом случае, до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту в полном объеме.

9.3. Контракт может быть расторгнут:

по соглашению Сторон;

по решению суда;

в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

9.4. Заказчик вправе обратиться в суд в установленном законодательством Российской Федерации порядке с требованием о расторжении Контракта в следующих случаях:

9.4.1. при существенном нарушении Контракта Поставщиком;

9.4.2. в случае просрочки исполнения обязательств по поставке Товара более чем на 10 (десять) календарных дней;

9.4.3. в случае неоднократного нарушения сроков поставки Товара;

9.4.4. в случае существенного нарушения требований к качеству поставленного Товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков);

9.4.5. установления факта представления недостоверной (поддельной) банковской гарантии или содержащихся в ней сведений, а также представление банковской гарантии, не соответствующей требованиям Закона о контрактной системе;

9.4.6. в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

9.5. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Поставщик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или представил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика.

9.6. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения договора купли-продажи и отдельных видов договоров купли-продажи (поставка товаров, поставка товаров для государственных нужд и др.), в том числе в следующих случаях:

9.6.1. при существенном нарушении Контракта Поставщиком (пункт 1 статьи 523 ГК РФ);

9.6.2. в случае поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок (пункт 2 статьи 523 ГК РФ);

9.6.3. в случае существенного нарушения требований к качеству поставленного Товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков) (пункт 2 статьи 475 ГК РФ);

9.6.4. в случае неоднократного нарушения Поставщиком сроков поставки Товара (пункт 2 статьи 523 ГК РФ);

9.6.5. если Поставщик отказывается передать Заказчику проданный Товар (пункт 1 статьи 463 ГК РФ);

9.6.6. если Поставщик в разумный срок не выполнил требование Заказчика о доукомплектовании Товара (пункт 2 статьи 480 ГК РФ).

9.7. Заказчик до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта вправе провести экспертизу поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций.

Если Заказчиком проведена экспертиза поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам такой экспертизы в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

9.8. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Поставщику. Выполнение Заказчиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Поставщику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Поставщика по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 30 (тридцати) календарных дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в единой информационной системе.

9.9. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) календарных дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

9.10. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение 10 (десяти) календарных дней с даты надлежащего уведомления Поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с п. 9.7 Контракта. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Поставщиком условий Контракта, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

9.11. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. Порядок урегулирования споров

10.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением Контракта, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров.

10.2. В случае недостижения взаимного согласия все споры по Контракту разрешаются в арбитражном суде Новосибирской области.

10.3. До передачи спора на разрешение арбитражного суда Новосибирской области Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона обязана дать письменный ответ по существу в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты ее получения.

11. Прочие условия

11.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Контракта, направляются в письменной форме по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Стороны, указанному в Контракте, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты, датой получения уведомления признается дата получения отправляющей Стороной подтверждения о вручении второй Стороне указанного уведомления либо дата получения Стороной информации об отсутствии адресата по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 14 (четырнадцати) календарных дней с даты направления уведомления по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

11.2. Контракт заключен в электронной форме в порядке, предусмотренном статьей 70 Закона о контрактной системе.

11.3. В случае перемены Заказчика по Контракту права и обязанности Заказчика по Контракту переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

11.4. При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый поставщик является правопреемником Поставщика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

11.5. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

12. Приложения

12.1. Неотъемлемыми частями Контракта являются следующие приложения к Контракту:

приложение № 1 «Описание объекта закупки»;

приложение № 2 «Разнарядка»;

приложение № 3 «Акт приема-передачи товара» (Форма).

Приложение № 4 «Акт ввода товара в эксплуатацию» (Форма)

13. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

| Заказчик | Поставщик |
| --- | --- |
| Министерство здравоохранения Новосибирской области Адрес (место нахождения): 630011, г. Новосибирск, ул. Красный проспект, д. 18 Адрес (почтовый): 630011, г. Новосибирск, ул. Красный проспект, д. 18, тел.: 222-15-61 ИНН 5406635579 КПП 540601001 УФК по Новосибирской области (Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области, министерство здравоохранения Новосибирской области л/с 030010011, л/с 02512052350) р/с 40201810200000100045 Сибирское ГУ Банка России г. Новосибирск БИК 045004001 |  |
| Министр _______________/ О.И. Иванинский МП | _______________/ ______________ МП |

|  | Приложение № 1 к государственному контракту № ___________ от «__» __________ 2016 г. |
| --- | --- |

Описание объекта закупки

| Наименование товара | Кол-во | Ед. изм. | Цена за ед. в руб. с НДС | НДС% | Сумма в руб. с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого | х | х | х | х |  |

Технические характеристики товара

| № п/п | Наименование характеристики | Наличие/отсутствие |
| --- | --- | --- |

Итого _____ (____________) руб. ___ коп., в т. ч. НДС (__%) _____ (_________) руб. ___ коп.

| Заказчик | Поставщик |
| --- | --- |
| Министр _______________/ О.И. Иванинский МП | _____________________ ___________________ /_____________ М.П. |

|  | Приложение № 2 к государственному контракту № ____________ от «__» __________ 2016 г. |
| --- | --- |

Разнарядка на поставку Товара

| № п/п | Наименование/ характеристики Товара | Кол-во | Наименование места доставки (Грузополучатель) | Адрес места доставки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автомобиль скорой медицинской помощи класс А | 1 | ГБУЗ НСО «Купинская центральная районная больница» | 632735, г.Купино, ул.Лесная, 1. Код 383-58, факс 23-813 Е-mail: kupinocrb@mail.ru |
|  |  | 1 | ГБУЗ НСО «Куйбышевская центральная районная больница» | 632383, г.Куйбышев, ул.Володарского, 61 Код 383-62, факс 66-100 Е-mail: crb@sibmail.ru |
|  |  | 1 | ГБУЗ НСО "Черепановская центральная районная больница" | 633521, НСО, г. Черепаново, ул.Советская 70. Код 383-45, факс 45-300 Е-mail: cherhospital@online.sinor.ru |
|  |  | 1 | ГБУЗ НСО "Здвинская центральная районная больница" | 632951, НСО, с.Здвинск, ул.Здвинского, 36. Код 383-63, факс 21-576, Е-mail: zdvcrb@mail.ru |
|  |  | 1 | ГБУЗ НСО "Тогучинская центральная районная больница" | 633456, НСО, г.Тогучин, ул.Комсомольская, 36. Код 383-40, факс 21-071 Е-mail: togcrb@yandex.ru |
|  |  | 1 | ГБУЗ НСО "Мошковская центральная районная больница" | 633131, р.п. Мошково, ул.Горького, 23 Код 383-48 факс 21-981 Е-mail: moshcrb@yandex.ru |
|  |  | 1 | ГБУЗ НСО "Маслянинская центральная районная больница" | 633561, НСО, р.п.Маслянино, ул.Больничная, 2. Код 383-47, факс 22-761 Е-mail: crbstat@sibmail.ru |
| ИТОГО: |  | 7 шт. |  |  |

| Заказчик | Поставщик |
| --- | --- |
| Министр _______________/ О.И. Иванинский МП | _____________________ ___________________ /_____________ М.П. |

|  | Приложение № 3 к государственному контракту № ____________ от «__» __________ 2016 г. |
| --- | --- |

(ФОРМА)

АКТ

ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРОВ

к государственному контракту № ___________ от __________ 20__ г.

г. Новосибирск  	        «___» _________ 20___ г.

Настоящий акт составлен в том, что (наименование Поставщика), именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице (должность, ФИО), действующего на основании ____________, и Грузополучатель (Наименование Грузополучателя (адрес) в лице (должность, ФИО), действующего на основании __________________ с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем.

Поставщик выполнил обязательства по поставке товаров, а именно:

| Наименование товара | Кол-во | Ед. изм. | Цена за ед. в руб. с НДС | НДС% | Сумма в руб. с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого | х | х | х | х |  |

Стоимость поставленного Товара составляет ______(__________) руб.__ коп., в т. ч. НДС (_____%)______(__________) руб.__ коп..

Переданный Поставщиком Товар соответствует требованиям государственного контракта по количеству и качеству.

К настоящему акту прилагаются следующие документы, переданные Грузополучателю Поставщиком с Товаром:

- декларация о соответствии (сертификат соответствия) или иной документ, подтверждающим соответствие качества Товара, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, ПТС - оригинал, сервисную книжку, руководство по эксплуатации транспортного средства, техническое описание (паспорт), инструкцию по эксплуатации и сервисную документацию на автомобиль и медицинское оборудование на русском языке на бумажном носителе, копию регистрационного удостоверения, гарантийный талон на автомобиль

- товарная накладная №___ от _________, счет-фактура № ______ от ____________.

| Поставщик | Грузополучатель |
| --- | --- |
| Должность /ФИО/Роспись | Должность /ФИО/Роспись |

М.П.            М.П.

|  | Приложение № 4 к государственному контракту № ____________ от «__» __________ 2016 г. |
| --- | --- |

Акт ввода Товара в эксплуатацию

№________ от __________20__г.

к государственному контракту № _________________от ________________ 20___ г

«Поставщик» (наименование Поставщика) в лице (должность, ФИО), действующего на основании ______________, с одной стороны и «Грузополучатель» (Наименование Грузополучателя (адрес), в лице (должность, ФИО), действующего на основании _____________, с другой стороны, составили настоящий акт о следующем.

«Поставщик» обеспечил ввод Товара в эксплуатацию:

- провел работу и услуги по установке (монтаж),

- установил программное обеспечения (при необходимости) наладку,

- провел пробное исследования (или осуществил пробный запуск в тестовом режиме),

Ввод товара в эксплуатацию производился в присутствии «Грузополучателя». «Поставщик» сообщил «Грузополучателю» свой бесплатный телефон для связи с сервисной службой.

«Грузополучатель» принял следующий Товар к эксплуатации согласно Техническим требованиям государственного контракта №__________ от ___________20__ г.

| № | Наименование | Количество | Серийный номер оборудования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование как в спецификации |  |  |
| 2 | Наименование как в спецификации |  |  |

Товар находится в рабочем состоянии и отвечает техническим требованиям Контракта. Получатель к установленному и введенному в эксплуатацию Товару претензий не имеет.

Поставленный в (наименование Грузополучателя) Товар введен в эксплуатацию. «Грузополучатель» к «Поставщику» замечаний и претензий к качеству и объему проведенных работ не имеет.

Гарантийный срок (наименование Товара) составляет ____ месяцев со дня ввода Товара в эксплуатацию.

К настоящему акту прилагается гарантийный талон, оформленный на Грузополучателя, переданный «Грузополучателю» «Поставщиком» с Товаром.

| Поставщик | Грузополучатель |
| --- | --- |
| Должность /ФИО/Подпись | Должность /ФИО/Подпись |