ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

к закупке «Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту медицинского оборудования» (№059)

Период обслуживания: с 01 октября 2017 года до 31 декабря 2018г.

- Работы должны выполняться согласно таблице №1 и в строгом соответствии с технической документацией на оборудование, квалифицированным и сертифицированным техническим персоналом, с соблюдением правил техники безопасности и охраны труда.

- Все заменяемые компоненты и расходные материалы должны быть новыми, оригинальными, ранее не использовавшимися, не прошедшими восстановление частей.

- В целях сохранения эксплуатационных параметров техническое обслуживание, диагностика и ремонт оборудования производятся с применением инструментов, расходных материалов, программного обеспечения, и других средств диагностики, контроля и непосредственного производства работ, разрешенных и рекомендованных производителем поверенного в установленном порядке контрольно-измерительного оборудования и необходимого для проведения работ согласно технической документации.

- При возникновении неисправности исполнитель должен провести диагностику оборудования в течение 2 рабочих дней.

-  Гарантия на выполненные работы гарантия составляет 1 месяц. На фильтра и щетки гарантия не предоставляется. На систему охлаждения гарантия 6 месяцев. На рентгеновский излучатель – 6 месяцев, но не более 55000 скан-секунд.

- По требованию Заказчика Исполнитель обязуется обеспечить проведение уполномоченным представителем производителя экспертизы любых работ, выполненных Исполнителем, в целях подтверждения качества выполненных работ и их соответствия условиям закупки.

- Работы выполняются Исполнителем на основании собственной действующей лицензии на техническое обслуживание медицинской техники

Таблица №1. Виды работ на Somatom Emotion 16

|  | Перечень выполняемых работ | Периодичность выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Выполнение мероприятий по плановому техническому обслуживания оборудования | Согласно Таблице №3 с использованием материалов согласно Таблицам 5 и 6. |
| 2. | Внеплановая диагностика оборудования (в том числе с использованием дистанционного подключения) | Неограниченное количество раз. С 9:00 до 18:00 по местному времени |
| 3. | Выполнение всех рекомендованных заводом-изготовителем модификаций. Работы по выполнению модификаций должны производиться по мере информации от завода изготовителя о рекомендованной для данного оборудования модификации. С целью контроля исполнения данного пункта Заказчик имеет право в любой момент запросить у завода список рекомендованных модификаций | По необходимости. В течение 10 календарных дней с даты выхода модификации. Неограниченное количество раз. С 9:00 до 18:00 по местному времени |

Таблица №2. Виды работ на Syngo.Plaza

|  | Перечень выполняемых работ | Периодичность выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Выполнение мероприятий по плановому техническому обслуживания оборудования согласно Таблице №4 | Согласно Таблице №4 |
| 2. | Внеплановая диагностика и ремонт программного оборудования и оборудования (в том числе с использованием дистанционного подключения). Запасные части в случае необходимости приобретаются отдельно. | Неограниченное количество раз. С 9:00 до 18:00 по местному времени |

Таблица №3 Описание обязательных работ по обслуживанию томографов Emotion 16

| № п/п | Наименование работ | Периодичность выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка | 6 раз за период действия договора |
| 1.1. | Анализ журнала ошибок |  |
| 1.2. | Анализ интенсивности эксплуатации узла рентгеновской трубки |  |
| 2. | Проверка безопасности | 6 раз за период действия договора |
| 2.1. | Проверка функционирования кнопок аварийного отключения оборудования |  |
| 2.2. | Проверка функционирования системы прерывания рентгеновского излучения |  |
| 2.3. | Проверка функционирования световой и звуковой индикации излучения |  |
| 2.4. | Проверка целостности приспособлений для укладки пациента |  |
| 2.5. | Проверка состояния предупреждающих надписей |  |
| 3. | Регламентно-профилактические работы | 6 раз за период действия договора |
| 3.1. | Техническое обслуживание стола пациента |  |
| 3.1.1 | Чистка и смазка шпинделя привода горизонтального движения стола пациента |  |
| 3.1.2. | Чистка и смазка шпинделя привода вертикального движения стола пациента |  |
| 3.1.3. | Чистка и смазка направляющих рельс в передней части стола пациента |  |
| 3.1.3. | Чистка и смазка направляющих рельс в задней части стола пациента |  |
| 3.1.4. | Проверка анкерного крепления основания стола пациента к полу |  |
| 3.2. | Техническое обслуживание гентри |  |
| 3.2.1. | Проверка на наличие повреждений и чистка slip rings. При необходимости проведение полировки |  |
| 3.2.2. | Чистка силовых графитовых щёток |  |
| 3.2.3. | Проверка износа силовых графитовых щёток |  |
| 3.2.4. | Чистка сигнальных графитовых щёток |  |
| 3.2.5. | Проверка износа сигнальных графитовых щёток |  |
| 3.2.6. | Проверка и чистка воздушных фильтров гентри |  |
| 3.2.7. | Проверка и смазка основного подшипника гентри |  |
| 3.2.8. | Проверка состояния тефлонового фильтра в коллиматоре |  |
| 3.2.9. | Проверка и чистка воздушных фильтра блока MAS в левой стойке гентри |  |
| 3.2.10. | Проверка и чистка системы охлаждения узла рентгеновской трубки |  |
| 3.2.11. | Проверка функционирования наклона гентри +/- 30 градусов |  |
| 3.3. | Техническое обслуживание процессорных блоков ICS и IRS |  |
| 3.3.1. | Чистка процессорных блоков ICS и IRS |  |
| 3.3.2. | Проверка и чистка монитора ICS |  |
| 3.3.3. | Проверка функционирования и состояния батарей блока бесперебойного питания процессорных блоков ICS и IRS |  |
| 3.4. | Проверка сопротивления защитного проводника | 2 раза за период действия договора |
| 3.4.1. | Точка измерения – Система распределения питания (PDS). Допустимое сопротивление не более 0,1 Ом |  |
| 3.4.2. | Точка измерения – Стол пациента (PHS). Допустимое сопротивление не более 0,3 Ом |  |
| 3.4.3. | Точка измерения – Процессорный блок ICS. Допустимое сопротивление не более 0,3 Ом |  |
| 3.4.4. | Точка измерения – Процессорный блок IRS. Допустимое сопротивление не более 0,3 Ом |  |
| 3.4.5. | Точка измерения – Монитор процессорного блок ICS. Допустимое сопротивление не более 0,3 Ом |  |
| 3.5 | Завершение работ по регламентно профилактическому обслуживанию | 6 раз за период действия договора |
| 3.5.1. | Установка крышек |  |
| 3.5.2. | Финальная комплексная проверка функционирования оборудования |  |
| 3.5.3. | Проверка выполненных модификаций |  |
| 3.5.4. | Проверка наличия пользовательской документации |  |
| 4 | Проверка качества изображения (Image Quality) | 6 раз за период действия договора |
| 4.1 | Активация предустановленного сервисного программного обеспечения посредством ввода лицензионного сервисного пароля. |  |
| 4.1. | Выполнение теста качества изображения Quality Test Constancy |  |
| 4.2. | Настройка оборудования в случае неудовлетворительных результатов теста Quality Test Constancy |  |
| 4.3. | Заполнение Протокола стабильности системы |  |
| 5 | Сохранение настроек и конфигурации оборудования | 6 раз за период действия договора |
| 5.1. | Запись настроек, конфигурации и результатов теста на CD-диск |  |
| 6. | Документирование результатов работ | 6 раз за период действия договора |
| 6.1. | Заполнение протокола технического обслуживания оборудования |  |
| 6.2. | Документирование проведённых работ и их результатов в «Журнале технического обслуживания медицинского оборудования», предоставляемом Заказчиком. |  |

Таблица №4 Описание обязательных работ по обслуживанию архива Syngo.Plaza

| п/п | Наименование работ | Периодичность выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка | 2 раза за период действия договора |
| 1.2. | Архивирование данных пациентов и чистка базы данных |  |
| 1.3. | Выполнение дефрагментации жестких дисков |  |
| 1.4. | Выполнение проверки жёстких дисков |  |
| 2. | Визуальный осмотр |  |
| 2.1. | Проверка целостности процессорного блока и монитора на отсутствия внешних повреждений |  |
| 2.2. | Проверка целостности кабелей и разъёмов |  |
| 3. | Чистка |  |
| 3.1. | Чистка наружных поверхностей процессорного блока и монитора |  |
| 3.2. | Чистка монитора |  |
| 3.3. | Чистка вентиляционных отверстий |  |
| 3.5. | Чистка дисководов |  |
| 3.6. | Чистка мыши |  |
| 4. | Электрическая и механическая безопасность |  |
| 4.1. | Проверка кабеей питания процессорного блока и монитора |  |
| 4.2. | Проверка напряжения сети питания |  |
| 4.3. | Обеспыливание компьютера |  |
| 5. | Анализ функционирования |  |
| 5.1. | Анализ лог-файлов |  |
| 6. | Проверка функционирования |  |
| 6.1. | Тестирование компонентов процессорного блока |  |
| 6.2. | Проверка функционирования монитора |  |
| 7. | Проверка программного обеспечения |  |
| 7.1. | Тестирование программного обеспечения |  |
| 7.2. | Проверка выполнения обновлений |  |
| 8. | Документирование |  |
| 8.1. | Заполнение протокола технического обслуживания |  |

Таблица №5 Перечень запчастей подлежащих обязательной замене на Emotion 16 (сер.номер 39475)

Использование аналогов не допускается. Поставка запасных частей производится на возвратной основе. Снятые с аппарата дефектные детали передаются Исполнителю работ.

|  | Требования заказчика по наименованию, характеристике поставляемого товара | Срок на выполнение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Набор фильтров гентри. Набор фильтров гентри включает 2 фильтра используемых для фильтрации воздуха исходящего из гентри. | Однократно. В течение 15 рабочих дней, после заключения контракта. С 9:00 до 18:00 по местному времени |
| 2 | Водный фантом. Используется для проведения тестов контроля качества изображения на аппарате. | Однократно. В течение 15 рабочих дней, после заключения контракта. С 9:00 до 18:00 по местному времени |
| 3 | Щетки силовые – 1 набор Набор состоит из 19 щеток и 2 пластиковых колпачков. Изготовлены из углеродистых материалов. Размер щеток не более 6*6*20мм. Должен быть полностью совместим с компьютерным томографом Somatom Emotion 16 | Однократно. В течение 15 рабочих дней, после заключения контракта. С 9:00 до 18:00 по местному времени |
| 4 | Щетки передачи данных. – 1 набор Набор состоит из 8 щеток и 2 пластиковых колпачков. Изготовлены из углеродистых материалов. Размер щеток не более 3*4*20мм. Должен быть полностью совместим с компьютерным томографом Somatom Emotion 16 | Однократно. В течение 15 рабочих дней, после заключения контракта. С 9:00 до 18:00 по местному времени |

Таблица №6 Перечень запчастей подлежащих обязательной замене на Emotion 16 (сер.номер 78623)

Использование аналогов не допускается. Поставка запасных частей производится на возвратной основе. Снятые с аппарата дефектные детали передаются Исполнителю работ.

|  | Требования заказчика по наименованию, характеристике поставляемого товара | Срок на выполнение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Набор фильтров гентри – 1 набор. Предназначен для фильтрации поступающего/исходящего воздуха, устранения запахов. Кол-во штук в наборе - 3шт. Состоит из фильтров нижней части, левой части, задней части гентри. Изготовлены из фильтрующего материала | Однократно. В течение 15 рабочих дней, после заключения контракта. С 9:00 до 18:00 по местному времени |
| 2 | Щетки силовые – 1 набор Набор состоит из 19 щеток и 2 пластиковых колпачков. Изготовлены из углеродистых материалов. Размер щеток не более 6*6*20мм. Должен быть полностью совместим с компьютерным томографом Somatom Emotion 16 | Однократно. В течение 15 рабочих дней, после заключения контракта. С 9:00 до 18:00 по местному времени |
| 3 | Щетки передачи данных. – 1 набор Набор состоит из 8 щеток и 2 пластиковых колпачков. Изготовлены из углеродистых материалов. Размер щеток не более 3*4*20мм. Должен быть полностью совместим с компьютерным томографом Somatom Emotion 16 | Однократно. В течение 15 рабочих дней, после заключения контракта. С 9:00 до 18:00 по местному времени |
| 4 | Частотный инвертор – 1шт Частотный инвертер для управления вращением гентри. не менее 1600 Гц, не менее 2.3 кВА, 3.2A | Однократно. В течение 15 рабочих дней, после заключения контракта. С 9:00 до 18:00 по местному времени |
| 5 | Вентилятор охлаждения гентри – 1шт Служит для охлаждения электроники гентри компьютерного томографа. Напряжение питания - 230 В; Частота - 50 Гц; Мощность - 300 Вт; Вес 6.5 кг. Конструктивно совместим и предназначен для замены на компьютерном томографе Somatom Emotion 16. | Однократно. В течение 15 рабочих дней, после заключения контракта. С 9:00 до 18:00 по местному времени |

Таблица №7 Перечень запчастей подлежащих любом из Emotion 16 при неисправности или в обязательном порядке в 4 квартале 2018г.

Использование аналогов не допускается. Поставка запасных частей производится на возвратной основе. Снятые с аппарата дефектные детали передаются Исполнителю работ.

|  | Требования заказчика по наименованию, характеристике поставляемого товара | Срок на выполнение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Рентгеновский излучатель Dura 422 – 1шт Номинальное напряжение - Не менее 140 кВ Количество фокусных пятен: 2 Размер фокусных пятен: Фокус 1: строго 0,8 мм х 0,5 мм Фокус 2: строго 0,8 мм х 0,7 мм Номинальная входная мощность анода (при опорной тепловой мощности анода 250 Вт): Фокус 1: Не менее 28 кВт Фокус 2: Не менее 45 кВт Максимальный ток накала катода - Не более 7.5 А Оптический угол анода - 7 градусов Теплоаккумулирующая способность анода - Не менее 3 700 кДж | Однократно. В течение 15 рабочих дней с даты неисправности. С 9:00 до 18:00 по местному времени |
| 2 | Система охлаждения рентгеновского излучателя – 1шт Система охлаждения модуля рентгеновской трубки, включающая в себя масляную помпу и теплообменник с принудительной вентиляцией, штатно используемая на Somatom Emotion 16. Охлаждение принудительное масло-воздух, с масляным насосом производительностью 5л/мин. Объем масла: 12.5 литров (включая масло в излучателе) | Однократно. В течение 15 рабочих дней с даты неисправности. С 9:00 до 18:00 по местному времени |