ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

|  | Аппарат искусственной вентиляции легких для новорожденных с принадлежностями |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Основные параметры | Показатели для определения соответствия |
| 1 | Сфера применения | Применяется в отделениях реанимации и интенсивной терапии новорожденных и детских ОРИТ у пациентов с любой степенью дыхательных расстройств, с расширенными возможностями респираторного мониторинга, инструметов для рекрутмента легких и методик респираторной поддержки |
| 2 | Наличие режима ожидания - Standby | Наличие |
| 3 | Предустановленные стартовые параметры вентиляции (дыхательный объем, частота дыхательных движений, скорость роста давления, чувствительность триггера) в зависимости от типа (-дети-новорожденные) или веса пациента | Наличие |
| 4 | Автоматический старт вентиляции с последними настройками режима и параметров | Наличие |
| 5 | Автоматическая очистка экрана от неактивных элементов управления и настройки | Наличие |
| 6 | Цветовое кодирование активированных элементов управления и настройки | Наличие |
| 7 | Режим самопроверки после включения аппарата | Наличие |
| 8 | Проверка аппарата в диалоговом режиме без необходимости отключения аппарата от газоснабжения | Наличие |
| 9 | Возможность проведения теста дыхательного контура отдельно от теста аппарата | Наличие |
| 10 | Система контекстных подсказок при выборе увлажнителя, дыхательного контура | Наличие |
| 11 | Система распознавания принадлежностей (датчиков потока, шлангов пациента), система защиты от неправильной аппликации шлангов вдоха-выдоха система контроля срока годности и интервалов замены принадлежностей на основе радиочастотной идентификации объектов. | Наличие |
| 12 | Защита от непреднамеренных изменений параметров | Наличие |
| 13 | Детекция инспираторной попытки - индикация на экране начала вдоха больного | Наличие |
| 14 | Компенсация комплайнса пневматической системы аппарата и дыхательного контура пациента | Наличие |
| 15 | Автоматическое снижение скорости потока при выявлении дисконнекции. Для профилактики инфицирования воздуха в помещении при процедурах санации | Наличие |
| 16 | Программа автоматической пре- и постоксигенации при проведении санации дыхательных путей | Наличие |
| 17 | Аппарат выполняет | не менее 180 секунд |
| 18 | вентиляцию легких пациента с использованием увеличенной концентрации O2 после запуска программы обогащения |  |
| 19 | кислородом |  |
| 20 | Если устройство отсоединено для аспирации, | не более 120 секугнд |
| 21 | аппарат прерывает вентиляцию. |  |
| 22 | Во время аспирации звуковые аварийные |  |
| 23 | сигналы отключаются во избежание нарушения процедуры аспирации на время |  |
| 24 | После аспирации и повторного подсоединения пациента аппарат автоматически обеспечивает увеличенную концентрацию O2 на последнем этапе обогащения кислородом | не менее 120 секунд |
| 25 | Автоматическая адаптация чувствительности триггера и критерия завершения дыхательного цикла при утечках. С целью соблюдения точности настроек параметров при изменяемых величинах утечек без дополнительного вмешательства оператора. | Наличие |
| 26 | Выбор режимов ИВЛ с помощью индивидуальных клавиш на панели управления вентилятора | Наличие |
| 27 | Выбор оператором типа отображения утечек | %, мл/мин |
| 28 | Выбор оператором типа отображения единиц измерения давления | мбар, см вод ст |
| 29 | Индикация уровня зарядки аккумуляторной батареи | Наличие |
| 30 | Автоматическая запись в журнал всех изменений и тревог | Наличие |
| 31 | Объем памяти журнала | не менее 5000 тревог |
| 32 | Экспорт данных журнала на USB носитель с целью возможности передачи данных на компьютер пользователя для дальнейшего анализа данных | Наличие |
| 33 | Графические тренды для всех настроек и измеряемых параметров | Наличие |
| 34 | Курсор для оцифровки параметров на тренде | Наличие |
| 35 | Разрешение трендов | 1,2,4,8 , 12 часов, 1 сутки, 7 суток |
| 36 | Сохранение трендов сроком | Не менее 7 суток |
| 37 | Экспорт на USB-носитель изображений с дисплея,параметров мониторинга в виде табличных трендов.. | Наличие |
| 38 | Возможность одновременной сочетанной настройки | 2-х параметров PEEP/Pinsp и Tinsp/ЧД |
| 39 | Графический образ легких, отражающий динамику изменения механики дыхания (C и R), наличие и качество самостоятельной дыхательной активности и диаграмма эффективности самостоятельного дыхания (Индекс быстрого неглубокого дыхания). Применяется для быстрой оценки изменений динамики изменений дыхательной функции и состояния легких пациента. | Наличие |
| 40 | Автоматическая компенсация утечек контура | Наличие |
| 41 | Если компенсация утечки активирована, то | Наличие |
| 42 | измеренные значения для объема и потока, кривые потока и объема отображаются с коррекцией утечки |  |
| 43 | Триггерный порог потока и параметр | Наличие |
| 44 | завершения вдоха применяются к потоку с |  |
| 45 | компенсацией утечки, где оба значения |  |
| 46 | постоянно обновляются с учетом параметров |  |
| 47 | утечки. Автоматическая регулировка этих параметров применяется также, если компенсация утечки деактивирована. |  |
| 48 | Диапазон громкости звукового сигнала тревоги | не уже 46 -75 дБ |
|  | Режимы и методы ИВЛ и респираторной поддержки, доступные в аппарате ИВЛ |  |
| 1 | CMV/PCV - режим принудительной (управляемой) вентиляции лёгких с управлением по давлению вдоха | Наличие |
| 2 | PCV-AC - режим принудительной синхронизированной вентиляции легких с управлением по давлению вдоха при котором синхронизированный принудительный вдох осуществляется при каждой дыхательной попытке пациента, с наличием резервной частоты дыхания | Наличие |
| 3 | SIMV/PCV+PS - режим синхронизированной перемежающейся вспомогательной ИВЛ с управлением по давлению вдоха, потоковым триггером и с возможностью включения поддержки по давлению, с наличием резервной частоты дыхания. Синхронизированные принудительные вдохи совершаются только при попытке самостоятельного дыхания пациента в пределах триггерного окна. Вспомогательные вдохи с поддержкой по давлению осуществляются при попытках самостоятельного дыхания пациента вне пределов триггерного окна. | Наличие |
| 4 | PSV/PCV - Режим вспомогательной вентиляции с контролем по давлению, гарантированной минимальной частотой дыхания и флоуциклическим принципом переключения фаз вдох/выдох (управляемая пациентом продолжительность вдоха). | Наличие |
| 5 | MMV/PCV+PS - режим синхронизированной перемежающейся вспомогательной ИВЛ с управлением по давлению вдоха, потоковым триггером и с возможностью включения поддержки по давлению, с наличием резервной частоты дыхания. Синхронизированные принудительные вдохи совершаются только при попытке самостоятельного дыхания пациента в пределах триггерного окна. Вспомогательные вдохи с поддержкой по давлению осуществляются при попытках самостоятельного дыхания пациента вне пределов триггерного окна. Принудительные синхронизированные вдохи выполняются в том случае, если объем поступающего воздуха при самостоятельном дыхании недостаточен и падает ниже заданного минимального объема вентиляции. Если при самостоятельном дыхании объем увеличивается, количество принудительных вдохов сокращается. | Наличие |
| 6 | PCV/HFV - Режим постоянной вентиляции с контролем давления с высокочастотными колебаниями при среднем уровне давления. Наличие включения функции гарантированного объема по желанию пользователя. | Наличие |
| 7 | CPAP+PS - режим самостоятельного дыхания с постоянным положительным давлением и с возможностью включения поддержки по давлению | Наличие |
| 8 | CPAP+VS - режим самостоятельного дыхания с постоянным положительным давлением и с возможностью включения поддержки по объему | Наличие |
| 9 | PCV VG - функция для режимов принудительной / вспомогательной вентиляции с управлением по давлению при которой аппарат рассчитывает амплитуды подаваемого давления, необходимые для достижения заданного оператором дыхательного объема; | Наличие |
| 10 | Включение функции PCV VG со всеми режимами ИВЛ, управляемых по давлению | Наличие |
| 11 | Функция вздох, направленная на предупреждение развития гиповентиляции и ателектазов в легких, заключающаяся в ступенчатом подъеме уровня ПДКВ до значений, установленных оператором | Наличие |
| 12 | Вздох - ВЧ - функция раздувания легких в режиме PCV/HFV, направленная на предупреждение развития гиперкапнии и ателектазирования | Наличие |
| 13 | Вентиляция апноэ с автоматическим возвратом к предыдущему режиму вентиляции | не менее 25% самостоятельной вентиляции и не менее 80 % вдохов, инициированных пациентом |
| 14 | NIV - масочная неинвазивная вентиляция в сочетании со всеми доступными режимами ИВЛ, с возможностью выбора времени срабатывания тревоги дисконнекции, с автоматической коррекцией объема и потока и адаптацией чевствительности триггера при утечках | Наличие |
| 15 | Проведение кислородной терапии (инсуфляция кислорода через канюли/маски) с возможностью выбора оператором скорости потока кислорода и его подаваемой концентрации. | Наличие |
| 16 | Ручной вдох. Методика для проведения маневров расправления легких, диагностических (рентгенография) и лечебных (синхронизация с аэрозольным введение дозы препарата) процедур. | Наличие |
|  | Режимы, методы ИВЛ, респираторной поддержки, функции, конфигурируемые в аппарате ИВЛ для расширения функциональных возможностей аппаратуры в дальнейшем |  |
| 1 | SPN-PPS/PCV - Самостоятельное дыхание с пропорциональной поддержкой давлением или потоком. Аппарат поддерживает самостоятельное дыхание пациента пропорционально его вдыхательным усилиям | Возможность дополнительного оснащения |
| 2 | APRV/PCV - Самостоятельное дыхание при постоянном положительном давлении в дыхательных путях с кратковременным сбросом давления, возможностью самостоятельного дыхания во всех циклах, с функцией автосброс (автоматическое определение оптимального времени сброса на нижний уровень давления), возможностью регулировки уровней высокого и низкого давлений. | Возможность дополнительного оснащения |
| 3 | Автоматическая компенсация сопротивления эндотрахеальной трубки (ATC) в инспираторной и экспираторной фазе дыхательного цикла. | Возможность дополнительного оснащения |
|  | Параметры вентиляции, доступные для настройки |  |
| 1 | Диапазон регулирования дыхательного объёма | Не шире 2 - 300 мл |
| 2 | Точность доставки дыхательного объема Vt | ±8% от установленного значения у новорожденных ±5% от установленного значения у детей |
| 3 | Диапазон регулирования частоты вентиляции во всех режимах, кроме PCV/HFV | не уже 0,5 - 150/мин |
| 4 | Диапазон настройки интервала апноэ | не шире от 5 - 60 сек |
| 5 | Диапазон настройки времени задержки тревоги дисконнекции | не шире от 0 - 60 сек |
| 6 | Диапазон регулирования частоты вентиляции при вентиляции апноэ | не уже от 2 - 150/мин |
| 7 | Диапазон регулирования положительного давления в конце выдоха, PEEP, включая режим CPAP | не уже от 0 - 35 см вод.ст. |
| 8 | Диапазон регулирования максимального давления вдоха | не шире от 1 - 80 см вод.ст. |
| 9 | Диапазон регулирования предела давления на вдохе | не уже 2 - 100 см вод.ст. |
| 10 | Диапазон регулирования уровня поддержки давлением | не уже 0 - 80 см вод.ст |
| 11 | Диапазон регулирования времени нарастания давления на вдохе | не шире 0 - 2,0 сек у детей не шире 0 - 1,5 сек у новорожденных |
| 12 | Диапазон регулирования времени вдоха | не шире 0,1 - 1,5 сек у новорожденных |
|  |  | не шире 0,1 - 3,0 сек у детей |
| 13 | Диапазон регулирования времени вдоха при активации вдоха в ручной режиме | не шире 0-5 сек у новорожденных |
|  |  | не шире 0-40 сек у детей |
| 14 | Диапазон регулирования времени вдоха в режиме APRV/PCV | не уже 0,1 - 30,0 сек |
| 15 | Диапазон регулирования времени выдоха в режиме APRV/PCV | не уже 0,05 - 30,0 сек |
| 16 | Диапазон настройки уровня высокого давления в режиме APRV/PCV | не уже 1- 80 см вод. ст. |
| 17 | Диапазон настройки уровня низкого давления в режиме APRV/PCV | не уже 0 - 35 см вод.ст. |
| 18 | Диапазон настройки уровня критерия окончания выдоха в режиме APRV/PCV | не уже 1 - 80% |
| 19 | Диапазон регулировки потока вдыхаемого газа | не уже 2 - 30 л/мин |
| 20 | Диапазон регулировки максимального инспираторного потока в режимах неинвазивной вентиляции для новорожденных | не уже 0 - 30 л/мин |
| 21 | Диапазон регулировки концентрации кислорода во вдыхаемом газе | не уже 21 - 100 об.% |
| 22 | Диапазон регулировки чувствительности пускового устройства (потокового триггера) | не уже 0,2 - 5 л/мин |
| 23 | Диапазон настроек продолжительности триггерного окна в режиме прерывистой управляемой вентиляции с контролем давления | не шире 0- 1,5 сек |
| 24 | Детекция инспираторной попытки - индикация на экране начала вдоха больного | Наличие |
|  | Диапазоны настроек внутреннего диаметра интубационной и трахеостомической трубок при включенном режиме компенсации |  |
| 1 | - При выборе режима "Интубационная трубка" | не уже 2 - 8 мм |
| 2 | - При выборе режима "Трахеостомическая трубка" | не уже 2,5 - 8 мм |
| 3 | Диапазон настройки степени компенсации сопротивления трубки | не уже 0 - 100% |
| 4 | Состояние ATC во время принудительных | вкл./выкл. |
| 5 | вдохов (компенсация вдоха) |  |
| 6 | Состояние ATC во время фазы выдоха (компенсация выдоха) | вкл./выкл. |
| 7 | Диапазон регулировки скорости потока кислорода при проведении кислородотерапии | не уже 2 - 50 л/мин |
| 8 | Диапазон настройки концентрации кислорода при проведении кислородотерапии | не уже 21 - 100 об.% |
| 9 | Диапазон настройки уровня среднего давления в дыхательных путях в режиме PCV/HFV | не уже 5 -50 см вод.ст. |
| 10 | Диапазон настроек частоты колебаний в режиме PCV/HFV | не уже 5 -20 Гц |
| 11 | Диапазон настроек соотношения вдоха к выдоху в режиме PCV/HFV | не уже 1:1 - 1:3 |
| 12 | Диапазон настроек амплитуды давления в режиме PCV/HFV | не уже 5 - 90 мбар |
| 13 | Диапазон настроек максимальной амплитуды давления в режиме PCV/HFV при включенной функции гарантированного объема | не уже 5 - 90 мбар |
| 14 | Диапазон настроек дыхательного объема в режиме PCV/HFV при включенной функции гарантированного объема | не уже 0,2 - 40 мл |
| 15 | Диапазон настроек давления вздоха в режиме PCV/HFV | не уже 6 - 80 см вод.ст. |
| 16 | Диапазон настроек частоты вздохов в режиме PCV/HFV | не уже 0 - 30/мин |
| 17 | Диапазон настроек времени вздоха в режиме PCV/HFV | не шире 0,1 - 3 сек |
| 18 | Компенсация утечки | вкл/выкл |
| 19 | Диапазон настроек прироста давления в конце выдоха по отношению к настроенному ПДКВ при активированной функции вздох | не уже 0 - 20 см вод.ст. |
| 20 | Диапазон настроек интервала между вздохами при активированной функции вздох | не уже 20 - 10 800 сек |
| 21 | Диапазон настроек количества циклов вздоха при активированной функции вздох | не уже 1 - 20 шт |
| 22 | Максимальный инспираторный поток для педиатрических пациентов | не более 60 л/мин |
| 23 | Максимальный инспираторный поток для неонатальных пациентов | не более 30 л/мин |
|  | Мониторируемые показатели |  |
| 1 | Положительное давление в конце выдоха | Наличие |
| 2 | Пиковое давление на вдохе | Наличие |
| 3 | Среднее давление в дыхательных путях | Наличие |
| 4 | Минимальное давление в дыхательных путях | Наличие |
| 5 | Нижний предел давления при APRV | Наличие |
| 6 | Давление в конце вдоха при принудительном дыхании | Наличие |
| 7 | Верхний предел давления при APRV | Наличие |
| 8 | Степень точности измерения давлений | ±6 % от измеряемого значения |
| 9 | Амплитуда давления (полная) в PCV/HFV | Наличие |
| 10 | Среднее давление в дыхательных путях в PCV/HFV | Наличие |
| 11 | Концентрация O2 на вдохе | Наличие |
| 12 | Объем выдыхаемого в минуту газа | Наличие |
| 13 | Объем вдыхаемого в минуту газа | Наличие |
| 14 | Минимальный минутный объем на выдохе | Наличие |
| 15 | Минутный объем выдоха при | Наличие |
| 16 | самостоятельном дыхании |  |
| 17 | Минутный объем, с поправкой на утечки | Наличие |
| 18 | Степень точности измеряемых объемов | ±10 % от измеренного значения |
| 19 | Дыхательный объем | Наличие |
| 20 | Дыхательный объем на вдохе (без компенсации утечки) при принудительном дыхании | Наличие |
| 21 | Дыхательный объем на выдохе (без компенсации утечки) при принудительном дыхании | Наличие |
| 22 | Дыхательный объем на вдохе (без компенсации утечки) при самостоятельном дыхании | Наличие |
| 23 | Поток аппарата (на вдохе, только при PCV/HFV) | Наличие |
| 24 | Частота дыхания | Наличие |
| 25 | Составляющая принудительного дыхания в | Наличие |
| 26 | общей частоте |  |
| 27 | Порция принудительных триггерных дыханий | Наличие |
| 28 | Составляющая самостоятельного дыхания | Наличие |
| 29 | в общей частоте |  |
| 30 | Эффективное время вдоха при | Наличие |
| 31 | самостоятельном дыхании |  |
| 32 | Эффективное время выдоха | Наличие |
| 33 | Соотношение времени вдоха и времени | Наличие |
| 34 | выдоха при принудительной вентиляции |  |
| 35 | Соотношение времени вдоха и времени выдоха при самостоятельном дыхании | Наличие |
| 36 | Диапазон измерения CO2 в конце вдоха | Не уже 0- 100 мм рт.ст. |
| 37 | Степень точности измерения CO2 в конце вдоха | ±2,0 мм рт. ст. |
| 38 | Динамический комплайнс | Наличие |
| 39 | Общее сопротивление | Наличие |
| 40 | Сопротивление пациента | Наличие |
| 41 | Минутный объем утечек | Наличие |
| 42 | Составляющая самостоятельного дыхания в | Наличие |
| 43 | минутном объеме |  |
| 44 | Индекс быстрого поверхностного дыхания | Наличие |
| 45 | Отображение кривой давление в дыхательных путях | Наличие |
| 46 | Отображение кривой потока | Наличие |
| 47 | Отображение кривой объема | Наличие |
| 48 | Отображение кривой CO2 | Наличие |
| 49 | Отображение петли давление в дыхательных путях – Объем | Наличие |
| 50 | Отображение петли Поток - Давление в дыхательных путях | Наличие |
| 51 | Отображение петли Объем – Поток | Наличие |
| 52 | Отображение контрольных петель | Наличие |
| 53 | Фиксация текущей петли. | Наличие |
| 54 | Отображение графиков и трендов на экране | не менее 4-х |
| 55 | Отображение петель в поле одной из кривых | Не менее 2-х |
| 56 | Отображение трендов на 1-й оси | Не менее 3-х |
|  | Диапазоны настроек регулируемых тревог |  |
| 1 | Наличие 3-х уровневой градации тревог: тревога, предупреждение, напоминание с цветовой и звуковой кодировкой приоритета тревоги | Наличие |
| 2 | Отсоединение/рассоединение дыхательного контура | не шире 0 - 60 сек |
| 3 | АПНОЭ пациента | не шире 5 - 60 сек |
| 4 | Время срабатывания тревоги при АПНОЭ | не шире 5 - 60 сек |
| 5 | Высокое давление | не шире 7 - 105 см вод.ст. |
| 6 | Высокий минутный объем | не шире 0,03 - 41 л/мин |
| 7 | Низкий минутный объем | Не шире 0,02 - 40 л/мин |
| 8 | Низкий дыхательный объем на вдохе | Наличие |
| 9 | Высокая частота дыхания | не шире 5-200/мин |
| 10 | Тревога на изменение %О2 | Наличие |
| 11 | Высокий EtCO2 | Наличие |
| 12 | Низкий EtCO2 | Наличие |
|  | Нерегулируемые тревоги |  |
| 1 | Потеря питания | Наличие |
| 2 | Неисправность вентилятора | Наличие |
| 3 | потеря связи с компрессором | Наличие |
| 4 | высокая температура компрессора | Наличие |
| 5 | Слабый заряд батарей | Наличие |
| 6 | Нет зарядки батарей | Наличие |
| 7 | неисправность клапана выдоха | Наличие |
| 8 | Отрицательное давление в дых. Путях | Наличие |
| 9 | Низкое давление в дых. путях | Наличие |
| 10 | Обструкция дых.путей | Наличие |
| 11 | Низкое PEEP | Наличие |
| 12 | Высокое PEEP | Наличие |
| 13 | Неточное измерение объема | Наличие |
| 14 | Неточное измерение давления | Наличие |
| 15 | Неточное измерение потока | Наличие |
| 16 | Утечка | Наличие |
| 17 | Тревога при повышении температуры вдыхаемого газа | Наличие |
| 18 | Тревога при отсутствии или снижении давления кислорода или воздуха в централизованной системе. | Наличие |
| 19 | Возможность дальнейшей конфигурации аппарата для создания рабочего места врача-реаниматолога, улучшения функциональных возможностей оборудования | Наличие |
| 20 | Русифицированное программное обеспечение (надписи на экране, функции управления, тревоги ) | Наличие |
| 21 | Электронный блок и подключения | Наличие |
| 22 | Диаметр штуцеров для подключения дыхательных шлангов | не более 10 мм |
| 23 | Мертвое пространство | с кюветой CO2 – не более 15 мл |
|  |  | без кюветы CO2 – не более 11 мл |
| 24 | Комплайнс аппарата (включая дыхательный контур) | не более 1,3 мл/бар |
| 25 | Сопротивление дыхательного контура (включая увлажнитель) при самостоятельном дыхании на вдохе | детский контур не более 6,0 мбар при 15 л/мин |
|  |  | неонатальный контур не более 1,2 мбар при 5 л/мин |
| 26 | Сопротивление дыхательного контура (включая увлажнитель) при самостоятельном дыхании на выдохе | детский контур не более 4,5 мбар при 15 л/мин |
|  |  | неонатальный контур не более 1,2 мбар при 5 л/мин |
| 27 | Клапан выдоха активного типа. Активный клапан выдоха обеспечивает свободное дыхание пациента во время принудительных дыхательных циклов | Наличие |
| 28 | Стерилизация многоразового клапана выдоха в автоклаве, при температуре 134ºС, в собранной виде, без разборки. | Наличие |
| 29 | Тип управления клапаном выдоха - электромагнитный механизм с микропроцессорным контролем. | Наличие |
| 30 | шумоглушитель для клапана выдоха | Наличие |
| 31 | Средний уровень звукового давления при обычной вентиляции | не более 45 дБ |
| 32 | Средний уровень звукового давления при ВЧ ИВЛ или работе с компрессором | не более 50 дБ |
| 33 | Инспираторный модуль - демонтаж без применения специальных инструметов и стерилизация в автоклаве при температуре 134ºС | Наличие |
| 34 | Цветной сенсорный управляющий дисплей для индикации настроек и параметров вентиляции, графиков, тревожных сообщений и кнопками управления. Трехступенчатая схема изменения параметров вентиляции: активация, изменение, подтверждение. | Наличие |
| 35 | Режим работы дисплея | Непрерывный |
| 36 | Виртуальные кнопки управления на дисплее | Наличие |
| 37 | Размещение управляющего дисплея на расстояние до 2,5 м от вентиляционного модуля с возможностью крепления на стандартном горизонтальном рельсе, вертикальном рельсе консоли или трубе d= 38 мм | Возможность конфигурирования |
| 38 | Вес дисплея | не более 7 кг |
| 39 | Тип дисплея | TFT, цветной, сенсорный |
| 40 | Размер дисплея | не менее 17 дюйм |
| 41 | Разрешение дисплея | не менее 1440 х 900 пикселей |
| 42 | Коэффициент контрастности дисплея | не менее 500 : 1 |
| 43 | Срок службы подсветки дисплея | не менее 25 000 час |
| 44 | Угол обзора дисплея | не менее 130 градусов |
| 45 | Порты ввода/вывода на дисплее | не менее 3-х разъемов RS-232 |
|  |  | не менее 6 портов USB не менее 2-х разъемов RJ-45 Ethernet 1 разъем DVI для независимого дисплея для управления через сенсорный экран |
| 46 | Настройка и подтверждение параметров вентиляции с помощью поворотного манипулятора | Наличие |
| 47 | Изменение яркости дисплея | Наличие |
| 48 | Автоматическое изменение режима яркости (день-ночь) по времени | Наличие |
| 49 | Создание индивидуальных конфигураций дисплея | Наличие |
| 50 | Сохранение, экспорт и импорт конфигурации (вид экрана, тревоги, режимы вентиляции, интервал замены принадлежностей, системные настройки) | Наличие |
| 51 | Интегрированное в контекстное меню полное руководство пользователя с иллюстрациями | Наличие |
| 52 | Система охлаждения дисплея | конвекционная (без вентилятора охлаждения) |
| 53 | Встроенный воздушный генератор потока | Наличие |
| 54 | Тип встроенного воздушного генератора потока | Турбинный |
| 55 | Работа встроенного генератора потока под управлением микропроцессора аппарата ИВЛ. | Наличие |
| 56 | Блок высокочастотной вентиляции | Наличие |
| 57 | Активный увлажнитель дыхательной смеси | Наличие |
| 58 | Дыхательный контур для вентиляции новорожденных | Наличие |
| 59 | Медикаментозный распылитель | Наличие |
| 60 | Синхронизация распыления лекарственных средств со вдохом пациента | Наличие |
| 61 | Отсутствие влияния на минутный и дыхательный объем | Наличие |
| 62 | Автоматическое отключение процедуры распыления лекарственных средств через 30 мин. При необходимости возможно сокращение времени процедуры. | Наличие |
| 63 | Автоматическая индикация включения небулайзера на дисплее аппарата |  |
| 64 | Выбор продолжительности распыления | 5,10,15,30 минут |
| 65 | Влияние на заданную концентрацию О2 при распылении | ±4 об.% |
| 66 | Капнометрическое устройство и датчик к нему | Наличие |
| 67 | Отображение концетрации CO2 в мм рт. ст. или об. % в зависимости от выбора оператора | Наличие |
| 68 | Термоанемометрический проксимальный датчик потока, расположенный в рядом от ЭТ-трубки, многоразовый, автоклавируемый, не требующий регулярной замены. Метод термоанемометрии основан на расчете скорости потока по изменению температуры термопары. | Наличие |
| 69 | Автоматическая калибровка датчика потока без остановки вентиляции и отсоединения пациента. Во время проверки аппарата, в начале вентиляции, каждый час во время вентиляции, после окончания сеанса аэрозольной терапии, после окончания процедуры санации | Наличие |
| 70 | Наличие информации, подтверждающей успешную калибровку или необходимость замены датчика потока | Наличие |
| 71 | Мониторинг давления в дыхательных путях с помощью | 2-х врутренних датчиков давления на линиях вдоха и выдоха |
|  | Варианты размещения аппарата ИВЛ |  |
| 1 | Размещение . | На тележке из алюминиевого сплава с 4 мя сдвоенными роликами и 4 мя тормозамиНаличие |
| 2 | размещение на полке потолочной или настенной консоли | Возможность конфигурирования |
| 3 | Размещение на трубе d=38 мм потолочной или настенной консоли | Возможность конфигурирования |
|  | - Кислородный шланг для централизованной подачи, длина | не менее 5 м |
|  | - Стартовый набор принадлежностей для проведения CPAP терапии, состоящий из: | Наличие |
|  | - Одноразовый коннектор для соединения контура пациента с канюлями/масками | не менее 10 шт |
|  | - Носовые канюли среднего (M) размера | не менее 2 шт |
|  | - Носовые канюли большого (L) размера | не менее 2 шт |
|  | - Носовые канюли большого (XL) размера | не менее 2 шт |
|  | - Маска для проведения CPAP терапии среднего размера (M) | не менее 2 шт |
|  | - Маска для проведения CPAP терапии большого размера (L) | не менее 2 шт |
|  | - Головной держатель малого размера (S) | не менее 2 шт |
|  | - Головной держатель среднего размера (M) | не менее 2 шт |
|  | - Головной держатель большого размера (L) | не менее 2 шт |
| 4 | Набор шлангов пациента, многоразовый из силиконовых шлангов, неонатальный, для работы с активным увлажнителем | Не менее 1 шт |
| 5 | Набор многоразовых шлангов для проведения высокочастотной вентиляции легких у новорожденных из полиэстера, с низким комплайнсом, для работы с активным увлажнителем | Не менее 1 шт |
| 6 | Кронштейн для поддержки дыхательных шлангов | Не менее 1 шт |
| 7 | Датчик потока неонатальный | не менее 5 шт |
| 8 | Противопылевой фильтр для вентилятора | не менее 1 шт |
| 9 | Вес нетто (без тележки) | не более 25 кг |
| 10 | Вес нетто (с тележкой) | не более 59 кг |
| 11 | Вес компрессора | не более 10 кг |
| 12 | Вес блока питания с батареей | не более 25 кг |
| 13 | нагрузка на тележку | не менее 100 кг |
| 14 | Габаритные размеры (без тележки) | Не более 420 x 685 x 410 мм |
| 15 | Габаритные размеры (с тележкой) | Не более 577 x 1400 x 677 мм |
| 16 | Величина потребляемого тока | Не более 0,8 A (Вентиляционное устройство с управляющим дисплеем), |
|  |  | не более 1,4 A с компрессором, |
|  |  | не более 0,8 A с дополнительным блоком питания, |
|  |  | не более 1,4 A с компрессором и дополнительным блоком питания |
| 17 | Потребляемая энергия | Не более 175 Вт (Вентиляционное устройство с управляющим дисплеем), |
|  |  | не более 300 Вт с с компрессором, |
|  |  | не более 175 Вт с дополнительным блоком питания, |
|  |  | не более 300 Вт с с компрессором и дополнительным блоком питания |
| 18 | Работа от встроенного аккумулятора | Наличие |
| 19 | Емкость встроенной аккумуляторной батареи | не менее 2,5 Ач |
| 20 | Напряжение | не менее 24 Вольт |
| 21 | Время работы: |  |
| 22 | Без работы компрессора | не менее 30 минут |
| 23 | При работе с компрессором | не менее 15 минут |
| 24 | Встроенная аккумуляторная батарея | Наличие |
| 25 | Время зарядки (полная зарядка батареи) | не более 3 часов |
| 26 | Мощность зарядки | не более 50 Вт |
| 27 | Работоспособность при подключении к источникам сжатых медицинских газов | Наличие |
| 28 | Давление O2 в диапазоне | не уже 270 - 600 кПА |
| 29 | Давление воздуха в диапазоне | не уже 270 - 600 кПА |
| 30 | Тип разъема для подключения газовых шлангов к аппарату ИВЛ | NIST |
| 31 | Тип разъема для подключения газовых шлангов к централизованной системе подачи газов | DIN |
| 32 | Автоматическое переключение газов при сбое подачи сжатого воздуха или кислорода | Наличие |

ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА

В соответствии со статьей 22 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Методическими рекомендациями по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) начальная (максимальная) цена контракта определена Методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка):

| Наименование товара | Eд.изм | Кол-во | Цена за литр(руб.)/источники информации о ценах |  |  |  |  | Средняя цена за шт. (руб.) |  | Сумма товара (руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Коммерческое предложение № 301 от 19.06.2017 г. |  | Коммерческое предложение № 269 от 20.06.2017 г. |  | Коммерческое предложение б/н от 20.06.2017 г. |  |  |  |
| Поставка аппарата искусственной вентиляции легких для новорожденных | шт. | 2 | 6 630 000,00 |  | 6 560 000,00 |  | 6 760 069,18 | 6 650 023,06 | 13 300 046,12 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 300 046,12 |  |

Начальная (максимальная) цена контракта 13 300 046,12 руб. рассчитана как средняя величина сумм вышеуказанных данных.

| государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области «Барабинская центральная районная больница» |  |
| --- | --- |
| 632336, Новосибирская область, г. Барабинск, ул. Ульяновская, 26 тел/факс 2-20-53 исх. № от «___» __________ 2017 г. вх.№ |  |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Закупка на поставку аппаратов искусственной вентиляции легких для новорожденных осуществляется в рамках реализации мероприятий 10.1.5 «Укрепление материально-технической базы государственных учреждений Новосибирской области» подпрограммы 10 на приобретение медицинского оборудования для вводимого в эксплуатацию лечебного корпуса ГБУЗ НСО «Барабинская ЦРБ» (Приказ минздрава № 1656 от 14.07.2017 г.).

И.о. главного врача						С.Ю. Янчурова