ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Аппарат искусственной вентиляции легких с принадлежностями – 4 штуки.

| № п/п | Основные параметры | Показатели для определения соответствия |
| --- | --- | --- |
|  | Технические характеристики |  |
| 1 | Группы пациентов | Дети, взрослые |
| 2 | Область применения в отделениях реанимации, палатах пробуждения, обеспечение ИВЛ при оперативных вмешательствах и процедурах под внутривенной анестезией, ИВЛ при транспортировке пациентов | Наличие |
| 3 | Газоснабжение | от встроенного генератора потока или встроенной турбины |
| 4 | Аппарат ИВЛ работает от питающей сети переменного тока с напряжением, В | 220±20 |
| 5 | Аппарат ИВЛ работает от питающей сети переменного тока частотой, Гц | 50+/-5 |
| 6 | Потребляемая мощность совместно с источником автономного газоснабжения, ВА, не более | 312 |
| 7 | При прерывании сетевого электропитания аппарат ИВЛ работает от встроенного и полностью заряженного аккумулятора в течение, мин., не менее | 45 |
| 8 | Аппарат ИВЛ работоспособен при подключении к источникам сжатых медицинских газов с давлением, в диапазоне не уже, кПа | от 270 до 600 |
| 9 | Инспираторный поток, пиковый, л/мин, не менее | 208 |
| 10 | Состав аппарата допускает изменения его конфигурации | Наличие |
| 11 | Аппарат ИВЛ оснащен цветным жидкокристаллическим дисплеем с диагональю не менее, дюйм | 12 |
| 12 | Интегрированный в аппарат клапан выдоха, с электромагнитным механизмом управления. | Наличие |
| 13 | Клапан выдоха активного типа. | Наличие |
| 14 | Стерилизация многоразового клапана выдоха. В автоклаве, при температуре 134ºС, в собранном виде, без разборки. | Наличие |
| 15 | Средства визуального отображения суммарного времени работы аппарата ИВЛ | Наличие |
| 16 | Корректированный уровень звуковой мощности при работе комплекса не более, дБ (А) | 45 |
| 17 | Масса электронного блока, кг, не более | 31 |
| 18 | Габаритные размеры электронного блока (высота х ширина х глубина), не более, мм | 490 х 383 х 364 |
|  | Эксплуатационные характеристики |  |
| 19 | Температурный диапазон эксплуатации - для вида климатического исполнения УХЛ4.2 по значению рабочих температур * | Наличие |
| 20 | Температурный диапазон хранения и транспортировки, не уже °C | от –20 до 60 |
| 21 | Диапазон относительной влажности при работе и транспортировки, не уже, % | от15 до 95 без конденсации |
|  | Пользовательский интерфейс |  |
| 22 | Изменение яркости дисплея | Наличие |
| 23 | Русифицированное программное обеспечение (надписи на экране, функции управления, тревоги и т.д.) и руководство пользователя | Наличие |
| 24 | Режим ожидания с сохранением всех параметров вентиляции | Наличие |
| 25 | Режим самопроверки после включения аппарата | Наличие |
| 26 | Защита от непреднамеренных изменений параметров | Наличие |
| 27 | Автоматический старт вентиляции с последними настройками режима и параметров | Наличие |
| 28 | Доступ к изменению ключевых параметров вентиляции и визуальный контроль изменяемых параметров с помощью индивидуальных клавиш | Наличие |
| 29 | Детекция инспираторной попытки - индикация на экране начала вдоха больного | Наличие |
| 30 | Аппарат работает в автономном режиме и в режиме интеграции с информационной сетью реанимационного отделения | Наличие |
| 31 | Наличие датчика для коррекции доставляемого дыхательного объема в соответствии с условиями BTPS- температура тела и давление, насыщенный парами воды воздух | Наличие |
| 32 | Мониторинг дыхательного объема, минутной вентиляции, утечек, попыток самостоятельного дыхания - с помощью термоанемометрического датчика потока, многоразового, не требующего регулярной замены. | Наличие |
| 33 | Дистальное расположение датчика потока в магистрали выдоха в корпусе аппарата ИВЛ | Наличие |
| 34 | Отсутствие внешних трубок и проводов, идущих от датчика потока к корпусу аппарата ИВЛ | Наличие |
| 35 | Автоматическая калибровка датчика потока без прекращения вентиляции | Наличие |
| 36 | Наличие информации, подтверждающей успешную калибровку и необходимость замены датчика потока | Наличие |
| 37 | Мониторинг кислорода осуществляется с помощью датчиков следующего типа | два одновременно работающих электрохимических или парамагнитный |
| 38 | Резервный клапан поступления воздуха - открывается при неисправности в системе искусственной вентиляции, позволяющего реализовывать самостоятельное дыхание при нарушении нормальной вентиляции | Наличие |
| 39 | Максимальное давление аппарата, ограничиваемое предохранительным клапаном (открывается пpи давлении в системе искусственной вентиляции), см вод. ст. | 100 или 110 |
| 40 | Сопротивление газовых путей аппарата для вдоха при самостоятельном дыхании пациента при потоке 30 л/мин, см вод. ст. | 2,0 или 2,3 |
|  | Требования к функциям аппарата ИВЛ |  |
| 41 | CMV/VCV - режим принудительной (управляемой) вентиляции лёгких с управлением по объему вдоха. | Наличие |
| 42 | CMV DC - режим принудительной (управляемой) вентиляции с управлением по объему с созданием минимально возможного давления в дыхательных путях (режим двойного контроля) за счет автоматического подбора профиля потока + компенсация утечек | Наличие |
| 43 | VCV-AC - режим принудительной синхронизированной вентиляции легких с управлением по объему вдоха при котором синхронизированный принудительный вдох осуществляется при каждой дыхательной попытке пациента, с наличием резервной частоты дыхания | Наличие |
| 44 | PCV-AC - режим принудительной синхронизированной вентиляции легких с управлением по давлению вдоха при котором синхронизированный принудительный вдох осуществляется при каждой дыхательной попытке пациента, с наличием резервной частоты дыхания | Наличие |
| 45 | SIMV/VCV+PS - режим синхронизированной перемежающейся вспомогательной ИВЛ с управлением по объёму, потоковым триггером и с включением поддержки по давлению. Синхронизированные принудительные вдохи совершаются при попытке самостоятельного дыхания пациента в пределах триггерного окна. Вспомогательные вдохи с поддержкой по давлению осуществляются при попытках самостоятельного дыхания пациента вне пределов триггерного окна. | Наличие |
| 46 | SIMV/VCV - режим синхронизированной перемежающейся вспомогательной ИВЛ с управлением по объёму, потоковым триггером. Синхронизированные принудительные вдохи совершаются при попытке самостоятельного дыхания пациента в пределах триггерного окна. Вспомогательные вдохи с поддержкой по давлению осуществляются при попытках самостоятельного дыхания пациента вне пределов триггерного окна. | Наличие |
| 47 | NIV - режим неинвазивной вентиляции с определением утечек и их компенсации со всеми режимами ИВЛ | Наличие |
| 48 | Автоматическая компенсация утечки для предотвращения автотриггирования, л/мин, не менее | 25 |
| 49 | Автоматическая компенсация минутного объема вентиляции при возникновении утечек, % от установленного значения, не менее | 90 |
| 50 | Настройки отсроченного включения тревоги по рассоединению при NIV | Наличие |
| 51 | CPAP+PS - Режим самостоятельного дыхания на фоне постоянного положительного давления с поддержкой давлением. | Наличие |
| 52 | CPAP - Режим самостоятельного дыхания на фоне постоянного положительного давления | Наличие |
| 53 | Режим ИВЛ самостоятельного дыхания с двухуровневым положительным давлением, (+PS) с поддержкой давлением спонтанных вдохов | Наличие |
| 54 | Режим ИВЛ самостоятельного дыхания с двухуровневым положительным давлением | Наличие |
| 55 | Наличие одной из двух нижеперечисленных функций 1. MMV/VCV+PS - режим синхронизированной перемежающейся вспомогательной ИВЛ с управлением по объему вдоха, потоковым триггером и с возможностью включения поддержки по давлению, с наличием резервной частоты дыхания. Синхронизированные принудительные вдохи совершаются только при попытке самостоятельного дыхания пациента в пределах триггерного окна. Вспомогательные вдохи с поддержкой по давлению осуществляются при попытках самостоятельного дыхания пациента вне пределов триггерного окна. Принудительные синхронизированные вдохи выполняются только в том случае, если объем поступающего воздуха при самостоятельном дыхании недостаточен и падает ниже заданного минимального объема вентиляции. Если при самостоятельном дыхании минутный объем вентиляции увеличивается, количество принудительных вдохов сокращается или 2. Автоматическая программа, оценивающая готовность пациента к отлучению от аппарата ИВЛ с настройками пользователем длительности процедуры - в течении от 15 минут до 12 часов. | 1 или 2 |
| 56 | Метод вентиляции, при котором аппарат обеспечивает гарантированную доставку целевого дыхательного объема при минимально возможном давлении (давление лимитировано значениями С (торакопульмонального комплайнса) и R (сопротивления дыхательных путей) пациента). Обеспечивается за счет алгоритма автоматического подбора скорости и профиля кривой инспираторного потока. За счет активного клапана выдоха метод гарантирует свободное дыхание пациента в любой фазе дыхательного цикла. Наличие сочетании данной методики со всеми режимами ИВЛ, контролируемыми по объему, в том числе с VC-CMV. | Наличие |
| 57 | Режим вентиляции по апноэ, запускается автоматически при остановке дыхания | Наличие |
| 58 | Возврат из режима апноэ в исходный режим с ранее настроенными параметрами при возобновлении самостоятельного дыхания | Наличие |
| 59 | Ручной вдох и задержка вдоха. | Наличие |
| 60 | Режим санации, сопровождаемый автоматической пре- и постоксигенацией | Наличие |
| 61 | Этапы процедуры режима санации: |  |
| 62 | Этап 1: Доставка 100% О2 в контур пациента с индикацией отсчета времени на экране., сек., не менее | 120 |
| 63 | Этап 2: Санационный период с отсоединением больного от аппарата без тревоги об отсоединении, не более, сек. | 120 |
| 64 | Этап 3: Постоксигенация - 100% оксигенация больного с индикацией отсчета времени на экране, сек., не менее | 120 |
| 65 | Переход от этапа к этапу происходит автоматически - при отсоединении пациента в режиме преоксигенации - аппарат автоматически переходит в режим санации, при присоединении контура к пациенту в режиме санации - аппарат ИВЛ автоматически переходит в режим постоксигенации | Наличие |
| 66 | Автоматическая методика профилактики ателектазов, заключающаяся в увеличении постоянного положительного давления в конце выдоха с автоматическим возвратом в исходные настройки вентиляции | Наличие |
| 67 | Кратковременная оксигенация пациента с возвратом к прежнему значению FiO2 | Наличие |
| 68 | Небулайзер, синхронизированный со вдохом пациента | Наличие |
| 69 | Синхронизация распыления лекарственных средств со вдохом пациента | Наличие |
| 70 | Отсутствие влияния на минутный и дыхательный объем | Наличие |
| 71 | Автоматическая индикация включения небулайзера на дисплее аппарата | Наличие |
| 72 | Автоматическое отключение медикаментозного распылителя после включения через промежуток времени не более, мин. | 30 |
| 73 | Сокращение времени проведения процедуры ингаляции | Наличие |
|  | Режимы, методы респираторной поддержки, функции, комплектации, конфигурируемые в аппарате ИВЛ для расширения функциональных возможностей аппаратуры |  |
| 74 | APRV/PCV - Самостоятельное дыхание при постоянном положительном давлении в дыхательных путях с кратковременным сбросом давления, возможностью самостоятельного дыхания во всех циклах, возможностью регулировки уровней высокого и низкого давлений. | Наличие |
| 75 | Наличие одной из двух перечисленных функций | Объем воздуха в легких при наличии внутреннего ПДКВ, не выдыхаемый при последующем выдохе (Vtrap) или Оценка функциональной остаточной емкости легких |
| 76 | Ручной выдох, задержка на выдохе | Наличие |
| 77 | Маневр для измерения внутреннего ПДКВ при принудительных и вспомогательных режимах ИВЛ. | Наличие |
| 78 | Расширение диапазона минимального дыхательного объема, не более, мл. | 20 |
|  | Настройки параметров вентиляции. |  |
| 79 | Диапазон регулирования дыхательного объёма, мл., не уже | от 50 до 2000 |
| 80 | Погрешность доставки дыхательного объема от установленного значения, %, не более | 10 |
| 81 | Диапазон регулирования частоты вентиляции, дых./мин, не уже | от 3 до 80 |
| 82 | Диапазон регулирования положительного давления в конце выдоха, PEEP, см вод. ст., не уже | от 0 до 50 |
| 83 | Регулирование уровня положительного давления в конце выдоха осуществляется в указанных выше значениях во всех без исключения режимах ИВЛ, доступных к настройке на аппарате. | Наличие |
| 84 | Диапазон регулирования максимального давления вдоха, см вод. ст., не уже | от 1 до 98 |
| 85 | Диапазон установок значений максимального предельного давления на вдохе, см вод. ст., не уже | от 7 до 99 |
| 86 | Диапазон регулирования уровня поддержки давлением, см вод. ст., не уже | от 0 до 50 |
| 87 | Погрешность поддержания заданных уровней регулировок давления - в конце выдоха, максимального, предельного, поддержки, см вод. ст., не более | 2 |
| 88 | Диапазон регулировок скорости нарастания давления в дыхательных путях, не уже, мсек | от 0 до 500 |
| 89 | Диапазон регулирования концентрации кислорода в газовой смеси, %, не уже | от 21 до 100 |
| 90 | Погрешность при смешивании кислорода и воздуха, %, не более | 3 |
| 91 | Время вдоха, диапазон не уже, с | от 0,2 до 10,0 |
| 92 | Регулировка пользователем значений длительности плато по отношению к длительности вдоха | от 0 до 10 |
| 93 | Время вдоха (Твыс) при вентиляции со сбросом давления в дыхательных путях, диапазон не менее, сек | от 0,25 до 15,0 |
| 94 | Время выдоха (Тниз) при вентиляции со сбросом давления в дыхательных путях, диапазон не менее, сек | от 0,25 до 18,0 |
| 95 | Диапазон регулирования времени апноэ, сек, не уже | от 15 до 60 |
| 96 | Диапазон регулирования чувствительности триггера, л/мин, не уже | от 1 до 9 |
| 97 | Степень точности работы триггера, % от установленных величин, не более | 8 |
| 98 | Продолжительность триггерного окна в режимах, синхронизированных с дыханием пациента, сек, в диапазоне не уже | от 0,5 до 5,0 |
| 99 | Время задержки вдоха, не более, сек | Не менее 10 , но не более 15 |
| 100 | Критерии окончания инспираторной фазы в автоматическом режиме | 1. Возвращение инспираторного потока на исходный уровень 2. Превышение длительности вдоха более 4 сек. 3. Превышение давления в дыхательных путях (положительное давление в конце выдоха + давление поддержки + 2,5 смH2O) или падение инспираторного потока менее 25 % от последнего полученного инспираторного потока |
| 101 | Диапазон настроек параметра завершения вдоха, %, не уже | от 5 до 75 |
|  | Мониторируемые и отображаемые параметры |  |
| 102 | Одновременное отображение кривых, не менее | 3 |
| 103 | Отображение кривой объем-время | Наличие |
| 104 | Отображение кривой поток-время | Наличие |
| 105 | Отображение кривой давление - время | Наличие |
| 106 | Отображение кривой etCO2 - время | Наличие |
| 107 | Отображение петли давление-объем | Наличие |
| 108 | Отображение петли объем-поток | Наличие |
| 109 | Отображение петли давление-поток | Наличие |
| 110 | Отображение петли объем-etCO2 | Наличие |
| 111 | Тренды всех мониторируемых параметров | Наличие |
| 112 | Длительность хранения трендов, не менее, часов | 72 |
| 113 | Дневник событий | Наличие |
| 114 | Изменение конфигурации экрана | Наличие |
| 115 | Максимальное рабочее давление, Рреак:, см вод. ст., диапазон не уже | от 0 до 99 |
| 116 | Среднее рабочее давление, Pmean;см вод. ст., диапазон не уже | от 0 до 99 |
| 117 | Положительное давление в конце выдоха, PEEP; см вод. ст., диапазон не уже | от 0 до 99 |
| 118 | Давление внутрилегочное, Pplat, см вод. ст., диапазон не уже | от 0 до 99 |
| 119 | Степень точности измеряемого давления, см вод. ст., не более | 2 |
| 120 | Дыхательный объем на вдохе и выдохе, VTe; мл., диапазон не уже | от 5 до 2500 |
| 121 | Измеренный на вдохе дыхательный объем с учётом потерь газа из-за утечки, диапазон не уже | от 5 до 2500 |
| 122 | Диапазон отображения величин дыхательного объема спонтанного дыхания, не уже | от 5 до 2500 |
| 123 | Минутная вентиляция на выдохе, MVe; л/мин., диапазон не уже | от 0 до 99 |
| 124 | Диапазон отображения минутного объема дыхания при спонтанном (самостоятельном) дыхании, л/мин, не уже | от 0 до 99 |
| 125 | Одновременное отображение параметров получаемых дыхательных объемов при самостоятельном и аппаратном дыхании с выделением части самостоятельного дыхания | Наличие |
| 126 | Диапазон отображения относительной части утечек, %, не уже | от 10 до 90 |
| 127 | Степень точности измерения дыхательного объема, % от измеренных значений, не более | 10 |
| 128 | Отношение продолжительности вдох:выдох, Ti:Te, диапазон не менее | от 1 : 150 до 150 : 1 |
| 129 | Степень точности измеряемого параметра соотношения вдох:выдох, % от измеренных значений, не более | 6 |
| 130 | Управляемая частота дыхания, RRman;, в диапазоне, дых./мин, не уже | от 0 до 120 |
| 131 | Спонтанная частота дыхания, RRspon; в диапазоне, дых/мин. не уже | от 0 до 120 |
| 132 | Диапазон измерений статической податливости легких, мл/см вод. ст., не уже | от 3 до 150 |
| 133 | Диапазон измерений инспираторного сопротивления, см вод.ст./л/сек, не уже | от 3 до 100 |
| 134 | Фракция кислорода во вдыхаемом воздухе, FiO2, %, в диапазоне не уже | от 18 до 100 |
| 135 | Точность измерений концентрации кислорода, % от измеренных значений, не более | 3 |
| 136 | Диапазон измерения концентрации углекислого газа в конце выдоха, СО2, %, не уже | от 0 до 13,2 |
| 137 | Степень точности измерения концентрации углекислого газа в конце выдоха, % от измеренных значений, не более | 5 |
| 138 | Диапазон измерения индекса быстрого неглубокого дыхания, RSBI, 1/мин./л, диапазон не уже | от 0 до 999 |
| 139 | Измерение температуры вдыхаемого газа аппаратом ИВЛ | Наличие |
|  | Сигналы тревоги, настраиваемые пользователем |  |
| 140 | Установка пределов сигнализации измеряемых параметров, визуальная и звуковая сигнализация соответствующих приоритетов. | Наличие |
| 141 | При управляемой вентиляции в акте вдоха давление в дыхательном контуре превышает установленный верхний предел, диапазон настроек, см вод. ст., не уже | от 10 до 100 |
| 142 | При управляемой вентиляции в акте вдоха давление в дыхательном контуре меньше установленного нижнего предела, диапазон настроек, см вод. ст. | от 1 до 97 или автоматически (если пpи двyx следyющиx дpyг за дpyгом аппаpатныx вдоxаx значение не превысило уровень настроек ПДКВ на 5 см вод. ст.) |
| 143 | Минутная вентиляция превышает установленный верхний предел, диапазон настроек, л/мин, не уже | от 2 до 41 |
| 144 | Минутная вентиляция меньше нижнего предела, диапазон настроек, л/мин, не уже | от 0,5 до 40 |
| 145 | Превышение заданного дыхательного объема на выдохе, диапазон настроек, мл, не уже | от 60 до 2000 |
| 146 | Высокая частота спонтанной частоты дыхания, диапазон настроек, дых./мин, не уже | от 10 до 120 |
| 147 | Диапазон регулирования времени апноэ, сек, не уже | от 15 до 60 |
| 148 | Концентрация кислорода выше установленного предела, %, диапазон не уже | от 22 до 100 |
| 149 | Концентрация кислорода ниже установленного предела, %, диапазон не уже | от 14 до 94 |
| 150 | Концентрация CO2 в конце выдоха выше установленного предела, диапазон не уже, % | от 0,2 до 13,1 |
| 151 | Концентрация CO2 в конце выдоха ниже установленного предела, диапазон не уже, % | от 0,1 до 13,0 |
|  | Сигналы тревоги |  |
| 152 | Отсоединение пациента | Наличие |
| 153 | Неисправность датчика потока | Наличие |
| 154 | Нарушение подачи сжатого газа | Наличие |
| 155 | Прерывание сетевого электропитания | Наличие |
| 156 | Низкий уровень давления кислорода на входе в аппарат – срабатывает при давлении кислорода не более, кПа | 270 |
| 157 | Высокое давление подачи газа на входе в аппарат | Наличие |
| 158 | Отключение мониторинга О2 при временном отсутствии датчика | Наличие |
| 159 | Тревога при повышении температуры подаваемого газа равной или выше, С (датчик температуры в аппарате ИВЛ). | 48 |
| 160 | Неприемлемые настройки | Наличие |
|  | Комплект на один аппарат |  |
| 161 | Клапан экспираторный | Наличие |
| 162 | Фильтр противопылевой запасной | Наличие |
| 163 | Фильтр HEPA запасной | Наличие |
| 164 | Тестовое легкое | Наличие |
| 165 | Набор многоразовых силиконовых дыхательных шлангов взрослый, для использования с автоматическим увлажнителем совместно со взрослой камерой для увлажнителя | Наличие |
| 166 | Одноразовый коаксиальный дыхательный контур с угловым коннектором с портом LuerLock, (дллина 150 см), не менее шт. | 20 |
| 167 | Дыхательные шланги педиатрические, одноразовые (диаметр 15мм), с влагоуловителями, длина 180 см. Y-образный тройник без порта, 90 град, не менее шт. | 25 |
| 168 | Датчик кислородный, не менее шт. | 2 |
| 169 | Тележка транспортная универсальная с креплением для увлажнителя | Наличие |
| 170 | Шланг подачи сжатого кислорода стандарта, разъем NIST, DIN-штекер, не менее, м** | 5 |
| 171 | Держатель для дыхательного контура | Наличие |
| 172 | Активный увлажнитель дыхательной смеси с управлением мощности электронагревателя | Наличие |
| 173 | Распылитель медикаментов, пневматический | Наличие |
| 174 | Датчики воздушного потока многоразовые для детей и взрослых, не менее шт. | 10 |
| 175 | Маска назооральная, для проведения неинвазивной ИВЛ, малого размера, с изменяемой геометрией, гелевой манжетой, многоразового использования. | Наличие |
| 176 | Маска назооральная, для проведения неинвазивной ИВЛ, среднего размера, с изменяемой геометрией, гелевой манжетой, многоразового использования. | Наличие |
| 177 | Маска назооральная, для проведения неинвазивной ИВЛ, большого размера, с изменяемой геометрией, гелевой манжетой, многоразового использования. | Наличие |
| 178 | CO2-кювета для взрослых | Наличие |
| 179 | CO2-кювета детская | Наличие |

|  | • * - В соответствии с ГОСТ 15150-69 • ** - В соответствии с ГОСТ 31517-2012 |
| --- | --- |

При поставке товара должны прилагаться Регистрационное удостоверение ФСЗ, сертификат или декларация соответствия Росстандарта РФ.

На Товар установлена гарантия производителя – не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты ввода товара в эксплуатацию.

На товар установлена гарантия Поставщика – не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты ввода товара в эксплуатацию, но не менее срока предоставления гарантии производителя.

Описание объекта закупки составлено согласно ГОСТ Р 55954-2014.

Показатели, требования, условные обозначения и терминология, касающиеся технических характеристик, функциональных характеристик (потребительских свойств) товара, и качественных характеристик объекта закупки, которые не предусмотрены техническими регламентами, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации установлены в соответствии с потребностью Заказчика.

|  | Аппарат искусственной вентиляции легких, с принадлежностями - 6 шт. |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Основные параметры | Показатели для определения соответствия |
| 1 | Группы пациентов | Дети, взрослые |
| 2 | Область применения в отделениях реанимации, палатах пробуждения, обеспечение ИВЛ при оперативных вмешательствах и процедурах под внутривенной анестезией, ИВЛ при транспортировке пациентов | Наличие |
| 3 | Газоснабжение | от встроенного генератора потока или встроенной турбины |
| 4 | Аппарат ИВЛ работает от питающей сети переменного тока с напряжением, В | 220±20 |
| 5 | Аппарат ИВЛ работает от питающей сети переменного тока частотой, Гц | 50+/-5 |
| 6 | Потребляемая мощность совместно с источником автономного газоснабжения, ВА, не более | 299 |
| 7 | При прерывании сетевого электропитания аппарат ИВЛ работает от встроенного и полностью заряженного аккумулятора в течение, мин., не менее | 60 |
| 8 | Аппарат ИВЛ работоспособен при подключении к источникам сжатых медицинских газов с давлением, в диапазоне не уже, кПа | от 270 до 600 |
| 9 | Инспираторный поток, пиковый, л/мин, не менее | 180 |
| 10 | Состав аппарата допускает изменения его конфигурации | Наличие |
| 11 | Аппарат ИВЛ оснащен цветным жидкокристаллическим дисплеем с диагональю не менее, дюйм | 6,1 |
| 12 | Интегрированный в аппарат клапан выдоха, с электромагнитным механизмом управления. | Наличие |
| 13 | Клапан выдоха активного типа. | Наличие |
| 14 | Стерилизация многоразового клапана выдоха. В автоклаве, при температуре 134ºС, в собранном виде, без разборки. | Наличие |
| 15 | Средства визуального отображения суммарного времени работы аппарата ИВЛ | Наличие |
| 16 | Корректированный уровень звуковой мощности при работе комплекса не более, дБ (А) | 45 |
| 17 | Масса электронного блока, кг, не более | 31 |
| 18 | Габаритные размеры электронного блока (высота х ширина х глубина), не более, мм | 490 х 383 х 360 |
|  | Эксплуатационные характеристики |  |
| 19 | Температурный диапазон эксплуатации - для вида климатического исполнения УХЛ4.2 по значению рабочих температур * | Наличие |
| 20 | Температурный диапазон хранения и транспортировки, не уже °C | от –20 до 60 |
| 21 | Диапазон относительной влажности при работе и транспортировки, не уже, % | от15 до 95 без конденсации |
|  | Пользовательский интерфейс |  |
| 22 | Изменение яркости дисплея | Наличие |
| 23 | Русифицированное программное обеспечение (надписи на экране, функции управления, тревоги и т.д.) и руководство пользователя | Наличие |
| 24 | Режим ожидания с сохранением всех параметров вентиляции | Наличие |
| 25 | Режим самопроверки после включения аппарата | Наличие |
| 26 | Защита от непреднамеренных изменений параметров | Наличие |
| 27 | Автоматический старт вентиляции с последними настройками режима и параметров | Наличие |
| 28 | Доступ к изменению ключевых параметров вентиляции и визуальный контроль изменяемых параметров с помощью индивидуальных клавиш | Наличие |
| 29 | Детекция инспираторной попытки - индикация на экране начала вдоха больного | Наличие |
| 30 | Аппарат работает в автономном режиме и в режиме интеграции с информационной сетью реанимационного отделения | Наличие |
| 31 | Наличие датчика для коррекции доставляемого дыхательного объема в соответствии с условиями BTPS- температура тела и давление, насыщенный парами воды воздух | Наличие |
| 32 | Мониторинг дыхательного объема, минутной вентиляции, утечек, попыток самостоятельного дыхания - с помощью термоанемометрического датчика потока, многоразового, не требующего регулярной замены. | Наличие |
| 33 | Дистальное расположение датчика потока в магистрали выдоха в корпусе аппарата ИВЛ | Наличие |
| 34 | Отсутствие внешних трубок и проводов, идущих от датчика потока к корпусу аппарата ИВЛ | Наличие |
| 35 | Автоматическая калибровка датчика потока без прекращения вентиляции | Наличие |
| 36 | Наличие информации, подтверждающей успешную калибровку и необходимость замены датчика потока | Наличие |
| 37 | Мониторинг кислорода осуществляется с помощью датчиков следующего типа | два одновременно работающих электрохимических или парамагнитный |
| 38 | Резервный клапан поступления воздуха - открывается при неисправности в системе искусственной вентиляции, позволяющего реализовывать самостоятельное дыхание при нарушении нормальной вентиляции | Наличие |
| 39 | Максимальное давление аппарата, ограничиваемое предохранительным клапаном (открывается пpи давлении в системе искусственной вентиляции), см. вод. ст. | 100 или 110 |
| 40 | Сопротивление газовых путей аппарата для вдоха при самостоятельном дыхании пациента при потоке 30 л/мин, см вод. ст. | 2,0 или 2,3 |
|  | Требования к функциям аппарата ИВЛ |  |
| 41 | CMV/VCV - режим принудительной (управляемой) вентиляции лёгких с управлением по объему вдоха. | Наличие |
| 42 | CMV DC - режим принудительной (управляемой) вентиляции с управлением по объему с созданием минимально возможного давления в дыхательных путях (режим двойного контроля) за счет автоматического подбора профиля потока + компенсация утечек | Наличие |
| 43 | VCV-AC - режим принудительной синхронизированной вентиляции легких с управлением по объему вдоха при котором синхронизированный принудительный вдох осуществляется при каждой дыхательной попытке пациента, с наличием резервной частоты дыхания | Наличие |
| 44 | SIMV/VCV+PS - режим синхронизированной перемежающейся вспомогательной ИВЛ с управлением по объёму, потоковым триггером и с включением поддержки по давлению. Синхронизированные принудительные вдохи совершаются при попытке самостоятельного дыхания пациента в пределах триггерного окна. Вспомогательные вдохи с поддержкой по давлению осуществляются при попытках самостоятельного дыхания пациента вне пределов триггерного окна. | Наличие |
| 45 | SIMV/VCV - режим синхронизированной перемежающейся вспомогательной ИВЛ с управлением по объёму, потоковым триггером. Синхронизированные принудительные вдохи совершаются при попытке самостоятельного дыхания пациента в пределах триггерного окна. Вспомогательные вдохи с поддержкой по давлению осуществляются при попытках самостоятельного дыхания пациента вне пределов триггерного окна. | Наличие |
| 46 | Автоматическая компенсация утечки для предотвращения автотриггирования, л/мин, не менее | 25 |
| 47 | Автоматическая компенсация минутного объема вентиляции при возникновении утечек, % от установленного значения, не менее | 90 |
| 48 | CPAP+PS - Режим самостоятельного дыхания на фоне постоянного положительного давления с поддержкой давлением. | Наличие |
| 49 | CPAP - Режим самостоятельного дыхания на фоне постоянного положительного давления | Наличие |
| 50 | Режим ИВЛ самостоятельного дыхания с двухуровневым положительным давлением, (+PS) с поддержкой давлением спонтанных вдохов | Наличие |
| 51 | Режим ИВЛ самостоятельного дыхания с двухуровневым положительным давлением | Наличие |
| 52 | Метод вентиляции, при котором аппарат обеспечивает гарантированную доставку целевого дыхательного объема при минимально возможном давлении (давление лимитировано значениями С (торакопульмонального комплайнса) и R (сопротивления дыхательных путей) пациента). Обеспечивается за счет алгоритма автоматического подбора скорости и профиля кривой инспираторного потока. За счет активного клапана выдоха метод гарантирует свободное дыхание пациента в любой фазе дыхательного цикла. Наличие сочетании данной методики со всеми режимами ИВЛ, контролируемыми по объему, в том числе с VC-CMV. | Наличие |
| 53 | Режим вентиляции по апноэ, запускается автоматически при остановке дыхания | Наличие |
| 54 | Возврат из режима апноэ в исходный режим с ранее настроенными параметрами при возобновлении самостоятельного дыхания | Наличие |
| 55 | Ручной вдох и задержка вдоха. | Наличие |
| 56 | Режим санации, сопровождаемый автоматической пре- и постоксигенацией | Наличие |
| 57 | Этапы процедуры режима санации: |  |
| 58 | Этап 1: Доставка 100% О2 в контур пациента с индикацией отсчета времени на экране., сек., не менее | 120 |
| 59 | Этап 2: Санационный период с отсоединением больного от аппарата без тревоги об отсоединении не более, сек. | 120 |
| 60 | Этап 3: Постоксигенация - 100% оксигенация больного с индикацией отсчета времени на экране, сек., не менее | 120 |
| 61 | Переход от этапа к этапу происходит автоматически - при отсоединении пациента в режиме преоксигенации - аппарат автоматически переходит в режим санации, при присоединении контура к пациенту в режиме санации - аппарат ИВЛ автоматически переходит в режим постоксигенации | Наличие |
| 62 | Автоматическая методика профилактики ателектазов, заключающаяся в увеличении постоянного положительного давления в конце выдоха с автоматическим возвратом в исходные настройки вентиляции | Наличие |
| 63 | Ручной вдох. | Наличие |
| 64 | Кратковременная оксигенация пациента с возвратом к прежнему значению FiO2 | Наличие |
| 65 | Небулайзер, синхронизированный со вдохом пациента | Наличие |
| 66 | Синхронизация распыления лекарственных средств со вдохом пациента | Наличие |
| 67 | Отсутствие влияния на минутный и дыхательный объем | Наличие |
| 68 | Автоматическая индикация включения небулайзера на дисплее аппарата | Наличие |
| 69 | Автоматическое отключение медикаментозного распылителя после включения через промежуток времени не более мин | 30 |
| 70 | Сокращение времени проведения процедуры ингаляции | Наличие |
|  | Режимы, методы респираторной поддержки, функции, комплектации, конфигурируемые в аппарате ИВЛ для расширения функциональных возможностей аппаратуры |  |
| 71 | Сенсорный дисплей с диагональю не менее, дюймов | 12 |
| 72 | Размещение дисплея отдельно от пневматического блока | Наличие |
| 73 | Функция вращения и изменения угла наклона дисплея | Наличие |
| 74 | NIV - режим неинвазивной вентиляции с определением утечек и их компенсации со всеми режимами ИВЛ | Наличие |
| 75 | Настройка отсроченного включения тревоги по рассоединению при NIV | Наличие |
| 76 | Отображение кривой давление - время | Наличие |
| 77 | Отображение петли давление-объем | Наличие |
| 78 | Отображение петли объем-поток | Наличие |
| 79 | Отображение петли давление-поток | Наличие |
| 80 | Тренды всех мониторируемых параметров за 24ч | Наличие |
| 81 | Дневник событий | Наличие |
|  | Настройки параметров вентиляции. |  |
| 82 | Диапазон регулирования дыхательного объёма, мл, не уже | от 50 до 2000 |
| 83 | Погрешность доставки дыхательного объема от установленного значения, %, не более | 10 |
| 84 | Диапазон регулирования частоты вентиляции, дых./мин, не уже | от 3 до 80 |
| 85 | Диапазон регулирования положительного давления в конце выдоха, PEEP, см вод. ст., не уже | от 0 до 35 |
| 86 | Регулирование уровня положительного давления в конце выдоха осуществляется в указанных выше значениях во всех без исключения режимах ИВЛ, доступных к настройке на аппарате. | Наличие |
| 87 | Диапазон регулирования максимального давления вдоха, см вод. ст., не уже | от 1 до 98 |
| 88 | Диапазон установок значений максимального предельного давления на вдохе, см вод. ст., не уже | от 7 до 99 |
| 89 | Диапазон регулирования уровня поддержки давлением, см вод. ст., не уже | от 0 до 35 |
| 90 | Погрешность поддержания заданных уровней регулировок давления - в конце выдоха, максимального, предельного, поддержки, см вод. ст., не более | 2 |
| 91 | Диапазон регулировок скорости нарастания давления в дыхательных путях, не уже, мсек | от 0 до 500 |
| 92 | Диапазон регулирования концентрации кислорода в газовой смеси, %, не уже | от 21 до 100 |
| 93 | Погрешность при смешивании кислорода и воздуха, %, не более | 3 |
| 94 | Время вдоха, диапазон не уже, с | от 0,2 до 10,0 |
| 95 | Регулировка пользователем значений длительности плато по отношению к длительности вдоха | от 0 до 10 |
| 96 | Диапазон регулирования времени апноэ, сек, не уже | от 15 до 60 |
| 97 | Диапазон регулирования чувствительности триггера, л/мин, не уже | от 1 до 9 |
| 98 | Степень точности работы триггера, % от установленных величин, не более | 8 |
| 99 | Продолжительность триггерного окна в режимах, синхронизированных с дыханием пациента, сек, в диапазоне не уже | от 0,5 до 5,0 |
| 100 | Время задержки вдоха, не более, сек | 15 |
| 101 | Критерии окончания инспираторной фазы в автоматическом режиме | 1. Возвращение инспираторного потока на исходный уровень 2. Превышение длительности вдоха более 4 сек. 3. Превышение давления в дыхательных путях (положительное давление в конце выдоха + давление поддержки + 2,5 смH2O) или падение инспираторного потока менее 25 % от последнего полученного инспираторного потока |
| 102 | Диапазон настроек параметра завершения вдоха, %, не уже | от 5 до 75 |
|  | Мониторируемые и отображаемые параметры |  |
| 103 | Одновременное отображение кривых, не менее | 2 |
| 104 | Отображение кривой объем-время | Наличие |
| 105 | Отображение кривой поток-время | Наличие |
| 106 | Изменение конфигурации экрана | Наличие |
| 107 | Максимальное рабочее давление, Рреак, см вод. ст., диапазон не уже | от 0 до 99 |
| 108 | Среднее рабочее давление, Pmean; см вод. ст., диапазон не уже | от 0 до 99 |
| 109 | Давление внутрилегочное, Pplat, см вод. ст., диапазон не уже | от 0 до 99 |
| 110 | Положительное давление в конце выдоха, PEEP; см вод. ст., диапазон не уже | от 0 до 99 |
| 111 | Степень точности измеряемого давления, см вод. ст., не более | 2 |
| 112 | Дыхательный объем на выдохе, VTe; мл, диапазон не уже | от 5 до 2500 |
| 113 | Измеренный на вдохе дыхательный объем с учётом потерь газа из-за утечки, диапазон не уже | от 5 до 2500 |
| 114 | Диапазон отображения величин дыхательного объема спонтанного дыхания, не уже | от 5 до 2500 |
| 115 | Минутная вентиляция на выдохе, MVe; л/мин., диапазон не уже | от 0 до 99 |
| 116 | Диапазон отображения минутного объема дыхания при спонтанном (самостоятельном) дыхании, л/мин, не уже | от 0 до 99 |
| 117 | Одновременное отображение параметров получаемых дыхательных объемов при самостоятельном и аппаратном дыхании с выделением части самостоятельного дыхания | Наличие |
| 118 | Диапазон отображения относительной части утечек, %, не уже | от 10 до 90 |
| 119 | Степень точности измерения дыхательного объема, % от измеренных значений, не более | 10 |
| 120 | Отношение продолжительности вдох:выдох, Ti:Te, диапазщон не менее | от 1 : 150 до 150 : 1 |
| 121 | Степень точности измеряемого параметра соотношения вдох:выдох, % от измеренных значений, не более | 6 |
| 122 | Управляемая частота дыхания, RRman, в диапазоне, дых./мин, не уже | от 0 до 120 |
| 123 | Спонтанная частота дыхания, RRspon; в диапазоне, дых/мин., не уже | от 0 до 120 |
| 124 | Диапазон измерений статической податливости легких, мл/см вод. ст., не уже | от 3 до 150 |
| 125 | Диапазон измерений инспираторного сопротивления, см вод.ст./л/сек, не уже | от 3 до 100 |
| 126 | Фракция кислорода во вдыхаемом воздухе, FiO2, %, в диапазоне, не уже | от 18 до 100 |
| 127 | Точность измерений концентрации кислорода, % от измеренных значений, не более | 3 |
| 128 | Измерение температуры вдыхаемого газа аппаратом ИВЛ | Наличие |
|  | Сигналы тревоги, настраиваемые пользователем |  |
| 129 | Установка пределов сигнализации измеряемых параметров, визуальная и звуковая сигнализация соответствующих приоритетов. | Наличие |
| 130 | При управляемой вентиляции в акте вдоха давление в дыхательном контуре превышает установленный верхний предел, диапазон настроек, см вод. ст., не уже | от 10 до 100 |
| 131 | При управляемой вентиляции в акте вдоха давление в дыхательном контуре меньше установленного нижнего предела, диапазон настроек, см вод. ст. | от 1 до 97 или автоматически (если пpи двyx следyющиx дpyг за дpyгом аппаpатныx вдоxаx значение не превысило уровень настроек ПДКВ на 5 см вод. ст.) |
| 132 | Минутная вентиляция превышает установленный верхний предел, диапазон настроек, л/мин, не уже | от 2 до 41 |
| 133 | Минутная вентиляция меньше нижнего предела, диапазон настроек, л/мин, не уже | от 0,2 до 40 |
| 134 | Превышение заданного дыхательного объема на выдохе, диапазон настроек, мл, не уже | от 60 до 2000 |
| 135 | Высокая частота спонтанной частоты дыхания, диапазон настроек, дых./мин, не уже | от 10 до 120 |
| 136 | Диапазон регулирования времени апноэ, сек, не уже | от 15 до 60 |
| 137 | Концентрация кислорода выше установленного предела, %, диапазон, не уже | от 22 до 100 |
| 138 | Концентрация кислорода ниже установленного предела, %, диапазон, не уже | от 10 до 94 |
|  | Сигналы тревоги |  |
| 139 | Отсоединение пациента | Наличие |
| 140 | Неисправность датчика потока | Наличие |
| 141 | Прерывание сетевого электропитания | Наличие |
| 142 | Низкий уровень давления кислорода на входе в аппарат – срабатывает при давлении кислорода, не более, кПа | 270 |
| 143 | Высокое давление подачи газа на входе в аппарат | Наличие |
| 144 | Отключение мониторинга О2 при временном отсутствии датчика | Наличие |
| 145 | Тревога при повышении температуры подаваемого газа равной или выше, С (датчик температуры в аппарате ИВЛ). | 48 |
| 146 | Неприемлемые настройки | Наличие |
|  | Комплект на один аппарат |  |
| 147 | Клапан экспираторный | Наличие |
| 148 | Фильтр противопылевой запасной | Наличие |
| 149 | Фильтр HEPA запасной | Наличие |
| 150 | Тестовое легкое | Наличие |
| 151 | Набор многоразовых силиконовых дыхательных шлангов взрослый, для использования с автоматическим увлажнителем | Наличие |
| 152 | Датчик кислородный, не менее, шт. | 2 |
| 153 | Тележка транспортная универсальная с креплением для увлажнителя | Наличие |
| 154 | Шланг подачи сжатого кислорода стандарта, разъем NIST, DIN-штекер, не менее, м** | Наличие |
| 155 | Держатель для дыхательного контура | Наличие |
| 156 | Активный увлажнитель дыхательной смеси с управлением мощности электронагревателя | Наличие |
| 157 | Распылитель медикаментов, пневматический | Наличие |
| 158 | Датчики воздушного потока многоразовые, универсальные, для детей и взрослых, не менее, шт. | 10 |
| 159 | Одноразовый дыхательный контур (два шланга длиной по 150 см, тройник пациента, угловой коннектор), не менее, шт. | 25 |
|  | • * - в соответствии с ГОСТ 15150-69 • ** - В соответствии с ГОСТ 31517-2012 |  |

Описание объекта закупки составлено согласно ГОСТ Р 55954-2014.

При поставке товара должны прилагаться Регистрационное удостоверение ФСЗ, сертификат или декларация соответствия Росстандарта РФ.

На Товар установлена гарантия производителя – не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты ввода товара в эксплуатацию.

На товар установлена гарантия Поставщика – не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты ввода товара в эксплуатацию, но не менее срока предоставления гарантии производителя.

Показатели, требования, условные обозначения и терминология, касающиеся технических характеристик, функциональных характеристик (потребительских свойств) товара, и качественных характеристик объекта закупки, которые не предусмотрены техническими регламентами, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации установлены в соответствии с потребностью Заказчика.

| государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области «Барабинская центральная районная больница» |  |
| --- | --- |
| 632336, Новосибирская область, г. Барабинск, ул. Ульяновская, 26 тел/факс 2-20-53 исх. № от «___» __________ 2017 г. вх.№ |  |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Закупка на поставку аппаратов искусственной вентиляции легких осуществляется в рамках реализации мероприятий 10.1.5 «Укрепление материально-технической базы государственных учреждений Новосибирской области» подпрограммы 10 на приобретение медицинского оборудования для вводимого в эксплуатацию лечебного корпуса ГБУЗ НСО «Барабинская ЦРБ» (Приказ минздрава № 1656 от 14.07.2017 г.).

ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА

В соответствии со статьей 22 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Методическими рекомендациями по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) начальная (максимальная) цена контракта определена Методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка):

| Наименование товара | Eд.изм | Кол-во | Цена за штуку (руб.)/источники информации о ценах |  |  |  | Средняя цена за шт. (руб.) | Сумма товара (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Поставщик 1 Коммерческое предложение № 0817/812 от 11.08.2017 г. |  |  | Поставщик 2 Коммерческое предложение № 181 от 11.08.2017 г. |  |  |
| Аппарат искусственной вентиляции легких | шт. | 4 | 3 757 264,00 |  |  | 4 189 000,00 | 3 973 132,00 | 15 892 528,00 |
| Аппарат искусственной вентиляции легких | шт. | 6 | 2 248 082,00 |  |  | 2 547 000,00 | 2 397 541,00 | 14 385 246,00 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  | 30 277 774,00 |

Начальная (максимальная) цена контракта 30 277 774,00 руб. рассчитана как средняя величина сумм вышеуказанных данных.

|  | Аппарат искусственной вентиляции легких, с принадлежностями - 4 шт. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Основные параметры | Показатели для определения соответствия | Savina 300 | GE CARESCAPE R860 | ГОСТ Р 55954-2014 |
|  | Технические характеристики |  |  |  |  |
| 1 | Группы пациентов | Дети, взрослые | Дети, взрослые | Дети, взрослые, новорожденные |  |
| 2 | Область применения в отделениях реанимации, палатах пробуждения, обеспечение ИВЛ при оперативных вмешательствах и процедурах под внутривенной анестезией, ИВЛ при транспортировке пациентов | Наличие | Наличие | Наличие |  |
| 3 | Газоснабжение | от встроенного генератора потока или встроенной турбины | Турбина | Компрессор | п. 4.4 |
| 4 | Аппарат ИВЛ работает от питающей сети переменного тока с напряжением, В | 220±20 | от 100 до 240 | от 100 до 250 | п. 4.1 |
| 5 | Аппарат ИВЛ работает от питающей сети переменного тока частотой, Гц | 50+/-5 | 50 и 60 | 50 и 60 | п. 4.1 |
| 6 | Потребляемая мощность совместно с источником автономного газоснабжения, ВА, не более | 312 | 1,3А при 240В = 312 ВА | менее 200 ВА | п. 4.1, 4.4 |
| 7 | При прерывании сетевого электропитания аппарат ИВЛ работает от встроенного и полностью заряженного аккумулятора в течение, мин., не менее | 45 | не менее 45 мин | до 85 мин | п. 4.1, 4.4 |
| 8 | Аппарат ИВЛ работоспособен при подключении к источникам сжатых медицинских газов с давлением, в диапазоне не уже, кПа | от 270 до 600 | от 270 до 600 | 240 - 650 | п. 4.1 |
| 9 | Инспираторный поток, пиковый, л/мин, не менее | 208 | 250 | 208 | п. 4.1, 4.4 |
| 10 | Состав аппарата допускает изменения его конфигурации | Наличие | Наличие | Наличие | п. 4.2 |
| 11 | Аппарат ИВЛ оснащен цветным жидкокристаллическим дисплеем с диагональю не менее, дюйм | 12 | не менее 12 дюйма. | TFT, цветной, диагональ 15 дюйма | п. 4.2, 4.4 |
| 12 | Интегрированный в аппарат клапан выдоха, с электромагнитным механизмом управления. | Наличие | Наличие | Наличие | п. 4.2 и обоснование |
| 13 | Клапан выдоха активного типа. | Наличие | Наличие | Наличие | п. 4.2 и обоснование |
| 14 | Стерилизация многоразового клапана выдоха. В автоклаве, при температуре 134ºС, в собранном виде, без разборки. | Наличие | Наличие | Наличие | п. 6.1 и обоснование |
| 15 | Средства визуального отображения суммарного времени работы аппарата ИВЛ | Наличие | Наличие | Наличие | 4,4 |
| 16 | Корректированный уровень звуковой мощности при работе комплекса не более, дБ (А) | 45 | ≤45 дБ | ≤43 дБ | п. 4.7.2 |
| 17 | Масса электронного блока, кг, не более | 31 | 26 кг | 31 кг | п. 4.4 |
| 18 | Габаритные размеры электронного блока (высота х ширина х глубина), не более, мм | 490 х 383 х 364 | 460 x 383 x 364 ±2 | 490 х 380 х 360 | п. 4.4 |
|  | Эксплуатационные характеристики |  |  |  |  |
| 19 | Температурный диапазон эксплуатации - для вида климатического исполнения УХЛ4.2 по значению рабочих температур * | Наличие | Наличие | Наличие | п. 4.6.2 |
| 20 | Температурный диапазон хранения и транспортировки, не уже °C | от –20 до 60 | от –20 до 60 °C | от-20 до 60°C | п. 4.6.3 |
| 21 | Диапазон относительной влажности при работе и транспортировки, не уже, % | от15 до 95 без конденсации | Работа / хранение: 10-95% | Работа / хранение: 15-95% | п. 4.6.3 и 4.6.2 |
|  | Пользовательский интерфейс |  |  |  |  |
| 22 | Изменение яркости дисплея | Наличие | Наличие | Наличие | Обоснование |
| 23 | Русифицированное программное обеспечение (надписи на экране, функции управления, тревоги и т.д.) и руководство пользователя | Наличие | Наличие | Наличие |  |
| 24 | Режим ожидания с сохранением всех параметров вентиляции | Наличие | Наличие | Наличие | Обоснование |
| 25 | Режим самопроверки после включения аппарата | Наличие | Наличие | Наличие | Обоснование |
| 26 | Защита от непреднамеренных изменений параметров | Наличие | Наличие | Наличие | Обоснование |
| 27 | Автоматический старт вентиляции с последними настройками режима и параметров | Наличие | Наличие | Наличие | Обоснование |
| 28 | Доступ к изменению ключевых параметров вентиляции и визуальный контроль изменяемых параметров с помощью индивидуальных клавиш | Наличие | Наличие | Наличие | Обоснование |
| 29 | Детекция инспираторной попытки - индикация на экране начала вдоха больного | Наличие | Наличие | Наличие | Обоснование |
| 30 | Аппарат работает в автономном режиме и в режиме интеграции с информационной сетью реанимационного отделения | Наличие | Наличие | Наличие | п. 4.3 |
| 31 | Наличие датчика для коррекции доставляемого дыхательного объема в соответствии с условиями BTPS- температура тела и давление, насыщенный парами воды воздух | Наличие | Наличие | Наличие | Обоснование |
| 32 | Мониторинг дыхательного объема, минутной вентиляции, утечек, попыток самостоятельного дыхания - с помощью термоанемометрического датчика потока, многоразового, не требующего регулярной замены. | Наличие | Наличие | Наличие | Обоснование |
| 33 | Дистальное расположение датчика потока в магистрали выдоха в корпусе аппарата ИВЛ | Наличие | Наличие | Наличие |  |
| 34 | Отсутствие внешних трубок и проводов, идущих от датчика потока к корпусу аппарата ИВЛ | Наличие | Наличие | Наличие |  |
| 35 | Автоматическая калибровка датчика потока без прекращения вентиляции | Наличие | Наличие (без остановки вентиляции) | Наличие |  |
| 36 | Наличие информации, подтверждающей успешную калибровку и необходимость замены датчика потока | Наличие | Наличие | Наличие |  |
| 37 | Мониторинг кислорода осуществляется с помощью датчиков следующего типа | два одновременно работающих электрохимических или парамагнитный | два электрохимических | Парамагнитный | Обоснование |
| 38 | Резервныйо клапан поступления воздуха - открывается при неисправности в системе искусственной вентиляции, позволяющего реализовывать самостоятельное дыхание при нарушении нормальной вентиляции | Наличие | Наличие | Наличие | п. 4.5.13 |
| 39 | Максимальное давление аппарата, ограничиваемое предохранительным клапаном (открывается пpи давлении в системе искусственной вентиляции), см вод. ст. | 100 или 110 | 100 | 110 | п. 4.4 и 4.5.4 |
| 40 | Сопротивление газовых путей аппарата для вдоха при самостоятельном дыхании пациента при потоке 30 л/мин, см вод. ст. | 2,0 или 2,3 | ≤2,0 | 2,3 | Обоснование |
|  | Требования к функциям аппарата ИВЛ |  |  |  |  |
| 41 | CMV/VCV - режим принудительной (управляемой) вентиляции лёгких с управлением по объему вдоха. | Наличие | Наличие | Наличие | п. 4.3 |
| 42 | CMV DC - режим принудительной (управляемой) вентиляции с управлением по объему с созданием минимально возможного давления в дыхательных путях (режим двойного контроля) за счет автоматического подбора профиля потока + компенсация утечек | Наличие | Наличие | Наличие | п. 4.3 |
| 43 | VCV-AC - режим принудительной синхронизированной вентиляции легких с управлением по объему вдоха при котором синхронизированный принудительный вдох осуществляется при каждой дыхательной попытке пациента, с наличием резервной частоты дыхания | Наличие | Наличие | Наличие | Обоснование |
| 44 | PCV-AC - режим принудительной синхронизированной вентиляции легких с управлением по давлению вдоха при котором синхронизированный принудительный вдох осуществляется при каждой дыхательной попытке пациента, с наличием резервной частоты дыхания | Наличие | Наличие | Наличие | Обоснование |
| 45 | SIMV/VCV+PS - режим синхронизированной перемежающейся вспомогательной ИВЛ с управлением по объёму, потоковым триггером и с включением поддержки по давлению. Синхронизированные принудительные вдохи совершаются при попытке самостоятельного дыхания пациента в пределах триггерного окна. Вспомогательные вдохи с поддержкой по давлению осуществляются при попытках самостоятельного дыхания пациента вне пределов триггерного окна. | Наличие | Наличие | Наличие | Это расширенное и точное описание режима ИВЛ, указанного в п. 4.3. ГОСТ |
| 46 | SIMV/VCV - режим синхронизированной перемежающейся вспомогательной ИВЛ с управлением по объёму, потоковым триггером. Синхронизированные принудительные вдохи совершаются при попытке самостоятельного дыхания пациента в пределах триггерного окна. Вспомогательные вдохи с поддержкой по давлению осуществляются при попытках самостоятельного дыхания пациента вне пределов триггерного окна. | Наличие | Наличие | Наличие | п. 4.3 |
| 47 | NIV - режим неинвазивной вентиляции с определением утечек и их компенсации со всеми режимами ИВЛ | Наличие | Наличие | Наличие | п. 4.3 (11) |
| 48 | Автоматическая компенсация утечки для предотвращения автотриггирования, л/мин, не менее | 25 | 25 | 30 | Обоснование |
| 49 | Автоматическая компенсация минутного объема вентиляции при возникновении утечек, % от установленного значения, не менее | 90 | 100 | до 90 | Обоснование |
| 50 | Настройки отсроченного включения тревоги по рассоединению при NIV | Наличие | Наличие | Наличие | Обоснование |
| 51 | CPAP+PS - Режим самостоятельного дыхания на фоне постоянного положительного давления с поддержкой давлением. | Наличие | Наличие | Наличие | Это расширенное и точное описание режима ИВЛ, указанного в п. 4.3. ГОСТ |
| 52 | CPAP - Режим самостоятельного дыхания на фоне постоянного положительного давления |  |  |  |  |
| 53 | Режим ИВЛ самостоятельного дыхания с двухуровневым положительным давлением, (+PS) с поддержкой давлением спонтанных вдохов | Наличие | Наличие | Наличие | Это расширенное описание режима ИВЛ, указанного в п. 4.3. ГОСТ |
| 54 | Режим ИВЛ самостоятельного дыхания с двухуровневым положительным давлением | Наличие | Наличие | Наличие |  |
| 55 | Наличие одной из двух нижеперечисленных функций 1. MMV/VCV+PS - режим синхронизированной перемежающейся вспомогательной ИВЛ с управлением по объему вдоха, потоковым триггером и с возможностью включения поддержки по давлению, с наличием резервной частоты дыхания. Синхронизированные принудительные вдохи совершаются только при попытке самостоятельного дыхания пациента в пределах триггерного окна. Вспомогательные вдохи с поддержкой по давлению осуществляются при попытках самостоятельного дыхания пациента вне пределов триггерного окна. Принудительные синхронизированные вдохи выполняются только в том случае, если объем поступающего воздуха при самостоятельном дыхании недостаточен и падает ниже заданного минимального объема вентиляции. Если при самостоятельном дыхании минутный объем вентиляции увеличивается, количество принудительных вдохов сокращается или 2. Автоматическая программа, оценивающая готовность пациента к отлучению от аппарата ИВЛ с настройками пользователем длительности процедуры - в течении от 15 минут до 12 часов. | 1 или 2 | MMV/VCV+PS | Автоматическая программа, оценивающая готовность пациента к отлучению от аппарата ИВЛ с настраиваемым пользователем длительнотью процедуры - в течении от 15 минут до 12 часов. (SBT) | Обоснование |
| 56 | Метод вентиляции, при котором аппарат обеспечивает гарантированную доставку целевого дыхательного объема при минимально возможном давлении (давление лимитировано значениями С (торакопульмонального комплайнса) и R (сопротивления дыхательных путей) пациента). Обеспечивается за счет алгоритма автоматического подбора скорости и профиля кривой инспираторного потока. За счет активного клапана выдоха метод гарантирует свободное дыхание пациента в любой фазе дыхательного цикла. Наличие сочетании данной методики со всеми режимами ИВЛ, контролируемыми по объему, в том числе с VC-CMV. | Наличие | Наличие | PCV-VG | Обоснование |
| 57 | Режим вентиляции по апноэ, запускается автоматически при остановке дыхания | Наличие | Наличие | Наличие | п. 4.3. (14) |
| 58 | Возврат из режима апноэ в исходный режим с ранее настроенными параметрами при возобновлении самостоятельного дыхания | Наличие | Наличие | Наличие | Обоснование |
| 59 | Ручной вдох и задержка вдоха. | Наличие | Наличие | Наличие | п. 4.4 |
| 60 | Режим санации, сопровождаемый автоматической пре- и постоксигенацией | Наличие | Наличие | Наличие | Обоснование |
| 61 | Этапы процедуры режима санации: |  |  |  |  |
| 62 | Этап 1: Доставка 100% О2 в контур пациента с индикацией отсчета времени на экране., сек., не менее | 120 | 180 | 120 |  |
| 63 | Этап 2: Санационный период с отсоединением больного от аппарата без тревоги об отсоединении не более, сек. | 120 | 120 | 120 |  |
| 64 | Этап 3: Постоксигенация - 100% оксигенация больного с индикацией отсчета времени на экране, сек., не менее | 120 | 120 | 120 |  |
| 65 | Переход от этапа к этапу происходит автоматически - при отсоединении пациента в режиме преоксигенации - аппарат автоматически переходит в режим санации, при присоединении контура к пациенту в режиме санации - аппарат ИВЛ автоматически переходит в режим постоксигенации | Наличие | Наличие | Наличие |  |
| 66 | Автоматическая методика профилактики ателектазов, заключающаяся в увеличении постоянного положительного давления в конце выдоха с автоматическим возвратом в исходные настройки вентиляции | Наличие | Наличие | Наличие | Обоснование |
| 67 | Кратковременная оксигенация пациента с возвратом к прежнему значению FiO2 | Наличие | Наличие | Наличие | п. 4.3 (15) |
| 68 | Небулайзер, синхронизированный со вдохом пациента | Наличие | Наличие | Наличие | п. 4.3 (16) |
| 69 | Синхронизация распыления лекарственных средств со вдохом пациента | Наличие | Наличие | Наличие | Обоснование |
| 70 | Отсутствие влияния на минутный и дыхательный объем | Наличие | Наличие | Наличие |  |
| 71 | Автоматическая индикация включения небулайзера на дисплее аппарата | Наличие | Наличие | Наличие |  |
| 72 | Автоматическое отключение медикаментозного распылителя после включения через промежуток времени не более мин | 30 | 30 | 30 |  |
| 73 | Сокращение времени проведения процедуры ингаляции | Наличие | Наличие | Наличие |  |
|  | Режимы, методы респираторной поддержки, функции, комплектации, конфигурируемые в аппарате ИВЛ для расширения функциональных возможностей аппаратуры |  |  |  |  |
| 74 | APRV/PCV - Самостоятельное дыхание при постоянном положительном давлении в дыхательных путях с кратковременным сбросом давления, возможностью самостоятельного дыхания во всех циклах, возможностью регулировки уровней высокого и низкого давлений. | Наличие | Наличие | Наличие | Обоснование |
| 75 | Наличие одной из двух перечисленных функций | Объем воздуха в легких при наличии внутреннего ПДКВ, не выдыхаемый при последующем выдохе (Vtrap) или Оценка функциональной остаточной емкости легких | Объем воздуха в легких при наличии внутреннего ПДКВ, не выдыхаемый при последующем выдохе (Vtrap) | Оценка функциональной остаточной емкости легких (FRC) |  |
| 76 | Ручной выдох, задержка на выдохе | Наличие | Наличие | Наличие |  |
| 77 | Маневр для измерения внутреннего ПДКВ при принудительных и вспомогательных режимах ИВЛ. | Наличие | Наличие | Наличие |  |
| 78 | Расширение диапазона минимального дыхательного объема, не более, мл | 20 | 20 | 2 |  |
|  | Настройки параметров вентиляции. |  |  |  |  |
| 79 | Диапазон регулирования дыхательного объёма, мл, не уже | от 50 до 2000 | 50 - 2000 | от 2 до 2000 | п. 4.4 |
| 80 | Погрешность доставки дыхательного объема от установленного значения, %, не более | 10 | ±10% от установленного значения | ± 10% или ± 5 мл, большее из значений | Обоснование |
| 81 | Диапазон регулирования частоты вентиляции, дых./мин, не уже | от 3 до 80 | от 2 до 80 | от 3 до 120 | п. 4.4 |
| 82 | Диапазон регулирования положительного давления в конце выдоха, PEEP, см вод. ст., не уже | от 0 до 50 | 0-50 | 0-50 | п. 4.4 |
| 83 | Регулирование уровня положительного давления в конце выдоха осуществляется в указанных выше значениях во всех без исключения режимах ИВЛ, доступных к настройке на аппарате. | Наличие | Наличие | Наличие | Обоснование |
| 84 | Диапазон регулирования максимального давления вдоха, см вод. ст., не уже | от 1 до 98 | 0 -99 | от 1 до 98 | п. 4.4 |
| 85 | Диапазон установок значений максимального предельного давления на вдохе, см вод. ст., не уже | от 7 до 99 | 0 -99 | 7 - 100 | п. 4.5.4 |
| 86 | Диапазон регулирования уровня поддержки давлением, см вод. ст., не уже | от 0 до 50 | 0-50 см Н2О выше PEEP | PS от 0 до 60 смН2О | п. 4.4 |
| 87 | Погрешность поддержания заданных уровней регулировок давления - в конце выдоха, максимального, предельного, поддержки, см вод. ст., не более | 2 | .+/- 2 смН2О | .+/- 2 смН2О | Обоснование |
| 88 | Диапазон регулировок скорости нарастания давления в дыхательных путях, не уже, мсек | от 0 до 500 | 0 - 500 мсек | 0 - 500 мсек | Обоснование |
| 89 | Диапазон регулирования концентрации кислорода в газовой смеси, %, не уже | от 21 до 100 | 18 - 100 % | 21 - 100 % (11-5 и 11-8) | п. 4.4 |
| 90 | Погрешность при смешивании кислорода и воздуха, %, не более | 3 | 3 | 2,95 | Обоснование |
| 91 | Время вдоха, диапазон не уже, с | от 0,2 до 10,0 | 0,2 - 10,0 | 0,1 - 15,0 | Обоснование |
| 92 | Регулировка пользователем значений длительности плато по отношению к длительности вдоха | от 0 до 10 | от 0 до 10 сек | 0 - 11 сек | п. 4.4 |
| 93 | Время вдоха (Твыс) при вентиляции со сбросом давления в дыхательных путях, диапазон не менее, сек | от 0,25 до 15,0 | 0,2 - 22,0 | 0,25 - 15,0 | Обоснование |
| 94 | Время выдоха (Тниз) при вентиляции со сбросом давления в дыхательных путях, диапазон не менее, сек | от 0,25 до 18,0 | 0,1 - 22,0 | 0,25 - 18,0 |  |
| 95 | Диапазон регулирования времени апноэ, сек, не уже | от 15 до 60 | 15 - 60 | от 10 до 60 | п. 4.4 |
| 96 | Диапазон регулирования чувствительности триггера, л/мин, не уже | от 1 до 9 | 1 – 15 л/мин | 1 - 9 л/мин. | п. 4.4 |
| 97 | Степень точности работы триггера, % от установленных величин, не более | 8 | погрешность не более 8% от установленных величин | погрешность не более 8% | Обоснование |
| 98 | Продолжительность триггерного окна в режимах, синхронизированных с дыханием пациента, сек, в диапазоне не уже | от 0,5 до 5,0 | Не менее 0,5 сек, но не более 5 сек. | 0 - 80% от времени выдоха, то есть до 14.4 сек (настройки Tlow от 0,25 до 18 сек) | Обоснование |
| 99 | Время задержки вдоха, не более, сек | Не менее 10 , но не более 15 | До 15 сек. | 10 сек | Обоснование |
| 100 | Критерии окончания инспираторной фазы в автоматическом режиме | 1. Возвращение инспираторного потока на исходный уровень 2. Превышение длительности вдоха более 4 сек. 3. Превышение давления в дыхательных путях (положительное давление в конце выдоха + давление поддержки + 2,5 смH2O) или падение инспираторного потока менее 25 % от последнего полученного инспираторного потока | 1. Возвращение инспираторного потока на исходный уровень; 2. Падение инспираторного потока ниже 25 % от последнего полученного инспираторного потока в фазе II; 3. Превышение длительности вдоха более 4 сек. | 1. Превышение длительности вдоха более 4 сек.; 2. Возвращение инспираторного потока на исходный уровень; 3. Превышение давления в дыхательных путях (ПДКВ+Рподд+2,5 смH2O); | Обоснование |
| 101 | Диапазон настроек параметра завершения вдоха, %, не уже | от 5 до 75 | от 5 до 75 | от 5 до 80 |  |
|  | Мониторируемые и отображаемые параметры |  |  |  |  |
| 102 | Одновременное отображение кривых, не менее | 3 | 3 | 4 | Обоснование |
| 103 | Отображение кривой объем-время | Наличие | Наличие | Наличие | п. 4.4 |
| 104 | Отображение кривой поток-время | Наличие | Наличие | Наличие | п. 4.4 |
| 105 | Отображение кривой давление - время | Наличие | Наличие | Наличие | п. 4.4 |
| 106 | Отображение кривой etCO2 - время | Наличие | Наличие | Наличие | п. 4.4 |
| 107 | Отображение петли давление-объем | Наличие | Наличие | Наличие | п. 4.4 |
| 108 | Отображение петли объем-поток | Наличие | Наличие | Наличие | п. 4.4 |
| 109 | Отображение петли давление-поток | Наличие | Наличие | Наличие | п. 4.4 |
| 110 | Отображение петли объем-etCO2 | Наличие | Наличие | Наличие | п. 4.4 |
| 111 | Тренды всех мониторируемых параметров | Наличие | Наличие | Наличие | п. 4.4 |
| 112 | Длительность хранения трендов, не менее, часов | 72 | 240 | 72 | п. 4.4 |
| 113 | Дневник событий | Наличие | Наличие | Наличие | п. 4.4 |
| 114 | Изменение конфигурации экрана | Наличие | Наличие | Наличие | Обоснование |
| 115 | Максимальное рабочее давление, Рреак:, см вод. ст., диапазон не уже | от 0 до 99 | от 0 до 99 | от - 20 до 120 смН2О (11-9) Погрешность 2 смН2О | п. 4.4 |
| 116 | Среднее рабочее давление, Pmean;см вод. ст., диапазон не уже | от 0 до 99 | от 0 до 99 | от - 20 до 120 смН2О (11-9) Погрешность 2 смН2О | п. 4.4 |
| 117 | Положительное давление в конце выдоха, PEEP; см вод. ст., диапазон не уже | от 0 до 99 | от 0 до 99 | от - 20 до 120 смН2О (11-9) Погрешность 2 смН2О | п. 4.4 |
| 118 | Давление внутрилегочное, Pplat, см вод. ст., диапазон не уже | от 0 до 99 | от 0 до 99 | от - 20 до 120 смН2О (11-9) Погрешность 2 смН2О | п. 4.4 |
| 119 | Степень точности измеряемого давления, см вод. ст., не более | 2 | ±2 смН2О | ±2 смН2О | Обоснование |
| 120 | Дыхательный объем на вдохе и выдохе, VTe; мл., диапазон не уже | от 5 до 2500 | от 0 до 3999 мл | От 5 до 2500 mL | п. 4.4 |
| 121 | Измеренный на вдохе дыхательный объем с учётом потерь газа из-за утечки, диапазон не уже | от 5 до 2500 | от 0 до 3999 | От 5 до 2500 | Обоснование |
| 122 | Диапазон отображения величин дыхательного объема спонтанного дыхания, не уже | от 5 до 2500 | от 0 до 3999 мл | От 5 до 2500 mL | Обоснование |
| 123 | Минутная вентиляция на выдохе, MVe; л/мин., диапазон не уже | от 0 до 99 | от 0 до 99 л/мин | 0 to 99.9 l/min | п. 4.4 |
| 124 | Диапазон отображения минутного объема дыхания при спонтанном (самостоятельном) дыхании, л/мин, не уже | от 0 до 99 | от 0 до 99 л/мин | 0 to 99.9 l/min | п. 4.4 |
| 125 | Одновременное отображение параметров получаемых дыхательных объемов при самостоятельном и аппаратном дыхании с выделением части самостоятельного дыхания | Наличие | Наличие | Наличие | Обоснование |
| 126 | Диапазон отображения относительной части утечек, %, не уже | от 10 до 90 | 0-100% | 10 to 90%, Off | Обоснование |
| 127 | Степень точности измерения дыхательного объема, % от измеренных значений, не более | 10 | ±8 % от измеpенного значения или ±10 мл, действительно наибольшее значение | ± 10% или ± 5 мл, большее из значений | Обоснование |
| 128 | Отношение продолжительности вдох:выдох, Ti:Te, диапазщон не менее | от 1 : 150 до 150 : 1 | от 1 : 150 до 150 : 1 | от 1 : 150 до 150 : 1 | Обоснование |
| 129 | Степень точности измеряемого параметра соотношения вдох:выдох, % от измеренных значений, не более | 6 | 6 | 6 | Обоснование |
| 130 | Управляемая частота дыхания, RRman;, в диапазоне, дых./мин, не уже | от 0 до 120 | от 0 до 150 /мин Степень точности ±1 /мин | 0 to 120 /min | п. 4.4 |
| 131 | Спонтанная частота дыхания, RRspon; в диапазоне, дых/мин. не уже | от 0 до 120 | от 0 до 150 /мин Степень точности ±1 /мин | 0 to 120 /min | Обоснование |
| 132 | Диапазон измерений статической податливости легких, мл/см вод. ст., не уже | от 3 до 150 | от 3 до 200 мл/мбаp Степень точности ±2 мл/мбаp или ±20 %, действительно большее значение | 0,1 to 150 ml/cmH2O | Обоснование |
| 133 | Диапазон измерений инспираторного сопротивления, см вод.ст./л/сек, не уже | от 3 до 100 | от 3 до 100 | 1 - 500 |  |
| 134 | Фракция кислорода во вдыхаемом воздухе, FiO2, %, в диапазоне не уже | от 18 до 100 | от 18 до 100 объемных процентов O2 Степень точности при калибровке в режиме ГВД ±3 объемных процента O2 | 10 - 100 % | п. 4.4 |
| 135 | Точность измерений концентрации кислорода, % от измеренных значений, не более | 3 | 3 | 3 | Обоснование |
| 136 | Диапазон измерения концентрации углекислого газа в конце выдоха, СО2, %, не уже | от 0 до 13,2 | 0 - 13,2 | 0 - 15 | п. 4.4 |
| 137 | Степень точности измерения концентрации углекислого газа в конце выдоха, % от измеренных значений, не более | 5 | 5 | 4,3 | Обоснование |
| 138 | Диапазон измерения индекса быстрого неглубокого дыхания, RSBI, 1/мин./л, диапазон не уже | от 0 до 999 | от 0 до 9999 | от 0 до 999 | Обоснование |
| 139 | Измерение температуры вдыхаемого газа аппаратом ИВЛ | Наличие | Наличие | Наличие | Обоснование |
|  | Сигналы тревоги, настраиваемые пользователем |  |  |  |  |
| 140 | Установка пределов сигнализации измеряемых параметров, визуальная и звуковая сигнализация соответствующих приоритетов. | Наличие | Наличие | Наличие | п. 4.5 |
| 141 | При управляемой вентиляции в акте вдоха давление в дыхательном контуре превышает установленный верхний предел, диапазон настроек, см вод. ст., не уже | от 10 до 100 | от 10 до 100 | 7 to 100 cmH2O | п. 4.5 |
| 142 | При управляемой вентиляции в акте вдоха давление в дыхательном контуре меньше установленного нижнего предела, диапазон настроек, см вод. ст. | от 1 до 97 или автоматически (если пpи двyx следyющиx дpyг за дpyгом аппаpатныx вдоxаx значение не превысило уровень настроек ПДКВ на 5 см вод. ст.) | автоматически (если пpи двyx следyющиx дpyг за дpyгом аппаpатныx вдоxаx значение не превысило уровень настроек ПДКВ на 5 см вод. ст.) | от 1 до 97 | п. 4.5.6 |
| 143 | Минутная вентиляция превышает установленный верхний предел, диапазон настроек, л/мин, не уже | от 2 до 41 | если была пpевышена веpxняя гpаница тpевоги от 41 до 2 л/мин, пpи шаге 0,1 л/мин | 0.02 to 99 l/min | п. 4.5 |
| 144 | Минутная вентиляция меньше нижнего предела, диапазон настроек, л/мин, не уже | от 0,5 до 40 | если не была достигнyта нижняя гpаница тpевоги Сигнал тpевоги от 0,5 до 40 л/мин, пpи шаге 0,1 л/мин | 0.01 to 40 l/min | п. 4.5 |
| 145 | Превышение заданного дыхательного объема на выдохе, диапазон настроек, мл, не уже | от 60 до 2000 | если поданный дыхательный объем VT превышает предел тревоги от 0,06 до 4,0 Л | 3 to 2000 ml | Обоснование |
| 146 | Высокая частота спонтанной частоты дыхания, диапазон настроек, дых./мин, не уже | от 10 до 120 | если во вpемя самостоятельного дыxания было пpевышено значение общей частоты от 10 до 120 /мин | 2 to 150/min | Обоснование |
| 147 | Диапазон регулирования времени апноэ, сек, не уже | от 15 до 60 | от 15 до 60 | от 10 до 60 | п. 4.4 |
| 148 | Концентрация кислорода выше установленного предела, %, диапазон не уже | от 22 до 100 | 22 - 100 | 11 to 100%, Off | п. 4.5 |
| 149 | Концентрация кислорода ниже установленного предела, %, диапазон не уже | от 14 до 94 | 14 - 94 | 10 - 99 % | п. 4.5 |
| 150 | Концентрация CO2 в конце выдоха выше установленного предела, диапазон не уже, % | от 0,2 до 13,1 | от 0,1 до 13,1 | 0.2 to 15 | п. 4.5 |
| 151 | Концентрация CO2 в конце выдоха ниже установленного предела, диапазон не уже, % | от 0,1 до 13,0 | от 0 до 13,0 | 0.1 to 14.9 | п. 4.5 |
|  | Сигналы тревоги |  |  |  |  |
| 152 | Отсоединение пациента | Наличие | Устанавливается в пределах от 0 до 60 сек | Наличие | Обоснование |
| 153 | Неисправность датчика потока | Наличие | Наличие | Наличие (6-5 и далее) | Обоснование |
| 154 | Нарушение подачи сжатого газа | Наличие | Наличие | Наличие | п. 4.5 |
| 155 | Прерывание сетевого электропитания | Наличие | Наличие | Наличие | п. 4.5 |
| 156 | Низкий уровень давления кислорода на входе в аппарат – срабатывает при давлении кислорода не более, кПа | 270 | 270 | 168 | п. 4.5 |
| 157 | Высокое давление подачи газа на входе в аппарат | Наличие | Наличие | Наличие | п. 4.5 |
| 158 | Отключение мониторинга О2 при временном отсутствии датчика | Наличие | Наличие | Наличие | п. 4.5 |
| 159 | Тревога при повышении температуры подаваемого газа равной или выше, С (датчик температуры в аппарате ИВЛ). | 48 | 48 | 48 | п. 4.5 |
| 160 | Неприемлемые настройки | Наличие | Наличие | Наличие | Обоснование |
|  | Комплект на один аппарат |  |  |  |  |
| 161 | Клапан экспираторный | Наличие |  |  |  |
| 162 | Фильтр противопылевой запасной | Наличие |  |  |  |
| 163 | Фильтр HEPA запасной | Наличие |  |  |  |
| 164 | Тестовое легкое | Наличие |  |  |  |
| 165 | Набор многоразовых силиконовых дыхательных шлангов взрослый, для использования с автоматическим увлажнителем совместно со взрослой камерой для увлажнителя | Наличие |  |  |  |
| 166 | Одноразовый коаксиальный дыхательный контур с угловым коннектором с портом LuerLock, (дллина 150 см), не менее | 20 шт. |  |  |  |
| 167 | Дыхательные шланги педиатрические, одноразовые (диаметр 15мм), с влагоуловителями, длина 180 см. Y-образный тройник без порта, 90 град, не менее | 25 шт. |  |  |  |
| 168 | Датчик кислородный, не менее | 2 шт. |  |  |  |
| 169 | Тележка транспортная универсальная с креплением для увлажнителя | Наличие |  |  |  |
| 170 | Шланг подачи сжатого кислорода стандарта, разъем NIST, DIN-штекер, не менее, м** | Наличие |  |  |  |
| 171 | Держатель для дыхательного контура | Наличие |  |  |  |
| 172 | Активный увлажнитель дыхательной смеси с управлением мощности электронагревателя | Наличие |  |  |  |
| 173 | Распылитель медикаментов, пневматический | Наличие |  |  |  |
| 174 | Датчики воздушного потока многоразовые для детей и взрослых, не менее | 10 шт. |  |  |  |
| 175 | Маска назооральная, для проведения неинвазивной ИВЛ, малого размера, с изменяемой геометрией, гелевой манжетой, многоразового использования. | Наличие |  |  |  |
| 176 | Маска назооральная, для проведения неинвазивной ИВЛ, среднего размера, с изменяемой геометрией, гелевой манжетой, многоразового использования. | Наличие |  |  |  |
| 177 | Маска назооральная, для проведения неинвазивной ИВЛ, большого размера, с изменяемой геометрией, гелевой манжетой, многоразового использования. | Наличие |  |  |  |
| 178 | CO2-кювета для взрослых | Наличие |  |  |  |
| 179 | CO2-кювета детская | Наличие |  |  |  |

|  | Аппарат искусственной вентиляции легких, с принадлежностями - 6 шт. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Основные параметры | Показатели для определения соответствия | Draeger Savina | GE CARESCAPE R860 | ГОСТ Р 55954-2014 |
| 1 | Группы пациентов | Дети, взрослые | Дети, взрослые | Дети, взрослые, новорожденные - опционально |  |
| 2 | Область применения в отделениях реанимации, палатах пробуждения, обеспечение ИВЛ при оперативных вмешательствах и процедурах под внутривенной анестезией, ИВЛ при транспортировке пациентов | Наличие | Наличие | Наличие |  |
| 3 | Газоснабжение | от встроенного генератора потока или встроенной турбины | Турбина | Компрессор | п. 4.4 |
| 4 | Аппарат ИВЛ работает от питающей сети переменного тока с напряжением, В | 220±20 | от 100 до 240 | от 100 до 250 | п. 4.1 |
| 5 | Аппарат ИВЛ работает от питающей сети переменного тока частотой, Гц | 50+/-5 | 50 и 60 | 50 и 60 | п. 4.1 |
| 6 | Потребляемая мощность совместно с источником автономного газоснабжения, ВА, не более | 299 | 299 | 200 | п. 4.1 (Должна быть указана потребляемая мощность. ), 4.4 (пример в таблице ГОСТ - указали мощность с принадлежностями и с увлажнителем. Мы указали мощность с источником питания) |
| 7 | При прерывании сетевого электропитания аппарат ИВЛ работает от встроенного и полностью заряженного аккумулятора в течение, мин., не менее | 60 | 60 | 85 | п. 4.1, 4.4 (Длительность работы от аккумулятора) |
| 8 | Аппарат ИВЛ работоспособен при подключении к источникам сжатых медицинских газов с давлением, в диапазоне не уже, кПа | от 270 до 600 | от 270 до 600 | от 240 до 650 | п. 4.1 |
| 9 | Инспираторный поток, пиковый, л/мин, не менее | 180 | 180 | 208 | п. 4.1, 4.4 |
| 10 | Состав аппарата допускает изменения его конфигурации | Наличие | Наличие | Наличие | п. 4.2 |
| 11 | Аппарат ИВЛ оснащен цветным жидкокристаллическим дисплеем с диагональю не менее, дюйм | 6,1 | 6,1 | TFT, цветной, диагональ 15 дюймов | п. 4.2, 4.4 |
| 12 | Интегрированный в аппарат клапан выдоха, с электромагнитным механизмом управления. | Наличие | Наличие | Наличие | п. 4.2 и обоснование |
| 13 | Клапан выдоха активного типа. | Наличие | Наличие | Наличие | п. 4.2 и обоснование |
| 14 | Стерилизация многоразового клапана выдоха. В автоклаве, при температуре 134ºС, в собранном виде, без разборки. | Наличие | Наличие | Наличие | п. 6.1 и обоснование |
| 15 | Средства визуального отображения суммарного времени работы аппарата ИВЛ | Наличие | Наличие | Наличие | 4,4 |
| 16 | Корректированный уровень звуковой мощности при работе комплекса не более, дБ (А) | 45 | ≤45 | ≤43 | п. 4.7.2 |
| 17 | Масса электронного блока, кг, не более | 31 | 24 | 31 | п. 4.4 |
| 18 | Габаритные размеры электронного блока (высота х ширина х глубина), не более, мм | 490 х 383 х 360 | 380 x 383 x 358 ±2 | 490 х 380 х 360 | п. 4.4 |
|  | Эксплуатационные характеристики |  |  |  |  |
| 19 | Температурный диапазон эксплуатации - для вида климатического исполнения УХЛ4.2 по значению рабочих температур * | Наличие | Наличие | Наличие | п. 4.6.2 |
| 20 | Температурный диапазон хранения и транспортировки, не уже °C | от –20 до 60 | от –20 до 70 °C | от-20 до 60°C | п. 4.6.3 |
| 21 | Диапазон относительной влажности при работе и транспортировки, не уже, % | от15 до 95 без конденсации | Работа / хранение: 10-95% | Работа / хранение: 15-95% | п. 4.6.3 и 4.6.2 |
|  | Пользовательский интерфейс |  |  |  |  |
| 22 | Изменение яркости дисплея | Наличие | Наличие | Наличие | Обоснование |
| 23 | Русифицированное программное обеспечение (надписи на экране, функции управления, тревоги и т.д.) и руководство пользователя | Наличие | Наличие | Наличие |  |
| 24 | Режим ожидания с сохранением всех параметров вентиляции | Наличие | Наличие | Наличие | Обоснование |
| 25 | Режим самопроверки после включения аппарата | Наличие | Наличие | Наличие | Обоснование |
| 26 | Защита от непреднамеренных изменений параметров | Наличие | Наличие | Наличие | Обоснование |
| 27 | Автоматический старт вентиляции с последними настройками режима и параметров | Наличие | Наличие | Наличие | Обоснование |
| 28 | Доступ к изменению ключевых параметров вентиляции и визуальный контроль изменяемых параметров с помощью индивидуальных клавиш | Наличие | Наличие | Наличие | Обоснование |
| 29 | Детекция инспираторной попытки - индикация на экране начала вдоха больного | Наличие | Наличие | Наличие | Обоснование |
| 30 | Аппарат работает в автономном режиме и в режиме интеграции с информационной сетью реанимационного отделения | Наличие | Наличие | Наличие | п. 4.3 |
| 31 | Наличие датчика для коррекции доставляемого дыхательного объема в соответствии с условиями BTPS- температура тела и давление, насыщенный парами воды воздух | Наличие | Наличие | Наличие | Обоснование |
| 32 | Мониторинг дыхательного объема, минутной вентиляции, утечек, попыток самостоятельного дыхания - с помощью термоанемометрического датчика потока, многоразового, не требующего регулярной замены. | Наличие | Наличие | Наличие | Обоснование |
| 33 | Дистальное расположение датчика потока в магистрали выдоха в корпусе аппарата ИВЛ | Наличие | Наличие | Наличие |  |
| 34 | Отсутствие внешних трубок и проводов, идущих от датчика потока к корпусу аппарата ИВЛ | Наличие | Наличие | Наличие |  |
| 35 | Автоматическая калибровка датчика потока без прекращения вентиляции | Наличие | Наличие | Наличие |  |
| 36 | Наличие информации, подтверждающей успешную калибровку и необходимость замены датчика потока | Наличие | Наличие | Наличие |  |
| 37 | Мониторинг кислорода осуществляется с помощью датчиков следующего типа | два одновременно работающих электрохимических или парамагнитный | два электрохимических | Парамагнитный | Обоснование |
| 38 | Резервныйо клапан поступления воздуха - открывается при неисправности в системе искусственной вентиляции, позволяющего реализовывать самостоятельное дыхание при нарушении нормальной вентиляции | Наличие | Наличие | Наличие | п. 4.5.13 |
| 39 | Максимальное давление аппарата, ограничиваемое предохранительным клапаном (открывается пpи давлении в системе искусственной вентиляции), см вод. ст. | 100 или 110 | 100 | 110 | п. 4.4 и 4.5.4 |
| 40 | Сопротивление газовых путей аппарата для вдоха при самостоятельном дыхании пациента при потоке 30 л/мин, см вод. ст. | 2,0 или 2,3 | ≤2,0 | 2,3 | Обоснование |
|  | Требования к функциям аппарата ИВЛ |  |  |  |  |
| 41 | CMV/VCV - режим принудительной (управляемой) вентиляции лёгких с управлением по объему вдоха. | Наличие | Наличие | Наличие | п. 4.3 |
| 42 | CMV DC - режим принудительной (управляемой) вентиляции с управлением по объему с созданием минимально возможного давления в дыхательных путях (режим двойного контроля) за счет автоматического подбора профиля потока + компенсация утечек | Наличие | Наличие | Наличие | п. 4.3 |
| 43 | VCV-AC - режим принудительной синхронизированной вентиляции легких с управлением по объему вдоха при котором синхронизированный принудительный вдох осуществляется при каждой дыхательной попытке пациента, с наличием резервной частоты дыхания | Наличие | Наличие | Наличие | Обоснование |
| 44 | SIMV/VCV+PS - режим синхронизированной перемежающейся вспомогательной ИВЛ с управлением по объёму, потоковым триггером и с включением поддержки по давлению. Синхронизированные принудительные вдохи совершаются при попытке самостоятельного дыхания пациента в пределах триггерного окна. Вспомогательные вдохи с поддержкой по давлению осуществляются при попытках самостоятельного дыхания пациента вне пределов триггерного окна. | Наличие | Наличие | Наличие | Это расширенное и точное описание режима ИВЛ, указанного в п. 4.3. ГОСТ |
| 45 | SIMV/VCV - режим синхронизированной перемежающейся вспомогательной ИВЛ с управлением по объёму, потоковым триггером. Синхронизированные принудительные вдохи совершаются при попытке самостоятельного дыхания пациента в пределах триггерного окна. Вспомогательные вдохи с поддержкой по давлению осуществляются при попытках самостоятельного дыхания пациента вне пределов триггерного окна. | Наличие | Наличие | Наличие | п. 4.3 |
| 46 | Автоматическая компенсация утечки для предотвращения автотриггирования, л/мин, не менее | 25 | 25 л/мин | 30 л/мин | Обоснование |
| 47 | Автоматическая компенсация минутного объема вентиляции при возникновении утечек, % от установленного значения, не менее | 90 | 100 | 90 | Обоснование |
| 48 | CPAP+PS - Режим самостоятельного дыхания на фоне постоянного положительного давления с поддержкой давлением. | Наличие | Наличие | Наличие | Это расширенное и точное описание режима ИВЛ, указанного в п. 4.3. ГОСТ |
| 49 | CPAP - Режим самостоятельного дыхания на фоне постоянного положительного давления | Наличие | Наличие | Наличие | п. 4.3 |
| 50 | Режим ИВЛ самостоятельного дыхания с двухуровневым положительным давлением, (+PS) с поддержкой давлением спонтанных вдохов | Наличие | Наличие | Наличие | Это расширенное описание режима ИВЛ, указанного в п. 4.3. ГОСТ |
| 51 | Режим ИВЛ самостоятельного дыхания с двухуровневым положительным давлением | Наличие | Наличие | Наличие | п. 4.3 |
| 52 | Метод вентиляции, при котором аппарат обеспечивает гарантированную доставку целевого дыхательного объема при минимально возможном давлении (давление лимитировано значениями С (торакопульмонального комплайнса) и R (сопротивления дыхательных путей) пациента). Обеспечивается за счет алгоритма автоматического подбора скорости и профиля кривой инспираторного потока. За счет активного клапана выдоха метод гарантирует свободное дыхание пациента в любой фазе дыхательного цикла. Наличие сочетании данной методики со всеми режимами ИВЛ, контролируемыми по объему, в том числе с VC-CMV. | Наличие | Наличие | Наличие | Обоснование |
| 53 | Режим вентиляции по апноэ, запускается автоматически при остановке дыхания | Наличие | Наличие | Наличие | п. 4.3. (14) |
| 54 | Возврат из режима апноэ в исходный режим с ранее настроенными параметрами при возобновлении самостоятельного дыхания | Наличие | Наличие | Наличие | Обоснование |
| 55 | Ручной вдох и задержка вдоха. | Наличие | Наличие | Наличие | п. 4.4 |
| 56 | Режим санации, сопровождаемый автоматической пре- и постоксигенацией | Наличие | Наличие | Наличие | Обоснование |
| 57 | Этапы процедуры режима санации: |  |  |  |  |
| 58 | Этап 1: Доставка 100% О2 в контур пациента с индикацией отсчета времени на экране., сек., не менее | 120 | 180 | 120 |  |
| 59 | Этап 2: Санационный период с отсоединением больного от аппарата без тревоги об отсоединении не более, сек. | 120 | 120 | 120 |  |
| 60 | Этап 3: Постоксигенация - 100% оксигенация больного с индикацией отсчета времени на экране, сек., не менее | 120 | 120 | 120 |  |
| 61 | Переход от этапа к этапу происходит автоматически - при отсоединении пациента в режиме преоксигенации - аппарат автоматически переходит в режим санации, при присоединении контура к пациенту в режиме санации - аппарат ИВЛ автоматически переходит в режим постоксигенации | Наличие | Наличие | Наличие |  |
| 62 | Автоматическая методика профилактики ателектазов, заключающаяся в увеличении постоянного положительного давления в конце выдоха с автоматическим возвратом в исходные настройки вентиляции | Наличие | Наличие | Наличие | Обоснование |
| 63 | Ручной вдох. | Наличие | Наличие | Наличие | Обоснование |
| 64 | Кратковременная оксигенация пациента с возвратом к прежнему значению FiO2 | Наличие | Наличие | Наличие | п. 4.3 (15) |
| 65 | Небулайзер, синхронизированный со вдохом пациента | Наличие | Наличие | Наличие | п. 4.3 (16) |
| 66 | Синхронизация распыления лекарственных средств со вдохом пациента | Наличие | Наличие | Наличие | Обоснование |
| 67 | Отсутствие влияния на минутный и дыхательный объем | Наличие | Наличие | Наличие |  |
| 68 | Автоматическая индикация включения небулайзера на дисплее аппарата | Наличие | Наличие | Наличие |  |
| 69 | Автоматическое отключение медикаментозного распылителя после включения через промежуток времени не более мин | 30 | 30 | 30 |  |
| 70 | Сокращение времени проведения процедуры ингаляции | Наличие | Наличие | Наличие |  |
|  | Режимы, методы респираторной поддержки, функции, комплектации, конфигурируемые в аппарате ИВЛ для расширения функциональных возможностей аппаратуры |  |  |  |  |
| 71 | Сенсорный дисплей с диагональю не менее, дюймов | 12 | 12 | 15 | п. 4.2, 4.4 |
| 72 | Размещение дисплея отдельно от пневматического блока | Наличие | Наличие | Наличие | Обоснование |
| 73 | Функция вращения и изменения угла наклона дисплея | Наличие | Наличие | Наличие |  |
| 74 | NIV - режим неинвазивной вентиляции с определением утечек и их компенсации со всеми режимами ИВЛ | Наличие | Наличие | Наличие | п. 4.3 (11). В п. 4.2 ГОСТ - "Состав аппарата должен допускать возможность изменения его конфигурации". Обеспечение возможности изменения конфигурации в будущем, после приобретения аппарата, позволяет значительно экономить бюджетные средства, так как при расширении потребностей ЛПУ в терапевтических возможностях имеющегося оборудования, им не потребуется закупка нового оборудования - достаточно будет потратить в разы меньше финансовых средств на апгрейд имеющегося. |
| 75 | Настройка отсроченного включения тревоги по рассоединению при NIV | Наличие | Наличие | Наличие | Обоснование |
| 76 | Отображение кривой давление - время | Наличие | Наличие | Наличие | п. 4.4 |
| 77 | Отображение петли давление-объем | Наличие | Наличие | Наличие | п. 4.4 |
| 78 | Отображение петли объем-поток | Наличие | Наличие | Наличие | п. 4.4 |
| 79 | Отображение петли давление-поток | Наличие | Наличие | Наличие | п. 4.4 |
| 80 | Тренды всех мониторируемых параметров за 24ч | Наличие | Наличие | Наличие | п. 4.4 |
| 81 | Дневник событий | Наличие | Наличие | Наличие | п. 4.4 |
|  | Настройки параметров вентиляции. |  |  |  |  |
| 82 | Диапазон регулирования дыхательного объёма, мл, не уже | от 50 до 2000 | от 50 до 2000 | от 20 до 2000 | п. 4.4 |
| 83 | Погрешность доставки дыхательного объема от установленного значения, %, не более | 10 | ±10% от установленного значения | ± 10% | Обоснование |
| 84 | Диапазон регулирования частоты вентиляции, дых./мин, не уже | от 3 до 80 | от 2 до 80 | от 3 до 120 | п. 4.4 |
| 85 | Диапазон регулирования положительного давления в конце выдоха, PEEP, см вод. ст., не уже | от 0 до 35 | от 0 до 35 | от 0 до 50 | п. 4.4 |
| 86 | Регулирование уровня положительного давления в конце выдоха осуществляется в указанных выше значениях во всех без исключения режимах ИВЛ, доступных к настройке на аппарате. | Наличие | Наличие | Наличие | Обоснование |
| 87 | Диапазон регулирования максимального давления вдоха, см вод. ст., не уже | от 1 до 98 | от 0 до 99 | от 1 до 98 | п. 4.4 |
| 88 | Диапазон установок значений максимального предельного давления на вдохе, см вод. ст., не уже | от 7 до 99 | от 0 до 99 | от 7 до 100 | п. 4.5.4 |
| 89 | Диапазон регулирования уровня поддержки давлением, см вод. ст., не уже | от 0 до 35 | от 0 до 35 | от 0 до 60 | п. 4.4 |
| 90 | Погрешность поддержания заданных уровней регулировок давления - в конце выдоха, максимального, предельного, поддержки, см вод. ст., не более | 2 | .+/- 2 смН2О | .+/- 2 | Обоснование |
| 91 | Диапазон регулировок скорости нарастания давления в дыхательных путях, не уже, мсек | от 0 до 500 | от 0 до 500 | от 0 до 500 | Обоснование |
| 92 | Диапазон регулирования концентрации кислорода в газовой смеси, %, не уже | от 21 до 100 | от 18 до 100 % | 21 - 100 % | п. 4.4 |
| 93 | Погрешность при смешивании кислорода и воздуха, %, не более | 3 | 3 | 2,95 | Обоснование |
| 94 | Время вдоха, диапазон не уже, с | от 0,2 до 10,0 | от 0,2 до 10,0 | от 0,1 до 15,0 | Обоснование |
| 95 | Регулировка пользователем значений длительности плато по отношению к длительности вдоха | от 0 до 10 | от 0 до 10 сек | от 0 до 11 сек | п. 4.4 |
| 96 | Диапазон регулирования времени апноэ, сек, не уже | от 15 до 60 | от 15 до 60 | от 10 до 60 | п. 4.4 |
| 97 | Диапазон регулирования чувствительности триггера, л/мин, не уже | от 1 до 9 | от 1 до 15 л/мин | от 1 до 9 | п. 4.4 |
| 98 | Степень точности работы триггера, % от установленных величин, не более | 8 | 8 | 8 | Обоснование |
| 99 | Продолжительность триггерного окна в режимах, синхронизированных с дыханием пациента, сек, в диапазоне не уже | от 0,5 до 5,0 | от 0,5 до 5,0 | от 0,1 до 14.4 | Обоснование |
| 100 | Время задержки вдоха, не более, сек | 15 | 15 сек. | 10 сек | Обоснование |
| 101 | Критерии окончания инспираторной фазы в автоматическом режиме | 1. Возвращение инспираторного потока на исходный уровень 2. Превышение длительности вдоха более 4 сек. 3. Превышение давления в дыхательных путях (положительное давление в конце выдоха + давление поддержки + 2,5 смH2O) или падение инспираторного потока менее 25 % от последнего полученного инспираторного потока | 1. Возвращение инспираторного потока на исходный уровень; 2. Падение инспираторного потока ниже 25 % от последнего полученного инспираторного потока в фазе II; 3. Превышение длительности вдоха более 4 сек. | 1. Превышение длительности вдоха более 4 сек.; 2. Возвращение инспираторного потока на исходный уровень; 3. Превышение давления в дыхательных путях (ПДКВ+Рподд+2,5 смH2O); | Обоснование |
| 102 | Диапазон настроек параметра завершения вдоха, %, не уже | от 5 до 75 | от 5 до 75 | от 5 до 80 |  |
|  | Мониторируемые и отображаемые параметры |  |  |  |  |
| 103 | Одновременное отображение кривых, не менее | 2 | 2 | 4 | Обоснование |
| 104 | Отображение кривой объем-время | Наличие | Наличие | Наличие | п. 4.4 |
| 105 | Отображение кривой поток-время | Наличие | Наличие | Наличие | п. 4.4 |
| 106 | Изменение конфигурации экрана | Наличие | Наличие | Наличие | Обоснование |
| 107 | Максимальное рабочее давление, Рреак:, см вод. ст., диапазон не уже | от 0 до 99 | от 0 до 99 | от - 20 до 120 | п. 4.4 |
| 108 | Среднее рабочее давление, Pmean;см вод. ст., диапазон не уже | от 0 до 99 | от 0 до 99 | от - 20 до 120 | п. 4.4 |
| 109 | Давление внутрилегочное, Pplat, см вод. ст., диапазон не уже | от 0 до 99 | от 0 до 99 | от - 20 до 120 | п. 4.4 |
| 110 | Положительное давление в конце выдоха, PEEP; см вод. ст., диапазон не уже | от 0 до 99 | от 0 до 99 | от - 20 до 120 | п. 4.4 |
| 111 | Степень точности измеряемого давления, см вод. ст., не более | 2 | ±2 | ±2 | Обоснование |
| 112 | Дыхательный объем на выдохе, VTe; мл., диапазон не уже | от 5 до 2500 | от 0 до 3999 | От 5 до 2500 | п. 4.4 |
| 113 | Измеренный на вдохе дыхательный объем с учётом потерь газа из-за утечки, диапазон не уже | от 5 до 2500 | от 0 до 3999 | От 5 до 2500 | Обоснование |
| 114 | Диапазон отображения величин дыхательного объема спонтанного дыхания, не уже | от 5 до 2500 | от 0 до 3999 | От 5 до 2500 | п. 4.4 |
| 115 | Минутная вентиляция на выдохе, MVe; л/мин., диапазон не уже | от 0 до 99 | от 0 до 99 | от 0 до 99.9 | п. 4.4 |
| 116 | Диапазон отображения минутного объема дыхания при спонтанном (самостоятельном) дыхании, л/мин, не уже | от 0 до 99 | от 0 до 99 | от 0 до 99.9 | п. 4.4 |
| 117 | Одновременное отображение параметров получаемых дыхательных объемов при самостоятельном и аппаратном дыхании с выделением части самостоятельного дыхания | Наличие | Наличие | Наличие | Обоснование |
| 118 | Диапазон отображения относительной части утечек, %, не уже | от 10 до 90 | от 0 до 100 | от 10 дo 90 | Обоснование |
| 119 | Степень точности измерения дыхательного объема, % от измеренных значений, не более | 10 | ±8 | ± 10 | Обоснование |
| 120 | Отношение продолжительности вдох:выдох, Ti:Te, диапазщон не менее | от 1 : 150 до 150 : 1 | от 1 : 150 до 150 : 1 | от 1 : 150 до 150 : 1 | Обоснование |
| 121 | Степень точности измеряемого параметра соотношения вдох:выдох, % от измеренных значений, не более | 6 | 6 | 6 | Обоснование |
| 122 | Управляемая частота дыхания, RRman;, в диапазоне, дых./мин, не уже | от 0 до 120 | от 0 до 150 | от 0 до 120 | п. 4.4 |
| 123 | Спонтанная частота дыхания, RRspon; в диапазоне, дых/мин. не уже | от 0 до 120 | от 0 до 150 | от 0 до 120 | Обоснование |
| 124 | Диапазон измерений статической податливости легких, мл/см вод. ст., не уже | от 3 до 150 | от 3 до 200 | от 0,1 до 150 | Обоснование |
| 125 | Диапазон измерений инспираторного сопротивления, см вод.ст./л/сек, не уже | от 3 до 100 | от 3 до 100 | от 1 до 500 |  |
| 126 | Фракция кислорода во вдыхаемом воздухе, FiO2, %, в диапазоне не уже | от 18 до 100 | от 18 до 100 | от 10 до 100 | п. 4.4 |
| 127 | Точность измерений концентрации кислорода, % от измеренных значений, не более | 3 | 3 | 3 | Обоснование |
| 128 | Измерение температуры вдыхаемого газа аппаратом ИВЛ | Наличие | Наличие | Наличие | Обоснование |