ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Оказание услуг по развитию модуля «Лабораторные исследования» компонента «Медицинская информационная система Новосибирской области» Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения Новосибирской области (ЕГИСЗ НСО) путем модификации программы для ЭВМ, в части расширения функциональных возможностей в том числе за счет подключения медицинского диагностического оборудования, в государственных учреждениях, подведомственных министерству здравоохранения Новосибирской области (включая филиалы), для нужд министерства здравоохранения Новосибирской области

Обозначения и сокращения:

| АРМ | Автоматизированное рабочее место |
| --- | --- |
| БД | База данных |
| ГУ НСО | Государственные учреждения, подведомственные министерству здравоохранения Новосибирской области, включая структурные подразделения |
| ЕГИСЗ | Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения |
| ЕГИСЗ НСО | Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения Новосибирской области |
| ИФА | Иммуноферментный анализ |
| КДЛ | Клинико-диагностическая лаборатория |
| БАК | Бактериологическая лаборатория |
| ЛИС | Модуль «Лабораторные исследования» компонента «Медицинская информационная система Новосибирской области» Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения Новосибирской области |
| МЗ НСО | Министерство здравоохранения Новосибирской области |
| МИС НСО | Медицинская информационная система Новосибирской области |
| НСО | Новосибирская область |
| ООЗ | Описание объекта закупки |
| ПМИ | Программа и методика испытаний |
| ПЦР | Полимеразная цепная реакция |
| РГ | Рабочая группа |
| Гб | Гигабайт |
| SOAP | От англ. Simple Object Access Protocol – простой протокол доступа к объектам – протокол обмена структурированными сообщениями в распределенной вычислительной среде |
| HTTP | От англ. Hyper Text Transfer Protocol – «протокол передачи гипертекста» - протокол прикладного уровня передачи данных |
| HTTPS | От англ. Hyper Text Transfer Protocol Secure – расширение протокола |
| Мбит/с | Мегабит в секунду |
| МО НСО | Медицинские организации Новосибирской области |
| СУБД | Система управления базами данных |
| ГГц | Гигагерц |
| МЗ РФ | Министерство здравоохранения Российской Федерации |
| ФИО | Сокращенная аббревиатура – фамилия, имя, отчество |
| ПАК НИЦ МБУ | Опытный образец программно-аппаратного комплекса национального интеграционного центра мониторинга биологических угроз |
| ЦОД НСО | Центр обработки данных Правительства Новосибирской области |
| PDF | от англ. Portable Document Format (PDF) — межплатформенный открытый формат электронных документов, изначально разработанный фирмой Adobe Systems с использованием ряда возможностей языка PostScrip |
| CD | Компакт-диск от англ. Compact Disc, CD — оптический носитель информации в виде пластикового диска с отверстием в центре, процесс записи и считывания информации, с которого осуществляется при помощи лазера |
| DVD | от англ. Digital Versatile Disc — цифровой многоцелевой диск; также англ. Digital Video Disc — цифровой видеодиск — оптический носитель информации, выполненный в форме диска, для хранения различной информации в цифровом виде. Имеет такой же размер, как и компакт-диск, но более плотную структуру рабочей поверхности, что позволяет ему, за счёт использования лазера с меньшей длиной волны и линзы с большей числовой апертурой, иметь больший объём хранимой информации |
| ЭП | Электронная подпись |
| Уполномоченная организация | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области особого типа «Медицинский информационно-аналитический центр» |
| ФБУН «ЦНИИЭ» | Федеральное бюджетное учреждение науки «Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека |
| ФСЛИ | Федеральный справочник лабораторных исследований |

- Общие сведения

Полное наименование услуг и их условное обозначение: Оказание услуг по развитию модуля «Лабораторные исследования» компонента «Медицинская информационная система Новосибирской области» Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения Новосибирской области (ЕГИСЗ НСО) путем модификации программы для ЭВМ, в части расширения функциональных возможностей в том числе за счет подключения медицинского диагностического оборудования, в государственных учреждениях, подведомственных министерству здравоохранения Новосибирской области (включая филиалы), для нужд министерства здравоохранения Новосибирской области

Основание для оказания услуг: Региональный проект Новосибирской области «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)», государственная программа Новосибирской области «Цифровая трансформация Новосибирской области».

Заказчик: Министерство цифрового развития и связи Новосибирской области.

Функциональный заказчик: Министерство здравоохранения Новосибирской области.

Приемочная комиссия: в приемочную комиссию входят представители Заказчика, Функционального заказчика и Исполнителя.

Рабочая группа: в рабочую группу входят представители Заказчика, Функционального заказчика, Уполномоченной организации и Исполнителя (далее – рабочая группа или РГ).

Наименование информационной системы: Медицинская информационная система Новосибирской области.

Пользователи: ГУ НСО, в которых требуется подключение лабораторного оборудования к ЛИС и настройка ЛИС, приведены в Приложении 1 «Перечень ГУ НСО, подведомственных министерству здравоохранения Новосибирской области, включая филиалы, в которых требуется подключение лабораторного оборудования к ЛИС и настройка ЛИС».

ГУ НСО, в интересах которых должны быть выполнены настройки ЛИС приведены в Приложении 2 «Перечень ГУ НСО, подведомственных министерству здравоохранения Новосибирской области, включая филиалы, в которых требуется настройка ЛИС».

ГУ НСО, в интересах которых должны быть выполнены настройки доработок ЛИС приведены в Приложении 3 «Перечень ГУ НСО, подведомственных министерству здравоохранения Новосибирской области, включая филиалы, в которых требуется настройки доработок ЛИС».

Основными целями подключения лабораторного оборудования к ЛИС являются:

- сокращение затрат лаборатории на исполнение основных процессов;

- повышение удобства работы с заказами на проведение исследований;

- сокращение времени обработки заказов;

- уменьшение количества информации на бумажных носителях;

- упрощение поиска информации;

- уменьшение трудоемкости производимых при проведении исследований расчётов;

- уменьшение количества ошибок, связанных с ручной постановкой заданий на приборы и получения результатов исследований;

- ускорение процесса передачи полученных результатов лечащим врачам за счет включения лабораторного оборудования в единое информационное пространство МИС НСО;

- обеспечение персоналу ГУ НСО возможности автоматического получения результатов исследований с лабораторного оборудования;

- обеспечение возможности полноценного использования ЛИС на АРМ медицинского и административного персонала ГУ НСО для подключенного лабораторного оборудования;

- обеспечение персоналу ГУ НСО возможности ручного ввода результатов исследований с неподключенного к ЛИС медицинского лабораторного оборудования;

- приведение справочника лабораторных исследований ЛИС к ФСЛИ (1.2.643.5.1.13.13.11.1080; 1.2.643.5.1.13.13.11.1476; 1.2.643.5.1.13.13.11.1437), в том числе в связке с номенклатурой медицинских услуг;

- наличие открытых API-интерфейсов (интеграционной шины) для информационного обмена с внешними системами;

- обеспечение автоматической передачи в реальном времени информации о результатах исследований в ПАК НИЦ МБУ;

- обеспечение передачи результатов исследований на наличие возбудителя новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в ФБУН «ЦНИИЭ».

Для реализации поставленных целей ЛИС должна обеспечивать решение следующих задач:

- автоматизация процесса работы с направлениями, включая создание и редактирование направления на лабораторные исследования;

- автоматизация процесса взятия и регистрации поступающих образцов материала для исследований с применением или без технологии штрихкодирования образцов;

- автоматизация процесса пробоподготовки, включая проведение дополнительных манипуляций, связанных с последующим проведением исследований (подготовка материала, раскапывание в плашки, посев);

- автоматизация процесса проведения исследований, включая автоматическое управление лабораторными анализаторами;

- автоматизация процесса медицинской валидации и авторизации получаемых результатов;

- автоматизация процесса внутрилабораторного контроля качества, включая автоматическое получение результатов контрольных измерений с лабораторного оборудования, при поддержке такой возможности оборудованием;

- автоматизация учета реагентов и расходных материалов;

- автоматическая передача заказов и результатов исследований между ГУ НСО, для обеспечения проведения ряда исследований в специализированных лабораториях;

- ручной ввод результатов исследований с неподключенного к ЛИС медицинского лабораторного оборудования;

- наличие открытых API-интерфейсов (интеграционной шины) для информационного взаимодействия с внешними системами;

- автоматическую передачу в реальном времени информации о результатах исследований в ПАК НИЦ МБУ;

- передача результатов исследований на наличие возбудителя новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в ФБУН «ЦНИИЭ».

Таблица 1 – Функционал МИС НСО, для которого оказываются услуги по настоящему ООЗ

| Наименование функционала МИС НСО | Описание |
| --- | --- |
| ЛИС | Автоматизация процессов проведения лабораторных исследований с использованием медицинского лабораторного оборудования. Передача и сохранение результатов исследований в ЛИС, полученных с подключенного медицинского лабораторного оборудования в автоматическом режиме. Ввод вручную и сохранение результатов исследований в ЛИС, полученных с неподключенного медицинского лабораторного оборудования. Передача результатов исследований в ПАК НИЦ МБУ, передача результатов исследований на наличие возбудителя новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в ФБУН «ЦНИИЭ». Приведение справочников, относящихся к ЛИС, к федеральным (в случае, когда не даётся указания на использование конкретной версии, необходимо использовать последнюю актуальную версию этого справочника). |

Таблица 2 – Функционал, разработанный в рамках предыдущих контрактов

| Подключение лабораторного оборудования к ЛИС | Подготовка ЛИС к подключению лабораторного оборудования, проверка работоспособности ЛИС на объекте автоматизации, передача в эксплуатацию и дальнейшее сопровождение ЛИС согласно контрактам № Ф.2016.354514 от 29.11.2016 (2540664361116000151), № Ф.2016.354502 от 29.11.2016 (2540664361116000137), № Ф.2016.354506 от 29.11.2016 (2540664361116000136), № 0851200000619005708 от 08.11.2019, № 0851200000619006302 от 27.11.2019. |
| --- | --- |

Для достижения заявленных целей по настоящему Описанию объекта закупки необходимо решить следующие задачи:

- подключить лабораторное оборудование к ЛИС и настроить ЛИС, в соответствии с пунктами 1.1.1 и 1.1.2 настоящего Описания объекта закупки;

- доработать и внедрить ЛИС, в соответствии с п.1.1.3 настоящего Описания объекта закупки;

- обеспечить соблюдение принципа однократного ввода и многократного использования информации.

- Требования к составу и содержанию услуг

Услуги по настоящему ООЗ должны оказываться в соответствии с таблицей 3 «Оказание услуг по этапам»:

Все доработки модулей МИС НСО в рамках данного описания объекта закупки должны быть доработаны как часть МИС НСО с сохранением всех логических и программных связей с другими модулями МИС НСО, а также с ядром МИС НСО с сохранением журналирования, аналитики, управлением и конфигурированием модулей из единого интерфейса МИС НСО.

Для доработанных форм МИС НСО при добавлении полей либо при получении данных для заполнения существующих полей форм от результата доработки, если соответствующие поля уже присутствуют в МИС НСО, информация должна подтягиваться из соответствующих полей, в том числе в печатные формы отчетов.

При формировании доработанных по данному описанию объекта закупки выборок и аналитических выборок в таблицах должна быть предусмотрена фильтрация, сортировка и поиск по всем столбцам таблицы, строка с наименованиями столбцов должна быть зафиксирована и не прокручиваться при просмотре, при выгрузке данных из аналитических выборок должны выгружаться в формат xls раскрытые и закрытые списки в том виде, в котором они находятся в главном окне выборки на момент выгрузки, также должна быть предусмотрена возможность выгрузки полностью или частично раскрытых списков. У всех выборок и отчетов должна быть предусмотрена выгрузка в форматах pdf, xls.

Если в процессе доработок МИС НСО в рамках данного описания объекта закупки будут проведены изменения в экранных формах приема (осмотра) пациентов, должна быть предусмотрена преемственность данных внесенных на осмотрах пациентов до изменения экранных форм оказания приема (осмотра). Поля должны заполняться в соответствии с существующим функционалом заполнения приёмов данными, внесенными до изменения экранных форм оказания приема (осмотра) по истории, по шаблону и наследоваться с прошлого приёма в соответствии с настройками, выполненными ранее. Данная возможность должна быть реализована если соответствующие поля уже присутствуют в МИС НСО в одинаковом формате с полями доработанной функциональности МИС НСО (текстовое поле соответствует текстовому, структурированный формат в виде справочников соответствует аналогичному структурированному формату и т.д), информация должна подтягиваться из соответствующих полей, в том числе в печатные формы отчетов.

В части требований по стандартизации и унификации взаимодействия пользователей с дорабатываемым функционалом МИС НСО, взаимодействие пользователей должно осуществляться посредством визуального графического интерфейса. Интерфейс дорабатываемого функционала не должен быть перегружен графическими элементами и должен обеспечивать корректное отображение экранных форм.

Ввод-вывод данных Системы, прием управляющих команд и отображение результатов их исполнения должны выполняться в интерактивном режиме с помощью, как манипулятора «мышь», так и использования комбинаций клавиш, функциональных клавиш клавиатуры: переходы между полями с помощью клавиши Tab по всем управляющим компонентам, подтверждение выбора пункта Enter. Все надписи экранных форм, а также сообщения, выдаваемые пользователю (кроме системных сообщений – ошибки, не вызванные прикладным программным обеспечением или в случае получения ответов при взаимодействии со сторонними системами, и названий возбудителей заболеваний в результатах исследований, а также иной медицинской терминологии, предусматривающей написание на латинском языке) должны быть на русском языке.

Дорабатываемые модули МИС НСО должны обеспечивать корректную обработку аварийных ситуаций, вызванных неверными действиями пользователей, неверным форматом или недопустимыми значениями входных данных, в этом случае дорабатываемые модули МИС НСО должны выдавать пользователю соответствующие сообщения, после чего возвращаться в рабочее состояние, предшествовавшее неверной (недопустимой) команде или некорректному вводу данных.

Ошибочные действия пользователей при работе в доработанном функционале не должны приводить к остановке МИС НСО в целом или ее отдельных модулей.

Модули МИС НСО должны использовать для взаимодействия с внешними информационными системами только открытые спецификации, стандарты и формальные нотации. Обмен сообщениями с внешними источниками/приемниками информации должен быть реализован с использованием протоколов SOAP и HTTP/HTTPS (в зависимости от требований внешней системы).

Требования к эргономике и технической эстетике.

Основным требованием по эргономике является единообразие интерфейса с текущим функционалом МИС НСО

Пользователь должен получать информацию как об успешном завершении некоторых операций, так и о возникновении сбоев в ходе их выполнения или невозможности выполнения.

В случае ошибочных действий пользователя должны отображаться экранные формы, предшествующие ошибочному действию, также на них должны отображаться сообщения об ошибочных действиях. При исправлении ошибок пользователем в экранной форме должны сохраняться корректно введённые ранее данные.

При выполнении длительных операций, требующих значительного времени на выполнение, система должна отображать индикатор выполнения операции, визуально видимый пользователю без дополнительных действий.

Все надписи экранных форм, а также сообщения, выдаваемые пользователю (кроме системных сообщений), должны быть на русском языке.

Сообщения об ошибках пользователей должны быть информативными и по возможности отражать проблематику и содержать рекомендации по ее устранению.

Для данных, имеющих установленные форматы, должен осуществляться контроль ввода данных с выдачей сообщений об ошибках ввода.

Все данные в формах должны быть подобраны и объединены по логическим признакам в соответствии с последовательностью ввода данных пользователями.

Все экранные формы пользовательского интерфейса должны быть выполнены в едином графическом дизайне, с одинаковым расположением основных элементов управления и навигации.

Поля, ввод информации в которые является обязательным, должны визуально отличаться от полей, заполнение которых обязательным не является. Должен быть реализован форматно-логический контроль при сохранении данных в отношении тех полей, для которых это необходимо при оказании услуг.

Формы интерфейса пользователя, используемые для представления входных/выходных документов, должны по возможности предоставлять информацию в той же последовательности и в том же расположении, что и их бумажные аналоги.

Срок оказания Услуг Исполнителем по Контракту в полном объеме: с даты заключения Контракта до 15.12.2021.

Таблица 3 – Оказание услуг по этапам:

| № Этапа | Наименование | Содержание услуг/работ | Срок/ длительность исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Определение технических условий лабораторных служб, согласно перечню ГУ НСО (Приложение №1) Подключение лабораторного оборудования и настройка ЛИС в лабораторных подразделениях, согласно перечню ГУ НСО (Приложения № 1) | Согласно требованиям п.1.1.1 и п.1.1.4 настоящего ООЗ | С даты заключения Контракта до 15.12.2021 |
| 2 | Настройка ЛИС в лабораторных подразделениях, согласно перечню ГУ НСО (Приложение № 2) | Согласно требованиям п.1.1.2 и п.1.1.4 настоящего ООЗ | С даты заключения Контракта до 15.12.2021 |
| 3 | Модификация ЛИС для возможности информационного взаимодействия с внешними информационными системами. Модификация ЛИС, для обеспечения передачи результатов исследований на наличие возбудителя новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в ФБУН «ЦНИИЭ» и настройка модифицированного модуля ЛИС для обеспечения доступности функциональных возможностей согласно перечню ГУ НСО (Приложение № 3) | Согласно требованиям п.1.1.3 и п.1.1.4 настоящего ООЗ | С даты заключения Контракта до 15.12.2021 |

Место оказания Услуг: 630007, г. Новосибирск, Красный проспект, 18, центр обработки данных Правительства Новосибирской области, в том числе путем удаленного доступа.

## 1.1 Требования к составу и содержанию услуг, оказываемых Исполнителем

Исполнитель передает Заказчику и Функциональному заказчику контактные данные ответственных лиц за приемку услуг, осуществляющих согласование, уточнение и утверждение необходимых требований и данных, формируемых в ходе исполнения Контракта от лица Исполнителя в течение 1 (одного) рабочего дня с момента заключения Контракта.

Не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты заключения Контракта Исполнитель должен разработать и направить Заказчику и Функциональному заказчику следующие документы (далее – шаблоны Документов), подтверждающие готовность Исполнителя к оказанию услуг (по согласованию с рабочей группой часть документов может быть предоставлена позднее указанного срока):

Форма ежемесячного отчета для Заказчика и Функционального заказчика;

Форма Акта технической неготовности АРМ и лабораторного оборудования в ГУ НСО;

Форма Акта подключения лабораторного оборудования;

Форма Ведомости инструктажа;

Форма отчёта о проведении испытаний доработанного функционала модуля ЛИС МИС НСО;

- Шаблон программы и методики испытаний доработанной функциональности ЛИС, который должен содержать:

- отражение последовательности этапов технологического процесса;

- перечень печатных документов, отражающих эти этапы;

- последовательность действий в Системе по каждому этапу.

- План-график подключения лабораторного оборудования, развития и внедрения

модулей МИС НСО по каждому из этапов.

Заказчик направляет Функциональному заказчику официальное уведомление о заключении Контракта и запрос на согласование подготовленных Исполнителем шаблонов Документов, подтверждающих готовность Исполнителя к оказанию услуг, в течение 2 (двух) рабочих дней с момента заключения Контракта.

Функциональный Заказчик не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты официального уведомления о заключении Контракта рассматривает предоставленные шаблоны Документов и передает Заказчику следующие документы, необходимые для подготовки к оказанию услуг:

- контактные данные членов рабочей группы от лица Функционального заказчика и Уполномоченной организации, осуществляющих согласование, уточнение и утверждение необходимых требований и данных, формируемых в ходе исполнения этапов, а также контактные данные членов приемочной комиссии, осуществляющих приемку услуг по Контракту;

- региональные нормативно-правовые акты, касающиеся доработки и влияющие на характер и принципы функционирования дорабатываемых модулей;

- информацию о рассмотрении и согласовании шаблонов Документов

Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты направления информации от Исполнителя направляет Исполнителю информацию о согласовании шаблонов документации, копию приказа о создании рабочей группы и приемочной комиссии.

Функциональный заказчик в течение 3 рабочих дней с даты заключения Контракта направляет информацию по форме Приложения № 9 «Анкета настройки» к ООЗ, заполненную информацией по ГУ НСО из Приложения 1 и 2 ООЗ.

Порядок проведения приемо-сдаточных испытаний при доработке модулей МИС НСО:

- Виды, состав и методы испытаний должны быть изложены в ПМИ, разработанной Исполнителем и согласованной Заказчиком, и Функциональным заказчиком.

- Для согласования ПМИ Исполнитель направляет РГ ПМИ, посредством электронной почты. РГ в течение 5 (пяти) рабочих дней согласовывает ПМИ или направляет посредством электронной почты перечень замечаний для доработки. Если в течение 5(пяти)рабочих дней ответ от РГ и Заказчика не получен, ПМИ считается согласованной и направляется в официальном порядке Исполнителем.

- Исполнитель не позднее 10 (десяти) рабочих дней до сдачи услуг по доработке модулей МИС НСО по Этапу 3 уведомляет рабочую группу и Заказчика официальным письмом о готовности проведения испытаний, с передачей сопутствующей документации (при необходимости).

- Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней согласовывает с Функциональным заказчиком и РГ дату проведения испытаний, оповещает членов рабочей группы о согласованной дате.

- Согласованная РГ дата проведения испытаний должна быть не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты получения (даты регистрации) от Исполнителя уведомления о готовности к проведению испытаний.

- РГ совместно с Исполнителем осуществляет испытания в соответствии с ПМИ. По итогам испытаний оформляется отчет о проведении испытаний доработанного функционала ЛИС МИС НСО;

- Приемо-сдаточные испытания проводятся на промышленном стенде МИС НСО, по согласованию с Заказчиком ПСИ может быть проведено на прототипе.

Объектом автоматизации являются лаборатории ГУ НСО, в которых необходимо обеспечить возможность внесения в ЛИС как в ручном, так и в автоматическом режимах следующие группы лабораторных исследований, которые применяются в ГУ НСО:

- Гематологические исследования;

- Химико-микроскопические исследования;

- Биохимические исследования;

- Коагулогические исследования;

- Иммунологические исследования;

- Аллергологические исследования;

- Аутоиммунная диагностика;

- Молекулярная диагностика инфекционных заболеваний;

- Молекулярно-биологические исследования;

- Цитологические исследования;

- Микробиологические исследования;

- Чувствительность к антимикробным и дезинфицирующим препаратам;

- Химико-токсикологические исследования;

- Терапевтический лекарственный мониторинг.

Функциональные возможности ЛИС должны обеспечить:

-	регистрацию и печать направлений на лабораторные исследования со штрих-кодовым идентификатором, в том числе из связанных модулей МИС НСО;

-	формирование рабочего листа на взятие материала в процедурных кабинетах и иных местах взятия материала. Автоматическое определение возможности взятия материала для различных исследований в один контейнер, на основании заданных в ЛИС настроек. Автоматическое определение, исходя из заказанных исследований, и отображение в рабочем листе типа контейнера, в который необходимо осуществить взятие. Взятие материала и его штрих-кодовая маркировка с возможностью печати персонифицированных этикеток;

-	приемку материала, поступающего в лабораторию с удаленных мест взятия и из сторонних медицинских организаций, формирующих направления на лабораторные исследования в МИС НСО и других информационных системах. Формирование внутренних штрих-кодовых идентификаторов лаборатории для образцов, поступающих из внешних медицинских организаций;

-	передачу материала в лаборатории сторонних медицинских организаций;

-	регистрацию и штрихкодирование материала, поступившего в лабораторию;

-	выбраковку материала с указанием причин выбраковки на любом этапе работы с материалом, направление на повторное взятие материала;

-	автоматическое формирование рабочих листов на проведение операций с материалами на рабочих местах лабораторий, включая рабочие листы на проведение исследований автоматическим или ручным способами;

-	обработку результатов проведенных исследований, в том числе автоматическое получение результатов исследований с подключенного лабораторного оборудования, и ручной ввод результатов исследований с неподключенного лабораторного оборудования. Поддержка расчета результатов на основании заданных формул. Автоматический пересчет в базовые единицы измерения, получаемых с оборудования результатов, если оборудование выдает результаты в альтернативных единицах измерения;

-	автоматическое определение значений норм на основании характеристик пациента;

-	поддержку процессов валидации и авторизации получаемых результатов, включая автоматическую валидацию на основании заданных правил и просмотр истории исследований по пациенту;

-	поддержку внутрилабораторного контроля качества согласно действующим нормативным документам;

-	управление выдачей результатов, включая печать результатов на специализированных печатных бланках, передачу результатов во внешние информационные системы (ПАК НИЦ МБУ, ФБУН «ЦНИИЭ»);

-	формирование, печать и экспорт статистических отчетов, лабораторных журналов и отчетных форм, предусмотренных данным ООЗ;

-	обеспечение передачи результатов лабораторных исследований в ЛИС и их хранения с использованием единой кодификации исследований, показателей, результатов и единиц измерения

В ходе оказания услуг обеспечивается:

- - приведение справочника лабораторных исследований ЛИС к ФСЛИ (1.2.643.5.1.13.13.11.1080; 1.2.643.5.1.13.13.11.1476; 1.2.643.5.1.13.13.11.1437), в том числе в связке с номенклатурой медицинских услуг.

-	информационный обмен с внешними информационными системами через API-интерфейсы (интеграционную шину для внешних систем);

-	 передача в реальном времени информации о результатах исследований в ПАК НИЦ МБУ с применением единой системы кодификации показателей и единиц измерения;

- обеспечение передачи результатов исследований на наличие возбудителя новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в ФБУН «ЦНИИЭ»;

- настройка взаимодействия ГУЗ НСО (Приложение №3 в соответствии с перечнем МО НСО  по приказу Минздрава НСО от 27.11.2020 № 3022 «Об организации проведения лабораторных исследований на Covid-19 в Новосибирской области», с учетом  изменениями в Приказ не ранее 20 рабочих дней до даты завершения оказания услуг по этапу, не более объема МО НСО, указанного в Приложении № 3 для обеспечения передачи результатов исследований на наличие возбудителя новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в ФБУН «ЦНИИЭ»).

В ходе исполнения Контракта должно обеспечиваться постоянное взаимодействие между Заказчиком, Функциональным заказчиком и Исполнителем. Для этих целей со стороны Заказчика, Функционального заказчика и Исполнителя должны быть сформированы рабочие группы по исполнению Контракта и приемке результатов исполнения Контракта, включающие представителей Заказчика, Функционального заказчика и Исполнителя, уровень компетенции которых достаточен для:

решения административных вопросов (организация встреч, предоставление допусков, рассмотрение и согласование документации и т.п.);

решения инженерно-технических вопросов (согласование технических аспектов реализации и администрирования Систем, определение и размещения технических средств, коммуникаций и т.п.);

предоставления права Исполнителю или привлечение обслуживающих организаций для проведения доустановки компонентов, программных блоков, физического вмешательства в лабораторное оборудование, если это является необходимым условием для обеспечения обмена данными между лабораторным оборудованием и ЛИС. Исполнитель вправе обратиться в адрес Заказчика для привлечения организации, обслуживающей подключаемое оборудование. Такое обращение должно содержать схему подключения, перечень необходимых настроек, запланированный период подключения, контактные данные лица Исполнителя, ответственного за осуществление подключения;

нормативно-методического консультирования;

согласования позиций и принятия (организации принятия) оперативных решений по вопросам подключения лабораторного оборудования.

В ходе исполнения Контракта Исполнителем должны быть предусмотрены следующие возможности:

предоставление Заказчику драйверов (конвертеров) для подключаемого в рамках настоящего ООЗ оборудования, в соответствии с перечнем приведенным в Приложении 1, с возможностью их использования для аналогичных аппаратов, с учетом требований к операционным системам п 1.3 данного ООЗ (ОС семейства Windows (версия 7 и выше), семейства Linux (Unix) (Альт 8 СП, Альт 9 (рабочая станция), Alt Linux (все версии).

драйвер не должен содержать средств защиты драйвера от копирования;

отсутствие ограничения на количество подключаемого оборудования;

настройки рабочего места Администратора ЛИС с учетом схемы подключения анализаторов, с функционалом: изменение, дополнение, добавление, настройки подключенных и подключаемых анализаторов.

При развитии модулей МИС НСО должно быть обеспечено выполнение требований ст. 19 Федерального закона № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных», Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и Постановления Правительства Российской Федерации от 01.11.2012 № 1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных».

- 1.1.1 Содержание услуг по определению технических условий лабораторных служб и по подключению лабораторного оборудования и настройке ЛИС в подразделениях ГУ НСО, приведенных в Приложении №1 ООЗ

| № п/п | Название услуг | Результат |
| --- | --- | --- |
| 1 | Осмотр лабораторного оборудования, проверка технических условий автоматизированных рабочих мест и мест установки и подключения лабораторного оборудования | Не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения контракта Исполнителем подготовлен и согласован с Рабочей группой план-график осмотра (обследования) лабораторного оборудования. Рабочей группе предоставлен перечень оборудования для подключения к ЛИС. Согласованы и подписаны с представителями ГУ НСО Акты технической неготовности АРМ и лабораторного оборудования в ГУ НСО. |
| 2 | Анализ бизнес-функций, связанных с обращением биоматериала (его забором, исследованием, направлением результатов исследований), состава персонала, перечня оказываемых услуг, объема и типов (видов) проводимых исследований, на основании заполненных ГУ НСО «Анкет настройки» | С представителями ГУ НСО согласованы следующие документы: План проведения инструктажа медицинского персонала, работающего с ЛИС; Перечень исследований и показателей с указанием приборов, на которых осуществляется исследование, базовых и альтернативных единиц измерения; Список пользователей; Описание типовых бизнес-процессов информационного взаимодействия по типам автоматизируемых лабораторий предоставлено для Функционального заказчика, с указанием принадлежности МО НСО к типу. С рабочей группой согласованы и утверждены единые на уровне региона справочники исследований, показателей, единиц измерения. |
| 3 | Подключение и настройка лабораторного оборудования в соответствии с планом графиком, настройка взаимодействия ЛИС и лабораторных анализаторов, проведение пуско-наладочных работ | Согласован с Рабочей группой План-график подключения. Оборудование подключено. Справочники приведены к ФСЛИ. Обеспечена передача результатов исследований из ЛИС во все функциональные модули МИС НСО, в соответствии с соблюдением принципа однократного ввода и многократного использования информации, без дополнительных действий со стороны пользователей МИС НСО. Обеспечена возможность настройки референсных значений для исследований, выполняемых на подключаемых анализаторах (Приложение №1), заполнены нормативные значения для исследований, выполняемых на анализаторах. Передана инструкция (руководство пользователя) по внесению изменений в ЛИС в части смены настроенных референсных и нормативных значений на вид исследования (отдельно или в составе руководства пользователя на усмотрение Исполнителя). Автоматизированные рабочие места ЛИС настроены в соответствии с профилем лабораторных служб и проводимых видов исследований для автоматической передачи результатов исследований в ЛИС с подключенного лабораторного оборудования и для ручного ввода результатов исследований с неподключенного лабораторного оборудования. Согласованы и подписаны с представителями ГУ НСО акт подключения лабораторного оборудования |
| 4 | Подключение предоставленного Функциональным Заказчиком дополнительного штрих-кодового оборудования (принтеры штрих-кодов, сканеры штрих-кодов, бумага для печати штрих-кодов) к рабочим местам | Штрих-кодовое оборудование, предоставленное Функциональным Заказчиком, подключено к ЛИС из расчета не более 1 сканера штрих-кода, 1 принтера штрих-кода на единицу подключаемого лабораторного оборудования Выполнены настройки для штрих-кодирования во всех подразделениях осуществляющих принятие биоматериала и в подразделениях осуществляющих лабораторные исследования. |
| 5 | Обеспечение возможности формирования печатных (отчетных) форм | - Не более 5 отчетных форм разработаны (скорректированы) в соответствии с запросом Заказчика и Функционального заказчика |
| 6 | Настройка для передачи данных в автоматическом режиме результатов исследований в ПАК НЦ МБР | Результаты лабораторных исследований передаются в ПАК НЦ МБР в автоматическом режиме. Сетевая связанность с ПАК НЦ МБР обеспечивается Заказчиком в течение 5 рабочих дней с момента официального запроса Заказчику от Исполнителя. |
| 7 | Проведение вводного инструктажа Администратора ГУ, по работе с драйвером (конвертером) подключаемого в рамках настоящего ООЗ в ГУ оборудования, для взаимодействия с ЛИС, а также по настройке адаптера для подключения анализатора через ЛВС (при подключении анализатора через ЛВС в ГУ НСО) и по настройке штрих-кодового оборудования. | Администратор ГУ проинструктирован в очной форме (по согласованию с Заказчиком проводится в удаленной форме). С представителями ГУ НСО согласованы и подписаны Ведомость инструктажа администратора ГУ НСО. |
| 8 | Подготовка руководств Администратора по настройке драйверов (конвертеров) подключаемого в рамках настоящего ООЗ оборудования, взаимодействующего с ЛИС, а также подготовка руководства настройки адаптера для подключения анализатора через ЛВС (при подключении анализатора через ЛВС в ГУ НСО) и по настройке штрих-кодового оборудования. | Администратор ГУ может самостоятельно настроить драйвер (конвертер), ранее подключенного в ГУ лабораторного оборудования для работы с ЛИС, а также может самостоятельно настроить адаптер для подключения анализатора через ЛВС (при подключении анализатора через ЛВС в ГУ НСО) и подключить штрих-кодовое оборудование. |
| 9 | Проведен инструктаж медицинского персонала | Медицинский персонал проинструктирован очно (по согласованию с Заказчиком проводится в удаленной форме). С представителями ГУ НСО согласованы и подписаны Ведомость инструктажа |
| 10 | Передача Руководства пользователя и Руководства администратора в соответствии со спецификой настройки Системы в лаборатории ГУ НСО | Руководство пользователя и Руководство администратора ЛИС, актуальные на дату заключения Контракта, переданы ответственным специалистам ГУ НСО |
| 11 | Передача Руководства администратора в соответствии со спецификой настройки | Руководство администратора, актуальное на дату заключения Контракта, переданы Функциональному заказчику |
| 12 | Подписание Акта о внедрении ЛИС в ГУ НСО | Сформирован и подписан Акт о внедрении ЛИС в ГУ НСО, подписанный ответственным представителем ГУ НСО и руководителем ГУ НСО (приложение №4) |

Акты технической неготовности АРМ и лабораторного оборудования в ГУ НСО подписываются только в ГУ НСО которые технически не готовы на момент оказания услуг по п 1.1.1.

ЛИС должен поддерживать подключение приборов как напрямую через соответствующий интерфейс и рабочее место, так и через соответствующий кабель. При этом должна предоставляться возможность установки функционального блока управления приборами на нескольких рабочих местах в лаборатории (рабочее место функционирует под управлением ОС Windows, Linux). Должна поддерживаться возможность для крупных лабораторий организации единого сервера управления лабораторным оборудованием на базе ОС Windows, Linux. Для организации единого сервера может использоваться дополнительное оборудование для конвертации сигнала из интерфейса RS232 и передачи информации по локальной сети. Все дополнительное оборудование, переходники и конвертеры, необходимые для подключения лабораторного оборудования к ЛИС предоставляются Исполнителем исходя из согласованной схемы подключения, модели анализатора. Допустимые схемы подключения оборудования приведены на рисунках 1, 2. Объем дополнительного оборудования (интерфейсные кабели, устройства преобразователи интерфейсов) определяется Исполнителем самостоятельно исходя из количества подключаемых анализаторов и схем подключения.

Настраиваемый функционал должен быть неотъемлемой частью ЛИС и соответствовать действующим бизнес-процессам.

В ходе оказания услуг Исполнитель вправе доработать ЛИС для обеспечения исполнения требований настоящего ООЗ в полном объеме, для доработки функционала ЛИС Исполнитель вправе привлекать третьих лиц.

Если в ходе оказания услуг по настоящему ООЗ будет выявлена техническая неготовность лабораторного оборудования  (поломка плат, аппарата, отсутствие ЛВС в ЗСПД, АРМ или иная неисправность лабораторных анализаторов, не позволяющая эксплуатацию оборудования в штатном режиме), Исполнитель формирует перечень ГУ НСО из приложения № 1 к ООЗ, с указанием количества подключаемого лабораторного оборудования, требующего  замены и направляет в рабочем порядке на согласование Заказчику и Функциональному заказчику в форме единого реестра замены для всех ГУ НСО. По согласованию Заказчик может заменить технически неготовое лабораторное оборудование на другое готовое к подключению лабораторное оборудование, в ГУ НСО (Приложение № 1) подведомственному министерству здравоохранения Новосибирской области, при условии, что данное лабораторное оборудование не было подключено ранее. На основании согласования замены подключаемого лабораторного оборудования заключается дополнительное соглашение.

После осмотра лабораторного оборудования должен быть определен необходимый набор интерфейсных кабелей, устройств преобразователей интерфейсов, применяемых для связи лабораторного оборудования с АРМ ГУ НСО, который  предоставляется Исполнителем.

В ходе оказания услуг, Исполнитель формирует Акт о внедрении ЛИС в ГУ НСО (по форме в Приложении № 4). Приложением к Актам оказанных услуг является схематичное представление подключенного лабораторного оборудования (с указанием подсетей, ip-адресов/DNS-имен, наименования каждой единицы техники.

Также в рамках оказания услуг должен быть проведен инструктаж медицинского и административного персонала в ГУ НСО работе с ЛИС, а также инструктаж представителей Функционального заказчика:

По настройке АРМ Администратора для передачи результатов исследований в ЛИС, в соответствии со схемами подключения лабораторного оборудования к ЛИС.

- по работе с драйвер менеджером (установка, структура файлов, настройка конфигураций);

- по работе с применяемыми преобразователями интерфейсов;

- по настройке сетевых параметров информационного обмена при подключении мед. оборудования.

По итогам проведенного инструктажа Функционального заказчика подписывается ведомость проведения инструктажа.

Требования к инструктажу персонала ГУ НСО и Функционального заказчика приведены в разделе 1.1.4 настоящего ООЗ.

- 1.1.2 Содержание услуг по настройке ЛИС в подразделениях ГУ НСО, приведенных в Приложении 2 ООЗ

Настраиваемый функционал должен быть неотъемлемой частью ЛИС и соответствовать действующим бизнес-процессам.

| № п/п | Название услуг | Результат |
| --- | --- | --- |
|  | Настройка функционала ЛИС для работы лабораторного подразделения в соответствии с профилем его работы. | Справочники приведены к ФСЛИ . Обеспечена передача результатов исследований из ЛИС во все функциональные модули МИС НСО, в соответствии с соблюдением принципа однократного ввода и многократного использования информации, без дополнительных действий со стороны пользователей МИС НСО. Результаты лабораторных исследований передаются в ПАК НЦ МБР в автоматическом режиме. Сетевая связанность с ПАК НЦ МБР обеспечивается Заказчиком в течении 5 рабочих дней с момента официального запроса Заказчику от Исполнителя. Автоматизированные рабочие места пользователей ЛИС настроены в соответствии с профилем лабораторных служб и проводимых видов исследований для ручного ввода результатов исследований с неподключенного лабораторного оборудования. |
|  | Проведен инструктаж медицинского персонала | Медицинский персонал проинструктирован в очной форме (по согласованию с Заказчиком проводится в удаленной форме) С представителями ГУ НСО согласована и подписана Ведомость инструктажа |
|  | Передача Руководства пользователя и Руководства администратора в соответствии со спецификой настройки Системы в лаборатории ГУ НСО | Руководство пользователя и Руководство администратора ЛИС, актуальные на дату заключения Контракта, переданы ответственным специалистам ГУ НСО |
|  | Передача Руководства администратора в соответствии со спецификой настройки | Руководство администратора, актуальное на дату заключения Контракта, переданы Функциональному заказчику |
|  | Подписание Акта о внедрении ЛИС в ГУ НСО | Сформирован и подписан Акт о внедрении ЛИС в ГУ НСО, подписанный ответственным представителем ГУ НСО и руководителем ГУ НСО (приложение № 5) |

- 1.1.3 Содержание услуг по доработке ЛИС в подразделениях ГУ НСО, приведенных в Приложении 3 ООЗ

Реализуемый функционал должен быть неотъемлемой частью ЛИС и соответствовать действующим бизнес-процессам. Модификация осуществляется в рамках исполнения требований пункта 2 постановления правительства Российской Федерации от 27.03.2021 г. № 452.

| № п/п | Название услуг | Результат |
| --- | --- | --- |
| 1 | Модификация ЛИС для возможности информационного взаимодействия с внешними информационными системами | Обеспечены открытые API-интерфейсов (интеграционной шины) для информационного обмена с внешними системами, предоставлена техническая документация по описанию API-интерфейса всех методов информационного обмена, согласно требованиям Приложения № 8 ООЗ. РГ совместно с Исполнителем осуществляет испытания в соответствии с ПМИ на тестовом стенде посредством отправки тестовых запросов с помощью специализированного программного обеспечения, предназначенного для функционального тестирования веб-сервисов на контрольных примерах. С этой целью Исполнитель вправе использовать принадлежащее ему на законных основаниях программное обеспечение либо свободно распространяемое программное обеспечение. По итогам испытаний оформляется отчет о проведении испытаний доработанного модуля ЛИС МИС НСО. Доработка внешних ИС и настройка МИС НСО для информационного взаимодействия с внешними ИС в рамках данного ООЗ не предусмотрены. |
| 2 | Модификация модуля ЛИС и настройки модифицированного модуля ЛИС для обеспечения передачи результатов исследований на наличие возбудителя новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в ФБУН «ЦНИИЭ» | Обеспечена автоматическая передача результатов исследований на наличие возбудителя новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в ФБУН «ЦНИИЭ» согласно требованиям к информационному взаимодействию приложенному в Приложение 7 данного ООЗ в ГУ НСО Предоставлена техническая документация по описанию API-интерфейса всех методов информационного обмена, в соответствии с описанием требований к интеграционному профилю ФБУН «ЦНИИЭ». Сетевая связанность с ФБУН «ЦНИИЭ» обеспечивается Заказчиком в течении 5 рабочих дней с момента официального запроса Заказчику от Исполнителя. РГ совместно с Исполнителем осуществляет испытания в соответствии с ПМИ. По итогам испытаний оформляется отчет о проведении испытаний доработанного ЛИС МИС НСО При проведении испытаний для обеспечения подтверждения факта передачи результатов лабораторных исследований на наличие возбудителя новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в ФБУН «ЦНИИЭ» Заказчик обеспечивает привлечение сотрудников ФБУН «ЦНИИЭ». |
| 3 | Настройка модифицированного модуля ЛИС для обеспечения передачи результатов исследований в ФБУН «ЦНИИЭ». | Настроен модифицированный модуль ЛИС для обеспечения доступности функциональных возможностей по передаче результатов исследований на наличие возбудителя новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в ФБУН «ЦНИИЭ» согласно перечню ГУ НСО (Приложение № 3). |
| 4 | Передача Руководства пользователя и Руководства администратора в соответствии со спецификой настройки Системы в лаборатории ГУ НСО | Руководство пользователя и Руководство администратора ЛИС, актуальные на дату заключения Контракта, переданы ответственным специалистам ГУ НСО |
| 5 | Передача Руководства администратора в соответствии со спецификой настройки | Руководство администратора, актуальное на дату заключения Контракта, переданы Функциональному заказчику |
| 6 | Подписание Акта о внедрении ЛИС в ГУ НСО | Сформирован и подписан Акт о внедрении ЛИС в ГУ НСО, подписанный ответственным представителем Функционального заказчика и руководителем ГУ НСО (приложение № 6) Предоставлен отчёт о проведении испытаний доработанного модуля ЛИС МИС НСО. |

В случае если на момент проведения приемки оказанных услуг Заказчиком не завершены организационные мероприятия по обеспечению связанности МИС НСО с ФБУН «ЦНИИЭ», и не обеспечено наличие во внешних ИС сервисов информационного взаимодействия с МИС НСО то проверка информационного взаимодействия МИС НСО с ФБУН «ЦНИИЭ» может осуществляться Исполнителем с помощью специализированного программного обеспечения, предназначенного для функционального тестирования веб-сервисов на контрольных примерах. С этой целью Исполнитель вправе использовать принадлежащее ему на законных основаниях программное обеспечение либо свободно распространяемое программное обеспечение.

- 1.1.4 Требования к проведению инструктажа сотрудников ГУ НСО по работе с ЛИС

Инструктаж сотрудников ГУ НСО и сотрудников Функционального заказчика работе с ЛИС в связи с изменениями процессов проведения исследований, связанных с подключением лабораторного оборудования (далее – Инструктаж сотрудников) выполняется в рамках оказания услуг по подключению лабораторного оборудования.

Исполнитель подготавливает и согласовывает с Ответственными представителями ГУ НСО план инструктажа и разделение на группы инструктируемых, в соответствии с выполняемыми функциональными обязанностями при работе с ЛИС (далее – функциональная группа). Количество инструктируемых в одной группе инструктажа (по согласованию с Заказчиком проводится в удаленной форме) должно быть не более 10.

Дополнительно по согласованию сторон проводится инструктаж представителей от Функционального заказчика и/или Уполномоченной организации, по порядку подключения, настройки всех необходимых параметров подключаемого лабораторного оборудования для его штатного функционирования с Модулем ЛИС в течение одного рабочего дня.

Основной целью Инструктажа сотрудников ГУ НСО является подготовка сотрудников ГУ НСО к самостоятельной повседневной работе с ЛИС при условии подключения лабораторного оборудования в соответствии с выполняемыми ими функциями.

Инструктаж должен учитывать необходимые действия в случае возникновения нештатных ситуаций при повседневной работе с ЛИС, также порядок необходимых действий в случае выхода из строя АРМ, к которому подключено лабораторное оборудование.

Инструктажу подлежат сотрудники ГУ НСО согласно Приложениям 1-3 и представители от Функционального заказчика и/или Уполномоченной организации.

Инструктаж должен проводиться в согласованное с Ответственными представителями ГУ НСО время (с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00, кроме праздничных дней) в соответствии со временем часовой зоны, в которой расположен Заказчик.

Ответственные представители ГУ НСО предоставляют списки сотрудников для проведения инструктажа. Исполнитель должен подготовить и согласовать с Ответственными представителями ГУ НСО график проведения инструктажа, с полным перечнем планируемых к инструктажу сотрудников ГУ НСО. Допускается по требованию Ответственных представителей ГУ НСО вносить изменения в перечень сотрудников до начала оказания услуг по инструктажу по функциональной группе. Допускается внесение изменений в график проведения инструктажа, по требованию Ответственных представителей ГУ НСО.

В целях обеспечения надлежащего контроля полноты и качества очного инструктажа при проведении инструктажа Исполнитель должен составить «Ведомость инструктажа» с полным перечнем прошедших инструктаж сотрудников ГУ НСО. Список сотрудников, которые должны пройти групповой инструктаж предоставляется Исполнителю Ответственными представителями ГУ НСО.

В ходе проведения инструктажа Исполнитель должен предоставить каждому сотруднику, проходящему инструктаж доступ к необходимым обучающим материалам в электронном виде. Для инструктируемых специалистов Функционального заказчика или Уполномоченной организации Исполнитель предоставляет руководство администратора ЛИС, включающее: настройки функциональной части, настройки и развертывание драйверов (конвертеров) подключаемого в рамках настоящего ООЗ оборудования, инструкции по устранению типичных аварийных ситуаций.

- 1.2 Требования к техническому обеспечению

Серверная часть ЛИС, как функционального модуля МИС НСО функционирует на имеющихся мощностях центра обработки данных Правительства Новосибирской области. Исключением, в виду особенностей лабораторного оборудования (которое в большинстве случаев может обеспечивать передачу данных только посредством интерфейса RS-232), является функциональный блок взаимодействия с лабораторным оборудованием. Данный функциональный блок поддерживает следующие способы функционирования: работа на выделенном сервере управления лабораторным оборудованием медицинской организации с подключением лабораторного оборудования, использующего интерфейс RS-232 через специализированное конвертирующее оборудование преобразователи RS-232 – Ethernet (предоставляется Исполнителем).

Сервер управления лабораторным оборудованием устанавливается Исполнителем на территории ГУ НСО в соответствии с Разнарядкой по Приложению 1 к ООЗ.

Локальный сервер ЛИС

Рабочее место

Рабочее место

Анализатор

Анализатор

RJ-45

RJ-45

RJ-45

RJ-45

RJ-45

Сервер ЛИС в ЦОД

RS-232

RS-232

Функциональный

блок

Локальная сеть ГУ НСО

Рисунок 1. Схема подключения центрального сервера управления лабораторным оборудованием

Работа производится распределено на рабочих местах пользователей, расположенных вблизи лабораторного оборудования и использующих подключение к оборудованию по интерфейсу RS-232.

Рабочее место

Рабочее место

Анализатор

Анализатор

Функциональный

блок

Функциональный

блок

Сервер ЛИС в ЦОД

RS-232

RS-232

RS-232

RS-232

RJ-45

RJ-45

- Рисунок 2. Схема подключения лабораторного оборудования по интерфейсу RS-232

Установка выделенного сервера управления лабораторным оборудованием в ГУ НСО с подключением лабораторного оборудования является предпочтительной. При наличии выделенного сервера управления лабораторным оборудованием подключение осуществляется через преобразователи RS-232 – Ethernet (предоставляется Исполнителем).

В обоих случаях, функциональный блок должен быть передан Исполнителем Заказчику на физическом носителе, с необходимым набором инструкций по его установке и настройке, с правом использования на территории Новосибирской области по целевому назначению в соответствии с условиями настоящего ООЗ. При этом Заказчик обязуется не тиражировать функциональный блок за пределы территории Новосибирской области.

- 1.3 Требования к программному обеспечению рабочих мест пользователей

При предоставлении возможности удаленного использования функциональных возможностей ЛИС, доступ к ним конечных пользователей на АРМ осуществляется с применением технологии «тонкий клиент» (работа пользователя осуществляется через Web-браузер).

Обеспечена возможность удаленного использования функциональных блоков модуля, в защищенной сети министерства здравоохранения Новосибирской области № 3907 на оборудовании со следующими характеристиками:

Процессор: Pentium 2 GHz или аналог;

Оперативная память: 2 Gb;

Разрешение дисплея: 1366*768;

Операционная система:

- семейства Windows (версия 7 и выше);

- семейства Linux (Unix) (Альт 8 СП, Альт 9 (рабочая станция), Alt Linux (все версии);

Для просмотра отчетных форм есть возможность использования как MS Office, так и OpenOffice.

В связи с тем, что web-браузеры могут блокировать работу с интерфейсом RS-232, если рабочее место пользователя используется для взаимодействия с лабораторным оборудованием, при использовании прямого подключения оборудования по интерфейсу RS-232, на компьютере должен быть установлен функциональный блок взаимодействия с лабораторным оборудованием ЛИС. Должна быть обеспечена возможность использования функционального блока взаимодействия с лабораторным оборудованием  ЛИС на клиентском компьютере, характеристики которого приведены выше, со свободным дисковым пространством на таком компьютере в объеме 50Gb. Должна быть возможность подключения к одному клиентскому компьютеру до 3 лабораторных приборов.

Функциональный блок взаимодействия с лабораторным оборудованием ЛИС должен быть передан Исполнителем Заказчику на физическом носителе, с необходимым набором инструкций по его установке и настройке.

При подключении лабораторного оборудования к ЛИС посредством центрального сервера управления лабораторным оборудованием ГУ НСО, характеристики производительности процессоров, оперативной памяти и дискового пространства должны рассчитываться исходя из требования производительности к рабочим станциям пропорционально количеству подключаемого лабораторного оборудования.

- 1.4 Требования к консультационно-методологической поддержке ЛИС

В период оказания услуг по Контракту Исполнитель должен обеспечить: обеспечить непрерывную удаленную консультационно-методологическую поддержку непосредственно на уровне медицинского и административного персонала ГУ НСО на период оказания услуг по Контракту, для постепенной адаптации ГУ НСО к самостоятельному полнофункциональному использованию в повседневной практике функциональных блоков ЛИС, обеспечивающих взаимодействие с лабораторным оборудованием;

обеспечивать непрерывную удаленную консультационно-методологическую поддержку на уровне Функционального Заказчика и ГУ НСО (согласно Приложениям №1 и №2) по работе с ЛИС. Работа по запросам Функционального Заказчика и ГУ НСО должна обеспечиваться в рабочие дни в рабочие часы (с 8:00 до 20:00) по местному (новосибирскому) времени, в течение 30 календарных дней с даты подписания Сторонами соответствующего Акта сдачи-приемки оказанных услуг по этапам, но не позднее срока окончания Контракта;

В рамках поддержки ЛИС специалисты Исполнителя должны оказывать следующие услуги:

обеспечивать донастройку ЛИС в целях оперативного решения проблем медицинского и административного персонала ГУ НСО, возникающих при их работе с ЛИС;

оказывать необходимые консультации медицинскому и административному персоналу ГУ НСО в части вопросов, сопряженных с их работой с ЛИС;

обеспечивать прием обращений за консультационно-методологической поддержкой от Функционального заказчика и пользователей ЛИС по электронной почте и посредством телефонной связи.

- 1.5. Требования к патентной чистоте и передаче прав

Исполнитель передает Заказчику исключительные права на использование охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, права на которые принадлежат Исполнителю и которые использовались при оказании услуг по Контракту, в объеме, необходимом для использования Заказчиком результатов оказания услуг по Контракту по их целевому назначению и в соответствии с условиями настоящего ООЗ на весь срок действия использованных исключительных прав или на иной срок, установленный Заказчиком. Исполнитель передает Заказчику указанные исключительные права в соответствии с положениями Гражданского кодекса РФ.

В случае использования при оказании услуг по Контракту программ для электронных вычислительных машин (программных комплексов или компонентов), разработанных третьими лицами, условия, на которых передаются права на их использование (исполнение), должны обеспечить отсутствие ограничений, препятствующих использованию результатов услуг по их назначению. При этом права, полученные Заказчиком, должны позволять ему передавать, дорабатывать, развивать результаты оказания услуг, созданные в процессе исполнения Контракта, а в случае явного указания в описании объекта закупки, являющимся неотъемлемой частью Контракта, осуществлять переработку программ для электронных вычислительных машин (программных комплексов или компонентов), разработанных ранее третьими лицами в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, в том числе, но не исключая: изобретения, полезные модели, промышленные образцы, программы для электронных вычислительных машин, базы данных, топологии интегральных микросхем, а также исключительные права на результаты оказанных услуг, включая объекты авторских прав и потенциально патентоспособные технические решения, секреты производства (ноу-хау), созданные в рамках 3 этапа Контракта, принадлежат в лице Заказчика субъекту Российской Федерации-Новосибирской области.

Право собственности на результаты оказанных услуг, отчетные документы и материалы, полученные в ходе оказания услуг по Контракту, принадлежат субъекту Российской Федерации - Новосибирской области, и считаются переданными с момента подписания Сторонами Акта приемки оказанных услуг либо передаются путем заключения лицензионного договора не позднее дня подписания акта оказанных услуг по Контракту.

Заказчик  в срок не позднее 30 рабочих дней со дня, следующего за днем получения исключительных прав, передает неисключительные права на результаты оказанных услуг Функциональному заказчику  в соответствии с положениями Гражданского кодекса РФ, включающего право передачи права использования путем воспроизведения, установки, модификации (доработки) подведомственным Функциональному заказчику учреждениям бессрочно на условиях простой неисключительной лицензии на территории Новосибирской области.

Все проектные и технические решения на обновленную Систему в результате выпуска новых версий Системы должны отвечать требованиям действующего законодательства Российской Федерации. При оказании услуг по настоящему ООЗ должны быть выполнены все необходимые требования, установленные действующим законодательством.

Система должна быть свободна от возможности предъявления любых прав и притязаний третьих лиц, основанных на промышленной, интеллектуальной или другой собственности.

Выполнение требований по обеспечению лицензионной чистоты Системы должно обеспечиваться Исполнителем.

- 1.6. Гарантии

Исполнитель гарантирует, что оказываемые Услуги соответствуют требованиям, установленным в Контракте, обязательным нормам и правилам, регулирующим данную деятельность (ГОСТ, ТУ), а также иным требованиям законодательства Российской Федерации, действующим на момент оказания Услуг. Гарантийный срок на оказанные по Контракту Услуги составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания Сторонами акта приемки оказанных услуг.

Под гарантией понимается устранение Исполнителем своими силами и за свой счет допущенных по его вине недостатков, выявленных после приемки Услуг.

Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки в части доработанного функционала, то Исполнитель (в случае, если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком и Функциональным Заказчиком. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения недостатков. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки в части внедрения доработанного функционала, то Исполнитель (в случае, если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком и Функциональным Заказчиком. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения недостатков.

Исполнитель гарантирует возможность безопасного использования результата оказанных Услуг по назначению в течение всего гарантийного срока.

- 1.7. Требования к документированию

Комплект документации должен быть предоставлен рабочей группе в 2-х экземплярах в печатном виде и в электронном виде на лазерном носителе (CD или DVD). Текстовые документы предоставляются в формате текстового редактора, структурные схемы и рисунки в формате графического редактора.

Разработанная по результатам доработки МИС НСО техническая и эксплуатационная документация должна удовлетворять обязательным требованиям комплекса стандартов и руководящих документов на автоматизированные системы:

- ГОСТ 34.201-89 «Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем»;

- ГОСТ 34.601-90 «Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания»;

- ГОСТ 34.602-89 «Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы».

Документы оформляют в соответствии с требованиями ГОСТ 2.105-95 «Единая система конструкторской документации. Общие требования к текстовым документам» на листах формата А4 по ГОСТ 2.301-68 «Единая система конструкторской документации. Форматы» без рамки, основной надписи и дополнительных граф к ней. Допускается для размещения рисунков и таблиц использование листов формата А3 с подшивкой по короткой стороне листа. Документы объемом более 25 листов должны содержать информационную часть, состоящую из аннотации и содержания.

По результатам исполнения Контракта, предусмотренных каждым этапом, Исполнителем должна быть сформирована и надлежащим образом оформлена отчетная документация, требования к которой изложены в соответствующих пунктах настоящего Описания объекта закупки.

Отчетная документация разрабатывается Исполнителем и согласуется с Функциональным заказчиком и Заказчиком.

Результаты услуг передаются рабочей группе в порядке, определенном Описанием объекта закупки и Контрактом. Все материалы передаются с сопроводительными документами Исполнителя.

По результатам оказания услуг, Исполнителем должна быть сформирована и надлежащим образом оформлена отчетная документация, предусмотренная пунктами 1.1.1 – 1.1.4 настоящего ООЗ.

- Приложение №1

к описанию объекта закупки

Перечень ГУ НСО, подведомственных министерству здравоохранения Новосибирской области, включая филиалы, в которых требуется подключение лабораторного оборудования к ЛИС и настройка ЛИС

| N п/п | Наименование МО НСО | Количество подключаемого лабораторного оборудования | Группы лабораторных исследований |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГБУЗ НСО «Государственный Новосибирский областной клинический госпиталь ветеранов войн» | 5 | Гематологические исследования; Химико-микроскопические исследования; Биохимические исследования; Коагулогические исследования; Иммунологические исследования; Цитологические исследования; Микробиологические исследования. |
| 2 | ГБУЗ НСО «Новосибирский областной клинический кардиологический диспансер» | 2 | Гематологические исследования; Химико-микроскопические исследования; Биохимические исследования; Коагулогические исследования; Иммунологические исследования. |
| 3 | ГБУЗ НСО «Новосибирский областной клинический онкологический диспансер» | 25 | Гематологические исследования; Биохимические исследования; Коагулогические исследования; Иммунологические исследования; Молекулярная диагностика инфекционных заболеваний; Цитологические исследования. |
| 4 | ГБУЗ НСО «ГКБ № 12» | 2 | Гематологические исследования; Химико-микроскопические исследования; Биохимические исследования; Коагулогические исследования; Иммунологические исследования; Цитологические исследования; |
| 5 | ГБУЗ НСО «Городская детская клиническая больница скорой медицинской помощи» | 2 | Гематологические исследования; Химико-микроскопические исследования; Биохимические исследования; Коагулогические исследования; Иммунологические исследования; Аллергологические исследования; Цитологические исследования; Микробиологические исследования; Терапевтический лекарственный мониторинг. |
| 6 | ГБУЗ НСО «Родильный дом № 2» | 3 | Гематологические исследования; Химико-микроскопические исследования; Биохимические исследования; Коагулогические исследования; Иммунологические исследования; Микробиологические исследования. |
| 7 | ГБУЗ НСО «Городская больница № 3» | 1 | Гематологические исследования; Химико-микроскопические исследования; Биохимические исследования; Коагулогические исследования; Иммунологические исследования. |
| 8 | ГБУЗ НСО «Городская инфекционная клиническая больница № 1» | 1 | Гематологические исследования; Химико-микроскопические исследования; Биохимические исследования; Коагулогические исследования; Иммунологические исследования; Молекулярная диагностика инфекционных заболеваний; Молекулярно-биологические исследования; Микробиологические исследования; Чувствительность к антимикробным и дезинфицирующим препаратам. |
| 9 | ГБУЗ НСО «Городская клиническая больница № 34» | 1 | Гематологические исследования; Химико-микроскопические исследования; Биохимические исследования; Коагулогические исследования; Иммунологические исследования; Цитологические исследования; Микробиологические исследования; Чувствительность к антимикробным и дезинфицирующим препаратам; Химико-токсикологические исследования. |
| 10 | ГБУЗ НСО «Городская поликлиника № 14» | 2 | Гематологические исследования; Химико-микроскопические исследования; Биохимические исследования; Коагулогические исследования; Цитологические исследования. |
| 11 | ГБУЗ НСО «Городская поликлиника № 17» | 2 | Гематологические исследования; Химико-микроскопические исследования; Биохимические исследования; Коагулогические исследования; Иммунологические исследования; Микробиологические исследования. |
| 12 | ГБУЗ НСО «Городская поликлиника № 18» | 2 | Гематологические исследования; Химико-микроскопические исследования; Биохимические исследования; Коагулогические исследования; Иммунологические исследования. |
| 13 | ГБУЗ НСО «Городская поликлиника № 22» | 1 | Гематологические исследования; Химико-микроскопические исследования; Биохимические исследования; Коагулогические исследования; Иммунологические исследования; Цитологические исследования. |
| 14 | ГБУЗ НСО «Детская городская клиническая больница № 3» | 1 | Гематологические исследования; Химико-микроскопические исследования; Биохимические исследования; Коагулогические исследования; Молекулярная диагностика инфекционных заболеваний; Молекулярно-биологические исследования; Микробиологические исследования; Чувствительность к антимикробным и дезинфицирующим препаратам. |
| 15 | ГБУЗ НСО «Городская больница № 4» | 1 | Гематологические исследования; Химико-микроскопические исследования; Биохимические исследования; Коагулогические исследования; Иммунологические исследования; Микробиологические исследования; Чувствительность к антимикробным и дезинфицирующим препаратам. |
| 16 | ГБУЗ НСО «Гинекологическая больница № 2» | 2 | Гематологические исследования; Химико-микроскопические исследования; Биохимические исследования; Коагулогические исследования; Иммунологические исследования. |
| 17 | ГБУЗ НСО «Баганская центральная районная больница» | 2 | Гематологические исследования; Химико-микроскопические исследования; Биохимические исследования; Коагулогические исследования; Иммунологические исследования; Цитологические исследования; Микробиологические исследования; Чувствительность к антимикробным и дезинфицирующим препаратам. |
| 18 | ГБУЗ НСО «Барабинская центральная районная больница» | 2 | Гематологические исследования; Химико-микроскопические исследования; Биохимические исследования; Коагулогические исследования; Иммунологические исследования. |
| 19 | ГБУЗ НСО «Болотнинская центральная районная больница» | 2 | Гематологические исследования; Химико-микроскопические исследования; Биохимические исследования; Коагулогические исследования; Иммунологические исследования; Химико-токсикологические исследования. |
| 20 | ГБУЗ НСО «Доволенская центральная районная больница» | 2 | Гематологические исследования; Химико-микроскопические исследования; Биохимические исследования; Коагулогические исследования; Иммунологические исследования; Микробиологические исследования. |
| 21 | ГБУЗ НСО «Каргатская центральная районная больница» | 1 | Гематологические исследования; Химико-микроскопические исследования; Биохимические исследования; Коагулогические исследования; Иммунологические исследования; Микробиологические исследования; Чувствительность к антимикробным и дезинфицирующим препаратам; Химико-токсикологические исследования. |
| 22 | ГБУЗ НСО «Колыванская центральная районная больница» | 2 | Гематологические исследования; Биохимические исследования; Иммунологические исследования; Микробиологические исследования; Химико-токсикологические исследования. |
| 23 | ГБУЗ НСО «Кочковская центральная районная больница» | 2 | Гематологические исследования; Химико-микроскопические исследования; Биохимические исследования; Коагулогические исследования; Иммунологические исследования; Цитологические исследования; Химико-токсикологические исследования. |
| 24 | ГБУЗ НСО «Краснозерская центральная районная больница» | 2 | Гематологические исследования; Химико-микроскопические исследования; Биохимические исследования; Коагулогические исследования; Иммунологические исследования; Цитологические исследования.; Микробиологические исследования; Чувствительность к антимикробным и дезинфицирующим препаратам; Химико-токсикологические исследования. |
| 25 | ГБУЗ НСО «Купинская центральная районная больница» | 2 | Гематологические исследования; Химико-микроскопические исследования; Биохимические исследования; Коагулогические исследования; Иммунологические исследования; Цитологические исследования; Микробиологические исследования; Чувствительность к антимикробным и дезинфицирующим препаратам; Химико-токсикологические исследования. |
| 26 | ГБУЗ НСО «Кыштовская центральная районная больница» | 2 | Гематологические исследования; Химико-микроскопические исследования; Биохимические исследования; Коагулогические исследования; Иммунологические исследования; Цитологические исследования.; Микробиологические исследования; Чувствительность к антимикробным и дезинфицирующим препаратам; Химико-токсикологические исследования. |
| 27 | ГБУЗ НСО «Линевская районная больница» | 2 | Гематологические исследования; Химико-микроскопические исследования; Биохимические исследования; Коагулогические исследования; Цитологические исследования. |
| 28 | ГБУЗ НСО «Маслянинская центральная районная больница» | 3 | Гематологические исследования; Химико-микроскопические исследования; Биохимические исследования; Коагулогические исследования; Иммунологические исследования; Аутоиммунная диагностика; Молекулярная диагностика инфекционных заболеваний; Цитологические исследования; Микробиологические исследования; Чувствительность к антимикробным и дезинфицирующим препаратам; Химико-токсикологические исследования. |
| 29 | ГБУЗ НСО «Северная центральная районная больница» | 1 | Гематологические исследования; Химико-микроскопические исследования; Биохимические исследования; Коагулогические исследования. |
| 30 | ГБУЗ НСО «Убинская центральная районная больница» | 1 | Гематологические исследования; Химико-микроскопические исследования; Биохимические исследования; Коагулогические исследования; Иммунологические исследования; Микробиологические исследования. |
| 31 | ГБУЗ НСО «Чановская центральная районная больница» | 1 | Гематологические исследования; Химико-микроскопические исследования; Биохимические исследования; Коагулогические исследования; Иммунологические исследования; Цитологические исследования; Микробиологические исследования; Чувствительность к антимикробным и дезинфицирующим препаратам. |
| 32 | ГБУЗ НСО «Черепановская центральная районная больница» | 1 | Гематологические исследования; Химико-микроскопические исследования; Биохимические исследования; Коагулогические исследования; Иммунологические исследования; Цитологические исследования.; Микробиологические исследования; Химико-токсикологические исследования. |
| 33 | ГБУЗ НСО «Чистоозерная центральная районная больница» | 1 | Гематологические исследования; Химико-микроскопические исследования; Биохимические исследования; Коагулогические исследования; Иммунологические исследования; Цитологические исследования; Микробиологические исследования; Чувствительность к антимикробным и дезинфицирующим препаратам; Химико-токсикологические исследования. |
| 34 | ГБУЗ НСО «Чулымская центральная районная больница» | 1 | Гематологические исследования; Химико-микроскопические исследования; Биохимические исследования; Коагулогические исследования; Иммунологические исследования; Микробиологические исследования. |
| 35 | ГБУЗ НСО «Мошковская центральная районная больница» | 1 | Гематологические исследования; Биохимические исследования; Коагулогические исследования; Иммунологические исследования; Цитологические исследования; Микробиологические исследования. |
| 36 | ГБУЗ НСО «Усть-Таркская ЦРБ» | 1 | Гематологические исследования; Химико-микроскопические исследования; Биохимические исследования; Коагулогические исследования; Иммунологические исследования; Аутоиммунная диагностика; Цитологические исследования; Микробиологические исследования; Чувствительность к антимикробным и дезинфицирующим препаратам. |
| 37 | ГБУЗ НСО «ЦКБ» | 1 | Гематологические исследования; Химико-микроскопические исследования; Биохимические исследования; Коагулогические исследования; Иммунологические исследования; Цитологические исследования; Микробиологические исследования. |
| 38 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области «Городская клиническая больница № 25» | 1 | Гематологические исследования; Химико-микроскопические исследования; Биохимические исследования; Коагулогические исследования; Иммунологические исследования; Цитологические исследования; Микробиологические исследования; Терапевтический лекарственный мониторинг. |
| 39 | ГБУЗ НСО «Новосибирский областной клинический наркологический диспансер» | 1 | Гематологические исследования; Химико-микроскопические исследования; Биохимические исследования; Иммунологические исследования; Химико-токсикологические исследования. |
| 40 | ГБУЗ НСО «Новосибирский областной госпиталь № 2 ветеранов войн» | 1 | Гематологические исследования; Химико-микроскопические исследования; Биохимические исследования; Коагулогические исследования; Иммунологические исследования; Микробиологические исследования. |
| 41 | ГБУЗ НСО «Новосибирский областной противотуберкулезный диспансер» | 1 | Гематологические исследования; Химико-микроскопические исследования; Биохимические исследования; Коагулогические исследования; Молекулярная диагностика инфекционных заболеваний; Микробиологические исследования; Чувствительность к антимикробным и дезинфицирующим препаратам. |
| 42 | ГБУЗ НСО «Здвинская центральная районная больница» | 1 | Гематологические исследования; Химико-микроскопические исследования; Биохимические исследования; Коагулогические исследования; Химико-токсикологические исследования. |
| 43 | ГБУЗ НСО «Городская клиническая поликлиника № 13» | 1 | Гематологические исследования; Химико-микроскопические исследования; Биохимические исследования; Коагулогические исследования; Иммунологические исследования; Цитологические исследования; Микробиологические исследования. |
| 44 | ГБУЗ НСО «Новосибирский клинический центр крови» | 1 | Гематологические исследования; Химико-микроскопические исследования; Коагулогические исследования. |
| 45 | ГБУЗ НСО «Государственная областная Новосибирская клиническая туберкулезная больница» | 1 | Гематологические исследования; Химико-микроскопические исследования; Биохимические исследования; Коагулогические исследования; Иммунологические исследования; Молекулярная диагностика инфекционных заболеваний; Цитологические исследования; Микробиологические исследования. |
| 46 | ГБУЗ НСО «Сузунская центральная районная больница» | 1 | Гематологические исследования; Химико-микроскопические исследования; Биохимические исследования; Коагулогические исследования; Иммунологические исследования. |
| 47 | ГБУЗ НСО «Венгеровская центральная районная больница» | 1 | Гематологические исследования; Химико-микроскопические исследования; Биохимические исследования; Коагулогические исследования; Иммунологические исследования; Цитологические исследования; Микробиологические исследования; Чувствительность к антимикробным и дезинфицирующим препаратам; Химико-токсикологические исследования. |
| 48 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области «Консультативно-диагностическая поликлиника № 2» | 2 | Гематологические исследования; Химико-микроскопические исследования; Биохимические исследования; Коагулогические исследования; Иммунологические исследования; Цитологические исследования; Микробиологические исследования; Химико-токсикологические исследования. |
| 49 | Государственное автономное учреждение здравоохранения Новосибирской области «Городская клиническая поликлиника № 1» | 2 | Гематологические исследования; Химико-микроскопические исследования; Биохимические исследования; Коагулогические исследования; Иммунологические исследования; Молекулярная диагностика инфекционных заболеваний; Цитологические исследования; Микробиологические исследования; Чувствительность к антимикробным и дезинфицирующим препаратам. |
|  | 49 ГУ НСО | 100 |  |

- Приложение № 2

к описанию объекта закупки

Перечень ГУ НСО, подведомственных министерству здравоохранения Новосибирской области, включая филиалы, в которых требуется настройка ЛИС

| N п/п | Наименование МО НСО | Группы лабораторных исследований |
| --- | --- | --- |
| 1 | ГБУЗ НСО «Городская поликлиника № 16» | Гематологические исследования; Химико-микроскопические исследования; Биохимические исследования; Коагулогические исследования; Иммунологические исследования; Цитологические исследования Микробиологические исследования. |
| 2 | ГБУЗ НСО «Городская поликлиника № 21» | Гематологические исследования; Химико-микроскопические исследования; Биохимические исследования; Коагулогические исследования; Иммунологические исследования. |
| 3 | ГБУЗ НСО «Городская поликлиника № 24» | Гематологические исследования; Химико-микроскопические исследования; Биохимические исследования; Коагулогические исследования; Иммунологические исследования. |
| 4 | ГБУЗ НСО «Городская поликлиника № 29» | Гематологические исследования; Химико-микроскопические исследования; Биохимические исследования; Иммунологические исследования. |
| 5 | ГБУЗ НСО «Городская клиническая поликлиника № 2» | Гематологические исследования; Химико-микроскопические исследования; Биохимические исследования; Коагулогические исследования; Иммунологические исследования. |
| 6 | ГБУЗ НСО «Городская клиническая поликлиника № 7» | Гематологические исследования; Химико-микроскопические исследования; Биохимические исследования; Коагулогические исследования; Иммунологические исследования; Цитологические исследования Микробиологические исследования. |
| 7 | ГБУЗ НСО «Городская клиническая поликлиника № 20» | Гематологические исследования; Химико-микроскопические исследования; Биохимические исследования; Коагулогические исследования; Иммунологические исследования; Цитологические исследования Микробиологические исследования; Чувствительность к антимикробным и дезинфицирующим препаратам. |
| 8 | ГБУЗ НСО «ККДП № 27» | Гематологические исследования; Химико-микроскопические исследования; Биохимические исследования; Коагулогические исследования; Иммунологические исследования; Цитологические исследования Микробиологические исследования. |
| 9 | ГБУЗ НСО «Детская городская клиническая больница № 1» | Гематологические исследования; Химико-микроскопические исследования; Биохимические исследования; Коагулогические исследования; Иммунологические исследования; Цитологические исследования Микробиологические исследования; Чувствительность к антимикробным и дезинфицирующим препаратам. |
| 10 | ГБУЗ НСО «Детская городская клиническая больница № 4 имени В.С. Гераськова» | Гематологические исследования; Химико-микроскопические исследования; Биохимические исследования; Коагулогические исследования; Иммунологические исследования; Аллергологические исследования; Микробиологические исследования; Чувствительность к антимикробным и дезинфицирующим препаратам. |
| 11 | ГБУЗ НСО «Детская городская клиническая больница № 6» | Гематологические исследования; Химико-микроскопические исследования; Биохимические исследования; Коагулогические исследования; Иммунологические исследования. |
| 12 | ГБУЗ НСО «Городская клиническая больница № 19» | Гематологические исследования; Химико-микроскопические исследования; Биохимические исследования; Коагулогические исследования; Иммунологические исследования; Цитологические исследования Микробиологические исследования. |
| 13 | ГБУЗ НСО «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи № 2» | Гематологические исследования; Химико-микроскопические исследования; Биохимические исследования; Коагулогические исследования; Иммунологические исследования; Цитологические исследования Микробиологические исследования; Чувствительность к антимикробным и дезинфицирующим препаратам. |
| 14 | ГБУЗ НСО «Госпиталь ветеранов войн № 3» | Гематологические исследования; Химико-микроскопические исследования; Биохимические исследования; Коагулогические исследования; Иммунологические исследования; Микробиологические исследования. |
| 15 | ГБУЗ НСО «Клинический родильный дом № 6» | Гематологические исследования; Химико-микроскопические исследования; Биохимические исследования; Коагулогические исследования; Иммунологические исследования; Цитологические исследования Микробиологические исследования; Чувствительность к антимикробным и дезинфицирующим препаратам. |
| 16 | ГБУЗ НСО «Новосибирский городской клинический перинатальный центр» | Гематологические исследования; Химико-микроскопические исследования; Биохимические исследования; Коагулогические исследования; Иммунологические исследования; Молекулярная диагностика инфекционных заболеваний; Молекулярно-биологические исследования; Цитологические исследования. Микробиологические исследования; Чувствительность к антимикробным и дезинфицирующим препаратам. |
| 17 | ГБУЗ НСО «Новосибирская районная больница № 1» | Гематологические исследования; Химико-микроскопические исследования; Биохимические исследования; Коагулогические исследования; Иммунологические исследования; Аутоиммунная диагностика; Цитологические исследования Химико-токсикологические исследования. |
| 18 | ГБУЗ НСО «Обская центральная городская больница» | Гематологические исследования; Химико-микроскопические исследования; Биохимические исследования; Коагулогические исследования; Иммунологические исследования; Микробиологические исследования. |
| 19 | ГБУЗ НСО «Куйбышевская центральная районная больница» | Гематологические исследования; Химико-микроскопические исследования; Биохимические исследования; Коагулогические исследования; Иммунологические исследования; Цитологические исследования Химико-токсикологические исследования; Терапевтический лекарственный мониторинг. |
| 20 | ГБУЗ НСО «Новосибирская клиническая центральная районная больница» | Гематологические исследования; Химико-микроскопические исследования; Биохимические исследования; Коагулогические исследования; Иммунологические исследования; Цитологические исследования Микробиологические исследования; Чувствительность к антимикробным и дезинфицирующим препаратам; Химико-токсикологические исследования. |
| 21 | ГБУЗ НСО «Городская клиническая больница № 2» | Гематологические исследования; Химико-микроскопические исследования; Биохимические исследования; Коагулогические исследования; Иммунологические исследования; Молекулярная диагностика инфекционных заболеваний; Молекулярно-биологические исследования; Цитологические исследования Микробиологические исследования; Чувствительность к антимикробным и дезинфицирующим препаратам. |
| 22 | ГБУЗ НСО «Тогучинская ЦРБ» | Гематологические исследования; Химико-микроскопические исследования; Биохимические исследования; Коагулогические исследования; Иммунологические исследования; Цитологические исследования Микробиологические исследования. |
| 23 | ГБУЗ НСО «Бердская ЦГБ» | Гематологические исследования; Химико-микроскопические исследования; Биохимические исследования; Коагулогические исследования; Иммунологические исследования; Цитологические исследования Микробиологические исследования; Чувствительность к антимикробным и дезинфицирующим препаратам. |
| 24 | ГБУЗ НСО «Искитимская ЦГБ» | Гематологические исследования; Химико-микроскопические исследования; Биохимические исследования; Коагулогические исследования; Иммунологические исследования; Аутоиммунная диагностика; Цитологические исследования |
| 25 | ГБУЗ НСО «Коченевская ЦРБ» | Гематологические исследования; Химико-микроскопические исследования; Биохимические исследования; Коагулогические исследования; Химико-токсикологические исследования. |
| 26 | ГБУЗ НСО «Ордынская ЦРБ» | Гематологические исследования; Химико-микроскопические исследования; Биохимические исследования; Коагулогические исследования; Иммунологические исследования; Цитологические исследования; Микробиологические исследования; Химико-токсикологические исследования. |
| 27 | ГБУЗ НСО «Карасукская ЦРБ» | Гематологические исследования; Химико-микроскопические исследования; Биохимические исследования; Коагулогические исследования; Иммунологические исследования; Цитологические исследования.; Химико-токсикологические исследования. |
| 28 | ГБУЗ НСО «ГКБ №11» | Гематологические исследования; Химико-микроскопические исследования; Биохимические исследования; Коагулогические исследования; Иммунологические исследования; Молекулярно-биологические исследования; Микробиологические исследования. |
| 29 | ГБУЗ НСО «Татарская ЦРБ им 70 лет НСО» | Гематологические исследования; Химико-микроскопические исследования; Биохимические исследования; Коагулогические исследования; Иммунологические исследования; Цитологические исследования; Химико-токсикологические исследования. |
| 30 | ГБУЗ НСО «Городская инфекционная клиническая больница №1» | Гематологические исследования; Химико-микроскопические исследования; Биохимические исследования; Коагулогические исследования; Иммунологические исследования; Молекулярная диагностика инфекционных заболеваний; Молекулярно-биологические исследования; Микробиологические исследования; Чувствительность к антимикробным и дезинфицирующим препаратам. |
| 31 | ГБУЗ НСО «Новосибирский областной клинический кожно-венерологический диспансер» | Гематологические исследования; Химико-микроскопические исследования; Биохимические исследования; Иммунологические исследования; Аутоиммунная диагностика; Молекулярная диагностика инфекционных заболеваний; Молекулярно-биологические исследования; Цитологические исследования; Микробиологические исследования; Чувствительность к антимикробным и дезинфицирующим препаратам. |
| 32 | ГБУЗ НСО «Родильный дом №7» | Гематологические исследования; Химико-микроскопические исследования; Биохимические исследования; Коагулогические исследования; Иммунологические исследования. |
| 33 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области «Центр охраны репродуктивного здоровья подростков «Ювентус» | Гематологические исследования; Коагулогические исследования; Молекулярная диагностика инфекционных заболеваний; Цитологические исследования Микробиологические исследования. |
| 34 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области «Государственный Новосибирский областной врачебно-физкультурный диспансер» | Гематологические исследования; Химико-микроскопические исследования; Биохимические исследования; Микробиологические исследования. |
| 35 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области «Клинический центр охраны здоровья семьи и репродукции» | Гематологические исследования; Биохимические исследования; Коагулогические исследования; Иммунологические исследования; Цитологические исследования Микробиологические исследования. |
| 36 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области «Новосибирская областная психиатрическая больница № 6 специализированного типа» | Гематологические исследования; Химико-микроскопические исследования; Биохимические исследования; Коагулогические исследования; Иммунологические исследования; Микробиологические исследования. |
| 37 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области «Государственная Новосибирская клиническая психиатрическая больница № 3» | Гематологические исследования; Химико-микроскопические исследования; Биохимические исследования; Коагулогические исследования; Иммунологические исследования; Цитологические исследования Микробиологические исследования. |

- Приложение № 3

к описанию объекта закупки

Перечень ГУ НСО, подведомственных министерству здравоохранения Новосибирской области, включая филиалы, в которых требуется настройки доработок ЛИС

- Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области «Городская клиническая больница № 2»

- Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области «Городская клиническая больница № 11»

- Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области «Детская городская клиническая больница № 3»

- Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области «Новосибирский областной кожно-венерологический диспансер»

- Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области «Новосибирский клинический центр крови»

- Государственное автономное учреждение здравоохранения Новосибирской области «Городская клиническая поликлиника № 1»

- Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области «Городская инфекционная клиническая больница № 1»

- Приложение № 4

к описанию объекта закупки

Форма

АКТ О ВНЕДРЕНИИ ЛИС В ГУ НСО

г. Новосибирск 			«_____»_______20__г

(наименование медицинской организации, населенный пункт)

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий Акт о том, что в рамках исполнения контракта__________________________________________________________ выполнены работы в следующем объеме:

- Подключение лабораторного оборудования:

| № | Производитель оборудования, наименование, модель, маркировка | S/N оборудования | Год выпуска | Регистрационные данные для доступа в сервисное меню | Контакты обслуживающей организации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |

- Настройка функционала ЛИС:

-  Справочники приведены к ФСЛИ;

- Предоставленное штрих-кодовое оборудование подключено к ЛИС и настроено в соответствующих подразделениях;

- Результаты лабораторных исследований передаются в ПАК НЦ МБР в автоматическом режиме (при наличии)

- Результаты исследований с подключенного медицинского лабораторного оборудования передаются в ЛИС в автоматическом режиме;

- Результаты исследований с неподключенного медицинского лабораторного оборудования передаются в ЛИС пользователем в ручном режиме.

| № | Группы лабораторных исследований | Выполняются группы лабораторных исследований (да/нет) | Настроены группы лабораторных исследований в ЛИС (да/нет) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гематологические исследования |  |  |
| 2 | Химико-микроскопические исследования |  |  |
| 3 | Биохимические исследования |  |  |
| 4 | Коагулогические исследования |  |  |
| 5 | Иммунологические исследования |  |  |
| 6 | Аллергологические исследования |  |  |
| 7 | Аутоиммунная диагностика |  |  |
| 8 | Молекулярная диагностика инфекционных заболеваний |  |  |
| 9 | Молекулярно-биологические исследования |  |  |
| 10 | Цитологические исследования. |  |  |
| 11 | Микробиологические исследования |  |  |
| 12 | Чувствительность к антимикробным и дезинфицирующим препаратам |  |  |
| 13 | Химико-токсикологические исследования |  |  |
| 14 | Терапевтический лекарственный мониторинг |  |  |

- Обучение специалистов работе с ЛИС:

- Руководство администратора передано;

- Руководство пользователя передано;

- Драйверы (конвертеры) для подключенного лабораторного оборудования переданы;

- Инструктаж медицинского персонала и администраторов проведен.

- Исполнитель совместно с уполномоченным сотрудником МО успешно выполнил проверку передачи данных с лабораторного оборудования в ЛИС.

- Исполнитель совместно с уполномоченным сотрудником МО успешно выполнил проверку ручного ввода результатов исследований пользователем с неподключенного лабораторного оборудования в ЛИС.

- Претензий к качеству оказанных услуг к Исполнителю не имеется.

- Результаты оказанных услуг приняты Медицинской организацией.

- Настоящий Акт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу – по одному для каждой из Сторон и один для Заказчика Государственного контракта

Приложения:

1. Схема(ы) подключения лабораторного оборудования в ГУ НСО с подробным описанием процесса интеграции подключенного лабораторного оборудования с ЛИС;

2. Ведомость проведения инструктажа медицинского персонала и администраторов.

| МО | Исполнитель |
| --- | --- |
| Ответственный представитель ГУ НСО | Сервисный инженер |
| ______________ / ___________ «_____» ______________20__г. | ______________ / ___________ «_____» ______________20__г. |
| Главный врач ______________ / ___________ «_____» ______________20__г. МП | Руководитель ______________ / ___________ «_____» ______________20__г. МП |

- Приложение №5

к описанию объекта закупки

Форма

АКТ О ВНЕДРЕНИИ ЛИС В ГУ НСО

г. Новосибирск 			«_____»_______20__г

(наименование медицинской организации, населенный пункт)

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий Акт о том, что в рамках исполнения государственного контракта__________________________________________________________ выполнены работы в следующем объеме:

- Настройка функционала ЛИС:

- Справочники приведены к ФСЛИ;

- Результаты исследований с неподключенного лабораторного оборудования вводятся пользователем в ЛИС в ручном режиме;

- Результаты лабораторных исследований передаются в ПАК НЦ МБР в автоматическом режиме (при наличии).

| № | Группы лабораторных исследований | Выполняются группы лабораторных исследований (да/нет) | Настроены группы лабораторных исследований в ЛИС (да/нет) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гематологические исследования |  |  |
| 2 | Химико-микроскопические исследования |  |  |
| 3 | Биохимические исследования |  |  |
| 4 | Коагулогические исследования |  |  |
| 5 | Иммунологические исследования |  |  |
| 6 | Аллергологические исследования |  |  |
| 7 | Аутоиммунная диагностика |  |  |
| 8 | Молекулярная диагностика инфекционных заболеваний |  |  |
| 9 | Молекулярно-биологические исследования |  |  |
| 10 | Цитологические исследования |  |  |
| 11 | Микробиологические исследования |  |  |
| 12 | Чувствительность к антимикробным и дезинфицирующим препаратам |  |  |
| 13 | Химико-токсикологические исследования |  |  |
| 14 | Терапевтический лекарственный мониторинг |  |  |

- Обучение специалистов работе с ЛИС:

- Руководство администратора передано;

- Руководство пользователя передано;

- Очный инструктаж медицинского персонала и администраторов проведен.

Приложение: Ведомость проведения очного инструктажа медицинского персонала и администраторов.

Претензий к качеству оказанных услуг к Исполнителю не имеется.

Исполнитель совместно с уполномоченным сотрудником МО успешно выполнил проверку ручного ввода результатов исследований пользователем с неподключенного лабораторного оборудования в ЛИС

Результаты оказанных услуг приняты Медицинской организацией.

Настоящий Акт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу – по одному для каждой из Сторон и один для Заказчика Государственного контракта.

| МО | Исполнитель |
| --- | --- |
| Ответственный представитель ГУ НСО | Сервисный инженер |
| ______________ / ___________ «_____» ______________20__г. | ______________ / ___________ «_____» ______________20__г. |
| Главный врач ______________ / ___________ «_____» ______________20__г. МП | Руководитель ______________ / ___________ «_____» ______________20__г. МП |

- Приложение №6

к описанию объекта закупки

Форма

АКТ О ВНЕДРЕНИИ ЛИС В ГУ НСО

г. Новосибирск 			«_____»_______20__г

(наименование медицинской организации, населенный пункт)

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий Акт о том, что в рамках исполнения государственного контракта__________________________________________________________ выполнены работы в следующем объеме:

- Модификация и настройка ЛИС:

- Выполнены настройки ГУЗ НСО из Приложения № 3 к ООЗ для обеспечения передачи результатов исследований на наличие возбудителя новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в ФБУН «ЦНИИЭ», согласно приказу Минздрава НСО от 27.11.2020 № 3022 «Об организации проведения лабораторных исследований на Covid-19 в Новосибирской области»;

- Обеспечена передача результатов лабораторных исследований на наличие возбудителя новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в ФБУН «ЦНИИЭ»;

- Проведены испытания в соответствии с ПМИ на тестовом стенде посредством отправки тестовых запросов с помощью специализированного программного обеспечения, предназначенного для функционального тестирования веб-сервисов на контрольных примерах;

- Обеспечены открытые API-интерфейсов (интеграционной шины) для информационного обмена с внешними системами,

- Обучение специалистов работе с ЛИС:

- Руководства администратора переданы;

- Руководства пользователя передано;

- Очный инструктаж Функционального заказчика проведен.

Претензий к качеству оказанных услуг к Исполнителю не имеется.

Результаты оказанных услуг приняты Медицинской организацией.

Настоящий Акт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу – по одному для каждой из Сторон и один для Заказчика Государственного контракта.

| Функциональный заказчик | Исполнитель |
| --- | --- |
| Ответственный представитель | Сервисный инженер |
| ______________ / ___________ «_____» ______________20__г. | ______________ / ___________ «_____» ______________20__г. |
| Директор ______________ / ___________ «_____» ______________20__г. МП | Руководитель ______________ / ___________ «_____» ______________20__г. МП |

- Приложение № 7

к описанию объекта закупки

Требование к информационному взаимодействию с ФБУН «ЦНИИЭ» для обеспечения передачи результатов исследований на наличие возбудителя новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

В рамках информационного взаимодействия с ФБУН «ЦНИИЭ» для обеспечения передачи результатов исследований на наличие возбудителя новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в МИС НСО должно быть реализованы следующие шаги:

  - Получение токена. Должно быть организовано как минимум перед каждой отправкой заявки;

  - Отправка результата по COVID. Параметры по идентификации МО предоставляются Заказчиком, полученным им от ФБУН «ЦНИИЭ»;

  - Отправка других типов исследований. В случае, если исследование по умолчанию является количественным, то в блоке со значением необходимо указать значение теста. По умолчанию тип должен определяться как РНК SARS-CoV-2 (COVID-19), качественное определение.

Примечание.

Должно быть обеспечена передача следующих типов исследований:

- ПЦР COVID, качественное;

- Антитела COVID, качественное IgG;

- Антитела COVID, качественное IgM

- Антитела COVID, суммарное значение IgG и IgM.

При отправке результата должна быть возможность отправки вариантов «сомнительно» и «брак».

В случае, если пациент идентифицирован, то его персональные данные для передачи должны быть обязательными, если ФИО или часть ФИО определить невозможно, то данные должны быть пустыми

При передаче данных о пациенте должна быть обеспечена корректность заполнения информации:

- ОМС и/или СНИЛС и/или: Тип документа + Номер документа + Серия документа.

- ФИО.

- Дата рождения.

- Пол.

При передаче данных об адресе пациента, если адрес не известен, то поле регион должно быть обязательно заполнено.

  - Получение статуса обработки заявки.

Должно быть обеспечено следующие способы получения статусов по заявкам:

- Получение статуса. Количество не полученных статусов

- Получение статуса. Пакетное получение статусов.

- Получение статуса. Получение статусов конкретных заявок.

- Приложение № 8

к описанию объекта закупки

Требование к информационному взаимодействию между МИС НСО и внешними ИС

- Общие требования к взаимодействию

Сервис предназначен для обмена сведениями о лабораторных исследованиях. Сервис обеспечивает:

- Обмен справочной информацией

- Учет информации о пациентах и врачах

- Запрос направлений на лабораторные исследования из внешних ИС в МИС НСО

- Получение результатов выполненных лабораторных исследований из внешних ИС  в МИС НСО

- Общая информация о сервисе

Информационный обмен должен осуществляться в соответствии со стандартом FHIR® (Fast Healthcare Interoperability Resources), разработанным организацией HL7. Используемая версия FHIR DSTU2, 1.0.2. Подробное описание стандарта доступно по следующим ссылкам:

- http://hl7.org/fhir/DSTU2/index.html

- http://fhir-ru.github.io/summary.html (перевод)

В качестве протокола взаимодействия используется REST (использование REST-протокола в FHIR® – см. http://fhir-ru.github.io/http.html).

- Передача справочной информации

Сервис должен быть предназначен для передачи информации по справочникам из МИС НСО во внешнюю систему.  Обмен данными между внешними системами и сервисом осуществляется в рамках следующих сценариев:

- Поиск справочников

- Запрос значений справочника

Сервис должен возвращать код и значение из справочника, а так же дополнительную информацию, в случае ее наличия в справочнике. Так же, если в запросе указана версия справочника, то сервис должен возвращать значения этой версии справочника. Если версия не указана, то сервис должен возвращать значения из актуальной версии.

  - Методы сервиса

Сервис должен состоять из синхронизации справочников услуг состоит из следующих операций:

| № | Операция | Описание | Назначение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ValueSet | Поиск справочников | Запросить справочники, которые имеются в системе |
| 2 | $expand | Поиск значений в справочнике | Запросить информацию по содержанию справочника (коды, значения и дополнительную информацию) |

    - Метод «ValueSet». Требование к  формату метода поиска справочников

Получение информации о всех справочниках должно осуществляется с помощью HTTP -метода GET.

Операция должна возвращать информацию о справочниках. Параметры ответа, которые должны использоваться в дальнейшей работе с сервисом

| № п/п | Наименование параметра | Кратность | Обязательность | Тип данных | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | resourceType | 1..1 | обязательно | Строка | Отображает тип ресурса, для данного запроса всегда »Bundle» |
|  | type | 1..1 | обязательно | Строка | Описывает предназначение ресурса Bundle. Для данного запроса всегда значение «searchset» |
|  | entry | 1..* | обязательно | Объект | Контейнер содержит в себе найденные справочники |
|  | entry.resource | 1..1 | обязательно | Объект | Контейнер описывает ресурс для справочника |
|  | entry.resource.id | 1..1 | обязательно | Строка | Идентификатор справочника в системе |
|  | entry.resource.resourceType | 1..1 | обязательно | Строка | Отображает тип ресурса, для данного контейнера всегда »ValueSet» |
|  | entry.resource.url | 1..1 | обязательно | Строка | URL-адрес справочника в системе. Формируется как urn:oid:oid справочника |
|  | entry.resource.version | 0..1 | необязательно | Строка | Версия справочника в системе (если указана) |
|  | entry.resource.name | 1..1 | обязательно | Строка | Наименование справочника в системе |
|  | entry.resource.status | 1..1 | обязательно | Строка | Статус актуальности справочника. Возможные значения параметра: draft - черновик active - активный retired - удален unknown - не известен |
|  | entry.resource.publisher | 1..1 | обязательно | Строка | Владелец справочника. |

Вся информация для передачи ответа на запрос по поиску справочников должна храниться в таблице «Информация для сервиса синхронизации справочников услуг» в системе МИС НСО:

| OID справочника | Наименование | Идентификатор справочника | Версия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2.643.2.69.1.1.1.40 | Код пола пациента | Уникальные идентификаторы будет генерироваться в системе МИС НСО, на базе UUID | Версии справочников в системе МИС НСО |
| 1.2.643.5.1.13.13.11.1358 | Справочник единиц измерения |  |  |
| 1.2.643.2.69.1.1.1.94 | Микрофлора |  |  |
| 1.2.643.2.69.1.1.1.74 | Антибиотики |  |  |
| 1.2.643.5.1.13.13.11.1087 | Федеральный справочник лабораторных исследований. Справочник бактерий |  |  |
| 1.2.643.5.1.13.13.11.1080 | Федеральный справочник лабораторных исследований. Справочник лабораторных тестов. |  |  |
| 1.2.643.5.1.13.13.11.1117 | Федеральный справочник лабораторных исследований. Группы лабораторных исследований |  |  |
| 1.2.643.2.69.1.1.1.46 | Статус DiagnosticReport |  |  |
| 1.2.643.2.69.1.1.1.45 | Статус OrderResponse |  |  |
| 1.2.643.2.69.1.1.1.47 | Статус Observation |  |  |
| 1.2.643.5.1.13.13.11.1066 | Номенклатура специальностей специалистов со средним, высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения |  |  |
| 1.2.643.2.69.1.1.1.37 | Референсные характеристики |  |  |
| 1.2.643.2.69.1.1.1.62 | Статус Condition |  |  |
| 1.2.643.2.69.1.1.1.2 | МКБ10 |  |  |
| 1.2.643.2.69.1.1.1.34 | Тип контейнера |  |  |
| 1.2.643.5.1.13.13.11.1081 | Федеральный справочник лабораторных исследований. Справочник материалов для проведения лабораторного исследования. |  |  |
| 1.2.643.2.69.1.1.1.32 | Источники финансирования |  |  |
| 1.2.643.2.69.1.1.1.31 | Код услуги заявки |  |  |
| 1.2.643.2.69.1.1.1.42 | Статус DiagnosticOrder |  |  |
| 1.2.643.5.1.13.2.1.1.635 | Реестр страховых медицинских организаций (ФОМС) |  |  |
| 1.2.643.2.69.1.1.1.6.1 | Персональные документы |  |  |

    - Метод «$expand». Требование к формату поиска значений справочника

Получение информации о всех справочниках должно  осуществляется с помощью HTTP-метода GET.

Операция возвращает информацию о значениях справочника. Параметры ответа, которые используются в дальнейшей работе с сервисом:

| № п/п | Наименование параметра | Кратность | Обязательность | Тип данных | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | resourceType | 1..1 | обязательно | Строка | Отображает тип ресурса, для данного запроса всегда »Parameters» |
|  | parameter | 1..* | обязательно | Объект | Контейнер с результатами операции |
|  | parameter.name | 1..1 | обязательно | Строка | Тип возвращаемого параметра. Для данного запроса всегда значение «return» |
|  | parameter.resource | 1..1 | обязательно | Объект | Контейнер описывает ресурс для справочника |
|  | parameter.resource.id | 1..1 | обязательно | Строка | Идентификатор справочника в системе |
|  | parameter.resource.resourceType | 1..1 | обязательно | Строка | Отображает тип ресурса, для данного контейнера всегда »ValueSet» |
|  | parameter.resource.url | 1..1 | обязательно | Строка | URL-адрес справочника в системе. Формируется как urn:oid:oid справочника |
|  | parameter.resource.version | 0..1 | необязательно | Строка | Версия справочника в системе (если указана) |
|  | parameter.resource.name | 1..1 | обязательно | Строка | Наименование справочника в системе |
|  | parameter.resource.status | 1..1 | обязательно | Строка | Статус актуальности справочника. Возможные значения параметра: draft - черновик active - активный retired - удален unknown - не известен |
|  | parameter.resource.publisher | 1..1 | обязательно | Строка | Владелец справочника |
|  | parameter.resource.expansion | 1..1 | обязательно | Объект | Контейнер содержит значения справочника |
|  | parameter.resource.expansion.timestamp | 1..1 | обязательно | Строка | Дата формирования ответа в формате ISO8601 |
|  | parameter.resource.expansion.parameter | 0..1 | необязательно | Объект | Контейнер содержит описание дополнительных параметров для значений справочника |
|  | parameter.resource.expansion.parameter.name | 1..1 | обязательно | Строка | Имя контейнера. Для данного запроса всегда значение «nameAdditionalColumn» |
|  | parameter.resource.expansion.parameter.valueString | 1..1 | обязательно | Строка | Перечень имен дополнительных параметров. Указываются через запятую. |
|  | parameter.resource.expansion.contains | 1..* | обязательно | Объект | Контейнер содержит код и наименование значения справочника |
|  | parameter.resource.expansion.contains.code | 1..1 | обязательно | Строка | Код значения |
|  | parameter.resource.expansion.contains.display | 1..1 | обязательно | Строка | Наименование значения |
|  | parameter.resource.expansion.contains.contains | 0...* | необязательно | Объект | В случае наличия значений в valueString, добавляется контейнер с дополнительными полями |
|  | parameter.resource.expansion.contains.contains.code | 1..1 | обязательно | Строка | Код значения дополнительного поля |
|  | parameter.resource.expansion.contains.contains.display | 1..1 | обязательно | Строка | Наименование значения дополнительного поля |

      - Справочники с дополнительными полями

Поля через запятую добавляются в parameter.resource.expansion.parameter.valueString и затем в parameter.expansion.contains.contains, как в примере с дополнительными полями)

| ОИД справочника | Дополнительные поля |
| --- | --- |
| 1.2.643.5.1.13.13.11.1080 | Краткое наименование, Образец, Код НМУ, Тип результата, Базовая единица измерения |
| 1.2.643.2.69.1.1.1.40 | Комментарий, Перевод |
| 1.2.643.2.69.1.1.1.62 | Комментарий, Перевод |
| 1.2.643.2.69.1.1.1.42 | Комментарий, Перевод |
| 1.2.643.2.69.1.1.1.46 | Комментарий, Перевод |
| 1.2.643.2.69.1.1.1.47 | Комментарий, Перевод |
| 1.2.643.2.69.1.1.1.45 | Комментарий, Перевод |
| 1.2.643.5.1.13.13.11.1087 | Норма, Федеральный идентификатор, Идентификатор СНОМЕД |
| 1.2.643.2.69.1.1.1.34 | Объем, Единицы измерения, Цвет контейнера |
| 1.2.643.2.69.1.1.1.37 | Единица измерения |
| 1.2.643.2.69.1.1.1.2 | Иерархия |
| 1.2.643.5.1.13.13.11.1066 | Дата начала, Дата окончания |

- Запрос направлений на лабораторные исследования

Сервис необходим для предоставления информации о созданных направлениях в МИС/МИС НСО на лабораторные исследования, выполнение которых будет производится в сторонних ИС (требования к реализации на стороне внешней ИС, доработка внешней ИС в рамках данного ООЗ не предполагается).

- В МИС НСО  производят заказ исследования.

- Сторонняя ЛИС запрашивает заявки, созданные за определенный период

- По полученным номерам заявок сторонняя ИС  начинает поочередно запрашивать информацию по конкретным заявкам.

  - Метод сервиса getorders

Операция getorders должна возвращать ссылки на ресурсы Order, удовлетворяющие условиям поиска. Ресурсы, на которые имеются ссылки в Order, будут возвращаться запрашивающей системе с помощью функционала получения ресурса (GET с указанием ссылки на запрашиваемый ресурс).

    - Требования к элементам запроса

| № п/п | Имя параметра | Описание | Кратность | Тип | Использование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SourceCode | Код направившей организации (АПУ, стационара). Указывается код из регионального справочника МО | 0..1 | string | in |
| 2 | TargetCode | Код лаборатории, которая должна выполнить исследование Указывается код из регионального справочника МО | 1..1 | string | in |
| 3 | StartDate | Дата начала диапазона поиска по дате заявки. При указании даты без времени по умолчанию задается T00:00:00 | 1..1 | dateTime (yyyy-MM-ddTHH:mm:sszzz) | in |
| 4 | EndDate | Дата окончания диапазона поиска по дате заявки. При указании даты без времени по умолчанию задается T23:59:59 | 0..1 | dateTime (yyyy-MM-ddTHH:mm:sszzz) | in |
| 5 | Order | Заявка | 0..* | Order | out |

    - Требование к формированию ответа на запрос

| № | Наименование элемента | Множественность | Обязательность | Тип данных | Принимаемые значения | Заполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | resourceType | 1..1 | + | строка | Parameters | Parameters |
| 2 | parameter | 1..1 | + | Контейнер |  |  |
| 2.1 | ресурс Order | 1..* | + | Контейнер |  |  |

    - Требование к формированию ресурсов ответа

| № п/п | Ресурс | Параметр | Тип | Тип FHIR | Кратность | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | name | строка |  | 1..1 | Наименование параметра |
| 2 |  | resource | Контейнер | Контейнер | 1..1 | ресурс |
| 2.1 | Order | resource.resourceType | строка | String | 1..1 | Тип ресурса |
| 2.2 | Order | resource.id | строка | String | 1..1 | GUID ресурса |
| 2.3 | Order | resource.identifier | Контейнер | Identifier | 1..1 | Заявка на выполнение исследования в МИС НСО |
| 2.3.1 | Order | resource.identifier.system | Строка | uri | 1..1 | OID системы, создавшей заявку. В данном случае это OID МИС НСО/МИС |
| 2.3.2 | Order | resource.identifier.value | Строка | code | 1..1 | Идентификатор заявки в сторонней ИС |
| 2.3.3 | Order | resource.identifier.assigner | Строка | Organization | 1..1 | Ссылка на Organization (на МИС НСО). Организация, которая назначила идентификатор, в данном случае МИС НСО/МИС |
| 2.4 | Order | resource.date | dateTime (yyyy-MM-ddTHH:mm:sszzz) | dateTime (yyyy-MM-ddTHH:mm:sszzz) | 1..1 | Дата создания заявки на лабораторное исследование |
| 2.5. | Order | resource.subject | Строка | Patient | 1..1 | Ссылка на ресурс Patient. Соотнесение с пациентом. |
| 2.6 | Order | resource.source | Строка | Practitioner | 1..1 | Ссылка на Practitioner. Соотнесение с автором заявки. |
| 2.7 | Order | resource.target | Строка | Organization | 1..1 | Ссылка на Organization. Соотнесение с целевой лабораторией. Должна указываться ссылка на существующую Organization |
| 2.8 | Order | resource.when | Контейнер | BackboneElement | 0..1 | Приоритет выполнения (отметка cito) |
| 2.8.1. | Order | resource.when.code | Контейнер | CodeableConcept | 0..1 |  |
| 2.8.1.1. | Order | resource.when.code.text | Строка | string | 0..1 | Передавать значение в виде числа: 0 - обычный приоритет, 1 - cito |

    - Требование к формированию ошибочного ответа

| № п/п | Параметр | Тип (максимальная длина) | Тип FHIR | Кратность | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | status | строка | string | 1..1 | Всегда «error» |
| 2 | message | строка | string | 1..1 | Сообщение об ошибке |

      - Сообщения об ошибках

| Сообщение | Возможная причина |
| --- | --- |
| Отсутствует обязательный параметр: TargetCode | Нет значения параметра запроса «TargetCode» |
| Отсутствует обязательный параметр: StartDate | Нет значения параметра запроса «StartDate» |
| Дата начала диапазона StartDate больше даты окончания диапазона EndDate | Значение параметра «StartDate» больше значение параметра «EndDate» |
| По указанным критериям не найдено ни одного направления. | Не найдено направлений по параметрам запроса |

При возврате других сообщений об ошибках обратитесь к администратору ЛИС.

  - Метод сервиса getorder

Получение информации о заявке должно осуществляться двумя способами: с помощью запроса ресурса Order или с помощью дополнительной операции getorder.

Операция getorder должна возвращаьт список ресурсов Order, удовлетворяющих условиям поиска. Ресурсы, на которые имеются ссылки в Order, будут возвращаться запрашивающей системе с помощью функционала получения ресурса (GET с указанием ссылки на запрашиваемый ресурс).

    - Требования к элементам запроса

| № п/п | Имя параметра | Описание | Кратность | Тип | Использование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SourceCode | Код направившей организации (АПУ, стационара). Указывается код из регионального справочника МО | 0..1 | string | in |
| 2 | TargetCode | Код лаборатории, которая должна выполнить исследование Указывается код из регионального справочника МО | 1..1 | string | in |
| 3 | OrderMisID | Идентификатор заявки в МИС | 1..1 | string | in |
| 4 | Order | Заявка | 0..* | Order | out |

      - Требование к формированию ответа на запрос

В ответе должен передаеться ресурс Bundle:

{

«resourceType»: «Bundle»,

«type»: «transaction»,

«meta»: {

«profile»: [«StructureDefinition/cd45a667-bde0-490f-b602-8d780acf4aa2»]

«entry»: [

…

]

}

В объекте entry должны  содержаться ресурсы направления.

    - Требование к формированию ресурcов

| № п/п | Ресурс | Ссылки на другие ресурсы | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Patient |  | В ресурсе указывается информация о пациенте. Может не передаваться в Bundle и указываться только ссылка на уже существующий ресурс |
| 2 | Practitioner |  | В ресурсе указывается информация о враче: для передачи данных об авторе заявки и врачах, которые сделали назначение пациенту. Может не передаваться в Bundle и указываться только ссылка на уже существующий ресурс |
| 3 | DiagnosticOrder | DiagnosticOrder.orderer – ссылка на Practitioner DiagnosticOrder.specimen – ссылка на Specimen DiagnosticOrder.supportingInformation – ссылка на Condition/Observation | В ресурсе указывается следующая информация: назначение (список услуг), ссылка на врача, сделавшего это назначение (Practitioner), ссылка на информацию о забранном биоматериале (Specimen), ссылка на дополнительную информацию о состоянии пациента (Condition/Observation) ссылка на источник финансирования Если источник финансирования в заявке ОМС, то для пациента должен быть передан полис ОМС |
| 4 | Specimen | Specimen.subject – ссылка на Patient | В ресурсе указывается информация о забранном биоматериале, ссылка на пациента (Patient) |
| 5 | Observation |  | В ресурсе указывается информация о состоянии пациента: неделя беременности, день цикла, менопауза |
| 6 | Condition | Condition.subject – ссылка на Patient | В ресурсе указывается информация о состоянии пациента ( диагнозы), ссылка на пациента (Patient) |
| 7 | Order | Order.subject – ссылка на Patient Order.source – ссылка на Practitioner Order.target – ссылка на Organization Order.detail – ссылка на DiagnosticOrder | В ресурсе указывается общая информация о заявке на проведение исследования: идентификатор и дата заявки, ссылка на врача-автора заявки (Practitioner), ссылка на лабораторию, которая должна выполнить исследование, ссылка на пациента, которому назначено исследование (Patient), ссылка на информацию о назначении (DiagnosticOrder) |

      - Требование к формированию к обязательности ресурсов

| № п/п | Ресурс | Кратность | Обязательность | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Patient | 0..1 | - | Ресурс может не передаваться, указывается ссылка на уже существующий |
| 2 | Practitioner | 0..1 | - | Ресурс может не передаваться, указывается ссылка на уже существующий |
| 3 | DiagnosticOrder | 1..* | + | Всегда должен передаваться ресурс |
| 4 | Specimen | 0..* | - | Может не передаваться. Нельзя указывать ссылку на уже существующий |
| 5 | Observation | 0..* | - | Нельзя указывать ссылку на уже существующий |
| 6 | Condition | 0..* | - | Может не передаваться. Нельзя указывать ссылку на уже существующий |
| 7 | Order | 1..1 | + | Всегда должен передаваться ресурс |

    - Ресурс Patient

Ресурс Patient должен быть предназначен для передачи информации о пациенте.

Параметры, которые должны использоваться в дальнейшей работе с сервисом:

| № п/п | Ресурс | Параметр | Тип (максимальная длина) | Тип FHIR | Кратность | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Patient | id | Строка | Identifier | 1..1 усл | GUID ресурса Patient. Указывается, если передаются данные уже зарегистрированного в МИС НСО пациента |
| 2. | Patient | identifier | Контейнер | Identifier | 1..* усл | Идентификатор Контрагента. Указывает код пациента в МИС/ЛИС, документы, удостоверяющие личность (ДУЛ), полисы, СНИЛС. Должен передаваться хотя бы идентификатор в ИС (identifier.system 1.2.643.5.1.13.2.7.100.5) |
| 2.1. | Patient | identifier.type.text | Строка | string | 0..1 усл | Для идентификатора пациента указывается СНИЛС (необязательное поле) без пробелов и символов «-». Только цифры. Для ДУЛ и полисов ДМС не заполняется Для полисов ОМС указывается тип полиса (обязательное поле): 1 - Полис старого образца 2 - Полис единого образца 3 - Временное удостоверение |
| 2.2. | Patient | identifier.system | Строка | uri | 1..1 | Пространство имён идентификатора. Указывается код: ИД Контрагента из справочника МИС НСО «Контрагенты» OID (1.2.643.5.1.13.2.7.100.5), для ДУЛ OID справочника МИС НСО «Персональные документы» (1.2.643.2.69.1.1.1.6.1) для страховых полисов OID справочника МИС НСО «Страховые полисы» (1.2.643.2.69.1.1.1.6.2) |
| 2.3. | Patient | identifier.value | Строка (20 по идентификатору пациента) | string | 1..1 | Значение для идентификатора или для документа. для идентификатора пациента указывается [идентификатор в МИС/ЛИС] для ДУЛ и полисов указывается [Серия]:[Номер] или [Номер], если нет серии, номер - обязателен. В серии не должны использоваться разделители (пробелы, тире и т.д.), допускаются цифры и буквы русского и латинского алфавита. В номере не должны использоваться разделители (пробелы, тире и т.д.), допускаются только цифры. |
| 2.4. | Patient | identifier.period | Строка | Period | 0..1 усл | Период действия для паспорта и полиса. В параметре start указывается дата начала периода. В параметре end – дата окончания периода. |
| 2.5. | Patient | identifier.assigner.display | Строка | string | 1..1 | Для идентификатора пациента указывается OID передающей ИС (выдается стороной МИС НСО) Для ДУЛ – указывается наименование выдавшей организации Для полисов ОМС указывается 1.2.643.5.1.13.2.1.1.635.[код страховой компании]. Для ДМС – наименование СМО ДМС. |
| 3. | Patient | managingOrganization | Строка | Organization | 1..1 | Ссылка. Соотнесение с организацией, присвоившей идентификатор |
| 4. | Patient | name | Контейнер | HumanName | 1..1 | Информация о ФИО пациента |
| 4.1. | Patient | name.family | Контейнер | string | 1..2 | Фамилия, Отчество. Сначала указывается фамилия. |
| 4.2. | Patient | name.given | Строка | string | 1..1 | Имя |
| 4.3. | Patient | name.use | Строка | code | 0..1 усл | Принимает значение “anonymous” для передачи данных по анонимному пациенту. Пока либо не передается, либо передается пустым |
| 5. | Patient | gender | Строка | code | 1..1 | Код пола пациента (справочник FHIR. OID: 1.2.643.2.69.1.1.1.40) male female |
| 6. | Patient | birthDate | Дата | Date (yyyy-MM-dd) | 1..1 | Дата рождения |
| 7. | Patient | address | Строка | Address | 0..* | Информация об адресе пациента |
| 7.1. | Patient | address.use | Контейнер | code | 1..1 | Тип адреса (справочник FHIR. OID: 1.2.643.2.69.1.1.1.41) home - Адрес проживания temp - Адрес регистрации |
| 7.2. | Patient | address.text | Строка | string | 1..1 | Адрес строкой |
| 7.3. | Patient | address.line | Строка | string | 0..1 | Улица, номер дома, номер квартиры |
| 7.4. | Patient | address.state | Строка | string | 0..1 | Регион |
| 7.5. | Patient | address.city | Строка | string | 0..1 | Город |
| 7.6. | Patient | address.district | Строка | string | 0..1 | Район |
| 7.7. | Patient | address.postalCode | Строка | string | 0..1 | Почтовый индекс |

      - Требование к формированию ответа на запрос

          - Требование к формированию успешного ответа

| № п/п | Параметр | Тип (максимальная длина) | Тип FHIR | Кратность | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | status | строка | string | 1..1 | Сообщение в формате «Пациент « {добавлен ¦ обновлен} {ГУИД пациента}» |

          - Требование к формированию ошибочного ответа

| № п/п | Параметр | Тип (максимальная длина) | Тип FHIR | Кратность | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | error | число | number | 1..1 | Всегда «1» |
| 2 | status | строка | string | 1..1 | Сообщение об ошибке |

      - Ресурс Practitioner

Ресурс Practitioner должен быть предназначен для передачи информации о враче.

| № п/п | Ресурс | Параметр | Тип (максимальная длина) | Тип FHIR | Кратность | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Practitioner | id | Строка | Identifier | 1..1 усл | GUID ресурса Practitioner. Указывается, если передаются данные уже зарегистрированного в МИС НСО врача |
| 2. | Practitioner | identifier | Контейнер | Identifier | 1..* усл | Идентификатор врача. Должен передаваться хотя бы идентификатор в ИС (identifier.system 1.2.643.5.1.13.2.7.100.5) |
| 2.1. | Practitioner | identifier.system | Строка | uri | 1..1 | Пространство имён идентификатора. Указывается OID справочника МИС НСО «Контрагенты» (1.2.643.5.1.13.2.7.100.5) |
| 2.1.1. | Practitioner | identifier.type.text | Строка | string | 0..1 | Указывается СНИЛС без пробелов и символов «-». Только цифры. |
| 2.2. | Practitioner | identifier.value | Строка (20) | string | 1..1 | Значение для идентификатора |
| 2.3. | Practitioner | identifier. assigner.display | Строка | string | 1..1 | Указывается OID передающей ИС для идентификатора врача (выдается стороной МИС НСО) |
| 3. | Practitioner | name | Строка | HumanName | 1..1 | ФИО врача |
| 3.1. | Practitioner | name.family | Строка | string | 1..2 | Фамилия, Отчество. Сначала указывается Фамилия |
| 3.2. | Practitioner | name.given | Строка | string | 1..1 | Имя |
| 4. | Practitioner | gender | Строка | code | 1..1 | Пол врача справочник FHIR. OID (1.2.643.2.69.1.1.1.40): male female |
| 5. | Practitioner | birthDate | Дата | Date (yyyy-MM-dd) | 0..1 | Дата рождения |
| 6. | Practitioner | practitionerRole | Контейнер | PractitionerRole | 1..1 | Сведения о враче |
| 6.1. | Practitioner | practitionerRole.managingOrganization.reference | Строка | Organization | 1..1 | Ссылка. Соотнесение с организацией. Должна указываться ссылка на существующую в БД Organization (выдается стороной МИС НСО) |
| 6.2. | Practitioner | practitionerRole.managingOrganization.display | Строка | string | 0..1 | Отделение врача, передается текст, например, Терапевтическое отделение |
| 6.3. | Practitioner | practitionerRole.specialty | Контейнер | CodeableConcept | 1..1 | Код специальности врача |
| 6.3.1. | Practitioner | practitionerRole.specialty.system | Строка | uri | 1..1 | OID справочника в МИС НСО (1.2.643.5.1.13.13.11.1066) |
| 6.3.2. | Practitioner | practitionerRole.specialty.version | Строка | string | 0..1 | версия справочника МИС НСО (1.2.643.5.1.13.13.11.1066) |
| 6.3.3. | Practitioner | practitionerRole.specialty.code | Строка | code | 0..1 | код справочника МИС НСО (1.2.643.5.1.13.13.11.1066) |
| 6.2.4. | Practitioner | practitionerRole.specialty.display | Строка | string | 0..1 | название специальности в справочнике МИС НСО (1.2.643.5.1.13.13.11.1066) |
| 6.4. | Practitioner | practitionerRole.location | Строка | Reference(Location) | 0..* | Ссылка на кабинет/отделение врача, в котором работает сотрудник на момент создания направления. Описание ресурса Location представлено ниже на текущей странице. |

      - Параметры Location

Кабинет или отделение сотрудника, создавшего направление

| № п/п | Ресурс | Параметр | Тип (максимальная длина) | Тип FHIR | Кратность | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Location | identifier | Контейнер | Identifier | 0..* | Идентификатор локации (отделения/кабинета), в котором врач делает назначения на лабораторные исследования |
| 1.1. | Location | identifier.value | Строка | string | 0..1 | Идентификатор записи в МИС/МИС НСО |
| 1.2. | Location | identifier.assigner | Контейнер | Reference(Organization) | 0..1 | Ссылка. Соотнесение с организацией. Должна указываться ссылка на существующую в БД Organization (выдается стороной МИС НСО) |
| 2. | Location | name | Строка | string | 0..1 | Наименование локации |
| 3. | Location | description | Строка | string | 0..1 | Код локации |
| 4. | Location | physicalType | Контейнер | CodeableConcept | 0..1 | Тип локации |
| 4.1. | Location | physicalType.coding.display | Строка | string | 0..1 | Wing = Отделение Room = Кабинет |
| 5. | Location | partOf | Строка | Reference(Location) | 0..1 | Ссылка на родительский location (например, для кабинета это отделение) |

        - Требование к формированию  ответа на запрос

          - Требование к формированию  успешного ответа

| № п/п | Параметр | Тип (максимальная длина) | Тип FHIR | Кратность | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ID | строка | string | 1..1 | {ГУИД врача}» |
| 2 | text | строка | string | 1..1 | Информация обновлена успешно |

          - Требование к формированию  ошибочного ответа

| № п/п | Параметр | Тип (максимальная длина) | Тип FHIR | Кратность | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | error | число | number | 1..1 | Всегда «1» |
| 2 | status | строка | string | 1..1 | Сообщение об ошибке |

      - Ресурс Order

Ресурс Order должен быть предназначен для передачи общей информации о заявке.

| № п/п | Ресурс | Параметр | Тип (максимальная длина) | Тип FHIR | Кратность | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Order | identifier | Контейнер | Identifier | 1..1 | Заявка на выполнение исследования |
| 1.1. | Order | identifier.system | Строка | uri | 1..1 | OID системы, создавшей заявку |
| 1.2. | Order | identifier.value | Строка (20) | code | 1..1 | Идентификатор заявки в сторонней МИС |
| 1.3. | Order | identifier.assigner | Строка | Organization | 1..1 | Ссылка на организацию, которая назначила идентификатор (Organization) |
| 1.3.1 | Order | identifier.assigner.extension | Контейнер |  | 0..1 | Контейнер для передачи кода медицинской организации по справочнику Ф003 |
| 1.3.1.1 | Order | identifier.assigner.extension.url | Строка | uri | 0..1 | Ссылка на расширение |
| 1.3.1.2 | Order | identifier.assigner.extension.valueString | Строка | string | 0..1 | Код медицинской организации по справочнику Ф003 |
| 1.3.2 | Order | identifier.assigner.reference | Строка | url | 0.1 | Ссылка на Organization (на МИС НСО). Организация, которая назначила идентификатор |
| 1.3.3 | Order | dentifier.assigner.display | Строка | string | 0..1 | Код организации |
| 1.4 | Order | identifier.extension | Контейнер |  | 0..1 | Контейнер для передачи номера направления |
| 1.4.1. | Order | identifier.extension.url | Строка | uri | 0..1 | Ссылка на расширение |
| 1.4.2. | Order | identifier.extension.valueString | Строка | string | 0..1 | Номер направления |
| 2. | Order | date | dateTime (yyyy-MM-ddTHH:mm:sszzz) | dateTime (yyyy-MM-ddTHH:mm:sszzz) | 1..1 | Дата создания заявки на лабораторное исследование |
| 3. | Order | subject | Строка | Patient | 1..1 | Ссылка на Patient. Соотнесение с пациентом. Должен передаваться ресурс Patient в Bundle или указывается ссылка на существующий Patient |
| 4. | Order | source | Строка | Practitioner | 1..1 | Ссылка на Practitioner. Соотнесение с автором заявки. Должен передаваться ресурс Practitioner в Bundle или указывается ссылка на существующий Practitioner |
| 5. | Order | target | Строка | Organization | 1..1 | Ссылка на Organization. Соотнесение с целевой лабораторией. Должна указываться ссылка на существующую в Organization |
| 6. | Order | when | Контейнер | BackboneElement | 0..1 | Приоритет выполнения (отметка cito) |
| 6.1. | Order | when.code | Контейнер | CodeableConcept | 0..1 |  |
| 6.1.1. | Order | when.code.text | Строка | string | 0..1 | Передавать значение в виде числа: 0 - обычный приоритет, 1 - cito |
| 7. | Order | detail | Строка |  | 1..* | Ссылка на DiagnosticOrder. Описание спецификации заказа (информация по услугам). Должен передаваться ресурс DiagnosticOrder в Bundle. |
|  | Order | fullUrl | Строка |  | 1..1 | GUID ресурса Order |

      - Ресурс DiagnosticOrder

Ресурс DiagnosticOrder должен быть предназначен для передачи информации о назначении, информации об источнике финансирования услуги и ссылок на состояние пациента.

| № п/п | Ресурс | Параметр | Тип | Тип FHIR | Кратность | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | DiagnosticOrder | subject | Строка | Patient | 1..1 | Ссылка Patient. Соотнесение с пациентом. Должен передаваться ресурс Patient в Bundle или указывается ссылка на существующий Patient |
| 2. | DiagnosticOrder | orderer | Строка | Practitioner | 1..1 | Ссылка Practitioner. Соотнесение с врачом, сделавшем назначение. Должен передаваться ресурс Practitioner в Bundle или указывается ссылка на существующий Practitioner |
| 3. | DiagnosticOrder | supportingInformation | Строка | Observation/ Condition | 0..* | Ссылка Observation/ Condition. Соотнесение с описанием состояния пациента (неделя беременности, рост, вес и тп). Должен передаваться ресурс Observation/Condition в Bundle |
| 4. | DiagnosticOrder | specimen | Строка | Specimen | 0..* | Ссылка Specimen. Соотнесение с биоматериалом. Должен передаваться ресурс Specimen в Bundle |
| 5. | DiagnosticOrder | status | Строка | code | 0..1 | Статус (справочник FHIR. OID справочника в МИС НСО 1.2.643.2.69.1.1.1.42). Должен передаваться requested |
| 6. | DiagnosticOrder | item | Контейнер | Code | 1..* | Сведения о запрашиваемой услуге |
| 6.1. | DiagnosticOrder | item.code | Контейнер | CodeableConcept | 1..1 |  |
| 6.1.1. | DiagnosticOrder | item.code.coding.system | Строка | uri | 1..1 | OID справочника МИС НСО «Услуги ЛИС» 1.2.643.2.69.1.1.1.31 |
| 6.1.2. | DiagnosticOrder | item.code.coding.version | Строка | Строка | 0..1 | версия справочника МИС НСО «Услуги ЛИС» (1.2.643.2.69.1.1.1.31) |
| 6.1.3. | DiagnosticOrder | item.code.coding.code | Строка | code | 1..1 | код назначенной услуги из справочника МИС НСО «Услуги ЛИС» (1.2.643.2.69.1.1.1.31) |
| 6.1.4. | DiagnosticOrder | item.code.coding.display | Строка | Строка | 0..1 | наименование услуги из справочника МИС НСО «Услуги ЛИС» (1.2.643.2.69.1.1.1.31) |
| 6.1.5. | DiagnosticOrder | item.code.extension | Контейнер |  | 1..1 | расширение стандарта для передачи информации об источнике финансирования |
| 6.1.5.1. | DiagnosticOrder | item.code.extension.url | Строка | uri | 1..1 | OID расширения: 1.2.643.2.69.1.100.1 |
| 6.1.5.2. | DiagnosticOrder | item.code.extension.valueCodeableConcept | Контейнер |  | 1..1 |  |
| 6.1.5.3. | DiagnosticOrder | item.code.extension.valueCodeableConcept.coding.system | Строка | uri | 1..1 | OID справочника МИС НСО «Виды оплаты» (1.2.643.2.69.1.1.1.32) |
| 6.1.5.4 | DiagnosticOrder | item.code.extension.valueCodeableConcept.coding.version | Строка | string | 1..1 | версия справочника МИС НСО «Виды оплаты» (1.2.643.2.69.1.1.1.32) |
| 6.1.5.5 | DiagnosticOrder | item.code.extension.valueCodeableConcept.coding.code | Строка | code | 1..1 | код значения из справочника МИС НСО «Виды оплаты» (1.2.643.2.69.1.1.1.32) |
| 6.1.5.6. | DiagnosticOrder | item.code.extension.valueCodeableConcept.coding.display | Строка | string | 1..1 | наименование значения из справочника МИС НСО «Виды оплаты» (1.2.643.2.69.1.1.1.32) |
| 6.1.5.7 | DiagnosticOrder | item.code.extension.valueCodeableConcept.text | Строка | string | 0..1 | Текстовое описание расширения |
| 6.2. | DiagnosticOrder | item.extension | Контейнер |  | 0..1 | Расширение для передачи кода отделения, в которое направляется пациент для выполнения лаб исследований |
| 6.2.1. | DiagnosticOrder | item .extension.url | Строка | uri | 1..1 усл. | Адрес расширения |
| 6.2.2. | DiagnosticOrder | item.extension.valueString | Строка | string | 1..1 усл. | Код отделения, в которое направляется пациент для выполнения лаб исследований |
|  | DiagnosticOrder | fullUrl | Строка |  | 1..1 | GUID ресурса |

      - Ресурс Specimen

Ресурс Specimen должен быть предназначен для передачи информации о забранном биоматериале и образце.

| № п/п | Ресурс | Параметр | Тип (максимальная длина) | Тип FHIR | Кратность | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Specimen | type | контейнер | CodeableConcept | 1..1 | Тип биоматериала |
| 1.1 | Specimen | type.system | строка | uri | 1..1 | указывается OID справочника в МИС НСО (всегда urn:oid:1.2.643.5.1.13.13.11.1081) |
| 1.2 | Specimen | type.version | строка | string | 0..1 | указывается версия справочника |
| 1.3 | Specimen | type.code | строка | code | 1..1 | указывается код значения из справочника |
| 1.4 | Specimen | type.display | строка | string | 0..1 | указывается наименование значения из справочника |
| 2 | Specimen | subject | строка | Patient | 1..1 | Ссылка. Соотнесение с пациентом. Должен передаваться ресурс Patient или указывается ссылка на существующий Patient |
| 3 | Specimen | collection | Контейнер | Collection | 1..1 | Сведения о биоматериале |
| 3.1 | Specimen | collection.comment | строка | string | 0..1 | Комментарий к биоматериалу |
| 3.2 | Specimen | collection.collectedDateTime | дата | dateTime (yyyy-MM-ddTHH:mm:sszzz) | 1..1 | Дата-время сбора биоматериала |
| 3.3 | Specimen | collection.bodySite | строка | string | 0..1 | Место взятия (Локус) |
| 3.4 | Specimen | collection.bodySiteComment | строка | string | 0..1 | Комментарий к месту взятия (комментарий к локусу) |
| 4 | Specimen | container | Контейнер | Container | 1..1 | Сведения о контейнере с биоматериалом |
| 4.1 | Specimen | container.identifier | Контейнер | Identifier | 0..* | Штрих-код контейнера с биоматериалом, |
| 4.1.1 | Specimen | container.identifier.system | строка | uri | 1..1 | В качестве кодовой системы указывается код лаборатории |
| 4.1.2 | Specimen | container.identifier.value | строка (11) | string | 1..1 | Штрих-код образца |
| 4.2 | Specimen | container.type | Контейнер | CodeableConcept | 0..1 | Тип контейнера |
| 4.2.1 | Specimen | container.type.coding | Контейнер | coding | 1..1 | Код типа контейнера |
| 4.2.1.1 | Specimen | container.type. coding.system | строка | uri | 1..1 | указывается OID справочника в МИС НСО (1.2.643.2.69.1.1.1.34) |
| 4.2.1.2 | Specimen | container.type. coding.version | строка | string | 0..1 | указывается версия справочника |
| 4.2.1.3 | Specimen | container.type. coding.code | строка | code | 1..1 | указывается код значения из справочника |
| 4.2.1.4 | Specimen | container.type. coding.display | строка | string | 0..1 | указывается наименование значения из справочника |

      - Ресурс Observation

Ресурс Observation должен быть предназначен для передачи информации о состоянии пациента. В этом ресурсе может указываться:

- Неделя беременности;

- День цикла;

- Информация о менопаузе.

| № п/п | Ресурс | Параметр | Тип | Тип FHIR | Кратность | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Observation | code | Контейнер | CodeableConcept | 1..1 | Указание типа Observation |
| 1.1. | Observation | code.coding.system | Строка | uri | 1..1 | OID справочника МИС НСО «Референсные характеристики» (1.2.643.2.69.1.1.1.37) |
| 1.2. | Observation | code.coding.version | Строка | string | 1..1 | версия справочника |
| 1.3. | Observation | code.coding.code | Строка | code | 1..1 | код значения справочника |
| 1.4. | Observation | code.coding.display | Строка | string | 0..1 | наименование значения справочника |
| 2. | Observation | status | Строка | code | 1..1 | Статус ресурса (справочник FHIR. OID справочника МИС НСО «Статус ресурса Observation» 1.2.643.2.69.1.1.1.47). Всегда передается статус final |
| 3. | Observation | valueString | Строка | string | 1..1 | Значение Observation примеры по каждому типу: Неделя беременности; 17. День цикла; 20. Информация о менопаузе; Менопауза. |

      - Ресурс Condition

Ресурс Condition должен быть предназначен для передачи информации о состоянии пациента. В этом ресурсе могут указываться диагнозы (основной диагноз, сопутствующее заболевание, осложнение).

| № п/п | Ресурс | Параметр | Тип | Тип FHIR | Кратность | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Condition | patient |  | Patient | 1..1 | Ссылка. Соотнесение с пациентом. Должен передаваться ресурс Patient в Bundle или указывается ссылка на существующий Patient |
| 2. | Condition | dateRecorded |  | date | 0..1 | Для диагноза указывается дата установления диагноза |
| 3. | Condition | code | Контейнер | CodeableConcept | 1..1 | Информация о диагнозе |
| 3.1 | Condition | code.coding | Контейнер | coding | 1..1 | Кодировка диагноза |
| 3.1.1 | Condition | code.coding.system | Строка | uri | 1..1 | OID справочника МИС НСО «МКБ-10» (1.2.643.2.69.1.1.1.2) |
| 3.1.2 | Condition | code.coding.version | Строка | string | 0..1 | версия справочника МИС НСО «МКБ-10» (1.2.643.2.69.1.1.1.2) |
| 3.1.3 | Condition | code.coding.code | Строка | code | 1..1 | код диагноза по МКБ-10 |
| 3.1.4 | Condition | code.coding.display | Строка | string | 1..1 | наименование диагноза |
| 4. | Condition | verificationStatus |  | code | 1..1 | Статус ресурса (справочник FHIR. OID справочника в МИС НСО 1.2.643.2.69.1.1.1.62) |

    - Требования к формированию ошибочного ответа

| № п/п | Параметр | Тип (максимальная длина) | Тип FHIR | Кратность | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | status | строка | string | 1..1 | Всегда «error» |
| 2 | message | строка | string | 1..1 | Сообщение об ошибке |

      - Сообщения об ошибках

| Сообщение | Возможная причина |
| --- | --- |
| Отсутствует обязательный параметр: OrderMisID | Нет значения параметра запроса «OrderMisID» |
| Отсутствует обязательный параметр: TargetCode | Нет значения параметра запроса «TargetCode» |
| По указанным критериям не найдено ни одного направления. | Не найдено направление по параметрам запроса |

При возврате других сообщений об ошибках обратитесь к администратору ЛИС.

      - Пример ошибочного ответа

{

«status»:»error»,

«message»:»По указанным критериям не найдено ни одного направления.»

}

- Прием результатов исследований по направлению

Сервис должен быть предназначен для приема результатов исследований из внешних ИС  в МИС НСО

После того как внешняя ЛИС на основании полученного из МИС НСО направления выполнит исследования, она должна  направить результаты исследований в МИС НСО. Должно допускается отправлять как результаты по частям, так и целиком по направлению. При отправке результата по частям должны отправляться только валидированные результаты по выполненному исследованию целиком.

  - Требования к методу сервиса

| № | Код метода | Наименование метода | Назначение метода |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PostResult | Получение результата лабораторных исследований по направлению | Получить результат лаб. исследования по направлению |

  - Требования к структуре электронного сообщения

Для передачи результата должен использоваться сообщения с типом транзакция. В сообщении должна передаваться следующая информация:

- Общие сведения о результате (идентификатор, дата и т.п.);

- Ссылка на заявку;

- Информация о враче, выполнившем исследование и утвердившем результат;

- Значение результата.

Для получения результатов используется сообщение с набором ресурсов. Для каждого из ресурсов должна указываться операция (POST, PUT). Перечень ресурсов и их описание представлено в таблице ниже:

| № п/п | Ресурс | Ссылки на другие ресурсы | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | OrderResponse | - OrderResponse.request – ссылка на Order, - OrderResponse.who – ссылка на Organization, - OrderResponse.fulfillment – ссылка на DiagnosticReport | В ресурсе указывается общая информация о результате: - идентификатор направления в МИС НСО и дата результата, - ссылка на направление (ресурс Order) , - ссылка на результат по услуге (DiagnosticReport), - ссылка на передающую результат организацию |
| 2 | DiagnosticReport | - DiagnosticReport.subject – ссылка на Patient, - DiagnosticReport.performer– ссылка на Practitioner, - DiagnosticReport.request – ссылка на DiagnosticOrder, - DiagnosticReport.result – ссылка на Observation, - DiagnosticReport.presentedForm.url – ссылка на Binary | В ресурсе указывается следующая информация: - заключение по услуге, - ссылка на назначение (DiagnosticOrder), - ссылка на врача, утвердившего результат по услуге (Practitioner), - ссылка на пациента (Patient), - ссылка на результат теста (Observation), - ссылка на PDF-документ с результатом исследования |
| 3 | Observation | - Observation.performer – ссылка на Practitioner - Observation.device – ссылка на Device - Observation.related.target – ссылка на ресурс Observation | В ресурсе указывается следующая информация: - результат теста, - ссылка на врача, выполнившего тест (Practitioner) - прибор исследования. |
| 4 | Specimen | - Specimen.subject – ссылка на Patient | В ресурсе указывается информация о забранном биоматериале |
| 5 | Device | - Device.owner – ссылка на Organization | В ресурсе указывается информация о приборе исследования, которое использовалось для генерации наблюдения |
| 6 | Practitioner |  | В ресурсе указывается информация о враче: для передачи данных о врачах, выполнивших исследование и утвердивших результат |
| 7 | Binary |  | В ресурсе передается PDF-документ |

Список обязательных ресурсов и допустимые операции над ресурсами в массиве приведены в таблице ниже:

| № п/п | Ресурс | Кратность | Операции | Обязательность | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OrderResponse | 1..1 |  | + | Всегда должен передаваться ресурс |
| 2 | DiagnosticReport | 0..* |  | усл. + | Ресурс должен передаваться, если статус заявки OrderResponse.orderstatus = accepted или completed. Не может передаваться ссылка на уже существующий |
| 3 | Observation | 0..* |  | усл. + | Ресурс должен передаваться, если статус заявки OrderResponse.orderstatus = accepted или completed. |
| 4 | Specimen | 0..* |  | - | Ресурс может передаваться, если есть нужная информация |
| 5 | Device | 0..* |  | - | Ресурс может не передаваться, можно указывать ссылку на уже существующий |
| 6 | Practitioner | 0..* |  | - | Ресурс может не передаваться, указывается ссылка на уже существующий |
| 7 | Binary | 0..* |  | - | Ресурс может не передаваться, не может передаваться ссылка на уже существующий |

  - Требование к  ресурсам, входящих в массив с результатами исследований

    - Ресурс OrderResponse

Ресурс OrderResponse должен быть предназначен для передачи общей информации о результате исследований. Передача результата по частям предполагает передачу каждый раз нового OrderResponse, а не обновление ранее переданного. Список используемых параметров и требования к ним приведены в таблице ниже. Параметры, которые не используются в информационном обмене в таблице не указаны.

| № п/п | Ресурс | Параметр | Тип (максимальная длина) | Тип FHIR | Кратность | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OrderResponse | identifier | контейнер | Identifier | 1..1 | Идентификатор заказа |
| 1.1 | OrderResponse | identifier.system | строка | uri | 1..1 | В качестве кодовой системы указывается OID (uri) передающей системы |
| 1.2 | OrderResponse | identifier.value | строка (20) | code | 1..1 | Идентификатор заказа |
| 2 | OrderResponse | request | объект | Reference(Order) | 1..1 | Ссылка. Соотнесение с заявкой. |
| 2.1 | OrderResponse | request.reference | строка | string | 1..1 | Должна указываться как «Order/XXXX» где XXXX - ссылка на на существующий в БД Order |
| 3 | OrderResponse | date | dateTime (yyyy-MM-ddTHH:mm:sszzz) | dateTime (yyyy-MM-ddTHH:mm:sszzz) | 1..1 | Дата-время отправления результата |
| 4 | OrderResponse | who | строка | Organization | 1..1 | Ссылка. Соотнесение с лабораторией. Должна указываться ссылка на существующую в БД Organization («Organization/XXXXX») |
| 5 | OrderResponse | orderStatus | строка | code | 1..1 | Статус выполнения заявки (справочник FHIR. OID справочника в МИС НСО: 1.2.643.2.69.1.1.1.45), передается код значения из справочника |
| 6 | OrderResponse | description | строка | string | 0..1 | Комментарий к результату |
| 7 | OrderResponse | fulfillment | контейнер | Any | 0..1 | Соотнесение с результатом по услуге. |
| 7.1 | OrderResponse | fulfillment.reference | строка | DiagnosticReport | 0..* | Ссылка. Соотнесение с результатом по услуге. Должен передаваться ресурс DiagnosticReport («urn:uuid:4f6a30fb-cd3c-4ab6-8757-532101f72065»). На каждый передаваемый в массиве DiagnosticReport указывается своя ссылка. Один DiagnosticReport для одной услуги из направления. Ресурс всегда должен быть, если статус OrderResponse.orderStatus =“accepted” или “completed” |

При отправлении результата частями в поле OrderResponse.orderStatus необходимо указывать значение для статуса - “accepted”. При отправлении последней части выполненного результата по направлению для OrderResponse.orderStatus необходимо указывать значение “completed”, после чего заявка становится помеченная как выполненная.

    - Ресурс DiagnosticReport

Ресурс DiagnosticReport должен быть предназначен для передачи информации о результате исследования в разрезе услуги и содержит ссылки на результаты каждого теста, выполненного по услуге. Список используемых параметров и их описание приведены в таблице ниже. Параметры, которые не используются в информационном обмене, в таблице не указаны. Для каждой услуги из направления передается свой DiagnosticReport.

| № п/п | Ресурс | Параметр | Тип | Тип FHIR | Кратность | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DiagnosticReport | code.coding | контейнер | CodeableConcept | 1..1 | Код услуги результата из справочника услуг в МИС НСО (1.2.643.2.69.1.1.1.31 |
| 1.1 | DiagnosticReport | code.coding.system | строка | uri | 1..1 | указывается OID справочника в МИС НСО («urn:oid:1.2.643.2.69.1.1.1.31») |
| 1.2 | DiagnosticReport | code.coding.version | строка | string | 0..1 | указывается версия справочника, может не передаваться |
| 1.3 | DiagnosticReport | code.coding.code | строка | code | 1..1 | указывается код услуги из справочника МИС НСО «Услуги ЛИС» |
| 1.4 | DiagnosticReport | code.coding.display | строка | string | 0..1 | указывается наименование услуги из справочника МИС НСО «Услуги ЛИС» |
| 2 | DiagnosticReport | status | строка | code | 1..1 | В сервисе предполагается получать только утвержденные результаты по услуге (справочник FHIR. OID справочника в МИС НСО: 1.2.643.2.69.1.1.1.46) |
| 3 | DiagnosticReport | category | контейнер | CodeableConcept | 0..1 | Вид лабораторного исследования (OID справочника в в МИС НСО: 1.2.643.5.1.13.13.11.1117) |
| 3.1 | DiagnosticReport | category.system | строка | uri | 0..1 | указывается OID справочника в МИС НСО («urn:oid:1.2.643.5.1.13.13.11.1117») |
| 3.2 | DiagnosticReport | category.code | строка | code | 0..1 | указывается код значения из справочника |
| 3.3 | DiagnosticReport | category.display | строка | string | 0..1 | указывается наименование значения из справочника |
| 4 | DiagnosticReport | effectiveDateTime | dateTime (yyyy-MM-ddTHH:mm:sszzz) | instant | 1..1 | Клинически значимое время результата: дата-время сбора биоматериала |
| 5 | DiagnosticReport | issued | dateTime (yyyy-MM-ddTHH:mm:sszzz) | instant | 1..1 | Дата-время утверждения результата по услуге |
| 6 | DiagnosticReport | subject | строка | Patient | 1..1 | Ссылка. Соотнесение с пациентом. Должна указываться ссылка на существующий в БД Patient («Patient/aadc3015-f051-490c-95d4-0a4ecfbbd530»). Данная ссылка должна совпадать со ссылкой на пациента, переданной в направлении |
| 7 | DiagnosticReport | specimen | строка | Specimen | 0..1 | Ссылка. Соотнесение с биоматериалом. Если в направлении указывался ресурс Specimen, ссылка должна вести на этот ресурс из направления («urn:uuid:f8cd600f-f5b5-4b18-9662-18212c193555»). Может не передаваться |
| 8 | DiagnosticReport | performer | строка | Practitioner | 1..1 | Ссылка. Соотнесение с врачом, утвердившим результат. Должен передаваться ресурс Practitioner в массиве или указывается ссылка на существующий Practitioner («Practitioner/a50fa349-93e5-420d-abd9-251e2ea92bd6») |
| 9 | DiagnosticReport | request | строка | DiagnosticOrder | 1..1 | Ссылка. Соотнесение с назначением (DiagnosticOrder). Должна указываться ссылка на существующий в БД DiagnosticOrder, то есть преданный в направлении («DiagnosticOrder/a2a8ef7b-5207-41ae-9d61-da43e5c8eaf0»). |
| 10 | DiagnosticReport | result | строка | Observation | 1..* | Ссылка. Соотнесение с результатом теста. Должен передаваться ресурс Observation («urn:uuid:661f0cdc-2e7f-4e3a-99b1-da68d2b196c9»). На каждый тест с результатом по услуге ведет своя ссылка. |
| 11 | DiagnosticReport | conclusion | строка | string | 0..1 | Текст заключения по услуге (при наличии) |
| 12 | DiagnosticReport | codedDiagnosis | контейнер | CodeableConcept | 0..1 | Заключение: диагноз пациента из справочника МИС НСО (1.2.643.2.69.1.1.1.2) согласно МКБ-10 |
| 12.1 | DiagnosticReport | codedDiagnosis.system | строка | uri | 0..1 | указывается OID справочника в МИС НСО («urn:oid:1.2.643.2.69.1.1.1.31») |
| 12.2 | DiagnosticReport | codedDiagnosis.version | строка | string | 0..1 | указывается версия справочника в МИС НСО |
| 12.3 | DiagnosticReport | codedDiagnosis.code | строка | code | 0..1 | указывается код значения из справочника в МИС НСО |
| 12.4 | DiagnosticReport | codedDiagnosis.display | строка | string | 0..1 | указывается наименование значения из справочника в МИС НСО |
| 13 | DiagnosticReport | presentedForm | контейнер | Attachment | 0..1 | Электронная версия документа с результатом по услуге при наличии |
| 13.1 | DiagnosticReport | presentedForm.url | строка | uri | 0..1 | Ссылка на ресурс Binary. Соотнесение с PDF-документом («urn:uuid:a47a98bf-43b8-4651-8969-39d83d3f3df6») при наличии. |

    - Ресурс Observation

В сообщении при передаче результата ресурс Observation должен быть предназначен для передачи результата теста (при передачt направления на исследования этот же ресурс используется для указания других параметров). Содержание ресурса Observation определяется по значению параметра code. Также по данному параметру определяется обязательность заполнения полей valueQuantity, valueString

Список видов Observation и способов их использования приведены в таблице:

| OID справочника | Наименование | Назначение | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2.643.5.1.13.13.11.1080 | ФСЛИ. Справочник лабораторных тестов | Для передачи результата теста клинического исследования | При использовании данного справочника заполняется либо valueQuantity, либо valueString |
| 1.2.643.5.1.13.13.11.1087 | ФСЛИ. Справочник микроорганизмов | Для передачи информации о выявленном микроорганизме | Поле valueQuantity либо valueString может передаваться |
| 1.2.643.2.69.1.1.1.74 | Справочник антибиотиков | Для передачи информации об антибиотике, чувствительность к которому определялась | Поля valueQuantity или valueString не передаются |
| 1.2.643.2.69.1.1.1.94 | Справочник выявления роста | Для передачи информации о том, что микрофлора не выявлена | Поля valueQuantity или valueString не передаются |

Список используемых параметров ресурса Observation и требование к ним приведены в таблице ниже. Параметры, которые не используются в информационном обмене, в таблице не указаны.

| № п/п | Ресурс | Параметр | Тип | Тип FHIR | Кратность | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Observation | code | контейнер | CodeableConcept | 1..1 | Код, для которого передается результат в Observation (из справочника:1.2.643.5.1.13.13.11.1080, 1.2.643.5.1.13.13.11.1087, 1.2.643.2.69.1.1.1.74, 1.2.643.2.69.1.1.1.94) |
| 1.1 | Observation | code.coding.system | строка | uri | 1..1 | указывается OID справочника в МИС НСО (например, «urn:oid:1.2.643.5.1.13.13.11.1080») |
| 1.2 | Observation | code.coding.version | строка | string | 0..1 | указывается версия справочника, может не передаваться |
| 1.3 | Observation | code.coding.code | строка | code | 1..1 | указывается код значения из справочника МИС НСО |
| 1.4 | Observation | code.coding.display | строка | string | 0..1 | указывается наименование значения из справочника МИС НСО, может не передаваться |
| 2 | Observation | comments | строка | string | 0..1 | Комментарий к результату теста |
| 3 | Observation | interpretation.coding | контейнер | CodeableConcept | 1..1 | Интерпретация результата теста: норма или выход за границы норм для клинических исследований, для микробиологических рост или отсутствие роста, чувствительность к антибиотикам |
| 3.1 | Observation | interpretation.coding.code | строка | code | 1..1 | для клинических исследований передается N - нормальный, если значение в пределах референтного диапазона, А - патологический, если значение вне референтного диапазона. Для микробиологического результата передается: NDT - если рост не выявлен, DET - если рост выявлен и IND если не определено. Для чувствительности к антибиотикам передается: S- Чувствительный, I - умеренно-устойчивый, R - устойчивый. |
| 4 | Observation | issued | dateTime (yyyy-MM-ddTHH:mm:sszzz) | instant | 1..1 | Дата-время получения результата теста |
| 5 | Observation | status | строка | code | 1..1 | Статус ресурса (справочник FHIR. OID справочника в сервисе МИС НСО: 1.2.643.2.69.1.1.1.47). Всегда передается статус final |
| 6 | Observation | performer | строка | Practitioner | 1..1 | Ссылка. Соотнесение с врачом-исполнителем. Должен передаваться ресурс Practitioner в массиве или указываться ссылка на существующий Practitioner («Practitioner/a50fa349-93e5-420d-abd9-251e2ea92bd6») |
| 7 | Observation | valueQuantity | контейнер | valueQuantity | 1..1 усл | Числовой результат теста с единицами измерения. Должен передаваться для числового результата (если используется справочник 1.2.643.5.1.13.13.11.1080). Может передаваться для микробиологического результата |
| 7.1 | Observation | valueQuantity.value | строка | Quantity | 1..1 | Числовой результат теста. |
| 7.2 | Observation | valueQuantity.code | строка | code | 1..1 | Код единицы измерения по справочнику 1.2.643.5.1.13.13.11.1358 |
| 7.3 | Observation | valueQuantity.comparator | строка | code | 0..1 | Если элемент передается, то должно быть только одно из 4 значений: «<«, «<=«, «>« или «>=«, других значений не должно быть. |
| 7.4 | Observation | valueQuantity.unit | строка | string | 0..1 | Здесь может передаваться дополнительно строковый результат к числовому значению. |
| 8 | Observation | ValueString | строка | string | 1..1 усл | Текстовый результат теста. Должен передаваться для текстового результата (если используется справочник 1.2.643.5.1.13.13.11.1080). Может передаваться для микробиологического результата |
| 9 | Observation | referenceRange | контейнер | low, high, text | 0..1 | Референтные значения для полученного результата. Контейнер может не передаваться вообще. Если контейнер передается, должен передаваться хотя бы один из трех параметров контейнера (либо low, либо high, либо text) |
| 9.1 | Observation | referenceRange.low | контейнер | SimpleQuantity | 1..1 усл | Нижняя граница порогового значения нормы |
| 9.1.1 | Observation | referenceRange.low.value | строка | string | 1..1 | указывается количественный показатель, |
| 9.1.2 | Observation | referenceRange.low.code | строка | code | 1..1 | код единицы измерения по справочнику 1.2.643.5.1.13.13.11.1358 |
| 9.2 | Observation | referenceRange.high | контейнер | SimpleQuantity | 1..1 усл | Верхняя граница порогового значения нормы. |
| 9.2.1 | Observation | referenceRange.high.value | строка | string | 1..1 | указывается количественный показатель, |
| 9.2.2 | Observation | referenceRange.high.code | строка | code | 1..1 | код единицы измерения по справочнику 1.2.643.5.1.13.13.11.1358 |
| 9.3 | Observation | referenceRange.text | строка | string | 1..1 усл | Текстовое значения для указания референтного значения |
| 10 | Observation | device | строка | Device | 0..1 | Соотнесение с прибором исследования (Device) |
| 10.1 | Observation | device.reference | строка | string | 0..1 | Ссылка на ресурс Device. Может передаваться ссылка на уже существующий Device |
| 11 | Observation | related | контейнер | BackboneElement | 0..* | Ссылка на ресурс Observation в микробиологическом исследовании. Должна указываться ссылка на антибиотики, участвующие в исследовании |
| 11.1 | Observation | related.target | строка | Observation | 1..1 | Ссылка на ресурс Observation, в котором передается антибиотик |

Результаты клинических исследований, а также результаты микробиологических исследований (если применимо) могут быть переданы в виде текстового или числового значения. При передаче результатов теста следует использовать следующие правила:

- если передается значение теста, для которого в справочнике тестов указана единица измерения и тип теста «числовой» – то значение результата должно передаваться только как число (valueQuantity), референтные значения должны передаваться только как число (referenceRange.low и/или referenceRange.high).  Если для данного теста референтное значение отсутствует или неприменимо, то referenceRange не передается.

- если передается значение теста, для которого в справочнике тестов не указана единица измерения и указан любой другой тип теста – то значение должно передаваться только как текст (valueString), референтные значения должны передаваться только как текст (referenceRange.text). Если для данного теста референтное значение отсутствует или неприменимо, то referenceRange не передается.

Передача информации о соответствии или несоответствии результата конкретного теста норме осуществляется путем передачи значения в поле interpretation. При этом для клинических исследований передается либо значение «N» (нормальный, если значение в пределах референтного диапазона) либо значение «A» (патологический, если значение вне референтного диапазона).  Для микробиологического результата передается значение «DET», если рост выявлен, либо «NDT», если рост не выявлен, либо «IND», если не определено.  При передаче значений чувствительности микроорганизма к антибиотику используются значения: S - чувствительный, I - умеренно-устойчивый , R - устойчивый.

Микробиологическое исследование может состоять из следующих информационных объектов:

- Микроорганизм;

- Антибиотик.

С целью культивирования микроорганизмов, определение их вида, производят посев исследуемого материала на различные бактериологические (питательные) среды. Далее, для каждого высеянного микроорганизма, если предусмотрено исследованием, применяется определенный перечень антибиотиков для определения устойчивости микроорганизма к нему.

Для передачи каждого объекта микробиологического (найденные микроорганизмы, антибиотики) исследования используется ресурс Observation. Содержание ресурса определяется по полю Observation.code.

Связывание ресурсов Observation в нужную иерархическую структуру организовывается по полю Observation.related, в котором указывается ссылка на связанный ресурс. Таким образом, при передаче микроорганизма в ресурсе Observation, в параметре Observation.related указываются ссылки на все используемые в исследовании антибиотики. В случае, когда в лабораторном исследовании не определялась чувствительность к антибиотикам, допускается не передавать эти данные.  Передача информации о выявлении роста или об отсутствии роста для конкретного микроорганизма осуществляется путем передачи значения в поле interpretation – DET (Обнаружено) и NDT (Не обнаружено) соответственно (либо IND  - не определено). В качестве результата может передаваться количественная информацию о микроорганизме (например, количество выявленных бактерий) или текстовая.

Передача информации об отсутствии роста микрофлоры осуществляется путем передачи ресурса Observation с system = 1.2.643.2.69.1.1.1.94, типа не выявленной микрофлоры в поле code, и значения ND (Не обнаружено) в поле interpretation .

Передача информации о чувствительности к тому или иному антибиотику для конкретного микроорганизма осуществляется путем передачи значения в поле interpretation. Рекомендуемые значения: R (Устойчивый), S (Чувствительный), I (Умеренно-устойчивый).

    - Ресурс Specimen

Ресурс Specimen должен быть предназначен для передачи информации о забранном биоматериале. Список используемых параметров и их описание приведены в таблице ниже. Параметры, которые не используются в информационном обмене, в таблице не указаны.

| № п/п | Ресурс | Параметр | Тип (максимальная длина) | Тип FHIR | Кратность | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Specimen | type | контейнер | CodeableConcept | 1..1 | Тип биоматериала |
| 1.1 | Specimen | type.system | строка | uri | 1..1 | указывается OID справочника в МИС НСО (1.2.643.5.1.13.13.11.1081) |
| 1.2 | Specimen | type.version | строка | string | 0..1 | указывается версия справочника |
| 1.3 | Specimen | type.code | строка | code | 1..1 | указывается код значения из справочника |
| 1.4 | Specimen | type.display | строка | string | 0..1 | указывается наименование значения из справочника |
| 2 | Specimen | subject | строка | Patient | 1..1 | Ссылка. Соотнесение с пациентом. Должен передаваться ресурс Patient или указывается ссылка на существующий Patient |
| 3 | Specimen | collection | Контейнер | Collection | 1..1 | Сведения о биоматериале |
| 3.1 | Specimen | collection.comment | строка | string | 0..1 | Комментарий к биоматериалу |
| 3.2 | Specimen | collection.collectedDateTime | дата | dateTime (yyyy-MM-ddTHH:mm:sszzz) | 1..1 | Дата-время сбора биоматериала |
| 4 | Specimen | container | Контейнер | Container | 0..1 | Сведения о контейнере с биоматериалом |
| 4.1 | Specimen | container.identifier | Контейнер | Identifier | 0..1 | Штрих-код контейнера с биоматериалом |
| 4.1.1 | Specimen | container.identifier.system | строка | uri | 1..1 | В качестве кодовой системы указывается код лаборатории |
| 4.1.2 | Specimen | container.identifier.value | строка (11) | string | 1..1 | Штрих-код образца, должен быть уникальным для внешней ЛИС |
| 4.2 | Specimen | container.type.coding | Контейнер | CodeableConcept | 0..1 | Тип контейнера |
| 4.2.1 | Specimen | container.type.coding.system | строка | uri | 1..1 | указывается OID справочника в МИС НСО (1.2.643.2.69.1.1.1.34) |
| 4.2.2 | Specimen | container.type.coding.version | строка | string | 0..1 | указывается версия справочника |
| 4.2.3 | Specimen | container.type.coding.code | строка | code | 1..1 | указывается код значения из справочника |
| 4.2.3 | Specimen | container.type.coding.display | строка | string | 0..1 | указывается наименование значения из справочника |

    - Ресурс Device

В массиве для передачи результата ресурс Device должен быть предназначен для передачи информации об устройстве, которое использовалось для генерации результата теста (Observation) при наличии такой информации. Ресурс может не передаваться совсем.

Список используемых параметров и их описание приведены в таблице ниже.

| № п/п | Ресурс | Параметр | Тип | Тип FHIR | Кратность | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Device | type | контейнер | CodeableConcept | 0..1 | Тип устройства из справочника устройств МИС НСО (1.2.643.5.1.13.13.11.1071) |
| 1.1 | Device | type.system | строка | uri | 0..1 | указывается OID справочника в МИС НСО («urn:oid:1.2.643.5.1.13.13.11.1071») |
| 1.2 | Device | type.version | строка | string | 0..1 | указывается версия справочника |
| 1.3 | Device | type.code | строка | code | 0..1 | указывается код значения из справочника МИС НСО |
| 1.4 | Device | type.display | строка | string | 0..1 | указывается наименование из справочника МИС НСО |
| 2 | Device | manufacturer | строка | string | 0..1 | Название производителя устройства |
| 3 | Device | model | строка | string | 0..1 | Идентификатор модели, присвоенный производителем |
| 4 | Device | version | строка | string | 0..1 | Номер версии |
| 5 | Device | manufactureDate | dateTime (yyyy-MM-ddTHH:mm:sszzz) | dateTime | 0..1 | Дата производства |
| 6 | Device | expiry | dateTime (yyyy-MM-ddTHH:mm:sszzz) | dateTime | 0..1 | Дата истечения срока годности для устройства |
| 7 | Device | udi | строка | string | 0..1 | Строковое значение штрих-кода уникального идентификатора устройства (UDI) |
| 8 | Device | owner | строка | Organization | 0..1 | Ссылка. Соотнесение с организацией, которая ответственная за устройство («Organization/4a94e705-ee3e-46fc-bba0-0298e0fd5bd2») |

Пример фрагмента Device:

{

«fullUrl»: «111f0cdc-2e7f-4e3a-99b1-da68d2b196c1»,

«resource»: {

«resourceType»: «Device»,

«type»: {

«coding»: [

{

«system»: «urn:oid: 1.2.643.5.1.13.13.11.1071»,

«code»: «404»

}

]

},

«owner»: {

«reference»: «Organization/4a94e705-ee3e-46fc-bba0-0298e0fd5bd2»

}

},

«request»: {

«method»: «POST»,

«url»: «Device»

}

}

    - Ресурс Practitioner

Ресурс Practitioner должен быть предназначен для передачи информации о враче. В этом ресурсе указывается:

- Врач, выполнивший тест;

- Врач, утвердивший результат тестов услуги.

Передаваться может как ресурс целиком (если ранее информация о таком враче не передавалась)  либо ссылка на ранее переданного таким образом врача.

Параметры ресурса аналогичны тем, которые передаются при запросе направлений на лабораторные исследования.

    - Ресурс Binary

В массиве для передачи PDF-документа с результатами исследований должен использоватся ресурс Binary. В качестве PDF-документа должен передаваться пригодный для просмотра и печати протокол лабораторного исследования, соответствующий передаваемым результатам. Передача пустого PDF документа или документа, не содержащего требуемых данных, не допускается. Ресурс Binary может не передаваться. Список используемых параметров и их описание приведены в таблице ниже.

| № п/п | Ресурс | Параметр | Тип | Тип FHIR | Кратность | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Binary | contentType | строка | code | 0..1 | Тип содержимого в ресурсе, передается всегда ContentType = application/pdf |
| 2 | Binary | content | строка | Base64Binary | 0..1 | Файл PDF в формате base64binary |

  - Требование к формированию ответа на запрос

    - Требование к формированию успешного ответа

| № п/п | Параметр | Тип (максимальная длина) | Тип FHIR | Кратность | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | status | строка | string | 1..1 | Всегда «Результаты приняты успешно» |

    - Требование к формированию ошибочного ответа

| № п/п | Параметр | Тип (максимальная длина) | Тип FHIR | Кратность | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | status | строка | string | 1..1 | Всегда «error» |
| 2 | message | строка | string | 1..1 | Сообщение об ошибке |

    - Сообщения об ошибках

| Сообщение | Возможная причина |
| --- | --- |
| В ресурсе {ГУИД DiagnosticReport} отсутствует параметр 'effectiveDateTime' | Нет значения параметра «DiagnosticReport.effectiveDateTime» |
| В ресурсе {ГУИД DiagnosticReport} отсутствует параметр 'issued' | Нет значения параметра «DiagnosticReport.issued» |
| В ресурсе {ГУИД DiagnosticReport} отсутствует параметр 'performer' | Нет значения параметра «DiagnosticReport. performer» |
| Для Observation {ГУИД Observation} не передано значение issued. | Нет значения параметра «Observation.issued» |
| Для Observation {ГУИД Observation} не передано ни одно значение: valueQuantity, valueString, valueDateTime. | Нет значения одного из параметров ресурса «Observation»: «valueQuantity», «valueString», «valueDateTime» |
| Для Observation {ГУИД Observation} valueQuantity.comparator должно быть одним из '<', '<=', '>=', '>'. | Неверное значение параметра «Observation.valueQuantity.comparator» |
| Не указан показатель исследования {Код услуги} | Нет ссылок на Observation в DiagnosticReport |
| Отсутствует ресурс 'OrderResponse' | Нет ресурса «OrderResponse» |
| Передано несколько ресурсов 'OrderResponse' | В запросе больше одного ресурса «OrderResponse» |
| Указанного врача {ГУИД врача} не существует. | Врач с указанным ГУИДом не зарегистрирован в ЛИС |
| Не удалось найти направление с GUID = {ГУИД направления} или по ID = {Идентификатор направления} | Направление с указанным ГУИДом или идентификатором не существует в ЛИС |
| Не удалось найти направление с GUID ={ГУИД направления} | Направление с указанным ГУИДом не существует в ЛИС |
| Ошибка поиска направления {Сообщение об ошибке} | Прочие ошибки поиска направления |
| Не найдено направление ID = {Идентификатор направления ЛИС} | Не существует направление с идентификатором ЛИС |
| Не удалось найти указаного пациента. [psPATIENT: {ГУИД пациента}] | В ЛИС не найден пациент с указанным ГУИДом |
| Указанное направление не соответствует пациенту [pnDIRECTION:{Идентификатор направления ЛИС}, nAGENT:{Идентификатор пациента ЛИС}] | Направление принадлежит другому пациенту |
| Не удалось найти исследование [nLPU: {Идентификатор ЛПУ ЛИС}, psSE_CODE: {Код услуги}] | В ЛПУ направления не найдена услуга с указанным кодому |
| Не удалось найти указаного врача. Observation performer = {ГУИД врача} | В ЛИС не найден врач с указанным ГУИДом |
| Найденое направление на услугу не корректно [nDS: {Идентификатор направления ЛИС}] | Данные направления неполные или некорректные |
| Результаты по услуге {Код услуги} уже приняты на валидации. Повторное получение невозможно. Обратитесь к администратору | Результаты услуги валидированы |
| Результаты по услуге {Код услуги} выбракованы. Повторное получение невозможно | Результаты услуги выбракованы |
| Материал {Код биоматериала} не соответствует заказанному исследованию | Не найден биоматериал с указанным кодом |
| Контейнер {Код типа контейнера} указан не корректно | Не найден контейнер с указанным типом |
| Контейнер {Тип контейнера} не настроен в ЛПУ | Контейнер с указанным типом не настроен в ЛПУ направления |
| Не удалось подобрать тип контейнера по умолчанию. Обратитесь к Администратору. [nDL_ID: {Идентификатор строки направления ЛИС}, nMATERIAL {Тип биоматериала}] | В ЛИС не настроен контейнер по умолчанию для биоматериала |
| Не удалось подобрать тип контейнера и материал по умолчанию. Обратитесь к Администратору. [nDL_ID: {Идентификатор строки направления ЛИС}] | В ЛИС не найдены тип контейнера и материал по умолчания для метода исследования |
| Указан не корректный код локуса {Код локуса} в ресурсе {ГУИД образца}. Информация о локусе не сохранена | Некорректный код локуса |
| Для услуг {Код услуги} отсутствует информация о взятии материала. Необходимо передавать ресурс Specimen. | По услуге в запросе не указан образец |
| Информация об образце в ресурсе {ГУИД образца} не является уникальной |  |
| Информация об образце в ресурсе {ГУИД образца} не соответствует забранному образцу {Код образца} | Образец запроса не соответствует образцу направления |
| Контейнер из ресурса {ГУИД образца} не совпадает с контейнером в забранном образце {Код образца} | Контейнер образца запроса не соответствует контейнеру образца направления |
| Не удалось найти микроорганизм с кодом {Код микроорганизма} | Код микроорганизма не найден в ЛИС |
| Не удалось найти показатель для иследования. [nDS: {Идентификатор услуги направления ЛИС}] | Показатель услуги направления не найден в ЛИС |
| Не удалось найти антибиотик с кодом {Код антибиотика} | Антибиотик с указанным кодом не найден в ЛИС |
| Не удалось найти антибиотик с наименованием {Название антибиотика} | Антибиотик с указанным наименованием не найден в ЛИС |
| Ошибка интерпретации показателя [psINTERPRETATION: {Код интерпретации показателя}] | Код интерпретации показателя по бактериологии не входит в перечень: «NDT», «IND» |
| Не удалось найти результат исследование с кодом {Код показателя} | Не найден показатель |
| Показатель {Код показателя} не привязан к услуге {Код услуги}. Обратитесь к администратору | Показатель не привязан к услуге |
| Результат по показателю {Код показателя} был принят. Обновление невозможно. Обратитесь к администратору | Результат показателя принят |
| Результат исследования [{Код показателя}] имеет тип числовой. Не удалось определить числовое значение. Observation valueQuantity.value = {Значение показателя} | Показатель с числовым типом имеет нечисловое значение |
| Результат исследования [{Код показателя}] имеет тип числовой. Числовое значение пусто. Observation valueQuantity.value = {Значение показателя} | Показатель с числовым типом имеет пустое значение |
| Единица измерения {Единица измерения} не найдена | Единица измерения не найдена в ЛИС |
| Не корректно указана единица измерения {Единица измерения} для показателя {Код показателя} | Единица измерения не соответствует показателю |
| Не указана формула пересчета из альтернативных единиц измерения {Единица измерения} в базовые для федерального показателя {Код показателя} | В ЛИС не настроена формула пересчета единиц измерения |
| Не удалось раcсчитать значение по формуле пересчета из альтернативных единиц измерения {Единица измерения} в базовые для федерального показателя {Код показателя} | Ошибка пересчета единиц измерения в ЛИС |
| Результат исследования [{Код показателя}] имеет тип числовой. Не удалось определить числовое значение нижней границы. Observation referenceRange.low.code = {Значение нижней границы} | Нижняя граница числового показателя имеет нечисловое значение |
| Результат исследования {Код показателя} имеет тип числовой. Не удалось определить числовое значение верхней границы. Observation referenceRange.high.code = {Значение верхней границы} | Верхняя граница числового показателя имеет нечисловое значение |
| Результат исследования {Код показателя} имеет тип перечислимого показателя. Не удалось определить код значения. Observation ValueString пусто' | Пустое значение перечислимого показателя |
| Результат исследования {Код показателя} имеет тип дата. Не удалось определить значение даты. Observation ValueDateTime = {Значение показателя} | В значении показателя даты указана не дата |
| Результат исследования {Код показателя} имеет тип ТИТР. Не удалось определить числовое значение. Observation valueQuantity.value = {Числовое значение}; Observation ValueString = {Строковое значение} | В значении показателя титра нет чисел |
| Результат исследования {Код показателя} имеет тип ТИТР. В Observation valueQuantity.code = {Числовое значение} должно быть значение «титр» | В значении показателя титра не титр |
| Не удалось найти указаного врача. Observation performer = {ГУИД врача} | В ЛИС не найден врач с указанным ГУИДом |
| Не получены значения обязательных показателей: {Список через «;» в формате {Код показателя} - {Название показателя}} | Нет значений обязательных показателей |
| Ожидалось DiagnosticReport.status одно из «cancelled», «completed», «final» [psDR_STATUS: {Статус результата услуги}] | Ожидается статус результата услуги из перечня: «cancelled», «completed», «final» |

Приложение № 9

к описанию объекта закупки

Форма анкеты настройки для ГУ НСО

| Общие сведения о лаборатории |  |
| --- | --- |
| Организация: |  |
| Адрес: |  |
| Адрес лаборатории: |  |
| Заведующий лабораторией: |  |
| Телефон: |  |
| e-mail: |  |
| Руководитель ИТ-службы: |  |
| Телефон: |  |
| e-mail: |  |

|  | Исследования и показатели форма с примером заполнения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Группа исследований | Наименование исследования | Группа исследований | Код услуги из НМУ | Исследуемый материал | Анализатор | Уникальный идентификатор теста из ФСЛИ | Наименование теста в лаборатории | Тип теста | Елиница измерения | Реф. значения | Комментарий | Сколько исследований в месяц проводят |
| Общий (клинический) анализ крови | клинические исследования |  | цельная кровь | Анализатор гематологический Hemolux 19 Mindray |  |  |  |  |  |  | Общий (клинический) анализ крови | клинические исследования |
|  |  |  |  | Анализатор гематологический MindayBC – 5300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Анализатор гематологический автоматический Swelab Alfa Standard |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Анализатор гематологический МЕК-7300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Анализатор гематологический МЕК-6510 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Структура лаборатории |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подразделение и адрес | Кабинеты | Анализаторы | ФИО сотрудника | Должность |

ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА

В соответствии со статьей 22 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Методическими рекомендациями по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) начальная (максимальная) цена контракта определена Методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка):

| № п/п | Наименование | Кол-во | Цена услуги (руб.)/источники информации о ценах |  |  | Минимальная цена (руб.) | Начальная (максимальная) цена контракта (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Исполнитель 1 (письмо № НЦИ-И-3952 от 28.07.2021) | Исполнитель 2 (письмо №б/н от 23.07.2021 ) | Исполнитель 3 (письмо №10-20-0315 от 21.07.2021) |  |  |
| 11 | Оказание услуг по развитию модуля «Лабораторные исследования» компонента «Медицинская информационная система Новосибирской области» Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения Новосибирской области (ЕГИСЗ НСО) путем модификации программы для ЭВМ, в части расширения функциональных возможностей в том числе за счет подключения медицинского диагностического оборудования, в государственных учреждениях, подведомственных министерству здравоохранения Новосибирской области (включая филиалы), для нужд министерства здравоохранения Новосибирской области | 1 | 56 817 000,00 | 59 494 240,84 | 61 093 548,39 | 56 817 000,00 | 56 817 000,00 |

Начальная (максимальная) цена контракта 56 817 000 рублей 00 копеек определена по минимальному значению вышеуказанных данных.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Оказание услуг по развитию модуля «Лабораторные исследования» компонента «Медицинская информационная система Новосибирской области» Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения Новосибирской области (ЕГИСЗ НСО) путем модификации программы для ЭВМ, в части расширения функциональных возможностей в том числе за счет подключения медицинского диагностического оборудования, в государственных учреждениях, подведомственных министерству здравоохранения Новосибирской области (включая филиалы), для нужд министерства здравоохранения Новосибирской области

Полное наименование услуг и их условное обозначение: Оказание услуг по развитию модуля «Лабораторные исследования» компонента «Медицинская информационная система Новосибирской области» Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения Новосибирской области (ЕГИСЗ НСО) путем модификации программы для ЭВМ, в части расширения функциональных возможностей в том числе за счет подключения медицинского диагностического оборудования, в государственных учреждениях, подведомственных министерству здравоохранения Новосибирской области (включая филиалы), для нужд министерства здравоохранения Новосибирской области

Основание для оказания услуг: Региональный проект Новосибирской области «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)», государственная программа Новосибирской области «Цифровая трансформация Новосибирской области».

Закупка осуществляется в целях достижения 100 % значения показателей, предусмотренного региональным проектом в 2021 году: «Доля территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации (в том числе ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет), подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Лабораторные исследования» ГИС субъекта Российской Федерации».

Цели закупки: подключения лабораторного оборудования к ЛИС, перевод на единую систему лабораторных исследований, уменьшение количества ошибок, связанных с ручной постановкой заданий на приборы и получения результатов исследований; повышение удобства работы с заказами на проведение исследований; ускорение процесса передачи полученных результатов лечащим врачам за счет включения лабораторного оборудования в единое информационное пространство МИС НСО; разработка  открытых API-интерфейсов (интеграционной шины) для информационного обмена с внешними системами; обеспечение передачи результатов исследований на наличие возбудителя новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в ФБУН «ЦНИИЭ».

Для достижения целей выполняется подключение лабораторного оборудования к ЛИС и настройка ЛИС, доработка ЛИС на условиях описания объекта закупки

| № Этапа | Наименование | Содержание услуг/работ | Срок/ длительность исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Определение технических условий лабораторных служб, согласно перечню ГУ НСО (Приложение №1) Подключение лабораторного оборудования и настройка ЛИС в лабораторных подразделениях, согласно перечню ГУ НСО (Приложения № 1) | Согласно требованиям п.1.1.1 и п.1.1.4 настоящего ООЗ | С даты заключения Контракта до 15.12.2021 |
| 2 | Настройка ЛИС в лабораторных подразделениях, согласно перечню ГУ НСО (Приложение № 2) | Согласно требованиям п.1.1.2 и п.1.1.4 настоящего ООЗ | С даты заключения Контракта до 15.12.2021 |