Описание объекта закупки

Поставка анализатора бактериологического в рамках реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» (финансовое обеспечение закупок диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации, а также медицинских изделий в соответствии со стандартом оснащения, предусмотренным порядком оказания медицинской помощи больным туберкулезом)

| Анализатор бактериологический – 1 шт. |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Основные показатели | Показатели для определения соответствия |
|  | Автоматизированная система для ускоренной детекции микобактерий туберкулеза и определения чувствительности микобактерий туберкулеза к противотуберкулезным препаратам I и II ряда | Соответствие |
|  | Автоматизированная система для исследования микобактерий предназначена для ускоренной лабораторной детекции микобактерий туберкулеза и определения лекарственной чувствительности микобактерий туберкулеза к препаратам I ряда (стрептомицин, изониазид, рифампицин, этамбутол, пиразинамид) и II ряда (амикацин, каприомицин, ципрофлоксацин, офлоксацин, левофлоксацин, моксифлоксацин, этионамид, протионамид, линезолид) | Соответствие |
|  | Минимальное время детекции микобактерий | 4 дня |
|  | Минимальное время определения чувствительности к противотуберкулезным препаратам | 4 дня |
|  | Максимальный протокол исследования на детекцию | 42 дня |
|  | Максимальная продолжительность исследования лекарственной чувствительности | 21 день |
|  | Принцип детекции- флюоресцентный, основанный на использовании флюоресцентного компонента, встроенного в дно пробирки, где растворенный в питательной среде кислород подавляет флюоресценцию и потребление кислорода микобактерий в процессе роста выявляется по увеличению флюоресценции | Соответствие |
|  | Периодичность измерений инкубируемых пробирок | Не менее 1 раз в час |
|  | Количество исследуемых образцов одновременно | не менее 960 |
|  | Количество исследований в год | не менее 8 000 |
|  | Автоматическое определение чувствительности к противотуберкулезным препаратам I ряда (стрептомицин, рифампицин, изониазид, этамбутол, пиразинамид) и II ряда (амикацин, каприомицин, ципрофлоксацин, офлоксацин, левофлоксацин, моксифлоксацин, этионамид, протионамид, линезолид) | Наличие |
|  | Индикация положительных образцов (визуальная и звуковая) | Наличие |
|  | Указание месторасположения положительных образцов в приборе | Наличие |
|  | Встроенный компьютер | Наличие |
|  | Управления параметрами работы (количество дней исследования, дата и время проведения анализа, температура инкубации, степень громкости звукового сигнала) со встроенной клавиатуры | Наличие |
|  | Отображение текущей информации, параметров работы, положительных образцов на жидкокристаллическом дисплее | Наличие |
|  | Автоматическая самонастройка (без вмешательства оператора) | Наличие |
|  | Автоматическая калибровка системы | Наличие |
|  | Считыватель штрих-кода для автоматического распознавания загружаемой пробирки. | Наличие |
|  | Габаритные размеры: Высота Ширина Глубина | не более 1350 мм не более 920 мм не более 820 мм |
|  | Вес аппарата: Без пробирок С пробирками (960 шт) | не более 350 кг не более 365 кг |
|  | Потребляемая мощность | Не более 1 кВт |
|  | Однофазная сеть переменного тока, 220В / 50Гц | Соответствие |
|  | Комплектация: |  |
|  | Автоматизированная система для ускоренной детекции микобактерий туберкулеза и определения чувствительности микобактерий туберкулеза к противотуберкулезным препаратам с принадлежностями: - Набор для запуска AST Starter Kit (набор держателей для постановки тестов на лекарственную чувствительность, набор подставок для пробирок); - Набор для запуска MGIT 960 Starter Group (дискета, шнуры, термометры, калибраторы, воздушные фильтры и предустановленное программное обеспечение для анализатора) - Программное обеспечение. | 1 шт. |
|  | Лазерный принтер для распечатки результатов | 1 шт. |
|  | Устройство защиты УЗСН-3кВА-М1 | 1 шт. |
|  | Кабель интерфейсный 3 м | 1 шт. |

Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям качества и безопасности товаров в соответствии с действующими стандартами, утвержденными в отношении данного вида Товара, что должно подтверждаться соответствующими документами, оформленными в соответствии с законодательством Российской Федерации. Поставляемый Товар должен быть новым Товаром, то есть Товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств, отражающим все последние модификации конструкций и материалов. Товар не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании. Год выпуска – 2017 год. Гарантия Поставщика на товар, включая узлы, агрегаты, комплектующие, принадлежности, а также на работы, выполняемые поставщиком в ходе выполнения заказа (комплекс мероприятий, выполняемых поставщиком (исполнителем), направленных на поддержание и восстановление работоспособности товара в гарантийный период эксплуатации), с даты ввода в эксплуатацию не менее 12 месяцев.

Обоснование

начальной (максимальной) цены государственного контракта

Поставка анализатора бактериологического в рамках реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» (финансовое обеспечение закупок диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации, а также медицинских изделий в соответствии со стандартом оснащения, предусмотренным порядком оказания медицинской помощи больным туберкулезом)

В соответствии со статьей 22 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Методическими рекомендациями по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) начальная (максимальная) цена контракта определена Методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)

| Наименование товара | Кол-во, шт | Цена за ед руб. / Источники информации |  |  | Начальная (максимальная) цена контракта, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Коммерческое предложение от 22.06.2017 № 284 | Коммерческое предложение от 20.06.2017 № КП-00485/2 | Коммерческое предложение от 21.06.2017 б/н |  |
| Анализатор бактериологический | 1 | 17 207 097,90 | 15 501 890,00 | 16 745 041,20 | 16 484 676,37 |

Начальная (максимальная) цена контракта установлена заказчиком  16 484 676,37 руб.

Начальная (максимальная) цена контракта определена на основании среднего предложения цены.