ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Поставка аппарата рентгенмаммографического цифрового

для нужд ГБУЗ НСО «ГКБ № 11»

| Аппарат рентгенмаммографический цифровой – 1 шт. |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Основные параметры | Показатели для определения соответствия |
|  | Характеристики электропитания маммографического аппарата |  |
|  | Напряжение, | 220±10 В |
|  | Частота, | 50 Гц |
|  | Потребляемая мощность: |  |
|  | - рабочий режим (кратковременный) | не более 7 кВА |
|  | - режим ожидания | не более 0,5 кВА |
|  | Снимочный штатив |  |
|  | Конструктивное исполнение снимочного штатива | С-образный с вертикальной стойкой |
|  | Фиксированное фокусное расстояние | не более 660 мм |
|  | Диапазон вертикального перемещения штатива от уровня пола | не уже 430-1280 мм |
|  | Способ вертикального перемещения штатива | электропривод |
|  | Диапазон поворота штатива в вертикальной плоскости | не уже от –180 до +180 градус |
|  | Способ поворота штатива | электропривод |
|  | Диапазон усилия компрессии молочной железы в режиме электропривода | не уже 70-200 Н |
|  | Диапазон усилия компрессии молочной железы в ручном режиме | не уже 70-200 Н |
|  | Индикация усилия компрессии и ее погрешность | не более 20 Н |
|  | Коэффициент геометрического увеличения | не менее 2,0 крат |
|  | РПУ(Рентгеновское Питающее Устройство): |  |
|  | Электрическая мощность при анодном напряжении 30 кВ, максимальном анодном токе при 30 кВ и времени нагрузки 1 с. | не менее 4 кВт |
|  | Пределы изменения анодного напряжения | не менее 20-35 кВ |
|  | Шаг изменения анодного напряжения | не более 0,5 кВ |
|  | Обеспечение автоматической регулировки дозы облучения | Наличие |
|  | Максимальный анодный ток, обеспечиваемый РПУ | не менее 110 мА |
|  | Диапазон изменения количества электричества, большой фокус | не уже 1-640 мАс |
|  | Диапазон изменения количества электричества, малый фокус | не уже 1-190 мАс |
|  | Способ установки режимов экспозиции (кВ, мАс) | кВ ручной, автоматический по регулировке мАс, полностью автоматический |
|  | Индикация неисправности в случае сбоя снимка | Наличие |
|  | Рентгеновский излучатель с устройством формирования пучка и дополнительными фильтрами рентгеновского излучения |  |
|  | Основной материал анода рентгеновской трубки | Вольфрам или молибден |
|  | Скорость вращения анода | не менее 2700 об/мин |
|  | Размер малого фокуса | не более 0,1 мм |
|  | Размер большого фокуса | не более 0,3 мм |
|  | Входная электрическая мощность для малого фокуса | не менее 1,4 кВт |
|  | Входная электрическая мощность для большого фокуса | не менее 5 кВт |
|  | Максимальное значение анодного тока для малого фокуса (при 30кВ) | не менее 43 мА |
|  | Максимальное значение анодного тока для большого фокуса (при 30кВ) | не менее 180, мА |
|  | Максимальное значение анодного напряжения для малого фокуса | не менее 40, кВ |
|  | Максимальное значение анодного напряжения для большого фокуса | не менее 40, кВ |
|  | Угол анода при малом фокусном пятне | не более 10, град |
|  | Угол анода при большом фокусном пятне | не менее 16, град |
|  | Теплоемкость анода | не менее 300 000, ТЕ |
|  | Сменные фильтры рентгеновского излучения с электроприводом | Наличие |
|  | Способы (режимы) замены фильтров рентгеновского излучения | Ручной, Авто |
|  | Материалы фильтров рентгеновского излучения | Родий, Серебро |
|  | Толщина фильтра рентгеновского излучения | не менее 50, мкм |
|  | Метод световой индикации указателя поля облучения | Галогенная лампа или светодиод |
|  | Режим проведения прицельных снимков | Наличие |
|  | Размер зоны прицельных снимков | не менее 50х50, мм |
|  | ЦПРИ (цифровой приемник рентгеновского излучения) |  |
|  | Метод преобразования рентгеновского изображения в электрический сигнал и цифровое изображение | Непрямое преобразование |
|  | Материал детектора | Аморфный кремний с сцинцилятором |
|  | Размер рабочего поля | не менее 220х290, мм |
|  | Размер пикселя | не более 50, мкм |
|  | Пространственное разрешение | не менее 10, пар линий/мм |
|  | Число пикселей по вертикали и горизонтали | не менее 4300х5600, пикс. |
|  | Контрастная чувствительность при дозе в плоскости приемника 0,1 мГр | не более 1,5 % |
|  | Геометрические искажения | не более 2 % |
|  | Неравномерность яркости сигнала | не более 10 % |
|  | Квантовая эффективность регистрации (DQE) на около нулевой пространственной частоте 0,5 мм при дозе в плоскости ЦПРИ 0,1 мГр | не менее 50 % |
|  | Разрядность аналого-цифрового преобразования (АЦП) | не менее 14 бит |
|  | Съемный отсеивающий растр: |  |
|  | Отношение высоты ламелей к расстоянию между ними | не менее 6:1 |
|  | Разрешение, ламелей на см | не менее 36 |
|  | Рентгенозащитная ширма |  |
|  | Размер рентгенозащитной области ширмы | не менее 185х65 см |
|  | Свинцовый эквивалент по ослаблению рентгеновского излучения | не менее 0,3 мм Pb |
|  | АРМ рентгенолаборанта с монитором для визуализации изображений |  |
|  | Системный блок: |  |
|  | Тактовая частота процессора | не менее 2,0 ГГц |
|  | Емкость оперативного запоминающего устройства | не менее 4 Гбайт |
|  | Емкость жесткого диска | не менее 500 Гбайт |
|  | Предустановленная операционная система | Наличие |
|  | Монитор |  |
|  | Размер экрана | не менее 20 дюйм |
|  | Размер матрицы (разрешение) | не менее 1600х1200 МПикс |
|  | Время задержки вывода изображения для предварительного просмотра после экспозиции | не более 20 сек |
|  | Минимальное время между двумя экспозициями | не более 30 сек |
|  | СПО для АРМ рентгенолаборанта |  |
|  | Управление режимами работы цифрового маммографического рентгеновского аппарата и его компонентов | Наличие |
|  | Автоматизированный интерактивный расчет эффективной дозы облучения пациента на основании Методических Указаний 2.6.1.2944 | Наличие |
|  | Ведение базы данных пациентов и результатов их обследований с внесением в нее значений поглощенной дозы, полученной пациентом за каждый снимок и за все обследование | Наличие |
|  | Визуализация снимков выбранного пациента со следующими обработками изображения: |  |
|  | - автоматическая нормализация яркости и контраста наблюдаемого на экране изображения | Наличие |
|  | - изменения яркости и контраста всего изображения | Наличие |
|  | - изменение масштаба всего изображения | Наличие |
|  | - инвертирование (позитив/негатив) всего изображения | Наличие |
|  | Формирование изображений и сопроводительных данных по протоколу DICOM передачи медицинской информации медицинского оборудования для передачи их на печать и внешним потребителям | Наличие |
|  | Тяжелый защитный передник Pb | 0,35 мм. |
|  | АРМ врача маммолога |  |
|  | Системный блок: |  |
|  | Тактовая частота процессора | не менее 3,0 ГГц |
|  | Емкость ОЗУ | не менее 4 Гб |
|  | Емкость жесткого диска | не менее 500 , Гб |
|  | Предустановленная операционная система | Наличие |
|  | Медицинский монитор |  |
|  | - размер экрана | не менее 20 дюйм |
|  | - размер матрицы (разрешение) | не менее 2560х2048 пикс |
|  | Медицинский жидкокристаллический монитор | не менее 2 шт |
|  | Специализированный пульт маммографической станции врача, с кнопками быстрого вызова функций управления просмотром обследования | Наличие |
|  | СПО (специальное программное обеспечение) для АРМ врача маммолога |  |
|  | Ведение базы данных пациентов и результатов их обследований с внесением в нее значений поглощенной дозы, полученной пациентом за каждый снимок и за все обследование | Наличие |
|  | Визуализация снимков выбранного пациента со следующими параметрами обработки изображения: |  |
|  | - автоматическая нормализация яркости и контраста наблюдаемого на экране изображения | Наличие |
|  | - изменения яркости и контраста всего изображения | Наличие |
|  | - изменение масштаба всего изображения | Наличие |
|  | - инвертирование (позитив/негатив) всего изображения | Наличие |
|  | - проведение на изображении измерений (размер, площадь, углы, относительная плотность, среднее значение яркости, среднеквадратичное отклонение и др.) | Наличие |
|  | Функция просмотра исследований маммографического томосинтеза на рабочей станции врача | Наличие |
|  | Функция перемещения по слоям томосинтетической реконструкции | Наличие |
|  | Функция изменения толщины отображаемого слоя по алгоритму проекций максимальной интенсивности | Наличие |
|  | Систематические фильтры (маски Табара) с интерактивным перемещением маски по снимку, изменения её углов | Наличие |
|  | Посекторный просмотр маммографического изображения без масштабирования, без выхода за границы исследуемого объекта | Наличие |
|  | Устройство для получения твердых копий изображений |  |
|  | интерфейс и протокол передачи медицинской информации медицинского оборудования, DICOM | Наличие |
|  | - технология печати фототермографическая, экспонирование лазером | Наличие |
|  | - количество оттенков серого | не менее 16384 |
|  | - пространственное разрешение печати для всех форматов пленки | не менее 508 точек/дюйм |
|  | - форматы применяемой пленки | 35 х 43,35 x 28, 20 x 25, см |
|  | - форматы применяемой пленки для маммографии | 25 x 30, 20 x 25, см |
|  | - максимальная производительность при разрешении 508 точек/дюйм, формата 20х25 см в час | не менее 110 листов |
|  | - количество подающих лотков пленки для одновременной работы с несколькими форматами | не менее 2, шт |
|  | программируемый выбор количества кадров на листе пленки, задаваемый по протоколу передачи медицинской информации медицинского оборудования | Наличие |
|  | - загрузка пленки на свету | Наличие |
|  | - габаритные размеры, (ГxШxВ) | не более 65х65х76 см |
|  | - масса | не более 80 кг |
|  | - напряжение питания | 220 (±10%) В |
|  | - частота | 50 Гц |

Описание объекта закупки приведено в соответствие с ГОСТ Р 56311-2014.

В соответствии с планами мероприятий по исполнению Дорожной карты по развитию ЕГИСЗ НСО на 2015-2018 годы, являющегося неотъемлемой частью заключенного Соглашения между Министерством здравоохранения Российской Федерации и министерством здравоохранения Новосибирской области,  а так же в соответствии с Постановлением Правительства Новосибирской области от 18.01.2016 г №2 «О создании Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения Новосибирской области» и  Постановлением Правительства Новосибирской области от  28.03.2017 N 117-п «Об утверждении Положения о Единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения Новосибирской области» Поставщику необходимо обеспечить подключение диагностического оборудования к компоненте Единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения Новосибирской области медицинской информационной системе используя активную опцию DICOM 3.0 медицинского диагностического оборудования.

После окончания срока гарантийного обслуживания Заказчику передаются пароли доступа к сервисным настройкам оборудования для самостоятельного обслуживания.

Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям качества и безопасности товаров в соответствии с действующими стандартами, утвержденными в отношении данного вида Товара, что должно подтверждаться соответствующими документами, оформленными в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Поставляемый Товар должен быть новым Товаром, то есть Товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств, отражающим все последние модификации конструкций и материалов. Товар не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании. Год выпуска – не ранее 2017 года.

Поставщик также обязуется обеспечить оказание следующих услуг (выполнение работ), связанных с поставкой Товара:

Ввод Товара в эксплуатацию, обучение (инструктаж) специалистов Заказчика, в  соответствии с предъявляемыми к ним нормативно-техническими требованиями, а также условиями настоящего Контракта, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента доставки Товара Заказчику.

На Товар установлена гарантия производителя – не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты ввода Товара в эксплуатацию.

На Товар установлена гарантия Поставщика – не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты ввода Товара в эксплуатацию, но не менее срока предоставления гарантии производителя.

Обоснование начальной (максимальной) цены государственного контракта

Поставка аппарата рентгенмаммографического цифрового для нужд ГБУЗ НСО «ГКБ № 11»

В соответствии со статьей 22 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Методическими рекомендациями по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) начальная (максимальная) цена контракта определена Методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)

| Наименование товара | Кол-во, шт | Цена за единицу товара (руб.)/источники информации о ценах |  |  | Начальная (максимальная) цена контракта, (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Коммерческое предложение № б/н от 11.08.2017 | Коммерческое предложение № 280517-ЗП от 21.08.2017 | Коммерческое предложение № 62/Н-308-17 от 21.08.2017 |  |
| Аппарат рентгенмаммографический цифровой | 1 | 14 000 000,00 | 14 100 000,00 | 15 000 000,00 | 14 000 000,00 |

Начальная (максимальная) цена контракта определена заказчиком 14 000 000,00 руб. как минимальное значение вышеуказанных данных.