ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА

В соответствии со статьей 22 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Методическими рекомендациями по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) начальная (максимальная) цена контракта определена Методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка):

| Наименование товара | Eд.изм | Кол-во | Цена за литр(руб.)/источники информации о ценах |  |  |  |  | Средняя цена за шт. (руб.) |  | Сумма товара (руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Коммерческое предложение № 175 от 27.04.2017 г. |  | Коммерческое предложение № 61 от 28.04.2017 г. |  | Коммерческое предложение № САП/115-1 от 28.04.2017 г. |  |  |  |
| Поставка рентгеновского диагностического комплекса | шт. | 1 | 28 500 000,00 |  | 28 700 000,00 |  | 28 650 000,00 | 28 616 666,67 | 28 616 666,67 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 616 666,67 |  |

Начальная (максимальная) цена контракта 28 616 666,67 руб. рассчитана как средняя величина сумм вышеуказанных данных.

Описание объекта закупки

| Характеристика (параметр) | Значение параметра или величина функции |
| --- | --- |
| 1. Комплекс рентгеновский диагностический телеуправляемый |  |
| 1.1 Стол-штатив телеуправляемый для рентгеноскопии и рентгенографии |  |
| - рабочие положения: вертикальное, горизонтальное и наклонное | Наличие |
| - размеры деки стола, см, не менее | 235 x 74 |
| - высота деки стола от пола, см, не более | 142 |
| - диапазон перемещения деки стола в поперечном/продольном направлении, см, не менее | 32/0 |
| - максимальная масса пациента, кг, не менее | 280 |
| - диапазон угла наклона стола, градусы, не менее | +90/-90 |
| - расстояние фокус-приемник, мм, не менее | 1500 |
| - вертикальный лифт деки стола1 от не более 75 см до не менее 142 см | Наличие |
| - перемещение колонны излучателя2 и приемника, см, не менее | 160 |
| - расстояние от поверхности стола до рентгеновского приемника3, мм, не более | 83 |
| - расстояние от поверхности стола до УРИ4, мм, не более | 102 |
| - наклоны колонны излучателя в диапазоне5, град, не менее | -40/+40 |
| - поворот трубки вокруг собственной оси6 в диапазоне, град., не менее | -90/+180 |
| - скорость выполнения серии снимков, снимков7 в секунду, не менее | 2 |
| - функция установки стола в рабочее положение "одной кнопкой"8 с программированием рабочих положений, не менее | 3 |
| - функция автоматического перемещения отсеивающего растра в парковую позицию при выполнении педиатрических исследований и съемки без растра9 | Наличие |
| 1.2 Рентгеновский излучатель с рентгеновской трубкой и диафрагмой |  |
| - теплоемкость излучателя, кДж, не менее | 225 |
| - двухфокусная рентгеновская трубка с вращающимся анодом | Наличие |
| - размер фокусных пятен, мм, не более | 0,6 x 0,6; 1,2 x 1,2 |
| - скорость вращения анода, об/мин, не менее | 3000 |
| - максимальный размер радиационного поля, см, не менее (на расстоянии 100 см) | 40 x 40 |
| - глубинная диафрагма | Наличие |
| 1.3 Приемник рентгеновского изображения |  |
| 1.3.1 УРИ |  |
| - количество пикселей телевизионной матрицы, не менее | 1024 x 1024 |
| - количество рабочих полей, не менее | 3 |
| - номинальный размер рабочего поля (диаметр), дюймы (см), не менее | 9 (23) |
| - пространственное разрешение, пар лин./мм, не менее | 5,6 |
| - доза на кадр при контрастной чувствительности 1%, мкГр, не более | 7 |
| - поддержка режима импульсной рентгеноскопии (пульс-флюоро)10 | Наличие |
| - максимальная частота кадров, кадров в секунду11, не менее | 30 |
| - ЖК монитор (диагональю не менее 19 дюймов) с тележкой12 | Наличие |
| 1.4 Рентгеновское питающее устройство |  |
| - максимальная мощность генератора, кВт, не менее | 50 |
| - диапазон анодного напряжения, кВ, не менее | 40 - 150 |
| - диапазон изменения количества электричества, мА·с, не менее | 0,5 - 600 |
| - диапазон изменения анодного тока при рентгенографии13, мА, не менее | 10-600 |
| - минимальное время экспозиции, мс, не более | 2 |
| - программы органоавтоматики, не менее | 1024 |
| - выбор параметров рентгеноскопии (мА и кВ) автоматически и вручную14 | Наличие |
| 1.5 АРМ |  |
| 1.5.1 АРМ Рентген лаборанта |  |
| - тактовая частота процессора, ГГц, не менее | 2,6 |
| - объем оперативной памяти, Гбайт, не менее | 4,0 |
| - объем памяти жесткого диска, Тбайт, не менее | 0,5 |
| - размер диагонали монитора, дюйм, не менее | 24 |
| - количество пикселей, не менее | 1920 х 1080 |
| - DICOM-совместимость | Наличие |
| 1.6 Система автоматической экспонометрии | Наличие |
| - размер камеры в ЭСУ, см, не менее | 35 х 43 |
| - количество рабочих полей в камере, не менее | 3 |
| 1.7 Устройство для линейной томографии |  |
| - диапазон углов, градусы, не менее | 7 - 40 |
| - диапазон изменения глубины среза, мм, не менее | 0 - 330 |
| - количество предустановленных углов томографии15, не менее | 4 |
| - количество скоростей томографии для каждого угла16, не менее | 4 |
| - томография может производиться при любом положении стола17 | Наличие |
| - синхронизация при томографии электронная без механических сочленений18 | Наличие |
| 1.8 Специальное программное обеспечение |  |
| 1.8.1 Функции специального программного обеспечения АРМ рентгенолаборанта |  |
| Интерфейс пользователя на русском языке | Наличие |
| Требование ввода пароля при включении системы | Наличие |
| Электронный ключ, исключающий несанкционированное копирование ПО АРМ рентгенолаборанта | Наличие |
| Передача исследований на сервера PACS, автоматизированные рабочие места врачей рентгенологов | Наличие |
| Печать диагностических изображений на медицинский принтер, офисный принтер с подготовкой проекта печати | Наличие |
| Функция неотложного обследования (присвоение условного имени по времени регистрации) | Наличие |
| Регистрация пациента с указанием: Фамилии, Имени, Отчества, даты рождения | Наличие |
| Редактирование данных пациента (внесение изменения в регистрационную информацию) | Наличие |
| Получение и обработка изображений в режиме рентгеноскопии c УРИ по протоколу GigE Vision на рабочей станции. | Наличие |
| Запоминание нескольких последних изображений, не менее | 64 |
| Автоматическая стабилизация яркости в реальном времени | Наличие |
| Фильтрация: |  |
| - сглаживание границ, уровней, не менее | 4 |
| - инверсия изображения, как на реальной картинке, так и на запомненном изображении | Наличие |
| - подчеркивание границ, уровней, не менее | 4 |
| - динамическое шумоподавление, уровней, не менее | 24 |
| - выделение контуров, уровней, не менее | 6 |
| - динамическая эквилизация яркости | Наличие |
| Запись видео с пониженным разрешением для экономии дискового пространства | Наличие |
| Захват и сохранение произвольного числа видеоизображений произвольной длительности не считая ограничений емкости жесткого диска) с частотой, кадров в секунду, не менее | 30 |
| Воспроизведение сохраненных видеоизображений в ходе обследования | Наличие |
| Отображение продолжительности обследования с точностью до секунд | Наличие |
| Добавление произвольных текстовых меток в обследование фиксацией времени добавления | Наличие |
| Возможность настройки алгоритма сжатия видео | Наличие |
| 1.9 Компрессия19 |  |
| - электропривод | Наличие |
| - компрессионное перемещения тубуса, см, не менее | 25 |
| - диапазон изменения компрессионного усилия, Н, не менее | 30-150 |
| 1.10 Решетка (растр)20 |  |
| - разрешение, ламелей на см, не менее | 34 |
| - фокусное расстояние, см | 110 |
| 1.11. Рентгензащита |  |
| - Тяжелый защитный фартук (размер 46-54), Pb 0,35/100 | Наличие |
| - Защитный набор пластин 1,0 Pb (7 пластин) | Наличие |
| 1.12. Средства измерения для контроля доз облучения пациента | Наличие |
| - дозиметр рентгеновского излучения | Наличие |
| - диапазон измерений произведения кермы (поглощенной дозы) в воздухе на площадь | 1 - 104 мкГр•м2 |
| 1.13. Характеристики сети питания |  |
| - напряжение питания, В | 380 В ± 10% |
| - частота, Гц | 50 |
| - максимальное сопротивление, Ом | 0,4 |
| 1.14. Габаритные требования к рентгеновским кабинетам |  |
| - требуемая площадь помещения, м2, не более | 36 |
| - высота потолка, м, не менее | 3 |
| 1.15. Гарантийный срок эксплуатации, лет, не менее | 1 |
| 2. Рентгендиагностический комплекс на два рабочих места |  |
| 2.1 Второе рабочее место |  |
| 2.1.1 Стол для горизонтальной рентгенографии |  |
| - размеры деки стола, см, не менее | 215 х 75 |
| - высота деки стола от пола, см, не более | 80 |
| - диапазон перемещения деки стола в поперечном/продольном направлении, см, не менее | 23/83 |
| - максимальная масса пациента, кг, не менее | 185 |
| - вертикальный лифт деки стола21 от не более 50см до не менее 75 см | Наличие |
| - продольное перемещение экранно-снимочного устройства (ЭСУ)22, см, не менее | 54 |
| - разрешение растра стола23 для горизонтальной рентгенографии, ламелей на см, не менее | 34 |
| - фокусное расстояние растра стола для горизонтальной рентгенографии, см, не менее | 100 |
| - количество рабочих полей системы автоматической экспонометрии24, не менее | 3 |
| 2.1.2 Штатив для рентгенографии с рентгеновским излучателем и диафрагмой |  |
| - диапазон вертикального перемещения излучателя от деки стола (фокусное расстояние), см, не менее | 45-140 |
| - расстояние от деки стола до приемника, см, не более | 8 |
| - диапазон горизонтального перемещения колонны с излучателем, см, не менее | 170 |
| - вращение излучателя25 в диапазоне, град., не менее | ±180 |
| - вращение колонны излучателя26 в диапазоне, град, не менее | ±90 |
| 2.1.2.1 Рентгеновский излучатель с рентгеновской трубкой и диафрагмой |  |
| - теплоемкость излучателя, кДж, не менее | 225 |
| - двухфокусная рентгеновская трубка с вращающимся анодом | Наличие |
| - размер фокусных пятен, мм, не более | 0,6 х 0,6 и 1,2 х 1,2 |
| - скорость вращения анода, об/мин, не менее | 3000 |
| - максимальный размер радиационного поля, см, не менее (на расстоянии 100см) | 40 х 40 |
| - глубинная диафрагма | Наличие |
| 2.1.3 Устройство для линейной томографии |  |
| - количество скоростей сканирования, не менее | 3 |
| - диапазон углов, градусы, не менее | 5°-45° |
| - диапазон толщины среза, мм, не менее | 0-250 |
| - количество предустановленных углов томографии27, не менее | 4 |
| 2.1.4 Приемник рентгеновского изображения |  |
| 2.1.4.1 Кассета с фотостимулируемым экраном | 2 шт. |
| Рабочий размер, см | 24 х 30 |
| - пространственное разрешение, пар лин/мм, не менее | 4,0 |
| - доза на кадр при контрастной чувствительности 1% мкГр, не более | 10 |
| 2.1.4.2 Кассета с фотостимулируемым экраном | 2 шт. |
| Рабочий размер, см | 35 х 43 |
| - пространственное разрешение, пар лин/мм, не менее | 4,0 |
| - доза на кадр при контрастной чувствительности 1% мкГр, не более | 10 |
| 2.2 Третье рабочее место |  |
| 2.2.1 Стойка для вертикальной рентгенографии |  |
| - размер изображения в плоскости приемника рентгеновского изображения, см, не менее | 34 х 42 |
| - диапазон изменения высоты центра, см, не менее | 40 - 190 |
| - наличие поворота приемника рентгеновского изображения | Да |
| - наличие экспонометра | Наличие |
| - разрешение растра стойки для вертикальной рентгенографии, ламелей на см, не менее | 34 |
| - фокусное расстояние растра стойки для вертикальной рентгенографии, см, не менее | 150 |
| - количество рабочих полей системы автоматической экспонометрии, не менее | 3 |
| 2.2.2 Приемник рентгеновского изображения |  |
| 2.2.2.1 Кассета с фотостимулируемым экраном | 2 шт. |
| Рабочий размер, см | 18 х 24 |
| - пространственное разрешение, пар лин/мм, не менее | 4,0 |
| - доза на кадр при контрастной чувствительности 1% мкГр, не более | 10 |
| 2.2.2.2 Кассета с фотостимулируемым экраном | 2 шт. |
| Рабочий размер, см | 35 х 35 |
| - пространственное разрешение, пар лин/мм, не менее | 4,0 |
| - доза на кадр при контрастной чувствительности 1% мкГр, не более | 10 |
| Рабочий размер, см | 35 х 35 |
| 2.3 АРМ |  |
| 2.3.1 АРМ врача-рентгенолога |  |
| - тактовая частота процессора, ГГц, не менее | 2,0 |
| - объем оперативной памяти, Гбайт, не менее | 4,0 |
| - объем памяти жесткого диска, Тбайт, не менее | 0,5 |
| - размер диагонали монитора, дюйм, не менее | 22 |
| - количество пикселей, не менее | 1920 х 1200 |
| - DICOM совместимость | Наличие |
| 2.3.2 АРМ рентгенолаборанта системы компьютерной радиографии |  |
| - тактовая частота процессора, ГГц, не менее | 1,8 |
| - объем оперативной памяти, Гбайт, не менее | 1,0 |
| - объем памяти жесткого диска, Тбайт, не менее | 0,25 |
| - размер диагонали монитора, дюйм, не менее | 17 |
| - количество пикселей, не менее | 1280 х 1024 |
| - DICOM совместимость | Наличие |
| 2.4 Рентгеновское питающее устройство |  |
| - максимальная мощность генератора, кВт, не менее | 50 |
| - диапазон анодного напряжения, кВ, не менее | 40-150 |
| - диапазон изменения количества электричества, мА.с, не менее | 0,1 - 600 |
| - диапазон изменения анодного тока28, мА, не менее | 10-630 |
| - минимальное время экспозиции, мс, не более | 1 |
| - программы органовтоматики | Наличие |
| 2.5 Специальное программное обеспечение |  |
| 2.5.1 Специальное программное обеспечение автоматизированного рабочего места рентгенолаборанта системы компьютерной радиографии |  |
| Программный интерфейс, адаптированный для работы с сенсорным экраном, не требующий от оператора навыков работы с компьютером | Наличие |
| Интерфейс пользователя на русском языке | Наличие |
| Ввод сведений о пациентах на консоли устройства: ФИО, пол, номер истории болезни (амбулаторной карты); орган, суборган, проекция и параметры обследования, сведения о лечащем враче и т.п. | Наличие |
| Система идентификации данных пациентов и кассет типа штрих-код | Наличие |
| Возможность идентификации данных пациентов и кассет вручную без считывателя штрих-кода | Наличие |
| Программа использования кодов процедур для автоматического задания параметров исследований | Наличие |
| Программируемый пользователем набор обязательных для ввода оператором данных о пациенте и исследовании | Наличие |
| Предупреждение о неполноте ввода данных о пациенте и исследовании | Наличие |
| Функция исправления ошибки оператора при неправильном присваивании изображения пациенту с возможностью корректировки | Наличие |
| Автоматический запрет при попытке использовать уже назначенную кассету для другого пациента | Наличие |
| Программа просмотра и контроля качества полученных изображений на консоли рентгенолаборанта | Наличие |
| Программа органо-зависимой обработки рентгенограмм - автоматическая обработка поступающих рентгенограмм в зависимости от заданной области исследования, проекции и параметров исследования | Наличие |
| Программа повторной обработки рентгенограмм - при изменении области исследования и параметров исследования | Наличие |
| Возможность добавлять без ограничений и исправлять программы органо-зависимой обработки рентгенограмм силами специалистов пользователя | Наличие |
| Программа обработки изображений - улучшение контраста мелких деталей изображений с сохранением фотографической широты | Наличие |
| Автоматический подбор яркости и контраста | Наличие |
| Независимая регулировка оператором параметров изображения: яркости, фотографической широты, контраста деталей, резкость границ, шума | Наличие |
| Масштабирование, зеркальное отражение и вращение изображения | Наличие |
| Программа установки радиографических маркеров на изображении | Наличие |
| Наложение на изображение заданных заранее текстовых примечаний | Наличие |
| Наложение на изображение произвольных текстовых примечаний | Наличие |
| Программа передачи изображений во внешние адреса по протоколу DICOM c выбором адреса доставки | Наличие |
| Программа передачи изображений во внешние адреса по протоколу DICOM после завершения исследования | Наличие |
| Программа печати с консоли рентгенолаборанта по протоколу DICOM | Наличие |
| Программа печати с консоли рентгенолаборанта изображений в реальном размере (масштаб 1:1) | Наличие |
| 2.5.2 Специальное программное обеспечение автоматизированного рабочего места врача-рентгенолога комплекса рентгеновского |  |
| Интерфейс пользователя полностью на русском языке | Наличие |
| Одновременное отображение снимков на одном мониторе, не менее | 256 |
| Просмотр результатов рентгенографических исследований | Наличие |
| Просмотр результатов рентгеноскопических исследований | Наличие |
| Диапазон изменения масштаба изображения с отображением числового значения текущего масштаба в процентах, От, %, не менее До, %, не менее | 5 10 000 |
| Работа с изображением (гамма-коррекция; фильтрация изображений; изменение яркости и контрастности; инвертирование изображения; поворот изображения) | Наличие |
| Регулировка яркости и контраста изображения отдельно для каждого снимка и для всех снимков одновременно | Наличие |
| Автоматическая нормализация яркости по всему изображению | Наличие |
| Измерения на изображении (измерение угла с вынесенным значением, измерение длин (см) прямой или ломаной; измерение площади многоугольника; измерения отклонения и среднего области с выводом значения) | Наличие |
| Оценка сколиоза: измерение углов между рёбрами и позвоночником | Наличие |
| Измерение параметров смещения позвонков | Наличие |
| Измерение расстояния до отвеса | Наличие |
| Измерение характерных углов тазовых костей | Наличие |
| Измерение угла между двумя произвольными отрезками | Наличие |
| Определение величины спондилолистеза | Наличие |
| Определение степени продольного плоскостопия | Наличие |
| Определение степени дисплазии тазобедренных суставов (коксометрия) | Наличие |
| Расчет величины кардиоторакального индекса | Наличие |
| Расчет величины кардиотимикоторакального индекса | Наличие |
| Расчет величины индекса воронкообразной деформации (индекс Гижицкой) | Наличие |
| Расчет величины метакарпального индекса | Наличие |
| Расчет величины индекса Барнетт-Норден | Наличие |
| Расчет величины индекса Мура | Наличие |
| Расчет величины спондилоцервикального индекса | Наличие |
| Поддержка DICOM (стандарт сохранения и передачи медицинской информации): DICOM Print SCU; DICOM Query/Retrieve SCU | Наличие |
| Наличие электронного ключа, препятствующего доступу в систему неучтенных рабочих мест | Наличие |
| Составление заключений с использованием заполняемых пользователем шаблонов заключений | Наличие |
| Печать результатов обследования диагностических изображений на медицинский и офисный принтер с подготовкой проекта печати | Наличие |
| 2.6 Дополнительное оборудование |  |
| 2.6.1 Устройство для считывания и оцифровки системы компьютерной радиографии | Наличие |
| Тип носителя рентгеновских кассет. | Запоминающий люминофор |
| Возможность работы в режиме рентгенографии | Наличие |
| Возможность сканирования кассет для общей рентгенографии форматов, не менее |  |
| - формат 35х43 см | Наличие |
| - формат 35х35 см | Наличие |
| - формат 24х30 см | Наличие |
| - формат 18х24 см | Наличие |
| - формат 15х30 см | Наличие |
| Пространственное разрешение (маммография), точек на мм, не менее | 20 |
| Пространственное разрешение (рентгенография), точек на мм, не менее | 10 |
| Производительность, формат 35 х 43 см, кассет/час, не менее | 80 |
| Производительность, формат 35 х 35 см, кассет/час, не менее | 90 |
| Производительность, формат 24 х 30 см, кассет/час, не менее | 75 |
| Производительность, формат 18 х 24 см, кассет/час, не менее | 93 |
| Производительность, формат 15 х 30 см, кассет/час, не менее | 73 |
| Размер матрицы изображения 24 х 30 (маммография), пиксель, не менее | 4728 х 5928 |
| Размер матрицы изображения 18 х 24 (маммография), пиксель, не менее | 3540 х 4740 |
| Размер матрицы изображения 35 х 43 (рентгенография), пиксель, не менее | 3520 х 4280 |
| Размер матрицы изображения 35 х 35 (рентгенография), пиксель, не менее | 3520 х 3520 |
| Размер матрицы изображения 24 х 30 (рентгенография), пиксель, не менее | 2364 х 2964 |
| Размер матрицы изображения 18 х 24 (рентгенография), пиксель, не менее | 1770 х 2370 |
| Время считывания информации с одной кассеты-18х24 с отображением на консоли цифровой радиографии, сек, не более | 26 |
| Время считывания информации с одной кассеты 35х43 с отображением на консоли цифровой радиографии, сек, не более | 26 |
| Кодировка кассет штрих- кодом | Наличие |
| Загрузка кассет | Вертикальная |
| Габариты, мм, не более | 590 х 385 х 810 |
| Вес, кг, не более | 80 |
| 2.6.2 Устройство печати цифровых диагностических монохромных изображений | Наличие |
| Разрешение печати, точек на дюйм, не менее | 320 |
| Минимальный размер элемента изображения, мкм, не более | 80 |
| Производительность, отпечатков/час, не менее | 100 |
| Время выхода первого отпечатка, сек, не более | 70 |
| Разрешение в шкале серого, уровней, не менее | 4 096 |
| Максимальная оптическая плотность Dmax, не менее | 3,10 |
| Количество одновременно установленных лотков подачи, не менее | 3 |
| Печать изображений на пленке и бумаге | Наличие |
| Доступные форматы для печати на бумаге: |  |
| 22х28 см | Наличие |
| 35х43 см | Наличие |
| Доступные форматы для печати на пленке: |  |
| 20х25 см | Наличие |
| 27,5х35 см | Наличие |
| 35х43 см | Наличие |
| Интерфейсы | 10/100 Base-T Ethernet (RJ-45) |
| Сетевые протоколы | DICOM, Windows network printing, FTP, LPR |
| Управление параметрами выходного изображения | Наличие |
| Управление параметрами листа | Наличие |
| Размеры, ДхШхВ, см, не более | 65x55x40 |
| Вес, кг, не более | 32 |
| 2.6.3 Пленка для принтера 14"х17" (35х43 см) (1 уп. х 100 л.) | Наличие |
| 2.6.4 Тяжелый защитный фартук (размер 46-54), Pb 0,35/100 | Наличие |
| 2.6.5 Защитный набор пластин 1,0 Pb (7 пластин) | Наличие |
| 2.6.6 Проявочная машина |  |
| Обработка рентгеновской пленки для маммографии и для общей рентгенографии | Наличие |
| Максимальный формат обрабатываемой пленки, см, не менее | 35х43 |
| Производительность, плёнок в час, не менее | 100 |
| Потребление воды в режиме проявки, л/мин, не более | 1,5 |
| Объем рабочих емкостей: проявитель, фиксаж, вода, каждая, л, не менее | 5,0 |
| Объем дополнительных емкостей: проявитель, фиксаж, каждая, л, не менее | 26 |
| Регулируемое время обновления реактивов в рабочих емкостях (проявитель, фиксаж) в диапазоне, сек, не менее | 0-45 |
| Микропроцессорное управление | Наличие |
| Диапазон регулировки температуры проявителя, град С, не менее | 28-38 |
| Диапазон регулировки температуры сушки, град С, не менее | 45-55 |
| Поддержание температурными датчиками температуры обработки проявителя с отклонением от заданной температуры, град С, не более | 0,5 |
| Шаг изменения температуры обработки для проявителя и фиксажа, град С, не более | 1 |
| Шаг изменения температуры обработки для сушки, град С, не более | 5 |
| Диапазон изменения времени проявки, сек, не менее | 90-210 |
| Индикатор готовности проявочной машины | Наличие |
| Подставка для машины и дополнительных ёмкостей | Наличие |
| Габаритные размеры Д х Ш х В, мм, не более | 640 х 530 х 390 |
| Вес, кг, не более | 35 |
| Реактивы - любого типа для машинной обработки | Наличие |
| Стартовый набор реактивов - 20 л проявителя, 20 л раствор фиксажа (в концентрированном виде) | Наличие |
| 2.6.7 Средства измерения для контроля доз облучения пациента |  |
| - дозиметр рентгеновского излучения | Наличие |
| - диапазон измерений произведения кермы (поглощенной дозы) в воздухе на площадь | 1 - 104 мкГр·м2 |
| 2.7. Характеристики сети питания |  |
| - напряжение питания, В | 380 В ± 10% |
| - частота, Гц | 50 |
| - максимальное сопротивление, Ом | 0,4 |
| 2.8. Габаритные требования к рентгеновским кабинетам |  |
| - требуемая площадь помещения, м2, не более | 26 |
| - высота потолка, м, не менее | 2,6 |
| 2.9. Гарантийный срок эксплуатации, лет, не менее | 1 |
| 2.10. Нормативный срок эксплуатации, лет, не менее | 6 |

| государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области «Барабинская центральная районная больница» |  |
| --- | --- |
| 632336, Новосибирская область, г. Барабинск, ул. Ульяновская, 26 тел/факс 2-20-53 исх. № от «___» __________ 2017 г. вх.№ |  |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Закупка на поставку рентгеновского диагностического комплекса осуществляется в рамках реализации мероприятий 10.1.5 «Укрепление материально-технической базы государственных учреждений Новосибирской области» подпрограммы 10 на приобретение медицинского оборудования для вводимого в эксплуатацию лечебного корпуса ГБУЗ НСО «Барабинская ЦРБ» (Приказ минздрава № 1656 от 14.07.2017 г.).

Главный врач							К.А. Довгулёв

Исп.

Д.А. Светличный

2-33-14