ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА

В соответствии со статьей 22 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Методическими рекомендациями по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) начальная (максимальная) цена контракта определена Методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка):

| Наименование товара | Eд.изм | Кол-во | Цена за литр(руб.)/источники информации о ценах |  |  |  |  | Средняя цена за шт. (руб.) |  | Сумма товара (руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Коммерческое предложение № 580-17 от 29.06.2017 г. |  | Коммерческое предложение № б/н |  | Коммерческое предложение № 060717-1012/06СМ от 06.07.2017 г. |  |  |  |
| Поставка оборудования для центрального стерилизационного отделения | шт. | 1 | 23 741 500,00 |  | 24 216 330,00 |  | 24 892 300,00 | 24 283 376,66,00 | 24 283 376,66 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 283 376,66 |  |

Начальная (максимальная) цена контракта 24 283 376,66 руб. рассчитана как средняя величина сумм вышеуказанных данных.

Описание объекта закупки

|  | Стерилизатор паровой, с принадлежностями - 1 шт. |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Основные параметры | Показатели для определения соответствия |
| 1 | Тип стерилизатора | Паровой автоматический горизонтальный |  |
| 2 | Область применения | Предназначен для стерилизации инструментов и материалов насыщенным водяным паром под давлением |
| 3 | Размеры камеры (ВхШхГ), не менее | 660х660х950 мм |
| 4 | Вместимость , не более | 6 стерилизационных единиц |
| 5 | Исполнение проходное (двухдверное) | Наличие |
| 6 | Материал камеры и дверей полированная нержавеющая сталь | 03Х17Н14М3 или эквивалент |
| 7 | Рубашка стерилизационной камеры | Наличие |
| 8 | Встроенный парогенератор | Наличие |
| 9 | Материал кожуха парогенератора нержавеющая сталь | Наличие |
| 10 | Удаление воздуха из стерилизационной камеры фракционным вакуумированием | Наличие |
| 11 | Вакуумный насос | Наличие |
| 12 | Автоматические слайдовые двери | Наличие |
| 13 | Уплотнение дверей сжатым воздухом | Наличие |
| 14 | Привод дверей пневматический | Наличие |
| 15 | Защита от открытия двери при положительном давлении внутри камеры | Наличие |
| 16 | Блокировка закрытия дверей при наличии препятствия | Наличие |
| 17 | Контроль давления в паропроводе из парогенератора в рубашку | Редуктора пара или датчик давления |
| 18 | На панели со стороны загрузки установлены манометры для визуального контроля давления в камере, рубашке и парогенераторе | Наличие |
| 19 | На панели со стороны выгрузки установлен манометр для контроля давления в камере | Наличие |
| 20 | Кнопка аварийной остановки стерилизатора со стороны загрузки и выгрузки | Наличие |
| 21 | На стороне загрузки установлен цветной сенсорный русифицированный дисплей, диагональ не менее | 7дюймов |
| 22 | Ширина бумаги встроенного принтера, не более | 57мм |
| 23 | Предустановленные программы в памяти стерилизатора, не менее | 4 программ |
| 24 | Изменение параметров программ при наличии кода доступа | Наличие |
| 25 | Свободные программные места | Наличие |
| 26 | Предустановленные тестовые программы: тест Боуи-Дика и тест вакуума | Наличие |
| 27 | Воздушный фильтр на входе воздуха в камеру | Наличие |
| 28 | Габаритные размеры стерилизатора (ВхШхГ), не более | 1980х1170х1310 мм |
| 29 | Параметры электроподключения, диапазон не более | 380-400В |
| 30 | Максимальная потребляемая мощность парогенератора, не более | 36 кВт |
|  | Комплектация |  |
| 31 | Комплект панелей из нержавеющей стали, не менее | 1 шт |
| 32 | Стеллаж загрузочный, не менее | 1 шт |
| 33 | Тележка загрузочная, не менее | 2 шт |
| 34 | Корзина стерилизационная (ВхШхГ): 265х575х280 мм ±5 мм, не менее | 18 шт |
| 35 | Компрессор медицинский, не менее | 1 шт |
| 36 | Система водоподготовки, не менее | 1 шт |
| 37 | Комплект расходного материала(упаковочная бумага, рулоны, тесты для стерилизации), не менее | 1 шт |
|  | Дополнительные требования |  |
| 38 | Регистрационное Удостоверение Минздрава РФ | Наличие |
| 39 | Декларация о соответствии | Наличие |
| 40 | Инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие |
| 41 | Гарантийное обслуживание с момента ввода в эксплуатацию, не менее | 12 месяцев |
| 42 | Послегарантийное обслуживание | Наличие |
| 43 | Пуско-наладочные работы и ввод в эксплуатацию | Наличие |
| 44 | Инструктаж персонала | Наличие |

|  | Стерилизатор паровой, с принадлежностями - 1 шт. |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Основные параметры | Показатели для определения соответствия |
| 1 | Тип стерилизатора | Паровой автоматический горизонтальный |
| 2 | Область применения | Предназначен для стерилизации инструментов и материалов насыщенным водяным паром под давлением |
| 3 | Размеры камеры (ВхШхГ), не менее | 400х400х650 мм |
| 4 | Объем камеры, не менее | 103 л |
| 5 | Исполнение проходное (двухдверное) | Наличие |
| 6 | Материал изготовления стерилизационной камеры и двери полированная нержавеющая сталь (ГОСТ 5632-2014) | 03Х17Н14М3 или эквивалент |
| 7 | Рубашка стерилизационной камеры | Наличие |
| 8 | Встроенный парогенератор | Наличие |
| 9 | Материал изготовления кожуха парогенератора нержавеющая сталь | Наличие |
| 10 | Удаление воздуха из стерилизационной камеры методом фракционного вакуумированиея | Наличие |
| 11 | Вакуум- насос | Наличие |
| 12 | Автоматические слайдовые двери | Наличие |
| 13 | Уплотнение дверей сжатым воздухом | Наличие |
| 14 | Привод двери | Пневматический или электромоторный |
| 15 | Защита от открытия двери при положительном давлении внутри камеры | Наличие |
| 16 | Блокировка закрытия дверей при наличии препятствия | Наличие |
| 17 | Контроль давления в паропроводе из парогенератора в рубашку | Редуктора пара или датчик давления |
| 18 | На панели со стороны загрузки установлены манометры для контроля давления в камере, рубашке и парогенераторе | Наличие |
| 19 | На панели со стороны выгрузки установлен манометр для контроля давления в камере | Наличие |
| 20 | Кнопка аварийной остановки стерилизатора со стороны загрузки и выгрузки | Наличие |
| 21 | На стороне загрузки установлен цветной сенсорный русифицированный дисплей, диагональ не менее | 7 дюймов |
| 22 | Ширина бумаги встроенного принтера, не более | 57 мм |
| 23 | Предустановленные программы в памяти стерилизатора, не менее | 4 программ |
| 24 | Изменение параметров программ при наличии кода доступа | Наличие |
| 25 | Свободные программные места | Наличие |
| 26 | Предустановленные тестовые программы: тест Боуи-Дика и тест вакуума | Наличие |
| 27 | Воздушный фильтр на входе воздуха в камеру | Наличие |
| 28 | Габаритные размеры стерилизатора (ВхШхГ), не более | 1630х850х1257 мм |
| 29 | Параметры электроподключения, диапазон не более | 380-400В |
| 30 | Максимальная потребляемая мощность парогенератора, не более | 18 кВт |
|  | Комплектация |  |
| 31 | Комплект панелей из нержавеющей стали, не менее | 1 шт |
| 32 | Каркас загрузочный с двумя полками, не менее | 1 шт |
| 33 | Корзина стерилизационная (ВхШхГ): 135х575х280 мм ±5 мм, не менее | 2 шт |
|  | Дополнительные требования |  |
| 34 | Регистрационное Удостоверение Минздрава РФ | Наличие |
| 35 | Декларация о соответствии | Наличие |
| 36 | Инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие |
| 37 | Гарантийное обслуживание с момента ввода в эксплуатацию, не менее | 12 месяцев |
| 38 | Послегарантийное обслуживание | Наличие |
| 39 | Пуско-наладочные работы и ввод в эксплуатацию | Наличие |
| 40 | Инструктаж персонала | Наличие |

|  | Оборудование для мойки и дезинфекции, с принадлежностями - 1 шт. |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Основные параметры | Показатели для определения соответствия |
| 1 | Тип дезинфектора | Свободностоящий, с откидными стеклянными дверьми |
| 2 | Область применения | Для мойки и дезинфекции хирургических, анестезиологических и МИХ-инструментов |
| 3 | Внутренние габариты моечной камеры (ВхШхГ), не более | 845 х 555 х 580 мм |
| 4 | Вместимость лотков (48 х25 см), не менее | 6 шт |
| 5 | Материал изготовления моечной камеры нержавеющая сталь | Наличие |
| 6 | Проходное (двухдверное) исполнение | Наличие |
| 7 | Встроенная система сушки горячим воздухом | Наличие |
| 8 | Конденсатор влаги | Наличие |
| 9 | Производительность системы сушки, не менее | 100 м3/час |
| 10 | Класс фильтра сушильного модуля, не ниже | H13 |
| 11 | Kоромысла-распылители моющего раствора, не менее | 3шт |
| 12 | Производительность циркуляционного насоса, не менее | 370 л/мин |
| 13 | Микропроцессорная система управления | Наличие |
| 14 | Функция перепрограммирования и добавления новых программ | Наличие |
| 15 | Программы в памяти системы управления, не менее | 4шт |
| 16 | Сервисная программа для тестирования всех узлов машины | Наличие |
| 17 | Блокировка дверей во время выполнения программы | Наличие |
| 18 | Индикация на дисплее хода выполнения программ | Наличие |
| 19 | Габариты дезинфектора (ВхШхГ), не более | 1840 х 650 х 745 мм |
| 20 | Максимальная потребляемая мощность,не более | 10 кВт |
|  | Комплектация |  |
| 21 | Вставка для мойки инструментов трехуровневая, в комплекте с шестью инструментальными корзинами с откидными ручками, размеры корзины (ДхШхВ): 480х254х50 мм ±5 мм , не менее | 1 шт. |
| 22 | Вставка для мойки анестезиологического оборудования, не менее | 1 шт. |
| 23 | Вставка для мойки трубчатого/полостного оборудования, не менее | 1 шт. |
| 24 | Инструментальная корзина с откидными ручками, размеры корзины (ДхШхВ): 480х254х50 мм ±5 мм, не менее | 12 шт |
| 25 | Транспортная тележка, не менее | 2 шт. |
| 26 | Комплект облицовочных панелей для установки проходной (через стену) машины, не менее | 1 шт. |
| 27 | Комплект детергентов на начальный период работы, не менее | 1 шт. |
|  | Дополнительные требования |  |
| 28 | Регистрационное Удостоверение Минздрава РФ | Наличие |
| 29 | Декларация о соответствии | Наличие |
| 30 | Инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие |
| 31 | Гарантийное обслуживание с момента ввода в эксплуатацию, не менее | 12 месяцев |
| 32 | Послегарантийное обслуживание | Наличие |
| 33 | Пуско-наладочные работы и ввод в эксплуатацию | Наличие |
| 34 | Инструктаж персонала | Наличие |

|  | Мойка ультразвуковая - 1 шт. |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Основные параметры | Показатели для определения соответствия |
| 1 | Тип мойки | Настольная |
| 2 | Область применения | Предназначена для предстерилизационной очистки инструментов и материалов |
| 3 | Объем ванны, не менее | 28 л |
| 4 | Габариты рабочей емкости ванны (ДхШхВ),не менее | 505 х 300 х 200 мм |
| 5 | Внешние габариты (ДхШхВ), не более | 1400х600х850 мм |
| 6 | Вес прибора, не более | 85 кг |
| 7 | Рабочая частота обработки, диапазон не более | 37- 40 кГц |
| 8 | Материал изготовления ванны, нержавеющая сталь | Наличие |
| 9 | Регулируемый нагрев , диапазон не менее | 30 -60 °С |
| 10 | Дренаж (слив) отработанной жидкости | Наличие |
| 11 | Дисплей индикации температуры | Наличие |
| 12 | Номинальная мощность прибора при нагреве, не менее | 1200 Вт |
|  | Дополнительные требования |  |
| 13 | Регистрационное Удостоверение Минздрава РФ | Наличие |
| 14 | Декларация о соответствии | Наличие |
| 15 | Инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие |
| 16 | Гарантийное обслуживание с момента ввода в эксплуатацию, не менее | 12 месяцев |
| 17 | Послегарантийное обслуживание | Наличие |
| 18 | Пуско-наладочные работы и ввод в эксплуатацию | Наличие |
| 19 | Инструктаж персонала | Наличие |

|  | Прибор для упаковки медицинских изделий методом термосварки с принадлежностями - 1 шт. |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Основные параметры | Показатели для определения соответствия |
| 1 | Тип прибора Роторный | Наличие |
| 2 | Область применения | Для предстерилизационной упаковки инструментов в защитные герметичные одноразовые пакеты |
| 3 | Температура сваривания, диапазон не менее | 50-200°С |
| 4 | Ширина шва, не менее | 12 мм |
| 5 | Мощность, не более | 1800 Вт |
| 6 | Габаритные размеры (ШхГхВ), не более | 560 х 320 х 210 мм |
| 7 | Масса, не более | 19 кг |
|  | Комплектация |  |
| 8 | Режущее устройство с держателем рулонов, не менее | 1 шт |
| 9 | Роликовый конвейер, не менее | 1 шт |
|  | Дополнительные требования |  |
| 10 | Регистрационное Удостоверение Минздрава РФ | Наличие |
| 11 | Декларация о соответствии | Наличие |
| 12 | Инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие |
| 13 | Гарантийное обслуживание, не менее | 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию |
| 14 | Послегарантийное обслуживание | Наличие |
| 15 | Пуско-наладочные работы и ввод в эксплуатацию | Наличие |
| 16 | Инструктаж персонала | Наличие |

| государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области «Барабинская центральная районная больница» |  |
| --- | --- |
| 632336, Новосибирская область, г. Барабинск, ул. Ульяновская, 26 тел/факс 2-20-53 исх. № от «___» __________ 2017 г. вх.№ |  |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Закупка на поставку оборудования для центрального стерилизационного отделения осуществляется в рамках реализации мероприятий 10.1.5 «Укрепление материально-технической базы государственных учреждений Новосибирской области» подпрограммы 10 на приобретение медицинского оборудования для вводимого в эксплуатацию лечебного корпуса ГБУЗ НСО «Барабинская ЦРБ» (Приказ минздрава № 1656 от 14.07.2017 г.).

Главный врач							К.А. Довгулёв

Исп.

Д.А. Светличный

2-33-14