ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА

В соответствии со статьей 22 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Методическими рекомендациями по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) начальная (максимальная) цена контракта определена Методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка):

| Наименование товара | Eд.изм | Кол-во | Цена за литр(руб.)/источники информации о ценах |  |  |  | Средняя цена за шт. (руб.) | Сумма товара (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Коммерческое предложение № 173 от 09.08.2017 г. |  |  | Коммерческое предложение № 0817/798 от 09.08.2017 г. |  |  |
| Поставка анестезиологических комплексов для проведения низкопоточной анестезии | шт. | 1 | 21 840 608,00 |  |  | 20 800 000,00 | 21 320 304,00 | 21 320 304,00 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  | 21 320 304,00 |

Начальная (максимальная) цена контракта 21 320 304,00 руб. рассчитана как средняя величина сумм вышеуказанных данных.

|  | Анестезиологический комплекс для проведения низкопоточной анестезии, с расширенным мониторингом пациента, включая мониторинг анестезиологических газов и мониторинг глубины седации, для новорожденных, детей и взрослых, 2 шт. |  |
| --- | --- | --- |
| № | Основные параметры | Показатели для определения соответствия |
| 1 | Анестезия для взрослых, детей и новорожденных без смены частей вентилятора | наличие |
| 2 | Проведение анестезии с низкими и минимальными потоками свежих газов | наличие |
| 3 | Анестезиологический комплекс работает от питающей сети переменного тока с напряжением, В | 100 - 240 |
| 4 | Анестезиологический комплекс работает от питающей сети переменного тока с частотой, Гц | 50 и 60 |
| 5 | Потребляемая мощность, не более, ВА | 70 |
| 6 | Длительность работы от встроенного и полностью заряженного аккумулятора, мин., не менее | 45 |
| 7 | Вес аппарата на тележке, не более, кг | 110 |
| 8 | Типы подключаемых газов - O2, воздух, закись азота | наличие |
| 9 | Жидкокристаллический дисплей | наличие |
| 10 | Полуавтоматическое тестирование с отметкой успешно пройденных измерений | наличие |
| 11 | Крепление испарителей, не менее | 2 |
| 12 | Диапазон подачи газа от источников сжатых медицинских газов, не уже кПа | от 280 до 600 |
| 13 | Штуцера для присоединения шлангов подачи газа (на каждом впускном отверстии установлен обратный клапан). | наличие |
| 14 | Подача газов от вспомогательных баллонов с кислородом, воздухом | наличие |
| 15 | При проведении анестезии кислород-закисной смесью, концентрация О2 в свежей дыхательной смеси не менее, % | 25 |
| 16 | Анестезиологический комплекс обеспечивает блокировку подачи N2O при прекращении подачи O2 | наличие |
| 17 | Линии подачи сжатых газов, цветовая кодировка, армированные, длина не менее | 5 |
| 18 | Система обеспечения вентиляции с сохранением установленного дыхательного объема независимо от изменяемых величин потоков свежего газа | наличие |
| 19 | Все материалы, контактирующие с дыхательной газовой смесью, не содержат натурального латекса | наличие |
| 20 | Материалы, контактирующие с выдыхаемыми газами, за исключением датчиков потока и камеры O2 стерилизуемы в автоклаве. | наличие |
| 21 | Ротаметры свежих газов механического типа | наличие |
| 22 | Ротаметрические трубки для регулирования скорости потока кислорода, не менее | 2 |
| 23 | Ротаметрические трубки для регулирования скорости потока закиси азота, не менее | 2 |
| 24 | Диапазоны настроек потока свежего газа для кислорода и закиси азота, не уже, л/мин | от 0,05 до 10,0 |
| 25 | Диапазон настроек потока свежего газа для воздуха, не уже, л/мин | от 0,2 до 12,0 |
| 26 | Отклонения от установленного значения потока свежих газов не более, % | 10 |
| 27 | Ограничение максимального давления в резервном дыхательном мешке с установкой давления в интервале не уже, гПа | от 5 до 70 |
| 28 | Максимальное давление в дыхательном мешке анестезиологического аппарата ИВЛ ограничивается предохранительным клапаном на уровне, гПа | 108 или 75 |
| 29 | Клапан безопасности для обеспечения дыхания пациента воздухом из окружающей среды при возникновении неисправности аппарата, уровень срабатывания в диапазоне не шире гПа | от -6 до -10 |
| 30 | Обеспечение экстренной подачи кислорода пациенту, минуя испаритель со скоростью потока, л/мин, не менее | 75 |
|  | Компактная дыхательная система |  |
| 31 | Расположение компактной системы слева и справа от основного аппарата в зависимости от потребностей | наличие |
| 32 | Датчик потока универсальный - для категорий пациентов: новорожденных, детей и взрослых, включенный в компактную дыхательную систему | наличие |
| 33 | Объем дыхательной системы, включая заполненный абсорбер, без учета резервного мешка, не более, л | 1,7 |
| 34 | Оснащение дыхательной системы функцией обогрева для предотвращения образования конденсата | наличие |
| 35 | Растяжимость дыхательной системы не более, мл/гПа | 1,82 |
| 36 | Сопротивление на вдохе при потоке 10 л/мин при автоматической вентиляции, не более, см вод. ст. | 5 |
| 37 | Сопротивление на выдохе при потоке 10 л/мин при автоматической вентиляции, не более, см вод. ст | 4,6 |
| 38 | Абсорбер СО2: | наличие |
| 39 | Объем емкости, мл, не менее | 950 |
| 40 | Емкость для извести | автоклавируемая, многоразовая, использование съемного одноразового контейнера |
| 41 | Механизм, управляемый оператором, для исключения абсорбента из путей для газа | наличие |
| 42 | Мобильная тележка | наличие |
| 43 | Выдвижной ящик, не менее, шт. | 2 |
| 44 | Письменная доска анестезиолога | наличие |
| 45 | Антистатические колеса со стопорами | наличие |
| 46 | Место для крепления дополнительного оборудования на 12 дюймовых кронштейнах весом до 8,2 кг | наличие |
|  | Испаритель |  |
| 47 | Испаритель галотана (фторотана) с термокомпенсацией | наличие |
| 48 | Диапазон настроек концентрации, не уже, объемных % | от 0 до 6 |
| 49 | Объем емкости испарителя, не менее, мл | 350 |
| 50 | Совместимость с типами испарителей жидких анестетиков |  |
|  | - галотана (фторотана) | наличие |
|  | - изофлюрана | наличие |
|  | - севофлюрана | наличие |
|  | - дезфлюрана | наличие |
|  | Анестезиологический вентилятор | наличие |
| 51 | Полуавтоматический тест на утечку с выведением на экран показателей утечки в мл. и даты проведения теста. Запись всех данных в память аппарата | наличие |
| 52 | Результат теста системы (совместно с дыхательным контуром пациента) считается приемлемым при скорости утечек не более, мл | 300 |
| 53 | При сбое в подачи газов из источника сжатых медицинских газов - искусственная вентиляция осуществляется воздухом из окружающей среды | наличие |
| 54 | Компенсация комплайнса дыхательного контура | наличие |
| 55 | Режимы и методы ИВЛ: |  |
| 56 | Вентиляция вручную (MANUAL); | наличие |
| 57 | Самостоятельное дыхание (SPONT). | наличие |
| 58 | Вентиляция с управлением по объему (VCV) с паузой на вдохе (плато); | наличие |
| 59 | Вентиляция с управлением по давлению (PCV); | наличие |
| 60 | Синхронизированная периодическая вентиляция с поддержкой давлением (SIMV+PSV) | наличие |
| 61 | Вентиляция с поддержкой давлением (PSV); изменение конфигурации при эксплуатации прибора | наличие |
|  | Диапазоны установок параметров вентиляции и точность подачи |  |
| 62 | Анестезиологический аппарат ИВЛ обеспечивает установку дыхательных объемов в диапазоне не уже, мл | от 20 до 1400 |
| 63 | Шаг установки дыхательного объема, не более, мл | 10 |
| 64 | Погрешность подачи дыхательных объемов, не более, % | 7 |
| 65 | Анестезиологический аппарат ИВЛ обеспечивает установку и измерение частоты вентиляции в диапазоне не уже, дых/мин | от 4 до 60 |
| 66 | Шаг настройки частоты дыхательных движений, не более, дых/мин | 1 |
| 67 | Абсолютная погрешность измерения и абсолютное отклонение частоты вентиляции от установленной величины не превышают, дых/мин | 1 |
| 68 | Относительная длительности вдоха к длительности выдоха, в диапазоне не уже, время вдоха:время выдоха | от 2 : 1 до 1 : 4 |
| 69 | Отклонение относительной длительности вдоха от установленной величины не превышает, %. | 5 |
| 70 | Диапазон настройки давления вдоха, гПа, не уже | от 5 до 60 |
| 71 | Абсолютное отклонение подаваемого давления вдоха от настроек оператора не более, гПа | 5 |
| 72 | Настройка ограничения давления на вдохе в диапазоне не уже, гПа | от 15 до 70 |
| 73 | Анестезиологический аппарат ИВЛ должен обеспечивать установку давления конца выдоха (ПДКВ) в диапазоне не уже, гПа | от 3 до 20 |
| 74 | Абсолютное отклонение ПДКВ от установленной величины во всем диапазоне установок не превышает, гПа | 2 |
| 75 | Анестезиологический аппарат ИВЛ обеспечивает установку относительной длительности паузы на вдохе в диапазоне не уже, % | от 5 до 50 |
| 76 | Анестезиологический аппарат ИВЛ обеспечивает установку относительной длительности паузы на вдохе с шагом не более, % | 5 |
| 77 | Поток на вдохе, в диапазоне не уже, л/мин | от 10 до 85 |
| 78 | Давление поддержки, диапазон не уже, гПа | от 3 до 20 |
| 79 | Настройка минимальной частоты вентиляции АПНОЭ, в диапазоне не шире, дых/мин. | от 3 до 20 |
| 80 | Установка длительности вдоха в диапазоне не уже, с | от 0,3 до 4,0 |
| 81 | Шаг установки длительности вдоха, не более, с | 0,1 |
| 82 | Установка концентрации кислорода во вдыхаемой газовой смеси в диапазоне, не уже, % | от 21 до 100 |
| 83 | Настройка чувствительности триггера потока в диапазоне, не уже, л/мин | от 2 до 10 |
|  | Мониторируемые показатели и отображения измеренных величин |  |
| 84 | Измерение дыхательного объема в интервале не уже, л | от 0 до 1,4 |
| 85 | Минутная вентиляция, в диапазоне не уже, л/мин | от 0 до 99,9 |
| 86 | Измерение концентрации кислорода во вдыхаемой газовой смеси в диапазоне, не уже, объемных % | от 10 до 100 |
| 87 | Погрешность измерения концентрации кислорода составляет не более, об. % | 3 |
| 88 | Давление вдоха, в диапазоне не уже, гПа | от -20 до 99 |
| 89 | Среднее давление, в диапазоне не уже, гПа | от 0 до 50 |
| 90 | Давление плато, в диапазоне не уже, гПа | от 0 до 80 |
| 91 | Давление в конце выдоха, в диапазоне не уже, гПа | от 0 до 30 |
| 92 | Погрешность измеряемых давлений не более, % | 5 |
| 93 | Частота дыхания, в диапазоне не уже, дых/мин | от 2 до 99 |
| 94 | Отображение кривой давление/время | наличие |
|  | Визуальная и звуковая сигнализация при нарушениях режимов работы или в аварийных ситуациях в указанных ниже пределах |  |
| 95 | При возникновении тревоги производится запись в журнал с обозначением времени возникновения и даты | наличие |
| 96 | Потеря питания | наличие |
| 97 | Низкое давление воздуха на входе в аппарат | наличие |
| 98 | Низкое давление кислорода на входе в аппарат - срабатывает при падении давления в магистрали кислорода не более, кПа | 193 |
| 99 | Отключение подачи закиси азота при снижении давления подачи кислорода не более, кПа или потока кислорода не более, л/мин | 3,5 кПа или 0,2 л/мин |
| 97 | Попытка установить значение параметра ИВЛ, недопустимое в сочетании с другими параметрами | наличие |
| 98 | Сбой датчика давления | наличие |
| 99 | При управляемой вентиляции в акте вдоха давление в дыхательном контуре превышает установленный верхний предел. Диапазон настроек не уже, см вод. ст. | от 12 до 70 |
| 100 | При управляемой вентиляции в акте вдоха давление в дыхательном контуре меньше установленного нижнего предела. Диапазон настроек не уже, см вод. ст. или автоматически | от 5 до 30 или автоматически, если давление выше установок ПДКВ не более 4 см вод ст. |
| 101 | Минутная вентиляция превышает установленный верхний предел, в диапазоне не шире, л/мин | от 0 до 30 |
| 102 | Минутная вентиляция меньше нижнего предела, в диапазоне не шире, л/мин | от 0 до 19,9 |
| 103 | Низкая амплитуда колебаний давления в дыхательном контуре относительно среднего уровня давления | наличие |
| 104 | Прерывание сетевого электропитания | наличие |
| 105 | Слабый заряд батарей | наличие |
| 106 | Нет зарядки батарей | наличие |
| 107 | Сбой датчика потока | наличие |
| 108 | Не подключен датчик FiО2 | наличие |
| 109 | Неисправность датчика FiО2 | наличие |
| 110 | Высокое содержание кислорода в дыхательной смеси, в диапазоне не уже, % | от 21 до 100 |
| 111 | Низкое содержание кислорода в дыхательной смеси, в диапазоне не уже, % | от 18 до 99 |
| 112 | Комплектация на 1 аппарат |  |
| 113 | Основной аппарат со встроенным дисплеем и газовым смесителем | наличие |
| 114 | Компактная дыхательная система | наличие |
| 115 | Испаритель галотана (фторотана) с термокомпенсацией | наличие |
| 116 | Набор многоразовых силиконовых дыхательных шлангов для взрослых с резервным мешком | наличие |
| 117 | Набор многоразовых силиконовых дыхательных шлангов для детей с резервным мешком | наличие |
| 118 | Шланг подачи сжатого воздуха, 5 м | наличие |
| 119 | Шланг подачи сжатого кислорода, 5 м | наличие |
| 120 | Шланг подачи сжатой закиси азота, 5 м | наличие |
| 121 | Шланг удаления отработанных газов, 5 м | наличие |
| 122 | Маска лицевая силиконовая, размер 3, многоразовая | наличие |
| 123 | Маска лицевая силиконовая, размер 4, многоразовая | наличие |
| 124 | Маска лицевая силиконовая, размер 5, многоразовая | наличие |
| 125 | Маска неонатальная, размер 1, круглая, многоразовая | наличие |
| 126 | Тест-легкие | наличие |
| 127 | Мембрана клапанов вдоха/выдоха, запасная, не менее | 2 шт |
| 128 | Натронная известь, канистра 5л, не менее | 2 шт |
| 129 | Комплект одноразовых дыхательных контуров (2 шланга 150см, тройник с коннектором, шланг 80см + коннектор + мешок2Л, без латекса), не менее | 25 шт. |
| 130 | Одноразовый комплект дых. контуров для новорожденных (2 шланга 180 см, тройник с коннектором, шланг 110см + коннектор + мешок 0,5л, без латекса), не менее | 25 шт. |
| 131 | Комплект одноразовых фильтров-тепловлагообменников для использования с дыхательными шлангами, не менее | 50 шт. |
| 132 | Датчик потока, не менее | 5 шт |
|  | Монитор пациента анестезиологический |  |
| № п/п |  |  |
| 133 | Сфера применения | прикроватные: для длительного наблюдения параметров жизнедеятельности пациентов (в том числе для инвазивного и не инвазивного гемодинамического мониторинга) в отделениях реанимации и интенсивной терапии, а также в противошоковых палатах и операционных во время проведения анестезиологического пособия |
| 134 | Особенность конструкции | монитор модульной конструкции, имеющий специальные слоты или разъемы, обеспечивающие подключение измерительных модулей без выключения питания или перезагрузки монитора пациента |
| 135 | Группы пациентов | Взрослые, дети, новорожденные |
|  | Характеристики монитора: |  |
|  | Дисплей |  |
| 136 | Размер по диагонали, не менее, дюйм | 10,4 |
| 137 | Число одновременно отображаемых динамических графиков (волн), не менее | 5 |
| 138 | Разрешение (количество пикселей по горизонтали и вертикали), не менее, пикселей | 640 х 480 |
| 139 | Выбор цвета отображения измеряемого параметра | Наличие |
|  | Требования к оповещению медицинского персонала о превышении допустимых пределов мониторируемых параметров (сигналов тревог) |  |
| 140 | Уведомление о сигналах тревоги с помощью звуковых и световых индикаторов или экранных сообщений | Наличие |
| 141 | Функция временного отключения сигнала тревоги | Наличие |
| 142 | Количество типов световой и звуковой сигнализации по приоритету, шт., не менее | 3 |
| 143 | Настройка границ сигналов тревог по каждому параметру | Наличие |
| 144 | Установка пользователем промежутка времени для отключения звуковой тревоги | Наличие |
| 145 | Отображение на экране оставшегося времени до повторного включения звуковой индикации тревог | Наличие |
| 146 | Регулировка уровня громкости индикации тревог | Наличие |
| 147 | Автоматическая запись кривых (моментального снимка) мониторируемых параметров в высоком разрешении при возникновении сигнала тревоги с указанием времени и причины тревоги | Наличие |
| 148 | Отображение сигналов тревог в виде списка с аннотацией и классификацией по приоритету и времени возникновения | Наличие |
| 149 | Хранение информации о всех сигналах тревог - количество хранимых записей, не менее, шт. | 50 |
|  | Требования к записи мониторируемых параметров |  |
| 150 | Запись всех мониторируемых параметров в виде табличных и графических трендов | Наличие |
| 151 | Длительность записи трендов, часов, не менее | 24 |
| 152 | Минимальное разрешение записи трендов, не более, сек | 30 |
|  | Требования к перечню мониторируемых параметров, определяющих классификационную принадлежность монитора |  |
| 153 | Пульсоксиметрия | Наличие |
| 154 | ЭКГ от 1 до 12 отведений | Наличие |
| 155 | Не инвазивное артериальное давление | Наличие |
| 156 | Анализ частоты дыхания | Наличие |
| 157 | Анализ частоты сердечных сокращений и/или частоты пульса | Наличие |
| 158 | Температура тела пациента по 1 или 2 каналам | Наличие |
| 159 | Инвазивное давление по 1 и более каналам | Наличие |
| 160 | Измерение сердечного выброса с указанием метода измерения (дискретно или непрерывно, инвазивным или малоинвазивным) способом | Наличие |
| 161 | Капнометрия | Наличие |
| 162 | Анализ газовой смеси, в том числе концентрации CO2, закиси азота и ингаляционных анестетиков | Наличие |
| 163 | Мониторинг глубины седации | Наличие |
| 164 | Мониторинг нейромышечной проводимости при наличии соответствующего модуля | Наличие |
| 165 | Мониторинг электроэнцефалографии по 4 биполярным каналам | Наличие |
|  | Требования к передаче и обработки данных |  |
| 166 | Сетевая карта для объединения мониторов в единую информационную сеть и подключения к центральной станции | Наличие |
| 167 | Передача сигнала тревоги в мониторную (информационную) сеть с указанием номера монитора, приоритета и причины тревоги | Наличие |
| 168 | Функция просмотра данных мониторинга и информации о сигналах тревоги с других мониторов, объединенных в сеть | Наличие |
| 169 | Управление сигналами тревог монитора и ввод информации о пациенте с центральной станции | Наличие |
| 170 | Прямая передача данных (трендов, моментального снимка) на печать на сетевой принтер в составе мониторной сети | Наличие |
|  | Основные (минимальные) требования к мониторируемым параметрам |  |
|  | Требования к характеристикам мониторинга пульсоксиметрии |  |
| 171 | Мониторинг пульсоксиметрии с использованием технологии изолирования сигнала от венозной крови | SET (Signal Extraction Technology) или эквивалент |
| 172 | Графическое отображение измерения пульсоксиметрии (Плетизмограмма) | Наличие |
| 173 | Диапазон измерения SpO2, %, не уже | от 0 до 100 |
| 174 | Погрешность измерения SpO2, %, не более | ±2 |
| 175 | Диапазон измерения периферического пульса по сигналу SpO2, уд. в мин., не уже | от 30 до 240 |
| 176 | Погрешность измерения частоты пульса по сигналу SpO2, %, не более | ±2 |
| 177 | Диапазон пределов тревог по значению SpO2, не уже, % | от 30 до 100 |
| 178 | Диапазон пределов тревог по частоте пульса, не уже, уд./мин | от 30 до 300 |
| 179 | Энергия излучаемого света, мВт, не более | 5 |
| 180 | Интерфейс подключения модуля мониторинга пульсоксиметрии с использованием технологии | Rainbow Pulse CO-Oximetry или эквивалент |
|  | Требование к характеристиках мониторинга ЭКГ |  |
| 181 | Количество мониторируемых отведений ЭКГ, не менее | 3 |
| 182 | Измерение ЭКГ по 3 отведениям с помощью кабеля на 3 электрода | Наличие |
| 183 | Измерение ЭКГ по 7 отведениям с помощью кабеля на 5 электродов | Наличие |
| 184 | Измерение ЭКГ по 12 отведениям с помощью соответствующего кабеля | Наличие |
| 185 | Выбор пользователем скорости отображения кривых ЭКГ | Наличие |
| 186 | Наличие четырех скоростей отображения кривых ЭКГ с указанными значениями, мм/сек | 6,25; 12,5; 25,0; 50,0 |
| 187 | Наличие выбора масштаба отображения кривых ЭКГ | Наличие |
| 188 | Автоматический подбор масштаба кривых ЭКГ | наличие |
| 189 | Дипазон измерений частоты сердечных сокращений и/или частоты пульса, 1/мин, не уже | от 15 до 300 уд./мин. |
| 190 | Точность измерения ЧСС, не более, % диапазона | ±2 |
| 191 | Способ усреднения ЧСС | ЧСС вычисляется усреднением последних 12 интервалов RR или по среднему интервалу R-R, рассчитанному за последние 10 сек. |
| 192 | Интервал обновления показаний ЧСС, сек, не более | 2 |
| 193 | Выход QRS синхронизации с дефибрилятором | Наличие |
| 194 | Интерфейс для синхронизации контрапульсатора с монитором по ЭКГ сигналу | Наличие |
| 195 | Защита от дефибрилляции | Наличие |
| 196 | Мониторирование во время использования электрохирургических инструментов | Наличие |
| 197 | Количество отведений анализа аритмии, не менее | 3 |
| 198 | Определение аритмий у пациентов с включенным электрокардиостимулятором (ЭКС) | наличие |
| 199 | Просмотр и запись событий аритмий в память монитора | наличие |
| 200 | Анализ ST-сегмента по всем доступным отведениям | Наличие |
| 201 | Интервал обновления показаний ST, не более, сек. | 60 |
| 202 | Детекция летальных аритмий: асистолии, брадикардии, тахикардии, фибрилляции желудочков и желудочковой тахикардии | Наличие |
| 203 | Диапазон обнаружения амплитуды QRS-комплекса, мВ, не менее | от 0,5 |
| 204 | Числовой диапазон измерений ST-сегмента, мм, не менее | от -20 до 20 |
| 205 | Тревожное оповещение при выходе ST-сегмента за рамки установленных пределов тревог | Наличие |
|  | Требование к характеристиках мониторинга не инвазивного артериального давления |  |
| 206 | Систолическое давление, диапазон измерений, мм рт. ст., диапазон не уже |  |
|  | - Взрослые пациенты | от 30 до 250 |
|  | - Дети и новорожденные | от 30 до 170 |
| 207 | Диастолическое давление, диапазон измерений, мм рт. ст., диапазон не уже |  |
|  | - Взрослые пациенты | от 10 до 210 |
|  | - Дети и новорожденные | от 10 до 130 |
| 208 | Среднее давление, диапазон измерений, мм рт. ст., диапазон не уже |  |
|  | - Взрослые пациенты | от 20 до 230 |
|  | - Дети и новорожденные | от 20 до 150 |
| 209 | Максимальная средняя ошибка, мм рт. ст., не более | ±5 |
|  | Режимы измерения |  |
| 210 | Режимы измерения: однократное измерение, автоматическое измерение через заданные промежутки времени | Наличие |
| 211 | Интервалы времени автоматического измерения, мин | 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 15, 20, 30, 45, 60, 120 |
| 212 | Диапазон измерений частоты сердечных сокращений и/или частоты пульса, 1/мин, не уже | от 40 до 240 |
| 213 | Режим веностаза | Наличие |
|  | Требования к характеристикам мониторинга частоты дыхания |  |
| 214 | Метод измерения частоты дыхания - измерение импеданса между электродами ЭКГ | Наличие |
| 215 | Отображение кривой дыхания | Наличие |
| 216 | Диапазон измерения частоты дыханий в мин, не уже | от 0 до 120 |
| 217 | Погрешность измерения вдох/мин, не более | ±1 |
| 218 | Чувствительность измерения частоты дыхания импедансным методом, Ом, не менее | 0,25 |
| 219 | Наличие ручного и автоматического режимов регулировок уровня чувствительности обнаружения дыхания | Наличие |
| 220 | Сигнал тревоги при апноэ | Наличие |
|  | Требования к характеристикам мониторинга температуры |  |
| 221 | Количество одновременных каналов измерения температуры, не менее | 2 |
| 222 | Измерение и отображение разницы между 2-мя каналами температуры при одновременном использовании двух датчиков | Наличие |
| 223 | Диапазон измерения температуры тела, градусов Цельсия, диапазон не уже | от - 1 до 45 |
| 224 | Погрешность измерения температуры тела, градусов Цельсия, не более | ±0,2 |
| 225 | Защита от дефибрилляции | Наличие |
|  | Требования к характеристикам мониторинга инвазивного давления |  |
| 226 | Количество одновременного измерения и отображения каналов инвазивного давления, не менее | 3 |
| 227 | Диапазон измерения инвазивного давления, мм рт ст, не уже | от - 40 до 360 |
| 228 | Погрешность измерений инвазивного давления, %, не более | ±1 |
| 229 | Диапазон регулировки нуля мм рт ст, не уже | от - 200 до 200 |
| 230 | Погрешность установки нуля, мм рт.ст., не более | ±1 |
| 231 | Диапазон импеданса датчика, Ом, не уже | от 200 до 3000 Ом |
| 232 | Чувствительность на входе, мкВ/В/мм рт.ст., не менее | 5 |
| 233 | Маркеры измерения артериального давления, центрального венозного давления, давления в правом/левом предсердии, в правом желудочке, внутричерепного давления, давления в легочной артерии. | Наличие |
| 234 | Измерение вариабельности пульсового давления | Наличие |
|  | Требования к характеристикам мониторинга сердечного выброса |  |
| 235 | Интерфейс подключения принадлежностей для измерения сердечного выброса методом препульмональной термоделюции | Наличие |
| 236 | Интерфейс подключения модуля транспульмонального измерения сердечного выброса | Наличие |
| 237 | Метод измерения сердечного выброса - дискретный, методом препульмональной термодилюции | Наличие |
| 238 | Метод измерения сердечного выброса - непрерывный, методом транспульмональной термодилюции | Подключаемый модуль |
| 239 | Измерения сердечного выброса дискретным методом | Наличие |
| 240 | Измерения сердечного выброса непрерывным методом | Наличие |
| 241 | Диапазон измерения сердечного выброса, л/мин, не уже |  |
|  | - препульмональная термоделюция | от 0,5 до 20 |
|  | - транспульмональная термоделюция | от 0,25 до 25,0 |
| 242 | Погрешность измерения сердечного выброса, не более, % от измеренных величин | ±5 |
| 243 | Диапазон измерения температуры крови, не уже, °С | от 25 до 43 |
| 244 | Диапазон измерения температуры вводимого раствора, не уже, °С | от -1 до 30 |
| 245 | Точность измерения температуры крови без учета точности датчика, не более, °С | ±0,25 |
| 246 | Расчёт и отображение площади поверхности тела | Наличие |
| 247 | Расчет гемодинамических параметров: значений и индексов ударного объема, системного сосудистого сопротивления, легочного сосудистого сопротивления, работы левого/правого желудочков, ударной работы левого/правого желудочков | Наличие |
| 248 | Расчет волюметрических показателей: внесосудистой воды в легких, внутригрудного объема крови, а также индекса проницаемости легочных сосудов | Наличие |
|  | Требования к характеристикам мониторинга капнометрии |  |
| 249 | Метод мониторинга капнометрии | основной поток |
| 250 | Диапазон измерения концентрации СО2, мм рт. ст., не уже | от 0 до 99 |
| 251 | Абсолютная погрешность в диапазоне (0-40) мм рт. ст., не более | ± 2 |
| 252 | Относительная погрешность в диапазоне (41 - 70) мм рт. ст. % от измеренного значения, не более | ±5,0 |
| 253 | Диапазон измерения частоты дыханий, дыханий в мин, не уже | от 0 до 149 |
| 254 | Погрешность измерения частоты дыхания, дых/мин, не более | ±2 |
| 255 | Настройка пользователем длительности задержки сигнала тревог по апноэ | Наличие |
| 256 | Длительность задержки сигнала тревоги по апноэ, сек | 10, 15, 20, 25, 30 |
|  | Требования к характеристикам мониторинга газовой смеси |  |
| 257 | Интерфейс подключения модуля анализа газовой смеси, в том числе концентрации СО2, закиси азота и ингаляционных анестетиков | Наличие |
| 258 | Диапазон измерений концентрации углекислого газа, об.%, не уже | от 0 до 10 |
| 259 | Погрешность измерений концентрации углекислого газа, %, не более | ±(0,43 об. % + 8 отн. %) |
| 260 | Диапазон измерений концентрации кислорода О2, %, не уже | от 0 до 100 |
| 261 | Метод измерения концентрации кислорода - парамагнитный датчик | Наличие |
| 262 | Погрешность измерения концентрации кислорода, об.%, не более | ±(2,5 об. % + 2,5 отн. %) |
| 263 | Диапазон измерений концентрации закиси азота, %, не уже | от 0 до 100 об.% |
| 264 | Погрешность измерений концентрации закиси азота, %, не более | ±(2 об.% + 8 % отн.) |
| 265 | Диапазон измерений концентрации галотана, %, не уже | от 0 до 8,5 об.% |
| 266 | Диапазон измерений концентрации энфлюрана, %, не уже | от 0 до 10,0 об.% |
| 267 | Диапазон измерений концентрации изофлюрана %, не уже | от 0 до 8,5 об.% |
| 268 | Диапазон измерений концентрации севофлюрана, %, не уже | от 0 до 10 об.% |
| 269 | Диапазон измерений концентрации десфлюрана, %, не уже | от 0 до 20 об.% |
| 270 | Погрешность измерений концентрации галотана, энфлюрана, изофлюрана, севофлюрана и десфлюрана, %, не уже | ±(0,20 об.% + 15 % отн.) |
| 271 | Детекция смеси анестетиков | Наличие |
| 272 | Автоматическая идентификация анестетиков: галотан, изофлюран, энфлюран, севофлюран, десфлюран | Наличие |
| 273 | Расчет значения МАК (минимальной альвеолярной концентрации) анестетиков | Наличие |
| 274 | Скорость отбора проб, мл/мин, не более | 200 |
| 275 | Диапазон измерений частоты дыхательных движений, дых/мин, не уже | от 0 до 60 |
| 276 | Точность измерений, дых/мин, не более | ±1 |
|  | Требования к мониторингу глубины седации |  |
| 277 | Интерфейс подключения модуля биспектрального индекса | Наличие |
| 278 | Мониторинг биспектрального индекса | Наличие |
| 279 | Расчет индекса по данным спектрального анализа ЭЭГ и ЭМГ | Наличие |
| 280 | Диапазон измерения индекса качества сигнала ЭЭГ, %, не уже | от 0 до 100 |
| 281 | Коэффициент подавления СВП (Соотношение всплеск-пауза), диапазон измерений, %, не уже | от 0 до 100 |
| 282 | Индикатор ЭМГ (электромиография), диапазон, дБ, не уже | от 0 до 100 |
| 283 | Полная мощность, диапазон измерений, дБ, не уже | от 40 до 100 |
| 284 | Частотный диапазон измерений сигналов ЭЭГ и ЭМГ, Гц, не уже | от 0,5 до 30 |
|  | Требования к мониторингу нейромышечной проводимости (NMT) |  |
| 285 | Интерфейс подключения модуля нейромышечной проводимости | Наличие |
| 286 | Требуемые режимы стимуляции при измерении | Серия из четырех (TOF) Посттетанический подсчет (PTC) Стимуляция одиночными стимулами (ST) |
| 287 | Требуемая методика измерения | Акселерометрия |
| 288 | Настраиваемые значения ширины генерируемого импульса по выбору оператора, м сек | 100, 200, 300 |
| 289 | Диапазон настройки стимулирующего тока при измерении нейромышечной проводимости, мА, не уже | От 5 до 60 |
| 290 | Настройки интервала измерения нейромышечной проводимости в режиме "серия из четырех", с. | Вручную, 10 или 12 сек, 20 или 30 сек, 1 мин, 15 мин, 30 мин. |
| 291 | Настройки интервала измерения нейромышечной проводимости в режиме ST, с. | Вручную, 10 или 12сек, 20 или 30 сек |
| 292 | Диапазон измерений ответа на одинарную стимуляцию, %, не уже | от 0 до 200 |
| 293 | Соотношение "серии из четырех", в диапазоне не уже % | от 5 до 150 |
| 294 | Число зарегистрированных мышечных ответов на стимуляцию серии из четырех (TOF), диапазон не уже | от 0 до 4 |
| 295 | Измеряемый диапазон значений посттетанического ответа, ед., не уже | от 0 до 20 |
|  | Физические данные монитора |  |
| 296 | Габаритные размеры, мм, не более | 404 х 365 х 191 (ШхВхГ) |
| 297 | Масса, кг, не более | 7,5 |
|  | Характеристики питания |  |
| 298 | Напряжение, В, в диапазоне не уже | от 100 до 240 |
| 299 | Частота, Гц | 50, 60 |
| 300 | Потребляемая мощность, ВА, не более | 70 |
| 301 | Время работы от резервного источника питания, ч, не менее | 2,5 |
|  | Условия эксплуатации |  |
| 302 | Температура окружающего воздуха, градусов Цельсия, диапазон не уже | от 0 до 40 |
| 303 | Относительная влажность, эксплуатация, % без конденсации, в диапазоне не уже | от 20 до 90 |
| 304 | Класс электробезопасности | CF согласно ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010 |
| 305 | Гарантийный срок эксплуатации, лет, не менее | 1 |
| 306 | Монитор пациента | 2 шт. |
|  | Комплектация на 1 монитор |  |
| 307 | Основной блок монитора | Наличие |
| 308 | Инструкция пользователя на русском языке | Наличие |
| 309 | Кабель питания от сети переменного тока | Наличие |
| 310 | Встроенная аккумуляторная батарея | Наличие |
| 311 | ЭКГ кабель монитора со встроенным фильтром подавления электрических помех для подключения к монитору 3, 5, 6-ти электродных кабелей ЭКГ, длина не менее, м | 2,5 |
| 312 | ЭКГ кабель пациента на 3 электрода, многоразовый, длина не менее, м | 2 |
| 313 | ЭКГ электроды с гелем для однократного использования у взрослых, не менее | 50 шт. |
| 314 | Кабель-адаптер для подключения неонатальных электродов ЭКГ | Наличие |
| 315 | ЭКГ электроды однократного применения (по 3 электрода с кабелями) для новорождённых, не менее | 300 шт. |
| 316 | Модуль измерения SpO2 по технологии изолирования сигнала от венозной крови | SET или эквивалент |
| 317 | Соединительный кабель-адаптер датчика пульсоксиметрии (SpO2) с модулем измерения SpO2, длина не менее, м | 1 |
| 318 | Датчик пульсоксиметрии (SpO2) для взрослых, на палец руки, многоразовый, 0.9м. Гибкая эластичная силиконовая оболочка, не менее | 2 шт. |
| 319 | Датчик SpO2 педиатрический / подростковый, многоразовый на палец. Для пациентов весом 10-50 кг. Рекомендуемые зоны аппликации: безымянный или средний палец. | Наличие |
| 320 | Датчик SpO2 универсальный для всех категорий пациентов. Многоразовый на палец/пятку/ногу. Для пациентов весом более 1 кг. Включает стартовый набор фиксаторов. | Наличие |
| 321 | Клеящиеся полоски - фиксаторы датчика SpO2 универсального для всех категорий пациентов. Для неонатальных пациентов. Полоска для применения у одного пациента, не менее | 100 шт. |
| 322 | Соединительный шланг для измерения не инвазивного давления у взрослых и детей. Длина не менее, м | 3,7 |
| 323 | Манжета НИАД многоразовая для взрослых, на плечо. Размер S. (длина окружности - 17-29 см. или 20,5 - 28,0 см) Не содержит силикон | Наличие |
| 324 | Манжета НИАД многоразовая для взрослых (включая очень тучных), на плечо. Размер M++. (длина окружности - 23-53 см. или 34 - 54 см), не менее | 2 шт. |
| 325 | Манжета НИАД многоразовая для детей, на плечо. Размер XS. (длина плеча 12-19 см, длина окружности - 12-19 см.) Не содержит латекс и силикон | Наличие |
| 326 | Манжета НИАД многоразовая для детей, на плечо. Размер XXS. (длина плеча 8-13 см, длина окружности - 8-13 см.) Не содержит латекс и силикон | Наличие |
| 327 | Соединительный шланг для измерения не инвазивного давления у новорождённых. Длина не менее, м | 2,4 |
| 328 | Манжетка неонатальная №1 (окружность 3,1 - 5,7 см) для использования у одного пациента, не менее | 10 шт. |
| 329 | Манжетка неонатальная №3 (окружность 5,8 - 10,9 см) для использования у одного пациента, не менее | 10 шт. |
| 330 | Манжетка неонатальная №5 (окружность 8,3 - 15,0 см или 10 - 15 см) для использования у одного пациента, не менее | 10 шт. |
| 331 | Ректальный/эзофагеальный многоразовый температурный датчик | Наличие |
| 332 | Комплект для измерения ректальной и эзофагальной температуры у детей. Возможно использовать под мышкой. | Наличие |
| 333 | Модуль измерения глубины седации (BIS) | Наличие |
| 334 | Датчик BIS однократного применения для взрослых, не менее | 25 шт. |
| 335 | Датчик BIS однократного применения педиатрический, не менее | 25 шт. |
| 336 | Модуль мониторинга газовой смеси | Наличие |
| 337 | Линия возврата проб из газоанализатора в циркуляционную систему наркозно-дыхательного аппарата | Наличие |
| 338 | Влагоотделитель для газоанализатора, не менее | 12 шт. |
| 339 | Линия отбора проб газа для подключения модуля газоанализа к дыхательной системе наркозного аппарата, не менее | 10 шт. |
| 340 | Кабель для прямого соединения монитора с газоанализатором (если таковой не присоединяется непосредственно к монитору) | Наличие |
| 341 | Кронштейн поворотный для крепления оборудования на вертикальный профиль, длина 30 см. Площадка может поворачиваться от горизонтального до вертикального положения | Наличие |
| 342 | Кронштейн крепления универсального блока питания монитора на стандартный профиль | Наличие |
| 343 | Держатель модуля мониторинга газовой смеси для расположения под монитором на кронштейне (если таковой не присоединяется непосредственно к монитору) | Наличие |

|  | Анестезиологический комплекс для проведения низкопоточной анестезии, с расширенным мониторингом пациента, включая мониторинг анестезиологических газов и мониторинг глубины седации, для новорожденных, детей и взрослых, 2 шт. |  |
| --- | --- | --- |
| №/ | Основные параметры | Показатели для определения соответствия |
| 1 | Анестезия для взрослых, детей и новорожденных без смены частей вентилятора | наличие |
| 2 | Проведение анестезии с низкими и минимальными потоками свежих газов | наличие |
| 3 | Анестезиологический комплекс работает от питающей сети переменного тока с напряжением, В | 100 - 240 |
| 4 | Анестезиологический комплекс работает от питающей сети переменного тока с частотой, Гц | 50 и 60 |
| 5 | Потребляемая мощность, не более, ВА | 70 |
| 6 | Длительность работы от встроенного и полностью заряженного аккумулятора, мин., не менее | 45 |
| 7 | Вес аппарата на тележке, не более, кг | 110 |
| 8 | Типы подключаемых газов - O2, воздух, закись азота | наличие |
| 9 | Жидкокристаллический дисплей | наличие |
| 10 | Полувтоматическое тестирование с отметкой успешно пройденных измерений | наличие |
| 11 | Крепление испарителей, не менее | 2 |
| 12 | Диапазон подачи газа от источников сжатых медицинских газов, не уже кПа | от 280 до 600 |
| 13 | Штуцера для присоединения шлангов подачи газа (на каждом впускном отверстии установлен обратный клапан). | наличие |
| 14 | Подача газов от вспомогательных баллонов с кислородом, воздухом | наличие |
| 15 | При проведении анестезии кислород-закисной смесью, концентрация О2 в свежей дыхательной смеси не менее, % | 25 |
| 16 | Анестезиологический комплекс обеспечивает блокировку подачи N2O при прекращении подачи O2 | наличие |
| 17 | Линии подачи сжатых газов, цветовая кодировка, армированные, длина не менее | 5 |
| 18 | Система обеспечения вентиляции с сохранением установленного дыхательного объема независимо от изменяемых величин потоков свежего газа | наличие |
| 19 | Все материалы, контактирующие с дыхательной газовой смесью, не содержат натурального латекса | наличие |
| 20 | Материалы, контактирующие с выдыхаемыми газами, за исключением датчиков потока и камеры O2 стерилизуемы в автоклаве. | наличие |
| 21 | Рортаметры свежих газов механического типа | наличие |
| 22 | Ротаметрические трубки для регулирования скорости потока кислорода, не менее | 2 |
| 23 | Ротаметрические трубки для регулирования скорости потока закиси азота, не менее | 2 |
| 24 | Диапазоны настроек потока свежего газа для кислорода и закиси азота, не уже, л/мин | от 0,05 до 10,0 |
| 25 | Диапазон настроек потока свежего газа для воздуха, не уже, л/мин | от 0,2 до 12,0 |
| 26 | Отклонения от установленного значения потока свежих газов не более, % | 10 |
| 27 | Ограничение максимального давления в резервном дыхательном мешке с установкой давления в интервале не уже, гПа | от 5 до 70 |
| 28 | Максимальное давление в дыхательном мешке анестезиологического аппарата ИВЛ ограничивается предохранительным клапаном на уровне, гПа | 108 или 75 |
| 29 | Клапан безопасности для обеспечения дыхания пациента воздухом из окружающей среды при возникновении неисправности аппарата, уровень срабатывания в диапазоне, не шире, гПа | от -6 до -10 |
| 30 | Обеспечение экстренной подачи кислорода пациенту, минуя испаритель со скоростью потока, л/мин, не менее | 75 |
|  | Компактная дыхательная система |  |
| 31 | Расположение компактной системы слева и справа от основного аппарата в зависимости от потребностей | наличие |
| 32 | Датчик потока универсальный - для категорий пациентов: новорожденных, детей и взрослых, включенный в компактную дыхательную систему | наличие |
| 33 | Объем дыхательной системы, включая заполненный абсорбер, без учета резервного мешка, не более, л | 1,7 |
| 34 | Оснащение дыхательной системы функцией обогрева для предотвращения образования конденсата | наличие |
| 35 | Растяжимость дыхательной системы не более, мл/гПа | 1,82 |
| 36 | Сопротивление на вдохе при потоке 10 л/мин при автоматической вентиляции, не более, см вод. ст. | 5 |
| 37 | Сопротивление на выдохе при потоке 10 л/мин при автоматической вентиляции, не более, см вод. ст | 4,6 |
| 38 | Абсорбер СО2: | наличие |
| 39 | Объем емкости, мл, не менее | 950 |
| 40 | Емкость для извести | автоклавируемая, многоразовая, использование съемного одноразового контейнера |
| 41 | Механизм, управляемый оператором, для исключения абсорбента из путей для газа | наличие |
| 42 | Мобильная тележка | наличие |
| 43 | Выдвижной ящик, не менее, шт. | 2 |
| 44 | Письменная доска анестезиолога | наличие |
| 45 | Антистатические колеса со стопорами | наличие |
| 46 | Место для крепления дополнительного оборудования на 12 дюймовых кронштейнах весом до 8,2 кг | наличие |
|  | Испаритель |  |
| 47 | Испаритель севофлюрана с термокомпенсацией | наличие |
| 48 | Диапазон настроек концентрации, не уже объемных % | от 0 до 8 |
| 49 | Объем емкости испарителя, не менее, мл | 350 |
| 50 | Совместимость с типами испарителей жидких анестетиков |  |
|  | - галотана (фторотана) | наличие |
|  | - изофлюрана | наличие |
|  | - севофлюрана | наличие |
|  | - дезфлюрана | наличие |
|  | Анестезиологический вентилятор | наличие |
| 51 | Полуавтоматический тест на утечку с выведением на экран показателей утечки в мл. и даты проведения теста. Запись всех данных в память аппарата | наличие |
| 52 | Результат теста системы (совместно с дыхательным контуром пациента) считается приемлемым при скорости утечек не более, мл | 300 |
| 53 | При сбое в подачи газов из источника сжатых медицинских газов - искусственная вентиляция осуществляется воздухом из окружающей среды | наличие |
| 54 | Компенсация комплайнса дыхательного контура | наличие |
| 55 | Режимы и методы ИВЛ: |  |
| 56 | Вентиляция вручную (MANUAL); | наличие |
| 57 | Самостоятельное дыхание (SPONT). | наличие |
| 58 | Вентиляция с управлением по объему (VCV) с паузой на вдохе (плато); | наличие |
| 59 | Вентиляция с управлением по давлению (PCV); | наличие |
| 60 | Синхронизированная периодическая вентиляция с поддержкой давлением (SIMV+PSV) | наличие |
| 61 | Вентиляция с поддержкой давлением (PSV); изменение конфигурации при эксплуатации прибора | наличие |
|  | Диапазоны установок параметров вентиляции и точность подачи |  |
| 62 | Анестезиологический аппарат ИВЛ обеспечивает установку дыхательных объемов в диапазоне не уже, мл | от 20 до 1400 |
| 63 | Шаг установки дыхательного объема, не более, мл | 10 |
| 64 | Погрешность подачи дыхательных объемов, не более, % | 7 |
| 65 | Анестезиологический аппарат ИВЛ обеспечивает установку и измерение частоты вентиляции в диапазоне не уже, дых/мин | от 4 до 60 |
| 66 | Шаг настройки частоты дыхательных движений, не более, дых/мин | 1 |
| 67 | Абсолютная погрешность измерения и абсолютное отклонение частоты вентиляции от установленной величины не превышают, дых/мин | 1 |
| 68 | Относительная длительности вдоха к длительности выдоха, в диапазоне не уже, время вдоха:время выдоха | от 2 : 1 до 1 : 4 |
| 69 | Отклонение относительной длительности вдоха от установленной величины не превышает, %. | 5 |
| 70 | Диапазон настройки давления вдоха, гПа, не уже | от 5 до 60 |
| 71 | Абсолютное отклонение подаваемого давления вдоха от настроек оператора не более, гПа | 5 |
| 72 | Настройка ограничения давления на вдохе в диапазоне не уже, гПа | от 15 до 70 |
| 73 | Анестезиологический аппарат ИВЛ должен обеспечивать установку давления конца выдоха (ПДКВ) в диапазоне не уже, гПа | от 3 до 20 |
| 74 | Абсолютное отклонение ПДКВ от установленной величины во всем диапазоне установок не превышает, гПа | 2 |
| 75 | Анестезиологический аппарат ИВЛ обеспечивает установку относительной длительности паузы на вдохе в диапазоне не уже, % | от 5 до 50 |
| 76 | Анестезиологический аппарат ИВЛ обеспечивает установку относительной длительности паузы на вдохе с шагом не более, % | 5 |
| 77 | Поток на вдохе, в диапазоне не уже, л/мин | от 10 до 85 |
| 78 | Давление поддержки, диапазон не уже, гПа | от 3 до 20 |
| 79 | Настройка минимальной частоты вентиляции АПНОЭ, в диапазоне не шире, дых/мин. | от 3 до 20 |
| 80 | Установка длительности вдоха в диапазоне не уже, с | от 0,3 до 4,0 |
| 81 | Шаг установки длительности вдоха, не более, с | 0,1 |
| 82 | Установка концентрации кислорода во вдыхаемой газовой смеси в диапазоне, не уже, % | от 21 до 100 |
| 83 | Настройка чувствительности триггера потока в диапазоне, не уже, л/мин | от 2 до 10 |
|  | Мониторируемые показатели и отображения измеренных величин |  |
| 84 | Измерение дыхательного объема в интервале не уже, л | от 0 до 1,4 |
| 85 | Минутная вентиляция, в диапазоне не уже, л/мин | от 0 до 99,9 |
| 86 | Измерение концентрации кислорода во вдыхаемой газовой смеси в диапазоне, не уже, объемных % | от 10 до 100 |
| 87 | Погрешность измерения концентрации кислорода составляет не более, об. % | 3 |
| 88 | Давление вдоха, в диапазоне не уже, гПа | от -20 до 99 |
| 89 | Среднее давление, в диапазоне не уже, гПа | от 0 до 50 |
| 90 | Давление плато, в диапазоне не уже, гПа | от 0 до 80 |
| 91 | Давление в конце выдоха, в диапазоне не уже, гПа | от 0 до 30 |
| 92 | Погрешность измеряемых давлений не более, % | 5 |
| 93 | Частота дыхания, в диапазоне не уже, дых/мин | от 2 до 99 |
| 94 | Отображение кривой давление/время | наличие |
|  | Визуальная и звуковая сигнализация при нарушениях режимов работы или в аварийных ситуациях в указанных ниже пределах |  |
| 95 | При возникновении тревоги производится запись в журнал с обозначением времени возникновения и даты | наличие |
| 96 | Потеря питания | наличие |
| 97 | Низкое давление воздуха на входе в аппарат | наличие |
| 98 | Низкое давление кислорода на входе в аппарат - срабатывает при падении давления в магистрали кислорода не более, кПа | 193 |
| 99 | Отключение подачи закиси азота при снижении давления подачи кислорода не более, кПа или потока кислорода не более, л/мин | 3,5 кПа или 0,2 л/мин |
| 97 | Попытка установить значение параметра ИВЛ, недопустимое в сочетании с другими параметрами | наличие |
| 98 | Сбой датчика давления | наличие |
| 99 | При управляемой вентиляции в акте вдоха давление в дыхательном контуре превышает установленный верхний предел. Диапазон настроек не уже, см вод. ст. | от 12 до 70 |
| 100 | При управляемой вентиляции в акте вдоха давление в дыхательном контуре меньше установленного нижнего предела. Диапазон настроек не уже, см вод. ст. или автоматически | от 5 до 30 или автоматически, если давление выше установок ПДКВ не более 4 см вод ст. |
| 101 | Минутная вентиляция превышает установленный верхний предел, в диапазоне не шире, л/мин | от 0 до 30 |
| 102 | Минутная вентиляция меньше нижнего предела, в диапазоне не шире, л/мин | от 0 до 19,9 |
| 103 | Низкая амплитуда колебаний давления в дыхательном контуре относительно среднего уровня давления | наличие |
| 104 | Прерывание сетевого электропитания | наличие |
| 105 | Слабый заряд батарей | наличие |
| 106 | Нет зарядки батарей | наличие |
| 107 | Сбой датчика потока | наличие |
| 108 | Не подключен датчик FiО2 | наличие |
| 109 | Неисправность датчика FiО2 | наличие |
| 110 | Высокое содержание кислорода в дыхательной смеси, в диапазоне не уже, % | от 21 до 100 |
| 111 | Низкое содержание кислорода в дыхательной смеси, в диапазоне не уже, % | от 18 до 99 |
| 112 | Комплектация на 1 аппарат |  |
| 113 | Основной аппарат со встроенным дисплеем и газовым смесителем | наличие |
| 114 | Компактная дыхательная система | наличие |
| 115 | Испаритель севофлюрана с термокомпенсацией | наличие |
| 116 | Набор многоразовых силиконовых дыхательных шлангов для взрослых с резервным мешком | наличие |
| 117 | Набор многоразовых силиконовых дыхательных шлангов для детей с резервным мешком | наличие |
| 118 | Шланг подачи сжатого воздуха, 5 м | наличие |
| 119 | Шланг подачи сжатого кислорода, 5 м | наличие |
| 120 | Шланг подачи сжатой закиси азота, 5 м | наличие |
| 121 | Шланг удаления отработанных газов, 5 м | наличие |
| 122 | Маска лицевая силиконовая, размер 3, многоразовая | наличие |
| 123 | Маска лицевая силиконовая, размер 4, многоразовая | наличие |
| 124 | Маска лицевая силиконовая, размер 5, многоразовая | наличие |
| 125 | Маска неонатальная, размер 1, круглая, многоразовая | наличие |
| 126 | Тест-легкие | наличие |
| 127 | Мембрана клапанов вдоха/выдоха, запасная, не менее | 2 шт |
| 128 | Натронная известь, канистра 5л, не менее | 2 шт |
| 129 | Комплект одноразовых дыхательных контуров (2 шланга 150см, тройник с коннектором, шланг 80см + коннектор + мешок2Л, без латекса), не менее | 25 шт. |
| 130 | Одноразовый комплект дых. контуров для новорожденных (2 шланга 180 см, тройник с коннектором, шланг 110см + коннектор + мешок 0,5л, без латекса), не менее | 25 шт. |
| 131 | Комплект одноразовых фильтров-тепловлагообменников для использования с дыхательными шлангами, не менее | 50 шт. |
| 132 | Датчик потока, не менее | 5 шт |
|  | Монитор пациента анестезиологический |  |
| № п/п |  |  |
| 133 | Сфера применения | прикроватные: для длительного наблюдения параметров жизнедеятельности пациентов (в том числе для инвазивного и не инвазивного гемодинамического мониторинга) в отделениях реанимации и интенсивной терапии, а также в противошоковых палатах и операционных во время проведения анестезиологического пособия |
| 134 | Особенность конструкции | монитор модульной конструкции, имеющий специальные слоты или разъемы, обеспечивающие подключение измерительных модулей без выключения питания или перезагрузки монитора пациента |
| 135 | Группы пациентов | Взрослые, дети, новорожденные |
|  | Характеристики монитора: |  |
|  | Дисплей |  |
| 136 | Размер по диагонали, не менее, дюйм | 10,4 |
| 137 | Число одновременно отображаемых динамических графиков (волн), не менее | 5 |
| 138 | Разрешение (количество пикселей по горизонтали и вертикали), не менее, пикселей | 640 х 480 |
| 139 | Выбор цвета отображения измеряемого параметра | Наличие |
|  | Требования к оповещению медицинского персонала о превышении допустимых пределов мониторируемых параметров (сигналов тревог) |  |
| 140 | Уведомление о сигналах тревоги с помощью звуковых и световых индикаторов или экранных сообщений | Наличие |
| 141 | Функция временного отключения сигнала тревоги | Наличие |
| 142 | Количество типов световой и звуковой сигнализации по приоритету, шт., не менее | 3 |
| 143 | Настройка границ сигналов тревог по каждому параметру | Наличие |
| 144 | Установка пользователем промежутка времени для отключения звуковой тревоги | Наличие |
| 145 | Отображение на экране оставшегося времени до повторного включения звуковой индикации тревог | Наличие |
| 146 | Регулировка уровня громкости индикации тревог | Наличие |
| 147 | Автоматическая запись кривых (моментального снимка) мониторируемых параметров в высоком разрешении при возникновении сигнала тревоги с указанием времени и причины тревоги | Наличие |
| 148 | Отображение сигналов тревог в виде списка с аннотацией и классификацией по приоритету и времени возникновения | Наличие |
| 149 | Хранение информации о всех сигналах тревог - количество хранимых записей, не менее, шт. | 50 |
|  | Требования к записи мониторируемых параметров |  |
| 150 | Запись всех мониторируемых параметров в виде табличных и графических трендов | Наличие |
| 151 | Длительность записи трендов, часов, не менее | 24 |
| 152 | Минимальное разрешение записи трендов, не более, сек | 30 |
|  | Требования к перечню мониторируемых параметров, определяющих классификационную принадлежность монитора |  |
| 153 | Пульсоксиметрия | Наличие |
| 154 | ЭКГ от 1 до 12 отведений | Наличие |
| 155 | Не инвазивное артериальное давление | Наличие |
| 156 | Анализ частоты дыхания | Наличие |
| 157 | Анализ частоты сердечных сокращений и/или частоты пульса | Наличие |
| 158 | Температура тела пациента по 1 или 2 каналам | Наличие |
| 159 | Инвазивное давление по 1 и более каналам | Наличие |
| 160 | Измерение сердечного выброса с указанием метода измерения (дискретно или непрерывно, инвазивным или малоинвазивным) способом | Наличие |
| 161 | Капнометрия | Наличие |
| 162 | Анализ газовой смеси, в том числе концентрации CO2, закиси азота и ингаляционных анестетиков | Наличие |
| 163 | Мониторинг глубины седации | Наличие |
| 164 | Мониторинг нейромышечной проводимости при наличии соответствующего модуля | Наличие |
| 165 | Мониторинг электроэнцефалографии по 4 биполярным каналам | Наличие |
|  | Требования к передаче и обработки данных |  |
| 166 | Сетевая карта для объединения мониторов в единую информационную сеть и подключения к центральной станции | Наличие |
| 167 | Передача сигнала тревоги в мониторную (информационную) сеть с указанием номера монитора, приоритета и причины тревоги | Наличие |
| 168 | Функция просмотра данных мониторинга и информации о сигналах тревоги с других мониторов, объединенных в сеть | Наличие |
| 169 | Управление сигналами тревог монитора и ввод информации о пациенте с центральной станции | Наличие |
| 170 | Прямая передача данных (трендов, моментального снимка) на печать на сетевой принтер в составе мониторной сети | Наличие |
|  | Основные (минимальные) требования к мониторируемым параметрам |  |
|  | Требования к характеристикам мониторинга пульсоксиметрии |  |
| 171 | Мониторинг пульсоксиметрии с использованием технологии изолирования сигнала от венозной крови | SET (Signal Extraction Technology) или эквивалент |
| 172 | Графическое отображение измерения пульсоксиметрии (Плетизмограмма) | Наличие |
| 173 | Диапазон измерения SpO2, %, не уже | от 0 до 100 |
| 174 | Погрешность измерения SpO2, %, не более | ±2 |
| 175 | Диапазон измерения периферического пульса по сигналу SpO2, уд. в мин., не уже | от 30 до 240 |
| 176 | Погрешность измерения частоты пульса по сигналу SpO2, %, не более | ±2 |
| 177 | Диапазон пределов тревог по значению SpO2, не уже, % | от 30 до 100 |
| 178 | Диапазон пределов тревог по частоте пульса, не уже, уд./мин | от 30 до 300 |
| 179 | Энергия излучаемого света, мВт, не более | 5 |
| 180 | Интерфейс подключения модуля мониторинга пульсоксиметрии с использованием технологии | Rainbow Pulse CO-Oximetry или эквивалент |
|  | Требование к характеристиках мониторинга ЭКГ |  |
| 181 | Количество мониторируемых отведений ЭКГ, не менее | 3 |
| 182 | Измерение ЭКГ по 3 отведениям с помощью кабеля на 3 электрода | Наличие |
| 183 | Измерение ЭКГ по 7 отведениям с помощью кабеля на 5 электродов | Наличие |
| 184 | Измерение ЭКГ по 12 отведениям с помощью соответствующего кабеля | Наличие |
| 185 | Выбор пользователем скорости отображения кривых ЭКГ | Наличие |
| 186 | Наличие четырех скоростей отображения кривых ЭКГ с указанными значениями, мм/сек | 6,25; 12,5; 25,0; 50,0 |
| 187 | Наличие выбора масштаба отображения кривых ЭКГ | Наличие |
| 188 | Автоматический подбор масштаба кривых ЭКГ | наличие |
| 189 | Диапазон измерений частоты сердечных сокращений и/или частоты пульса, 1/мин, не уже | от 15 до 300 уд./мин. |
| 190 | Точность измерения ЧСС, не более, % диапазона | ±2 |
| 191 | Способ усреднения ЧСС | ЧСС вычисляется усреднением последних 12 интервалов RR или по среднему интервалу R-R, рассчитанному за последние 10 сек. |
| 192 | Интервал обновления показаний ЧСС, сек, не более | 2 |
| 193 | Выход QRS синхронизации с дефибрилятором | Наличие |
| 194 | Интерфейс для синхронизации контрапульсатора с монитором по ЭКГ сигналу | Наличие |
| 195 | Защита от дефибрилляции | Наличие |
| 196 | Мониторирование во время использования электрохирургических инструментов | Наличие |
| 197 | Количество отведений анализа аритмии, не менее | 3 |
| 198 | Определение аритмий у пациентов с включенным электрокардиостимулятором (ЭКС) | наличие |
| 199 | Просмотр и запись событий аритмий в память монитора | наличие |
| 200 | Анализ ST-сегмента по всем доступным отведениям | Наличие |
| 201 | Интервал обновления показаний ST, не более, сек. | 60 |
| 202 | Детекция летальных аритмий: асистолии, брадикардии, тахикардии, фибрилляции желудочков и желудочковой тахикардии | Наличие |
| 203 | Диапазон обнаружения амплитуды QRS-комплекса, мВ, не менее | от 0,5 |
| 204 | Числовой диапазон измерений ST-сегмента, мм, не менее | от -20 до 20 |
| 205 | Тревожное оповещение при выходе ST-сегмента за рамки установленных пределов тревог | Наличие |
|  | Требование к характеристикам мониторинга не инвазивного артериального давления |  |
| 206 | Систолическое давление, диапазон измерений, мм рт. ст., диапазон не уже |  |
|  | - Взрослые пациенты | от 30 до 250 |
|  | - Дети и новорожденные | от 30 до 170 |
| 207 | Диастолическое давление, диапазон измерений, мм рт. ст., диапазон не уже |  |
|  | - Взрослые пациенты | от 10 до 210 |
|  | - Дети и новорожденные | от 10 до 130 |
| 208 | Среднее давление, диапазон измерений, мм рт. ст., диапазон не уже |  |
|  | - Взрослые пациенты | от 20 до 230 |
|  | - Дети и новорожденные | от 20 до 150 |
| 209 | Максимальная средняя ошибка, мм рт. ст., не более | ±5 |
|  | Режимы измерения |  |
| 210 | Режимы измерения: однократное измерение, автоматическое измерение через заданные промежутки времени | Наличие |
| 211 | Интервалы времени автоматического измерения, мин | 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 15, 20, 30, 45, 60, 120 |
| 212 | Диапазон измерений частоты сердечных сокращений и/или частоты пульса, 1/мин, не уже | от 40 до 240 |
| 213 | Режим веностаза | Наличие |
|  | Требования к характеристикам мониторинга частоты дыхания |  |
| 214 | Метод измерения частоты дыхания - измерение импеданса между электродами ЭКГ | Наличие |
| 215 | Отображение кривой дыхания | Наличие |
| 216 | Диапазон измерения частоты дыханий в мин, не уже | от 0 до 120 |
| 217 | Погрешность измерения вдох/мин, не более | ±1 |
| 218 | Чувствительность измерения частоты дыхания импедансным методом, Ом, не менее | 0,25 |
| 219 | Наличие ручного и автоматического режимов регулировок уровня чувствительности обнаружения дыхания | Наличие |
| 220 | Сигнал тревоги при апноэ | Наличие |
|  | Требования к характеристикам мониторинга температуры |  |
| 221 | Количество одновременных каналов измерения температуры, не менее | 2 |
| 222 | Измерение и отображение разницы между 2-мя каналами температуры при одновременном использовании двух датчиков | Наличие |
| 223 | Диапазон измерения температуры тела, градусов Цельсия, диапазон не уже | от - 1 до 45 |
| 224 | Погрешность измерения температуры тела, градусов Цельсия, не более | ±0,2 |
| 225 | Защита от дефибрилляции | Наличие |
|  | Требования к характеристикам мониторинга инвазивного давления |  |
| 226 | Количество одновременного измерения и отображения каналов инвазивного давления, не менее | 3 |
| 227 | Диапазон измерения инвазивного давления, мм рт ст, не уже | от - 40 до 360 |
| 228 | Погрешность измерений инвазивного давления, %, не более | ±1 |
| 229 | Диапазон регулировки нуля мм рт ст, не уже | от - 200 до 200 |
| 230 | Погрешность установки нуля, мм рт.ст., не более | ±1 |
| 231 | Диапазон импеданса датчика, Ом, не уже | от 200 до 3000 Ом |
| 232 | Чувствительность на входе, мкВ/В/мм рт.ст., не менее | 5 |
| 233 | Маркеры измерения артериального давления, центрального венозного давления, давления в правом/левом предсердии, в правом желудочке, внутричерепного давления, давления в легочной артерии. | Наличие |
| 234 | Измерение вариабельности пульсового давления | Наличие |
|  | Требования к характеристикам мониторинга сердечного выброса |  |
| 235 | Интерфейс подключения принадлежностей для измерения сердечного выброса методом препульмональной термоделюции | Наличие |
| 236 | Интерфейс подключения модуля транспульмонального измерения сердечного выброса | Наличие |
| 237 | Метод измерения сердечного выброса - дискретный, методом препульмональной термодилюции | Наличие |
| 238 | Метод измерения сердечного выброса - непрерывный, методом транспульмональной термодилюции | Подключаемый модуль |
| 239 | Измерения сердечного выброса дискретным методом | Наличие |
| 240 | Измерения сердечного выброса непрерывным методом | Наличие |
| 241 | Диапазон измерения сердечного выброса, л/мин, не уже |  |
|  | - препульмональная термоделюция | от 0,5 до 20 |
|  | - транспульмональная термоделюция | от 0,25 до 25,0 |
| 242 | Погрешность измерения сердечного выброса, не более, % от измеренных величин | ±5 |
| 243 | Диапазон измерения температуры крови, не уже, °С | от 25 до 43 |
| 244 | Диапазон измерения температуры вводимого раствора, не уже, °С | от -1 до 30 |
| 245 | Точность измерения температуры крови без учета точности датчика, не более, °С | ±0,25 |
| 246 | Расчёт и отображение площади поверхности тела | Наличие |
| 247 | Расчет гемодинамических параметров: значений и индексов ударного объема, системного сосудистого сопротивления, легочного сосудистого сопротивления, работы левого/правого желудочков, ударной работы левого/правого желудочков | Наличие |
| 248 | Расчет волюметрических показателей: внесосудистой воды в легких, внутригрудного объема крови, а также индекса проницаемости легочных сосудов | Наличие |
|  | Требования к характеристикам мониторинга капнометрии |  |
| 249 | Метод мониторинга капнометрии | основной поток |
| 250 | Диапазон измерения концентрации СО2, мм рт. ст., не уже | от 0 до 99 |
| 251 | Абсолютная погрешность в диапазоне (0-40) мм рт. ст., не более | ± 2 |
| 252 | Относительная погрешность в диапазоне (41 - 70) мм рт. ст. % от измеренного значения, не более | ±5,0 |
| 253 | Диапазон измерения частоты дыханий, дыханий в мин, не уже | от 0 до 149 |
| 254 | Погрешность измерения частоты дыхания, дых/мин, не более | ±2 |
| 255 | Настройка пользователем длительности задержки сигнала тревог по апноэ | Наличие |
| 256 | Длительность задержки сигнала тревоги по апноэ, сек | 10, 15, 20, 25, 30 |
|  | Требования к характеристикам мониторинга газовой смеси |  |
| 257 | Интерфейс подключения модуля анализа газовой смеси, в том числе концентрации СО2, закиси азота и ингаляционных анестетиков | Наличие |
| 258 | Диапазон измерений концентрации углекислого газа, об.%, не уже | от 0 до 10 |
| 259 | Погрешность измерений концентрации углекислого газа, %, не более | ±(0,43 об. % + 8 отн. %) |
| 260 | Диапазон измерений концентрации кислорода О2, %, не уже | от 0 до 100 |
| 261 | Метод измерения концентрации кислорода - парамагнитный датчик | Наличие |
| 262 | Погрешность измерения концентрации кислорода, об.%, не более | ±(2,5 об. % + 2,5 отн. %) |
| 263 | Диапазон измерений концетрации закиси азота, %, не уже | от 0 до 100 об.% |
| 264 | Погрешность измерений концентрации закиси азота, %, не более | ±(2 об.% + 8 % отн.) |
| 265 | Диапазон измерений концетрации галотана, %, не уже | от 0 до 8,5 об.% |
| 266 | Диапазон измерений концетрации энфлюрана, %, не уже | от 0 до 10,0 об.% |
| 267 | Диапазон измерений концетрации изофлюрана %, не уже | от 0 до 8,5 об.% |
| 268 | Диапазон измерений концетрации севофлюрана, %, не уже | от 0 до 10 об.% |
| 269 | Диапазон измерений концетрации десфлюрана, %, не уже | от 0 до 20 об.% |
| 270 | Погрешность измерений концентрации галотана, энфлюрана, изофлюрана, севофлюрана и десфлюрана, %, не уже | ±(0,20 об.% + 15 % отн.) |
| 271 | Детекция смеси анестетиков | Наличие |
| 272 | Автоматическая идентификация анестетиков: галотан, изофлюран, энфлюран, севофлюран, десфлюран | Наличие |
| 273 | Расчет значения МАК (минимальной альвеолярной концентрации) анестетиков | Наличие |
| 274 | Скорость отбора проб, мл/мин, не более | 200 |
| 275 | Диапазон измерений частоты дыхательных движений, дых/мин, не уже | от 0 до 60 |
| 276 | Точность измерений, дых/мин, не более | ±1 |
|  | Требования к мониторингу глубины седации |  |
| 277 | Интерфейс подключения модуля биспектрального индекса | Наличие |
| 278 | Мониторинг биспектрального индекса | Наличие |
| 279 | Расчет индекса по данным спектрального анализа ЭЭГ и ЭМГ | Наличие |
| 280 | Диапазон измерения индекса качества сигнала ЭЭГ, %, не уже | от 0 до 100 |
| 281 | Коэффициент подавления СВП (Соотношение всплеск-пауза), диапазон измерений, %, не уже | от 0 до 100 |
| 282 | Индикатор ЭМГ (электромиография), диапазон, дБ, не уже | от 0 до 100 |
| 283 | Полная мощность, диапазон измерений, дБ, не уже | от 40 до 100 |
| 284 | Частотный диапазон измерений сигналов ЭЭГ и ЭМГ, Гц, не уже | от 0,5 до 30 |
|  | Требования к мониторингу нейромышечной проводимости (NMT) |  |
| 285 | Интерфейс подключения модуля нейромышечной проводимости | Наличие |
| 286 | Требуемые режимы стимуляции при измерении | Серия из четырех (TOF) Посттетанический подсчет (PTC) Стимуляция одиночными стимулами (ST) |
| 287 | Требуемая методика измерения | Акселерометрия |
| 288 | Настраиваемые значения ширины генерируемого импульса по выбору оператора, м.сек | 100, 200, 300 |
| 289 | Диапазон настройки стимулирующего тока при измерении нейромышечной проводимости, мА, не уже | От 5 до 60 |
| 290 | Настройки интервала измерения нейромышечной проводимости в режиме "серия из четырех", с. | Вручную, 10 или 12 сек, 20 или 30 сек, 1 мин, 15 мин, 30 мин. |
| 291 | Настройки интервала измерения нейромышечной проводимости в режиме ST, с. | Вручную, 10 или 12сек, 20 или 30 сек |
| 292 | Диапазон измерений ответа на одинарную стимуляцию, %, не уже | от 0 до 200 |
| 293 | Соотношение "серии из четырех", в диапазоне не уже % | от 5 до 150 |
| 294 | Число зарегистрированных мышечных ответов на стимуляцию серии из четырех (TOF), диапазон не уже | от 0 до 4 |
| 295 | Измеряемый диапазон значений посттетанического ответа, ед., не уже | от 0 до 20 |
|  | Физические данные монитора |  |
| 296 | Габаритные размеры, мм, не более | 404 х 365 х 191 (ШхВхГ) |
| 297 | Масса, кг, не более | 7,5 |
|  | Характеристики питания |  |
| 298 | Напряжение, В, в диапазоне не уже | от 100 до 240 |
| 299 | Частота, Гц | 50, 60 |
| 300 | Потребляемая мощность, ВА, не более | 70 |
| 301 | Время работы от резервного источника питания, ч, не менее | 2,5 |
|  | Условия эксплуатации |  |
| 302 | Температура окружающего воздуха, градусов Цельсия, диапазон не уже | от 0 до 40 |
| 303 | Относительная влажность, эксплуатация, % без конденсации, в диапазоне не уже | от 20 до 90 |
| 304 | Класс электробезопасности | CF согласно ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010 |
| 305 | Гарантийный срок эксплуатации, лет, не менее | 1 |
| 306 | Монитор пациента | 2 шт. |
|  | Комплектация на 1 монитор |  |
| 307 | Основной блок монитора | Наличие |
| 308 | Инструкция пользователя на русском языке | Наличие |
| 309 | Кабель питания от сети переменного тока | Наличие |
| 310 | Встроенная аккумуляторная батарея | Наличие |
| 311 | ЭКГ кабель монитора со встроенным фильтром подавления электрических помех для подключения к монитору 3, 5, 6-ти электродных кабелей ЭКГ, длина не менее, м | 2,5 |
| 312 | ЭКГ кабель пациента на 3 электрода, многоразовый, длина не менее, м | 2 |
| 313 | ЭКГ электроды с гелем для однократного использования у взрослых, не менее | 50 шт. |
| 314 | Кабель-адаптер для подключения неонатальных электродов ЭКГ | Наличие |
| 315 | ЭКГ электроды однократного применения (по 3 электрода с кабелями) для новорождённых, не менее | 300 шт. |
| 316 | Модуль измерения SpO2 по технологии изолирования сигнала от венозной крови | SET или эквивалент |
| 317 | Соединительный кабель-адаптер датчика пульсоксиметрии (SpO2) с модулем измерения SpO2, длина не менее, м | 1 |
| 318 | Датчик пульсоксиметрии (SpO2) для взрослых, на палец руки, многоразовый, 0.9м. Гибкая эластичная силиконовая оболочка, не менее | 2 шт. |
| 319 | Датчик SpO2 педиатрический / подростковый, многоразовый на палец. Для пациентов весом 10-50 кг. Рекомендуемые зоны аппликации: безымянный или средний палец. | Наличие |
| 320 | Датчик SpO2 универсальный для всех категорий пациентов. Многоразовый на палец/пятку/ногу. Для пациентов весом более 1 кг. Включает стартовый набор фиксаторов. | Наличие |
| 321 | Клеящиеся полоски - фиксаторы датчика SpO2 универсального для всех категорий пациентов. Для неонатальных пациентов. Полоска для применения у одного пациента, не менее | 100 шт. |
| 322 | Соединительный шланг для измерения не инвазивного давления у взрослых и детей. Длина не менее, м | 3,7 |
| 323 | Манжета НИАД многоразовая для взрослых, на плечо. Размер S. (длина окружности - 17-29 см. или 20,5 - 28,0 см) Не содержит силикон | Наличие |
| 324 | Манжета НИАД многоразовая для взрослых (включая очень тучных), на плечо. Размер M++. (длина окружности - 23-53 см. или 34 - 54 см), не менее | 2 шт. |
| 325 | Манжета НИАД многоразовая для детей, на плечо. Размер XS. (длина плеча 12-19 см, длина окружности - 12-19 см.) Не содержит латекс и силикон | Наличие |
| 326 | Манжета НИАД многоразовая для детей, на плечо. Размер XXS. (длина плеча 8-13 см, длина окружности - 8-13 см.) Не содержит латекс и силикон | Наличие |
| 327 | Соединительный шланг для измерения не инвазивного давления у новорождённых. Длина не менее, м | 2,4 |
| 328 | Манжетка неонатальная №1 (окружность 3,1 - 5,7 см) для использования у одного пациента, не менее | 10 шт. |
| 329 | Манжетка неонатальная №3 (окружность 5,8 - 10,9 см) для использования у одного пациента, не менее | 10 шт. |
| 330 | Манжетка неонатальная №5 (окружность 8,3 - 15,0 см или 10 - 15 см) для использования у одного пациента, не менее | 10 шт. |
| 331 | Ректальный/эзофагеальный многоразовый температурный датчик | Наличие |
| 332 | Комплект для измерения ректальной и эзофагальной температуры у детей. Возможно использовать под мышкой. | Наличие |
| 333 | Модуль измерения глубины седации (BIS) | Наличие |
| 334 | Датчик BIS однократного применения для взрослых, не менее | 25 шт. |
| 335 | Датчик BIS однократного применения педиатрический, не менее | 25 шт. |
| 336 | Модуль мониторинга газовой смеси | Наличие |
| 337 | Линия возврата проб из газоанализатора в циркуляционную систему наркозно-дыхательного аппарата | Наличие |
| 338 | Влагоотделитель для газоанализатора, не менее | 12 шт. |
| 339 | Линия отбора проб газа для подключения модуля газоанализа к дыхательной системе наркозного аппарата, не менее | 10 шт. |
| 340 | Кабель для прямого соединения монитора с газоанализатором (если таковой не присоединяется непосредственно к монитору) | Наличие |
| 341 | Кронштейн поворотный для крепления оборудования на вертикальный профиль, длина 30 см. Площадка может поворачиваться от горизонтального до вертикального положения | Наличие |
| 342 | Кронштейн крепления универсального блока питания монитора на стандартный профиль | Наличие |
| 343 | Держатель модуля мониторинга газовой смеси для расположения под монитором на кронштейне (если таковой не присоединяется непосредственно к монитору) | Наличие |

| государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области «Барабинская центральная районная больница» |  |
| --- | --- |
| 632336, Новосибирская область, г. Барабинск, ул. Ульяновская, 26 тел/факс 2-20-53 исх. № от «___» __________ 2017 г. вх.№ |  |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Закупка на поставку анестезиологических комплексов для проведения низкопоточной анестезии осуществляется в рамках реализации мероприятий 10.1.5 «Укрепление материально-технической базы государственных учреждений Новосибирской области» подпрограммы 10 на приобретение медицинского оборудования для вводимого в эксплуатацию лечебного корпуса ГБУЗ НСО «Барабинская ЦРБ» (Приказ минздрава № 1656 от 14.07.2017 г.).

Главный врач							К.А. Довгулёв

Исп.

Д.А. Светличный

2-33-14