ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА

В соответствии со статьей 22 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Методическими рекомендациями по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) начальная (максимальная) цена контракта определена Методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка):

| Наименование товара | Eд.изм | Кол-во | Цена за штуку(руб.)/источники информации о ценах |  |  |  |  | Минимальная цена за шт. (руб.) | Сумма товара (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Поставщик 1 Коммерческое предложение № 580-17 от 29.06.2017 г. |  | Поставщик 2 Коммерческое предложение № 290617-1012/06СМ от 29.06.2017 г. |  | Поставщик 3 Коммерческое предложение № 1112 от 29.06.2017 г. |  |  |  |
| Оборудование для центрального стерилизационного отделения | шт. | 1 | 11 550 000,00 |  | 11 560 000,00 |  | 12 487 860,00 | 11 550 000,00 | 11 550 000,00 |  |
| Оборудование для центрального стерилизационного отделения | шт. | 1 | 4 761 100,00 |  | 5 602 350,00 |  | 5 045 634,00 | 4 761 100,00 | 4 761 100,00 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 311 100,00 |

Итого: начальная (максимальная) цена контракта 16 311 100,00 руб.

Описание объекта закупки

|  | Стерилизатор паровой, с принадлежностями - 1 шт. |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Основные параметры | Показатели для определения соответствия |
| 1 | Тип стерилизатора | Паровой автоматический горизонтальный |  |
| 2 | Область применения | Предназначен для стерилизации инструментов и материалов насыщенным водяным паром под давлением |
| 3 | Размеры камеры (ВхШхГ), не менее | 660х660х950 мм |
| 4 | Вместимость , не более | 6 стерилизационных единиц |
| 5 | Исполнение проходное (двухдверное) | Наличие |
| 6 | Материал камеры и дверей | полированная нержавеющая сталь 03Х17Н14М3 или эквивалент |
| 7 | Рубашка стерилизационной камеры | Наличие |
| 8 | Встроенный парогенератор | Наличие |
| 9 | Материал кожуха парогенератора нержавеющая сталь | Наличие |
| 10 | Удаление воздуха из стерилизационной камеры фракционным вакуумированием | Наличие |
| 11 | Вакуумный насос | Наличие |
| 12 | Автоматические слайдовые двери | Наличие |
| 13 | Уплотнение дверей сжатым воздухом | Наличие |
| 14 | Привод дверей пневматический | Наличие |
| 15 | Защита от открытия двери при положительном давлении внутри камеры | Наличие |
| 16 | Блокировка закрытия дверей при наличии препятствия | Наличие |
| 17 | Контроль давления в паропроводе из парогенератора в рубашку | Редуктора пара или датчик давления |
| 18 | На панели со стороны загрузки установлены манометры для визуального контроля давления в камере, рубашке и парогенераторе | Наличие |
| 19 | На панели со стороны выгрузки установлен манометр для контроля давления в камере | Наличие |
| 20 | Кнопка аварийной остановки стерилизатора со стороны загрузки и выгрузки | Наличие |
| 21 | На стороне загрузки установлен цветной сенсорный русифицированный дисплей, диагональ не менее | 7дюймов |
| 22 | Ширина бумаги встроенного принтера, не более | 57мм |
| 23 | Предустановленные программы в памяти стерилизатора, не менее | 4 программ |
| 24 | Изменение параметров программ при наличии кода доступа | Наличие |
| 25 | Свободные программные места | Наличие |
| 26 | Предустановленные тестовые программы: тест Боуи-Дика и тест вакуума | Наличие |
| 27 | Воздушный фильтр на входе воздуха в камеру | Наличие |
| 28 | Габаритные размеры стерилизатора (ВхШхГ), не более | 1980х1170х1310 мм |
| 29 | Параметры электроподключения, диапазон не более | 380-400В |
| 30 | Максимальная потребляемая мощность парогенератора, не более | 36 кВт |
|  | Комплектация |  |
| 31 | Комплект панелей из нержавеющей стали | Наличие |
| 32 | Стеллаж загрузочный | Наличие |
| 33 | Тележка загрузочная, не менее | 2 шт |
| 34 | Корзина стерилизационная (ВхШхГ): 265х575х280 мм , не менее | 18 шт |
| 35 | Компрессор медицинский | Наличие |
| 36 | Система водоподготовки | Наличие |
| 37 | Комплект расходного материала(упаковочная бумага, рулоны, тесты для стерилизации) | Наличие |

*- в соответствии с ГОСТ 5632-2014

|  | Стерилизатор паровой, с принадлежностями - 1 шт. |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Основные параметры | Показатели для определения соответствия |
| 1 | Тип стерилизатора | Паровой автоматический горизонтальный |
| 2 | Область применения | Предназначен для стерилизации инструментов и материалов насыщенным водяным паром под давлением |
| 3 | Размеры камеры (ВхШхГ), не менее | 400х400х650 мм |
| 4 | Объем камеры, не менее | 103 л |
| 5 | Исполнение проходное (двухдверное) | Наличие |
| 6 | Материал изготовления стерилизационной камеры и двери | полированная нержавеющая сталь 03Х17Н14М3 или эквивалент |
| 7 | Рубашка стерилизационной камеры | Наличие |
| 8 | Встроенный парогенератор | Наличие |
| 9 | Материал изготовления кожуха парогенератора нержавеющая сталь | Наличие |
| 10 | Удаление воздуха из стерилизационной камеры методом фракционного вакуумированиея | Наличие |
| 11 | Вакуум- насос | Наличие |
| 12 | Автоматические слайдовые двери | Наличие |
| 13 | Уплотнение дверей сжатым воздухом | Наличие |
| 14 | Привод двери | Пневматический или электромоторный |
| 15 | Защита от открытия двери при положительном давлении внутри камеры | Наличие |
| 16 | Блокировка закрытия дверей при наличии препятствия | Наличие |
| 17 | Контроль давления в паропроводе из парогенератора в рубашку | Редуктора пара или датчик давления |
| 18 | На панели со стороны загрузки установлены манометры для контроля давления в камере, рубашке и парогенераторе | Наличие |
| 19 | На панели со стороны выгрузки установлен манометр для контроля давления в камере | Наличие |
| 20 | Кнопка аварийной остановки стерилизатора со стороны загрузки и выгрузки | Наличие |
| 21 | На стороне загрузки установлен цветной сенсорный русифицированный дисплей, диагональ не менее | 7 дюймов |
| 22 | Ширина бумаги встроенного принтера, не более | 57 мм |
| 23 | Предустановленные программы в памяти стерилизатора, не менее | 4 программ |
| 24 | Изменение параметров программ при наличии кода доступа | Наличие |
| 25 | Свободные программные места | Наличие |
| 26 | Предустановленные тестовые программы: тест Боуи-Дика и тест вакуума | Наличие |
| 27 | Воздушный фильтр на входе воздуха в камеру | Наличие |
| 28 | Габаритные размеры стерилизатора (ВхШхГ), не более | 1715х900х955 мм |
| 29 | Параметры электроподключения, диапазон не более | 380-400В |
| 30 | Максимальная потребляемая мощность парогенератора, не более | 18 кВт |
|  | Комплектация |  |
| 31 | Комплект панелей из нержавеющей стали | Наличие |
| 32 | Каркас загрузочный с двумя полками | Наличие |
| 33 | Корзина стерилизационная (ВхШхГ): 135х575х280 мм ±5 мм, не менее | 2 шт |

*- в соответствии с ГОСТ 5632-2014

При поставке товара к нему должны прилагаться Регистрационное удостоверение ФСЗ, сертификат или декларация соответствия Росстандарта РФ.

При поставке товара к нему должны прилагаться руководство по эксплуатации на русском языке

На Товар установлена гарантия производителя – не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты ввода товара в эксплуатацию.

На товар установлена гарантия Поставщика – не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты ввода товара в эксплуатацию, но не менее срока предоставления гарантии производителя.

Главный врач 						К.А. Довгулёв

| государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области «Барабинская центральная районная больница» |  |
| --- | --- |
| 632336, Новосибирская область, г. Барабинск, ул. Ульяновская, 26 тел/факс 2-20-53 исх. № от «___» __________ 2017 г. вх.№ |  |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Закупка на поставку оборудования для центрального стерилизационного отделения осуществляется в рамках реализации мероприятий 10.1.5 «Укрепление материально-технической базы государственных учреждений Новосибирской области» подпрограммы 10 на приобретение медицинского оборудования для вводимого в эксплуатацию лечебного корпуса ГБУЗ НСО «Барабинская ЦРБ» (Приказ минздрава № 1656 от 14.07.2017 г.).

Главный врач							К.А. Довгулёв

Сравнительная таблица. Стерилизатор паровой – 1 шт.

| № | Описание требований | Наличие функции или величины параметра по ТЗ | Tuttnauer 4472 EP с принадлежностями (“Туттнауер Лтд.”, Израиль | Стерилизатор паровой марки DGM AND-100 с принадлежностями (Сполдзиенлия Механиков СМС, Польша) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие требования |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Тип стерилизатора | Паровой автоматический горизонтальный | Паровой автоматический горизонтальный | Паровой автоматический горизонтальный |  |
| 1.2 | Область применения | Предназначен для стерилизации инструментов и материалов насыщенным водяным паром под давлением | Предназначен для стерилизации инструментов и материалов насыщенным водяным паром под давлением | Предназначен для стерилизации инструментов и материалов насыщенным водяным паром под давлением |  |
| 2. Технические характеристики |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Размеры камеры (ВхШхГ), не менее | 400х400х650 мм | 408х408х730 мм | 400х400х650 мм | 4472 (120 л) инструкция.pdf - стр.8 AND-100 (проходной) S7-1200.pdf - стр.83 |
| 2.2 | Объем камеры, не менее | 103 л | 120 л | 103 л | 4472 (120 л) инструкция.pdf - стр.8 AND-100 (проходной) S7-1200.pdf - стр.83 |
| 2.3 | Исполнение проходное (двухдверное) | Наличие | Наличие | Наличие | 4472 (120 л) инструкция.pdf - стр.3. "Автоклав оборудован 2 автоматическими дверями" AND-100 (проходной) S7-1200.pdf - стр.83 |
| 2.4 | Материал изготовления стерилизационной камеры и двери* | полированная нержавеющая сталь 03Х17Н14М3 или эквивалент | полированная нержавеющая сталь 03Х17Н14М3 | полированная нержавеющая сталь 03Х17Н14М3 | Проспект_горизонтальные.pdf - стр.3 AND-100 (проходной) S7-1200.pdf - стр.11 |
| 2.5 | Рубашка стерилизационной камеры | Наличие | Наличие | Наличие | Проспект_горизонтальные.pdf - стр.3 AND-100 (проходной) S7-1200.pdf - стр.11 |
| 2.6 | Встроенный парогенератор | Наличие | Наличие | Наличие | Проспект_горизнтальные.pdf - стр.10 AND-100 (проходной) S7-1200.pdf - стр.11 |
| 2.7 | Материал изготовления кожуха парогенератора нержавеющая сталь | Наличие | Наличие | Наличие | Проспект_горизонтальные.pdf - стр.3 http://www.phs-mt.ru/production/sterilizatory_parovye_dgm_and/ "Камера стерилизатора, парогенератор и рубашка изготовлены из нержавеющей стали марки AISI 316L" |
| 2.8 | Удаление воздуха из стерилизационной камеры методом фракционного вакуумированиея | Наличие | Наличие | Наличие | 4472 (120 л) инструкция.pdf - стр. 67 (в описаниях фаз программ есть упоминание про фазы нескольких вакуумных импульсов (фракций вакуума), предшествующих стерилизации. AND-100 (проходной) S7-1200.pdf - стр.63 |
| 2.9 | Вакуум- насос | Наличие | Наличие | Наличие | 4472 (120 л) инструкция.pdf - стр.24 AND-100 (проходной) S7-1200.pdf - стр.63 |
| 2.10 | Автоматические слайдовые двери | Наличие | Наличие | Наличие | Проспект_горизонтальные.pdf - стр.7 AND-100 (проходной) S7-1200.pdf - стр.11 "Перемещение дверей осуществляется моторами. Дверь останавливается в нижнем положении напротив датчика нижнего положения, в верхнем – до срабатывания датчика закрытия двери. Открывание и закрывание дверей происходит автоматически после нажатия соответствующих клавиш" |
| 2.11 | Уплотнение дверей сжатым воздухом | Наличие | Наличие | Наличие | 4472 (120 л) инструкция.pdf - стр.19 "Когда двери закрыты, сжатый воздух подается под давлением через клапаны в пазы, в которых находится прокладка, тем самым прокладка прижимается к две-ри и обеспечивает герметичность камеры" AND-100 (проходной) S7-1200.pdf - стр.11 "прокладка прижимается к двери давлением сжатого воздуха" |
| 2.12 | Привод двери | Пневматический или электромоторный | Пневматический | Электромоторный | 4472 (120 л) инструкция.pdf - стр.4 "Работа каждой двери контролируется при помощи двух гидропневматических цилиндров, расположенных сбоку с обеих сторон двери" AND-100 (проходной) S7-1200.pdf - стр.11 "Перемещение дверей осуществляется моторами" |
| 2.13 | Защита от открытия двери при положительном давлении внутри камеры | Наличие | Наличие | Наличие | 4472 (120 л) инструкция.pdf - стр.21 "Реле давления RT 112 предотвращает открытие двери, если давление в камере свыше 115 кПа" AND - 400(проходной) S7-1200.pdf - стр.59, п.8 Таблицы: "Давление в камере! Сообщение появляется, если давление в камере больше «Давления для вывода пара» и были нажаты кнопки «Открыть заднюю дверь», «Открыть переднюю дверь»." |
| 2.14 | Блокировка закрытия дверей при наличии препятствия | Наличие | Наличие | Наличие | 4472 (120 л) инструкция.pdf - стр.6 - "Две защитные дверные планки – предотвращают попадание предметов между дверью и корпусом" AND-100 (проходной) S7-1200.pdf- стр.11. Дверь оснащена защитным замком, блокирующим самопроизвольное открывание двери в нештатной ситуации. Датчик положения двери не позволит начать программу стерилизации в случае, если дверь не полностью закрыта. "В верхней части двери расположена защитная планка, предназначенная для безопасного закрывания двери. При соприкосновении защитной планки с любым препятствием массой более 3 кг происходит остановка двери" |
| 2.15 | Контроль давления в паропроводе из парогенератора в рубашку | Редуктора пара или датчик давления | Редуктор пара | Пьезоэлектрический сенсор давления(датчик давления) | 4472 (120 л) инструкция.pdf - стр.19. "На линии подачи пара в рубашку из парогенератора установлен редуктор для ограничения избыточного давления пара из парогенератора" AND-100 .pdf - стр.10 |
| 2.16 | На панели со стороны загрузки установлены манометры для контроля давления в камере, рубашке и парогенераторе | Наличие | Наличие | Наличие | 4472 (120 л) инструкция.pdf - стр.5 AND-100 (проходной) S7-1200.pdf - стр.10 "На передней части корпуса, расположены следующие элементы: аварийный выключатель, панель управления аппаратом, манометр давления в парогенераторе или рубашке, манометр давления в камере... " |
| 2.17 | На панели со стороны выгрузки установлен манометр для контроля давления в камере | Наличие | Наличие | Наличие | 4472 (120 л) инструкция.pdf - стр.5 AND-100 (проходной) S7-1200.pdf - стр.10 |
| 2.18 | Кнопка аварийной остановки стерилизатора со стороны загрузки и выгрузки | Наличие | Наличие | Наличие | 4472 (120 л) инструкция.pdf - стр.6 "Автоклав оснащен кнопками и ключами АВАРИЙНОГО ОСТАНОВА, размещенными на передней и задней панелях" AND-100 (проходной) S7-1200.pdf - стр.12, раздел "Аварийный выключатель" |
| 2.19 | На стороне загрузки установлен цветной сенсорный русифицированный дисплей, диагональ не менее | 7 дюймов | 7 дюймов | 7 дюймов | 4472 (120 л) инструкция.pdf - стр.30 "Размер диагонали панели управления - 7 дюймов" AND-100 (проходной) S7-1200.pdf - стр.15 (таблица) |
| 2.20 | Ширина бумаги встроенного принтера, не более | 57 мм | 57 мм | 57мм | 4472 (120 л) инструкция.pdf - стр.60 AND-100 (проходной) S7-1200.pdf - стр.60 "Со стороны загрузки находится принтер для регистрации параметров цикла стерилизации" AND-100 (проходной) S7-1200.pdf стр.82 "Возможно использовать различные типы бумаги, если она соответствует следующим условиям: ширина рулона 57±0.5 мм..." |
| 2.21 | Предустановленные программы в памяти стерилизатора, не менее | 4 программ | 10 программ | 4 программы | 4472 (120 л) инструкция.pdf - стр.66; 4472 (120 л) инструкция.pdf стр.2 - упоминание о стерилизации стеклянных и пластиковых изделий AND-100 (проходной) S7-1200.pdf- стр.62 |
| 2.22 | Изменение параметров программ при наличии кода доступа | Наличие | Наличие | Наличие | 4472 (120 л) инструкция.pdf стр.4 - "Все программы, кроме тестовых, могут быть изменены оператором, имеющим соответствующий уровень прав" AND-100 (проходной) S7-1200.pdf- стр.13 "Доступ к изменениям параметров возможен при помощи кода доступа к сервисному меню" |
| 2.23 | Свободные программные места | Наличие | Наличие | Наличие | 4472 (120 л) инструкция.pdf - стр.4 AND-100 (проходной) S7-1200.pdf- стр.62, "Стерилизации прочих изделий, подвергающихся стерилизации при 132°C (программы «Свободная» - «Свободная 6»)" |
| 2.24 | Предустановленные тестовые программы: тест Боуи-Дика и тест вакуума | Наличие | Наличие | Наличие | 4472 (120 л) инструкция.pdf - стр.75-76 AND-100 (проходной) S7-1200.pdf " Тест Бови-Дика на качество проникновения пара в пористые материалы 134°C. Автоматический тест на герметичность стерилизационной камеры и трубной обвязки." |
| 2.25 | Воздушный фильтр на входе воздуха в камеру | Наличие | Наличие | Наличие | 4472 (120 л) инструкция.pdf стр.67 -"Воздух поступает в камеру через микробиологический фильтр до выравни-вания давления с атмосферным" AND-100 (проходной) S7-1200.pdf - стр.12 (раздел "Воздушный фильтр") |
| 2.26 | Габаритные размеры стерилизатора (ВхШхГ), не более | 1715х900х955 мм | 1715х900х955 мм | 1615х800х900 мм | 4472 (120 л) инструкция.pdf - стр. 8 AND-100 (проходной) S7-1200.pdf - стр.83 |
| 2.27 | Параметры электроподключения, диапазон не более | 380-400В | 380В | 400В | 4472 (120 л) инструкция.pdf стр.8 AND-100 (проходной) S7-1200.pdf - стр.83 |
| 2.28 | Максимальная потребляемая мощность парогенератора, не более | 18 кВт | 18 кВт | 18 кВт | 4472 (120 л) инструкция.pdf стр.13 - "Потребляемая мощность парогенератора – 18 кВт" AND-100 (проходной) S7-1200.pdf - стр.83 |
| Комплектация: |  |  |  |  |  |
| 2.29 | Комплект панелей из нержавеющей стали | Наличие | Наличие | Наличие |  |
| 2.30 | Каркас загрузочный с двумя полками | Наличие | Наличие | Наличие |  |
| 2.31 | Корзина стерилизационная (ВхШхГ): 135х575х280 мм ±5 мм, не менее | 2 шт | 2 шт | 2 шт |  |
| 3. Дополнительные требования |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие | Наличие | Наличие |  |
| 3.4 | Гарантийное обслуживание с момента ввода в эксплуатацию, не менее | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев |  |

Сравнительная таблица. Стерилизатор паровой – 1 штука.

| № | Описание требований | Наличие функции или величины параметра по ТЗ | T-Max 6 с принадлежностями (“Туттнауер Лтд.”, Израиль) | DGM AND-100 с принадлежностями (Сполдзиенлия Механиков СМС, Польша) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие требования |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Тип стерилизатора | Паровой автоматический горизонтальный | Паровой автоматический горизонтальный | Паровой автоматический горизонтальный |  |
| 1.2 | Область применения | Предназначен для стерилизации инструментов и материалов насыщенным водяным паром под давлением | Предназначен для стерилизации инструментов и материалов насыщенным водяным паром под давлением | Предназначен для стерилизации инструментов и материалов насыщенным водяным паром под давлением |  |
| 2. Технические характеристики |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Размеры камеры (ВхШхГ), не менее | 660х660х950 мм | 660х660х990 мм | 662х662х950 мм | РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ_T-МАКС 6.pdf - стр.8 AND - 400(проходной) S7-1200.pdf - стр.83 |
| 2.2 | Вместимость , не более | 6 стерилизационных единиц | 6 стерилизационных единиц | 6 стерилизационных единиц | РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ_T-МАКС 6.pdf- титульный лист http://www.phs-mt.ru/production/sterilizatory_parovye_dgm_and/?catalogue=157&product=260 (таблица) |
| 2.3 | Исполнение проходное (двухдверное) | Наличие | Наличие | Наличие | РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ_T-МАКС 6.pdf. "Автоклав оборудован 2 автоматическими дверями" http://www.phs-mt.ru/production/sterilizatory_parovye_dgm_and/?catalogue=157&product=260 - "Все модели паровых стерилизаторов в проходном и непроходном исполнении" |
| 2.4 | Материал камеры и дверей полированная нержавеющая сталь | Полированная нержавеющая сталь 03Х17Н14М3 или эквивалент | Полированная нержавеющая сталь 03Х17Н14М3 | Полированная нержавеющая сталь 03Х17Н14М3 | Проспект_T-max.pdf - стр.3 http://www.phs-mt.ru/production/sterilizatory_parovye_dgm_and/?catalogue=157&product=260 "Стерилизационная камера, рубашка и парогенератор - выполнены из высококачественной нержавеющей стали марки AISI 316L согласно требованиям международных и европейских стандартов" |
| 2.5 | Рубашка стерилизационной камеры | Наличие | Наличие | Наличие | Проспект_T-max.pdf - стр.3 http://www.phs-mt.ru/production/sterilizatory_parovye_dgm_and/?catalogue=157&product=260 "Стерилизационная камера, рубашка и парогенератор - выполнены из высококачественной нержавеющей стали марки AISI 316L согласно требованиям международных и европейских стандартов" |
| 2.6 | Встроенный парогенератор | Наличие | Наличие | Наличие | РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ_T-МАКС 6.pdf - стр.4 "Автоклав оснащен встроенным электрическим парогенератором 36 кВт, который осуществляет подачу пара для процесса стерилизации" http://www.phs-mt.ru/production/sterilizatory_parovye_dgm_and/?catalogue=157&product=260 "Стерилизационная камера, рубашка и парогенератор - выполнены из высококачественной нержавеющей стали марки AISI 316L согласно требованиям международных и европейских стандартов" |
| 2.7 | Материал кожуха парогенератора | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | Проспект_T-макс.pdf - стр.3 http://www.phs-mt.ru/production/sterilizatory_parovye_dgm_and/?catalogue=157&product=260 "Стерилизационная камера, рубашка и парогенератор - выполнены из высококачественной нержавеющей стали марки AISI 316L согласно требованиям международных и европейских стандартов" |
| 2.8 | Удаление воздуха из стерилизационной камеры фракционным вакуумированием | Наличие | Наличие | Наличие | РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ_T-МАКС 6.pdf - стр. 67 (в описаниях фаз программ есть упоминание про фазы нескольких вакуумных импульсов (фракций вакуума), предшествующих стерилизации. AND - 400(проходной) S7-1200.pdf - стр.63 "Откачка воздуха из камеры осуществляется водокольцевым вакуум-насосом. По достижению заданной величины вакуума в камеру подается пар. По достижению в камере заданного давления, камера вновь вакуумируется. Фаза откачки состоит из трех-четырех циклов" |
| 2.9 | Вакуумный насос | Наличие | Наличие | Наличие | РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ_T-МАКС 6.pdf - стр.24 AND - 400(проходной) S7-1200.pdf - стр.83 |
| 2.10 | Автоматические слайдовые двери | Наличие | Наличие | Наличие | Проспект_T-макс.pdf - стр.7 http://www.phs-mt.ru/production/sterilizatory_parovye_dgm_and/?catalogue=157&product=260 - "Вертикально-скользящая слайдовая дверь легкая в управлении и позволяющая экономить пространство в зоне загрузки/разгрузки медицинского парового стерилизатора" |
| 2.11 | Уплотнение дверей сжатым воздухом | Наличие | Наличие | Наличие | РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ_T-МАКС 6.pdf- стр.19 "Когда двери закрыты, сжатый воздух подается под давлением через клапаны в пазы, в которых находится прокладка, тем самым прокладка прижимается к две-ри и обеспечивает герметичность камеры" AND - 400(проходной) S7-1200.pdf - стр.11 "прокладка прижимается к двери давлением сжатого воздуха, который подается в паз и обеспечивает уплотнение между дверью и стерилизационной камерой |
| 2.12 | Привод дверей пневматический | Наличие | Наличие | Наличие | РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ_T-МАКС 6.pdf - стр.4 "Работа каждой двери контролируется при помощи двух гидропневматических цилиндров, расположенных сбоку с обеих сторон двери" AND - 400(проходной) S7-1200.pdf - стр.11 "Перемещение дверей осуществляется пневмоцилиндрами" |
| 2.13 | Защита от открытия двери при положительном давлении внутри камеры | Наличие | Наличие | Наличие | РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ_T-МАКС 6.pdf - стр.21 "Реле давления RT 112 предотвращает открытие двери, если давление в камере свыше 115 кПа" AND - 400(проходной) S7-1200.pdf - стр.59, п.8 Таблицы: "Давление в камере! Сообщение появляется, если давление в камере больше «Давления для вывода пара» и были нажаты кнопки «Открыть заднюю дверь», «Открыть переднюю дверь»." |
| 2.14 | Блокировка закрытия дверей при наличии препятствия | Наличие | Наличие | Наличие | РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ_T-МАКС 6.pdf - стр.6 - "Две защитные дверные планки – предотвращают попадание предметов между дверью и корпусом" AND - 400(проходной) S7-1200.pdf - стр.11 "В верхней части двери расположена защитная планка, предназначенная для безопасного закрывания двери. При соприкосновении защитной планки с любым препятствием массой более 3 кг происходит остановка двери" |
| 2.15 | Контроль давления в паропроводе из парогенератора в рубашку | Редуктора пара или датчик давления | Редуктора пара | Датчик давления | РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ_T-МАКС 6.pdf - стр.19. "На линии подачи пара в рубашку из парогенератора установлен редуктор для ограничения избыточного давления пара из парогенератора" AND - 400(проходной) S7-1200.pdf - стр.84 |
| 2.16 | На панели со стороны загрузки установлены манометры для визуального контроля давления в камере, рубашке и парогенераторе | Наличие | Наличие | Наличие | РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ_T-МАКС 6.pdf - стр.5 AND - 400(проходной) S7-1200.pdf- стр.10 |
| 2.17 | На панели со стороны выгрузки установлен манометр для контроля давления в камере | Наличие | Наличие | Наличие | РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ_T-МАКС 6.pdf - стр.5 AND - 400(проходной) S7-1200.pdf- стр.10 |
| 2.18 | Кнопка аварийной остановки стерилизатора со стороны загрузки и выгрузки | Наличие | Наличие | Наличие | РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ_T-МАКС 6.pdf "Автоклав оснащен кнопками и ключами АВАРИЙНОГО ОСТАНОВА, размещенными на передней и задней панелях" AND - 400(проходной) S7-1200.pdf - стр.12, раздел "Аварийный выключатель" |
| 2.19 | На стороне загрузки установлен цветной сенсорный русифицированный дисплей, диагональ не менее | 7дюймов | 7дюймов | 7дюймов | РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ_T-МАКС 6.pdf - стр.30 "Размер диагонали панели управления - 7 дюймов" AND - 400(проходной) S7-1200.pdf - стр.15, таблица |
| 2.20 | Ширина бумаги встроенного принтера, не более | 57мм | 57мм | 57мм | РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ_T-МАКС 6.pdf - стр.60 AND - 400(проходной) S7-1200.pdf - стр.60 AND - 400(проходной) S7-1200.pdf - стр.82 "Возможно использовать различные типы бумаги, если она соответствует следующим условиям: ширина рулона 57±0.5 мм..." |
| 2.21 | Предустановленные программы в памяти стерилизатора, не менее | 4 программ | 10 программ | 4 программы | РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ_T-МАКС 6.pdf - стр.66; AND - 400(проходной) S7-1200.pdf - стр.62 |
| 2.22 | Изменение параметров программ при наличии кода доступа | Наличие | Наличие | Наличие | РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ_T-МАКС 6.pdf стр.4 - "Все программы, кроме тестовых, могут быть изменены оператором, имеющим соответствующий уровень прав" AND - 400(проходной) S7-1200.pdf - стр.13 "Доступ к изменениям параметров возможен при помощи кода доступа к сервисному меню" |
| 2.23 | Свободные программные места | Наличие | Наличие | Наличие | РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ_T-МАКС 6.pdf - стр.4 AND - 400(проходной) S7-1200.pdf - стр.62 |
| 2.24 | Предустановленные тестовые программы: тест Боуи-Дика и тест вакуума | Наличие | Наличие | Наличие | РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ_T-МАКС 6.pdf - стр.75-76 AND - 400(проходной) S7-1200.pdf - стр.62 "Контроллер в своей памяти постоянно хранит заводские программы стерилизации, а также тест на утечку воздуха из камеры и тест Бови-Дика" |
| 2.25 | Воздушный фильтр на входе воздуха в камеру | Наличие | Наличие | Наличие | РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ_T-МАКС 6.pdf стр.67 -"Воздух поступает в камеру через микробиологический фильтр до выравни-вания давления с атмосферным" AND - 400(проходной) S7-1200.pdf - стр.12, раздел "Воздушный фильтр" |
| 2.26 | Габаритные размеры стерилизатора (ВхШхГ), не более | 1980х1170х1310 мм | 1980х999х1310 мм | 1900х1170х1225 мм | РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ_T-МАКС 6.pdf - стр. 8 AND - 400(проходной) S7-1200.pdf - стр.83 |
| 2.27 | Параметры электроподключения, диапазон не более | 380-400В | 380В | 400В | РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ_T-МАКС 6.pdf стр.8 AND - 400(проходной) S7-1200.pdf - стр.83 |
| 2.28 | Максимальная потребляемая мощность парогенератора, не более | 36 кВт | 36 кВт | 36 кВт | Руководство по эксплуатации_ТМАКС 6.pdf стр.13 - "Потребляемая мощность парогенератора – 36 кВт" AND - 400(проходной) S7-1200.pdf - стр.83 |
| Комплектация: |  |  |  |  |  |
| 2.29 | Комплект панелей из нержавеющей стали | Наличие | Наличие | Наличие |  |
| 2.30 | Стеллаж загрузочный | Наличие | Наличие | Наличие |  |
| 2.31 | Тележка загрузочная | Наличие | Наличие | Наличие |  |
| 2.32 | Корзина стерилизационная (ВхШхГ): 265х575х280 мм, не менее | 18 шт | 18 шт | 18 шт |  |
| 2.33 | Компрессор медицинский | Наличие | Наличие | Наличие |  |
| 2.34 | Система водоподготовки | Наличие | Наличие | Наличие |  |
| 2.35 | Комплект расходного материала(упаковочная бумага, рулоны, тесты для стерилизации) | Наличие | Наличие | Наличие |  |
| 3. Дополнительные требования |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие | Наличие | Наличие |  |
| 3.2 | Гарантийное обслуживание с момента ввода в эксплуатацию, не менее | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев |  |
| 3.3 | Послегарантийное обслуживание | Наличие | Наличие | Наличие |  |
|  | *- в соответствии с ГОСТ 5632-2014 |  |  |  |  |

ИНН 7731462162 КПП 773101001, ОГРН 5137746213721

Юридический адрес: 121552. г. Москва, ул. Ярцевская, д. 34,

корп.1, оф. 15Б,

Почтовый адрес: 115093, г. Москва, ул.Люсиновская, д.55 пом. 64

Тел/факс: (499) 236-23-65, 236-17-72

Банковские реквизиты:

р/сч 40702810338060018772 в ПАО СБЕРБАНК г. Москва, к/сч 30101810400000000225, БИК 044525225 Эл.почта: nss@nssmos.ru

Исх. № 290617-1012/06СМ от «29» июня 2017 г.	Главному врачу ГБУЗ НСО "Барабинская ЦРБ" Довгулеву К.А.

Уважаемый Константин Александрович!

  - «НСС», направах эксклюзивного поставщика оборудования производства концернов TUTTNAUER Ltd (Израиль), настоящим выражает Вам свое почтение и сообщает о готовности поставить оборудование для центрального стерилизационного отделения со следующими техническими характеристиками:

- Стерилизатор медицинский паровой модели T-max 6 с принадлежностями (“Туттнауер Лтд.”, Израиль). - 1шт.

| № | Описание |  |  | Стоимость |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Общие требования |  |  |  |  |
| 1.1 | Тип стерилизатора |  | Паровой автоматический | 11 560 000,00р. |  |
|  |  |  | горизонтальный |  |  |
|  |  |  | Предназначен для |  |  |
| 1.2 | Область применения |  | стерилизации инструментов и |  |  |
|  |  |  | материалов насыщенным |  |  |
|  |  |  | водяным паром под давлением |  |  |
|  | 2. Технические характеристики |  |  |  |  |
| 2.1 | Размеры камеры (ВхШхГ) |  | 660х660х990 мм |  |  |
| 2.2 | Вместимость |  | 6 стерилизационных единиц |  |  |
| 2.3 | Исполнение проходное (двухдверное) |  | Наличие |  |  |
| 2.4 | Материал камеры и дверей |  | полированная нержавеющая |  |  |
|  |  |  | сталь 03Х17Н14М3 |  |  |
| 2.5 | Рубашка стерилизационной камеры |  | Наличие |  |  |
| 2.6 | Встроенный парогенератор |  | Наличие |  |  |
| 2.7 | Материал кожуха парогенератора |  | Наличие |  |  |
|  | нержавеющая сталь |  |  |  |  |
| 2.8 | Удаление воздуха из стерилизационной |  | Наличие |  |  |
|  | камеры фракционным вакуумированием |  |  |  |  |

| 2.9 | Вакуумный насос | Наличие |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.10 | Автоматические слайдовые двери | Наличие |  |
| 2.11 | Уплотнение дверей сжатым воздухом | Наличие |  |
| 2.12 | Привод дверей пневматический | Наличие |  |
| 2.13 | Защита от открытия двери при | Наличие |  |
|  | положительном давлении внутри камеры |  |  |
| 2.14 | Блокировка закрытия дверей при наличии | Наличие |  |
|  | препятствия |  |  |
| 2.15 | Контроль давления в паропроводе из | Редуктора пара |  |
|  | парогенератора в рубашку |  |  |
|  | На панели со стороны загрузки установлены |  |  |
| 2.16 | манометры для визуального контроля | Наличие |  |
|  | давления в камере, рубашке и |  |  |
|  | парогенераторе |  |  |
|  | На панели со стороны выгрузки установлен |  |  |
| 2.17 | манометр для контроля давления в камере | Наличие |  |
| 2.18 | Кнопка аварийной остановки стерилизатора | Наличие |  |
|  | со стороны загрузки и выгрузки |  |  |
|  | На стороне загрузки установлен цветной |  |  |
| 2.19 | сенсорный русифицированный дисплей, | 7дюймов |  |
|  | диагональ |  |  |
| 2.20 | Ширина бумаги встроенного принтера | 57мм |  |
| 2.21 | Предустановленные программы в памяти | 10 программ |  |
|  | стерилизатора |  |  |
| 2.22 | Изменение параметров программ при | Наличие |  |
|  | наличии кода доступа |  |  |
| 2.23 | Свободные программные места | Наличие |  |
| 2.24 | Предустановленные тестовые программы: | Наличие |  |
|  | тест Боуи-Дика и тест вакуума |  |  |
| 2.25 | Воздушный фильтр на входе воздуха в | Наличие |  |
|  | камеру |  |  |
| 2.26 | Габаритные размеры стерилизатора | 1980х999х1310 мм |  |
|  | (ВхШхГ) |  |  |
| 2.27 | Параметры электроподключения | 380В |  |
| 2.28 | Максимальная потребляемая мощность | 36 кВт |  |
|  | парогенератора |  |  |
|  | Комплектация: |  |  |
| 2.29 | Комплект панелей из нержавеющей стали | 1 шт |  |
| 2.30 | Стеллаж загрузочный | 1 шт |  |
| 2.31 | Тележка загрузочная | 2 шт |  |
| 2.32 | Корзина стерилизационная (ВхШхГ): | 18 шт |  |
|  | 265х575х280 мм |  |  |
| 2.33 | Компрессор медицинский | 1 шт |  |
| 2.34 | Система водоподготовки | 1 шт |  |
|  | Комплект расходного |  |  |
| 2.35 | материала(упаковочная бумага, рулоны, | 1 шт |  |
|  | тесты для стерилизации) |  |  |

- Стерилизатор медицинский паровой модели 4472 EP с принадлежностями (“Туттнауер Лтд.”, Израиль). - 1шт.

| № | Описание |  | Стоимость |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Общие требования |  | 5 602 350,00р. |  |
| 1.1 | Тип стерилизатора | Паровой автоматический |  |  |
|  |  | горизонтальный |  |  |
|  |  | Предназначен для |  |  |
| 1.2 | Область применения | стерилизации инструментов и |  |  |
|  |  | материалов насыщенным |  |  |
|  |  | водяным паром под давлением |  |  |
|  | 2. Технические характеристики |  |  |  |
| 2.1 | Размеры камеры (ВхШхГ) | 408х408х730 мм |  |  |
| 2.2 | Объем камеры | 120 л |  |  |
| 2.3 | Исполнение проходное (двухдверное) | Наличие |  |  |
| 2.4 | Материал изготовления стерилизационной камеры | полированная нержавеющая |  |  |
|  | и двери | сталь 03Х17Н14М3 |  |  |
| 2.5 | Рубашка стерилизационной камеры | Наличие |  |  |
| 2.6 | Встроенный парогенератор | Наличие |  |  |
| 2.7 | Материал изготовления кожуха парогенератора | Наличие |  |  |
|  | нержавеющая сталь |  |  |  |
| 2.8 | Удаление воздуха из стерилизационной камеры | Наличие |  |  |
|  | методом фракционного вакуумированиея |  |  |  |
| 2.9 | Вакуум- насос | Наличие |  |  |
| 2.10 | Автоматические слайдовые двери | Наличие |  |  |
| 2.11 | Уплотнение дверей сжатым воздухом | Наличие |  |  |
| 2.12 | Привод двери | Пневматический |  |  |
| 2.13 | Защита от открытия двери при положительном | Наличие |  |  |
|  | давлении внутри камеры |  |  |  |
| 2.14 | Блокировка закрытия дверей при наличии | Наличие |  |  |
|  | препятствия |  |  |  |
| 2.15 | Контроль давления в паропроводе из | Редуктор пара |  |  |
|  | парогенератора в рубашку |  |  |  |
|  | На панели со стороны загрузки установлены |  |  |  |
| 2.16 | манометры для контроля давления в камере, | Наличие |  |  |
|  | рубашке и парогенераторе |  |  |  |
| 2.17 | На панели со стороны выгрузки установлен | Наличие |  |  |
|  | манометр для контроля давления в камере |  |  |  |
| 2.18 | Кнопка аварийной остановки стерилизатора со | Наличие |  |  |
|  | стороны загрузки и выгрузки |  |  |  |
| 2.19 | На стороне загрузки установлен цветной | 7 дюймов |  |  |
|  | сенсорный русифицированный дисплей, диагональ |  |  |  |
| 2.20 | Ширина бумаги встроенного принтера | 57 мм |  |  |
| 2.21 | Предустановленные программы в памяти | 10 программ |  |  |
|  | стерилизатора |  |  |  |
| 2.22 | Изменение параметров программ при наличии | Наличие |  |  |
|  | кода доступа |  |  |  |
| 2.23 | Свободные программные места | Наличие |  |  |
| 2.24 | Предустановленные тестовые программы: тест | Наличие |  |  |

|  | Боуи-Дика и тест вакуума |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.25 | Воздушный фильтр на входе воздуха в камеру | Наличие |  |  |
| 2.26 | Габаритные размеры стерилизатора (ВхШхГ) | 1715х900х955 мм |  |  |
| 2.27 | Параметры электроподключения, диапазон | 380В |  |  |
| 2.28 | Максимальная потребляемая мощность | 18 кВт |  |  |
|  | парогенератора |  |  |  |
|  | Комплектация: |  |  |  |
| 2.29 | Комплект панелей из нержавеющей стали | 1 шт |  |  |
| 2.30 | Каркас загрузочный с двумя полками | 1 шт |  |  |
| 2.31 | Корзина стерилизационная (ВхШхГ): 135х575х280 | 2 шт |  |  |
|  | мм |  |  |  |

| Итого: | 17 162 350,00р |
| --- | --- |

ЦЕНЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ДО 31.12.2017 Г.

ЦЕНЫ ВКЛЮЧАЮТ В СЕБЯ:

ТАМОЖЕННЫЕ НАЛОГИ И ПЛАТЕЖИ

ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ В ТЕЧЕНИЕ 12 МЕСЯЦЕВ С МОМЕНТА ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ, НО НЕ БОЛЕЕ 15 МЕСЯЦЕВ С МОМЕНТА ПОСТАВКИ

СРОК ПОСТАВКИ - 90 ДНЕЙ С МОМЕНТА ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНТРАКТА

Приложение – авторизационные письма производителей представленного оборудования.

| To whom it may concern | 01.01.2017 г. |
| --- | --- |

LETTER OF AUTHORIZATION

We hereby advice that OOO «NSS» of Yartsevskaya str, 34, unit 1, office 15B city of Moscow, Russian Federation is our exclusive authorized distributor for Tuttnauer Horizontal and T-MAX autoclaves and Tuttnauer PLAZMAX low temperature sterilizers.

OOO «NSS» is authorized to issue proforma invoices, bid in tenders, acquire orders and sign tender contracts for Tuttnauer production in accordance with our agency agreement and the agreed agency prices.

We state we shall provide though OOO «NSS» all required parts and consumables for equipment manufactured by Tuttnauer Ltd.

The Letter of Authorization is valid till 31.12.2017.

With best regards,

Itzik	Benbaji

International Marketing Manager

CEE. CIS & Near East

| Всем заинтересованным лицам | 01.01.2017 г. |
| --- | --- |

Авторизационное письмо

Настоящим подтверждаем, что ООО «НСС», 121552, г. Москва, ул. Ярцевская, д. 34 стр.1, является нашим официальным эксклюзивным дистрибьютором в линейке Горизонтальных паровых стерилизаторов, стерилизаторов серии T-MAX и плазменных стерилизаторов серии PLAZMAX.

ООО «НСС» предоставляется право на подготовку коммерческих предложений, размещение заказов, участие в тендерах, подписание контрактов на вышеуказанную продукцию Tuttnauer в соответствии с дистрибьюторским соглашением, по рекомендованным ценам производителя.

Также настоящим подтверждаем право ООО «НСС» на реализацию запасных частей и принадлежностей к оборудованию производства Tuttnauer Ltd.

Срок действия данного авторизационного письма – до 31.12.2017 г.

С наилучшими пожеланиями,

Itzik Benbaji

International Marketing Manager

CEE. CIS & Near East

/